招 标 文 件

项目编号：PSXZC2026-023号

项目名称:皮山县人民医院放射类检查设备维修维保及技术服务采购项目

采 购 人（盖章）：皮山县人民医院

采购代理机构（盖章）：新疆宏力源工程项目管理有限公司

项目联系人：李曌、穆嘉文、石龙彦

联系方式：17783394603、0991-3193331

详细地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路266号科创花苑B3办公1501室

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

一、投标人须知前附表	6

二、投标人须知	12

第三章 采购需求	39

第四章 资格审查	39

一、资格审查程序	44

二、资格审查要求	44

第五章 评标方法及标准(综合评分法)	46

一、评标方法	46

二、评标程序	46

三、评标其他要求	54

四、评标标准	54

第六章 合同草案	57

第七章 投标文件格式	68

投标文件资格证明文件	69

- 第一章 招标公告

- 项目概况： 皮山县人民医院放射类检查设备维修维保及技术服务采购项目 招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn获取招标文件，并于2026年6月1日11时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：PSXZC2026-023号

2.项目名称：皮山县人民医院放射类检查设备维修维保及技术服务采购项目

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：380万元

5.最高限价：260万元，120万元

6.采购需求：

标项一

标项名称:皮山县人民医院放射类检查设备维修维保及技术服务采购项目包一

数量:1

预算金额（元）:2600000

单位： 项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对采购放射科DR、CT设备维保服务（包括：16排螺旋CT1台、64指螺旋CT1台、数字化X射线摄影系统2台）（具体内容详见招标文件）

备注：

标项二

标项名称:皮山县人民医院放射类检查设备维修维保及技术服务采购项目包二

数量:1

预算金额（元）:1200000

单位： 项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购放射科核磁设备维保服务（包括：1.5T核磁1台、） （具体内容详见招标文件）

备注：

7.合同服务履行期限：标项1、2，两年具体以与业主签订合同为准

8.本项目是否接受联合体投标：□是   ☑否

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业。

3.本项目的特定资格要求：有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或具有第二类医疗器械备案凭证。

4. 其他资格要求：

（1）投标人须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；查询时间（须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内）。

（2）本项目不接受联合体。

- 三、获取招标文件

1.时间：2026年05月10日00时 00分至2026年05月31日23时 59分（北京时间）。

2.地点：政采云平台线上（网址：https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：投标供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请，免费获取电子采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：0元。

- 四、提交投标文件截止时间/开标时间、递交方式和开标地点

1.截止时间/开标时间：2026年06月1日11时 00分（北京时间）。

2.递交方式：在政采云平台线上（网址：https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”应用，在投标文件上传菜单中选择项目进行上传。

3.开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

- 五、公告期限

自招标公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：①如需咨询，可联系新疆CA服务热线 0991-2819290；②供应商须注意事项：1)本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台https://www.zcygov.cn/申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用；2）根据国办函〔2019〕41号文促进数字证书（CA）跨平台、跨部门、跨区域互认要求，政府采购云平台目前已支持包括新疆CA、翔晟CA及汇信CA等多家CA的办理及使用。供应商可通过政府采购网-办理指南—供应商—CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA厂商的数字证书。CA证书办理操作指南链接：http://u3v.cn/5F3afc；3）客户端请至政采云平台https://www.zcygov.cn/下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。4）本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：皮山县人民医院

地址：‌和田地区皮山县新城区东经三路

联系方式：0903-6499678

联系人：翟海知

2.采购代理机构信息

名称：新疆宏力源工程项目管理有限公司

地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路266号科创花苑B3办公1501室

联系方式：17783394603、0991-3193331

项目联系人：李曌、穆嘉文、石龙彦

- 第二章 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

投标人应仔细阅读本招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称及编号 | 项目名称：皮山县人民医院放射类检查设备维修维保及技术服务采购项目 项目编号：PSXZC2026-023号 |
| 2.2 | 采购人 | 名 称：皮山县人民医院 地 址：‌和田地区皮山县新城区东经三路 联 系 人：翟海知 联系电话：0903-6499678 |
| 2.3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆宏力源工程项目管理有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路266号科创花苑B3办公1501室 联 系 人：李曌、穆嘉文、石龙彦 联系电话：17783394603、0991-3193331 |
| 2.5 | 服务内容及要求 | 服务内容：标项一；对采购放射科DR、CT设备维保服务（包括：16排螺旋CT1台、64指螺旋CT1台、数字化X射线摄影系统2台）（具体内容详见招标文件） 标项二；采购放射科核磁设备维保服务（包括：1.5T核磁1台、） （具体内容详见招标文件） 合同服务履行期限：标项1、2，两年具体以与业主签订合同为准。 服务地点：皮山县人民医院。 |
| 4.1 | 投标人资格要求 | - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - （1）具有独立承担民事责任的能力；（提供合法有效的营业执照复印件/扫描件，并加盖单位公章）； - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024或2025年度经审计的年度财务审计报告或财务报表，新成立不满一年的单位需提供基本开户银行出具的资信证明) - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，加盖单位公章） - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本企业近一年任意3个月完税证明及缴纳社保记录）； - （5）参加政府采购活动前三年内，‌在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，加盖单位公章） 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面中小企业 3.本项目的特定资格要求：有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或具有第二类医疗器械备案凭证。 4. 其他资格要求： （1）投标人须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；查询时间（须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内）。 （2）本项目不接受联合体。 |
| 9.1 | 现场考察 | 不组织，投标人自行前往。 组织 时间： / 。 地点： / 。 |
| 9.5 | 答疑会 | 不组织 组织 时间： / 。 地点： / 。 |
| 12.1 | 询问 | 1.方式： 在投标人客户端中按照格式填写询问函，并在生成询问函后加盖电子印章提交；其他询问方式： 电话咨询。 2.时间要求： 每天上午10:00 至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外） 。 |
| 14.8 | 采购预算(最高限价) | 采购预算(最高限价)：标项一：2600000元 ，标项一：1200000元 投标报价超过最高投标限价的，其投标文件将被否决。 |
| 15.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历日。 |
| 17.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账、电汇、电子保函 投标保证金的金额：标项一：26000元 ，标项二：12000元 投标保证金缴纳账户： 账户名称：皮山县人民医院 账号：30-581101040006952 开户银行：中国农业银行皮山县支行 注：1.采用银行转账或电汇的方式的，由报名单位基本账户于2026年6月1日11：00（北京时间）前汇至指定账户，不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构的名已缴纳，报名单位在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目名称、包段名称，以便查对核实。投标保证金缴纳截止时间为递交响应文件截止时间，无须换取收据。 2.电子保函使用方法：1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：400-9039583。 保函投保金额（元）：标项一：26000元 ，标项二：12000元 保函承保期限：2026年6月01日----2026年8月30日（90日历天） |
| 22 | 实物样品 | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： 1.样品制作的标准和要求：/； 2.是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 3.样品递交要求：递交时间：/ ， 递交地点：/，逾期提供的样品将不予接受。 4.未中标人样品退还： /； 5.中标人样品保管、封存及退还：/； 6.其他要求（如有）：/。 |
| 23.1 | 演示 | 不进行 进行，远程线上演示/现场演示 1.演示时间不得超过 / 分钟； 2.进行远程线上演示，投标人应提前自行准备好演示的软硬配置环境和网络环境，做好演示的各项准备工作。因投标人自身原因无法演示或者演示效果不理想的，导致的后果由投标人自行承担； 3.进行现场演示的，演示人员不得超过/人，演示现场提供 / 。 |
| 25.3 | 解密投标文件的时限 | 不见面开标默认解密时长： 60 分钟。 除因交易平台发生故障导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的，视为未按规定提交投标文件。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 29.3 | 推荐中标候选人 | 中标候选人数量 3 家 |
| 30.1 | 确定中标人 | 采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人。 采购人委托评标委员会直接确定中标人。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 1.金额： ☑免收 □合同价的 10% □定额收取：人民币 元 2.支付方式：投标人可自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账、网银、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。 3.保函有效期：自合同生效之日起至合同约定的中标或成交供应商主要义务履行完毕 4.缴纳时间：中标或成交供应商应在合同签订前3个工作日内向采购人提交履约保证金； 5.退还时间：中标或成交供应商合同主要义务履行完毕后，采购人按合同约定及时退还 5.退还时间： 注意事项： 1.以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 2.以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 在中标投标人与采购人签订合同前递交，中标投标人可以支票、汇票、本票或保险公司、担保公司等金融机构出具的电子保函等非现金形式提交，建议优先使用政采云电子保函，具体办理流程详见新疆政府采购网《新疆维吾尔自治区政府采购电子保函工作方案》。投标人以电子保函形式缴纳履约保证金的，应通过“新疆政府采购网”的“电子保函”模块申请购买。 |
| 34.5 | 中标后分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： 1.可以分包履行的具体内容：_____； 2.允许分包的金额或者比例：_____； 3.其他要求：_____。 |
| 35.1 | 质疑 | 递交方式：纸质版盖章质疑函原件递交至采购代理公司 接收部门：新疆宏力源工程项目管理有限公司 联系电话：17783394603 通讯地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路266号科创花苑B3办公1501室 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 38.1 | 采购代理服务费 | 1.收费对象：采购人支付 中标人支付 2.代理服务费参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2022〕1980号）和国家发改价格[2011]534号文件的取费标准，下浮40.00%计取，由中标人向招标代理支付。 3.付款方式：中标人于中标公示发布后7个工作日内一次性向招标代理公司支付代理服务费。 4.收取时间：领取中标通知书前 5.收取方式：电汇，由中标人一次性支付或由招标代理直接在投标保证金中扣 |
| 41.1 | 支持本国产品政策 | 对符合本国产品标准的，依法对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。 |
| 41.2 | 是否接受进口产品 | 不接受 接受 |
| 42 | 支持中小企业政策（非专门面向中小企业采购项目适用） | 1.小型和微型企业价格扣除： / 。 2.监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 3.残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 4.符合条件的联合体价格扣除： / 。 5.符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： / 。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用） |
| 42.5 | 标的所属行业 参照后附《工信部联企业〔2011〕300号》 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 包号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. /; 皮山县人民医院放射类检查设备维修维保及技术服务采购项目; 其他未列明行业. 本项目采购标的属于其他未列明行业。企业规模类型根据《中小企业划型标准规定》 (工信部联企业[2011]300号)确定:（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 43.5 | 优先采购创新节能环保产品 | 所响应产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、所响应产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的供应商给予 / 评审优惠。 |
| 44.1 | 需要补充的其他内容 | - 1.付款方式:每六个月付款25% |
|  |  | - 2.异常低价情形认定 - 投标（响应）供应商出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序： - ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的 50%； - ②投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%； - ③投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%； - ④评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。 - 4.审查要求及处理 - 被启动审查的供应商，须在合理时间内（不少于 30 分钟），就报价合理性提交书面说明，并提供项目成本测算明细、原材料采购意向协议、人工成本核算依据等可核验的证明材料。 - 供应商未按要求提交说明及证明材料，或提交的材料无法有效证明报价合理性的，评审委员会将其投标（响应）作无效处理。 |
| 备注: 1. 除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件截止时间之前三年或前五年，以此类推。如：递交投标文件时间为 年 月 日，则“近三年”是指 年 月 日至 年 月 日。 2. 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。 |  |  |

- 二、投标人须知

- （一）总则

- 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本项目的采购活动。

- 2.基本定义

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

2.1项目名称及编号：详见投标人须知前附表。

2.2采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织委托的采购代理机构。

2.4政府采购监督管理部门：各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。各级人民政府其他有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

2.5 服务内容及要求见“投标人须知前附表”。

2.6投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外。本项目的投标人须满足以下条件：

2.6.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

2.6.2以招标公告中发布的方式依法获得了本项目的招标文件。

2.6.3符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.7潜在投标人、潜在供应商：指符合本招标文件规定的供应商。

- 3.资金来源

3.1资金来源：为财政性资金即纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例。

- 4.投标人资格要求

4.1投标人资格要求：见“第一章 招标公告”；

4.2“第一章 招标公告”规定接受联合体投标的，还应遵守以下规定：

4.2.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.2.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分提交，该协议书对联合体所有成员均具有法律约束力。

4.2.3联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4.2.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

4.2.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合体协议书中应写明小型、微型企业的合同金额占到联合体投标合同总金额的比例。

4.2.6联合体中标的，采购合同应由联合体各成员的合法授权代表签字及加盖联合体各成员公章，并对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购人与采购代理机构承担连带责任。

4.2.7联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

4.2.8对联合体投标的其他资格要求见“第一章 招标公告”中的“二、申请人的资格要求”。

- 5.费用承担

5.1不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 6.保密

6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

6.2 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6.3 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

6.4 各级人民政府财政部门对政府采购活动进行监督检查，有权查阅、复制有关文件、资料，相关单位和人员应当予以配合。

- 7.语言文字

7.1招标投标过程文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 8.计量单位

8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 9.现场考察和答疑会

9.1 “投标人须知前附表”规定组织现场考察的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人项目现场考察。

9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

9.3 在现场考察中，因投标人自身原因发生的人员伤亡和财产损失，由投标人自行负责。

9.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5 “投标人须知前附表”规定召开答疑会的，采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

9.6 由于未参加现场考察或未参加标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 10.电子投标说明

10.1 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为政采云平台线上（网址：https://www.zcygov.cn/）。投标人参与本项目电子交易活动前，应在政采云平台上注册供应商账号。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。潜在投标人领取文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载“投标客户端”。因未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。投标人登录新疆政府采购网“供应商免费注册”—“新疆维吾尔自治区供应商入驻登记”—“立即登记”进行自助注册绑定。

10.2 投标人将新疆政府采购电子交易云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人登录新疆政府采购网“下载专区”—“电子招投标客户端下载”下载相关客户端，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

10.3 加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。

10.4 投标人在开标前须提前配置好电脑及浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间详见“投标人须知前附表”，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

10.5 如遇“新疆政府采购电子交易云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。

10.6 电子交易系统咨询：投标人应当充分考虑到电子投标可能会发生的各种问题和风险，特别是投标文件签署、提交等问题，可按照“第一章 招标公告”的联系方式咨询相关人员。

10.7 由于本项目采用电子招标方式，潜在投标人的名单将在提交投标文件截止时间后才会解密。因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件方式，将招标文件的澄清或修改内容逐一通知到每位已获取招标文件的潜在投标人。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在政采云平台以更正公告的形式发布。潜在投标人需密切关注该网站，及时查看并下载相关更正公告。若因潜在投标人未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一切后果，将由潜在投标人自行承担。

- （二）招标文件

- 11.招标文件的组成

11.1本招标文件包括下列文件及根据本章第9款、第12款对招标文件所作的澄清或者修改。

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 资格审查

第五章 评标方法及标准

第六章 合同草案

第七章 投标文件的格式

- 12.招标文件的询问、澄清或者修改

12.1投标人如对招标文件内容有疑问，须在投标人须知前附表规定的询问方式和时间提交给采购人或采购代理机构。

12.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在新疆政府采购云平台以发布更正公告的方式澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

12.3 招标文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.4任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.5对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

12.6 “投标人须知”所称“书面形式”包括系统消息、政府采购云平台发布的公告。

12.7当招标文件的澄清、修改及其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

- （三）投标文件

- 13.投标文件的组成

13.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见“第七章 投标文件格式”的相关内容。

13.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

13.3为保证公平公正，除非本招标文件另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

- 14.投标报价

14.1 投标人的报价均应以人民币进行报价。

14.2 投标人应按照本招标文件规定的报价方式进行报价，投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得遗漏招标文件所要求的内容，否则其投标无效。

14.3投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已包含但不限于本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

14.4投标人的报价应包括但不限于按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

14.5 投标人须严格按照分项报价表规定的内容填写服务单价以及其他事项。投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标人的方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应合理，并包含完成本招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标报价中。

14.6 投标人在投标文件中注明免费的项目将视为包含在投标报价中。

14.7 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其投标无效。除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应招标文件,其投标无效。

14.8 投标报价不得超过“第一章 招标公告”中规定的最高投标限价或者预算金额，否则评标委员会将对其作无效投标处理。

14.9 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.10 最低报价不能作为中标的保证。

14.11采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 15.投标有效期

15.1 投标有效期见“第二章 投标人须知前附表”，投标人承诺的投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

15.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

15.3特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。需要延长投标有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有投标人，投标人应以书面形式答复是否同意延长投标有效期。

15.4投标人同意延长的，其投标保证金的有效期也相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件在原投标有效期满后将不再有效，但其提交的投标保证金可予以退还。

- 16.投标文件的编制

16.1投标文件应在“投标客户端”中进行编制，在投标文件中要求加盖印章的，除有特殊说明之外，可使用电子签章签署。

16.2投标人在“投标客户端”中按照“投标客户端”中的格式要求填写响应内容后，生成投标文件。投标人须按照招标文件的要求使用电子签章对要求加盖印章的部分逐一进行签章。

16.3投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致其投标无效。

16.4投标文件须严格按照本招标文件第七章规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

16.5开标一览表为在开标时唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

16.6投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时按无效投标处理。

16.7投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人、采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

16.8投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

16.9电子投标文件的编制

16.9.1电子投标文件需按招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整；

16.9.2电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，其投标无效。

- （四）投标

- 17.投标保证金

17.1投标人应按照招标文件“第二章 投标人须知前附表”规定的金额及要求提交投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

17.2提交投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。投标保证金有效期同投标有效期。

17.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将投标保证金支付原件扫描后作为投标文件的组成部分与投标文件一起上传。由于到账时间晚于投标截止时间，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

17.4 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同提交投标保证金，其提交的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

17.5采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。未中标投标人的投标保证金应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还，中标投标人的投标保证金应当自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。

17.6 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.7 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

17.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金,情节严重的将其列入不良记录名单：

17.8.1 开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标的；

17.8.2 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

17.8.3 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

17.8.4 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

17.8.5 存在串通投标行为的；

17.8.6 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

17.8.7 投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

17.9如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向采购人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

17.10为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标供应商使用电子保函代替现金缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分办理保函类型，并确认投标有效期，如采用政采云电子保函，可登录“新疆政府采购网”—顶部通栏“信用融资”或者“新疆政府采购网”首页“政采贷｜电子保函”快捷模块查看。

- 18.投标文件的加密

18.1投标人在“投标客户端”中生成投标文件并完成签章之后，使用CA证书在“投标客户端”中对投标文件进行加密。

18.2投标人应在“投标客户端”中对加密的投标文件进行解密验证，以防止投标文件加密异常，在开标时无法解密。

18.3 投标人应保证加密投标文件的CA证书有效期在开标时间之前。若CA证书有效期临近开标时间，建议投标人提前办理CA证书续期，以免开标时无法进行解密。

18.4投标人在投标文件递交截止时间前通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的”政采云登录入口”登录后，将加密电子投标文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置，投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

18.5如果投标人未按上述要求加密并上传，采购代理机构对投标文件的误投、无法解密、传输错误等问题概不负责。对由此造成无法正常开启的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

18.6本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘。

- 19.投标文件的递交（上传）

19.1 投标人应在“第一章 招标公告”规定的投标截止时间前递交（上传）投标文件。

19.2 投标人递交（上传）投标文件的地点见“第一章 招标公告”。

19.3投标人应充分评估集中同时投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标。投标人递交全部的投标文件后可在政采云平台（项目采购—投标文件上传）中获取投标文件递交回执单。

19.4 投标人应在“投标客户端”中下载未加密且完成签章的投标文件妥善保存，以便启动应急开标程序时使用。

19.5投标人所递交的投标文件不予退还。

- 20.拒收

20.1 超过投标文件提交截止时间或者不按照本章要求加密的投标文件，交易系统应当拒收。

- 21.投标文件的修改与撤回

21.1投标人在“第一章 招标公告”规定的投标文件递交截止时间之前，可在新疆政府采购电子交易云平台上随时撤回已上传的电子投标文件，将修改好的电子投标文件在投标文件递交截止时间前重新上传到新疆政府采购电子交易云平台的指定位置。

- 22.实物样品

22.1“投标人须知前附表”要求提供样品的，样品的具体要求及评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标方法及标准”。

22.2样品退还：未中标的投标人应按照“投标人须知前附表”要求自行联系采购人取回投标样品；中标人的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考（招标文件另有规定的从其规定）。

- 23.演示

23.1要求投标人进行演示的，演示要求详见“投标人须知前附表”。

23.2演示的评审详见“第三章 采购需求”和“第五章 评标方法及标准”。

- （五）开标

- 24.开标会议

24.1开标会按“第一章 招标公告”规定的开标时间和地点准时举行，采购人、采购代理机构邀请所有投标人准时参加开标会。投标人应按照招标文件的要求参与不见面开标。

24.2 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。采购人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和地点进行不见面远程开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台线上（网址：https://www.zcygov.cn/）的“政采云登录入口”登录后，进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

24.3开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提 出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

- 25.开标程序

25.1 投标人不足3家的，不得开标。

25.2 评标委员会成员不得参加开标活动。

25.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会纪律；

（2）介绍参加开标会的单位和人员；

（3）发起投标文件解密。投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内使用加密投标文件的CA证书在系统中完成投标文件的解密；投标人不足3家的，不予解密；

（4）解密完成后，系统自动显示投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

（5）系统自动生成开标记录表，供应商应在线对开标记录进行签署确认；

（6）开标会结束。

- 26.开标疑义及回避情形

26.1投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标会议中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人授权代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26.2投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- （六）资格审查

- 27.资格审查及审查主体

27.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

27.2资格审查按“第四章 资格审查”的规定进行。

27.3资格审查结束后，应及时对资格审查结果进行复核，对资格审查错误进行及时纠正并记录。

27.4资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

- （七）评标

- 28.评标委员会

28.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

28.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

28.3评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

28.4评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

28.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

28.6无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

28.7 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

- 29.评标

29.1 评标方法分为综合评分法和最低评标价法，本项目评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.1.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

29.1.2.最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

29.2 评标委员会按照“第五章 评标方法及标准”的规定对投标文件进行评审。“第五章 评标方法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

29.3 评标委员会按“投标人须知前附表”规定的中标候选人数量在评标报告中向采购人推荐中标候选人。

29.4 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

29.5 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

29.6 电子招投标的应急措施

29.6.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

29.6.2因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

29.7 投标人瑕疵滞后发现的处理规则

29.7.1无论基于何种原因，各项本应作无效投标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦该投标人的投标作无效投标处理或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

- （八）中标

- 30.确定中标人

30.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见“投标人须知前附表”。

- 31.中标结果公告

31.1采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的同一媒体上发布中标结果公告，同时向中标人发出中标通知书。招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

31.2中标供应商为中小企业享受中小企业扶持政策的，其“中小企业声明函”随中标结果同时公告。中标供应商为残疾人福利性单位的，其“残疾人福利性单位声明函”随中标结果同时公告。

31.3项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

- 32.中标通知

32.1采购人和采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将招标结果通知未中标的投标人。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- （九）签订合同

- 33.履约保证金

33.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约保证金。

33.2中标人不能按本章第33.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

- 34.签订合同

34.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起25天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，给采购人造成损失的，中标人还应当承担民事责任。

34.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3 采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

34.5 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见“投标人须知前附表”。采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。政府采购合同不能转包。

34.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.7 采购人应于签订合同之日起2个工作日内在政采云平台备案公示。

- （十）质疑和投诉

- 35.质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，详见“投标人须知前附表”。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.3潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、项目编号/包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.5质疑函不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

35.6投标人进行虚假和恶意质疑投诉的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

35.7质疑函应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

- 36.质疑答复

36.1采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

36.2供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及项目编号/包号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

- 37.投诉

37.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

37.2投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

37.4投诉书应当使用中文，并采用财政部门制定的范本。

- （十一）采购代理服务费

- 38.收取方式和标准

38.1采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的方式和标准收取采购代理服务费。

- （十二）无效投标和废标

- 39.无效投标

39.1投标文件存在“第四章 资格审查”、“第五章 评标方法及标准”及本招标文件规定的投标无效情形的，其投标无效。

- 40.废标

40.1在招标采购中出现有“第五章 评标方法及标准”及本招标文件规定的废标情形的，应予以废标。

- （十三）落实政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 41.本国产品和进口产品

41.1本国产品标准及支持政策

41.1.1产品需在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）完成从原材料、组件到成品的制造、加工或组装，从而产生新的产品属性。仅进行包装、贴牌、简单处理等不改变产品核心属性的操作，不视为境内生产。

41.1.2产品在境内生产的组件成本应达到财政部会同相关部门确定的总成本规定比例(具体产品目录及比例标准按国家后续发布的规定执行)。在分产品目录及比例标准正式实施前的过渡期内，符合境内生产条件的产品，可视同本国产品。

41.1.3对国家相关部门后续发布的特定产品清单内的产品，除满足上述条件外，还需同时满足关键组件境内生产、关键工序境内完成等特定要求。

41.1.4本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

41.1.5供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件1，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，视为符合本国产品标准。

41.1.6采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

41.1.7采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》（样式见附件2，以下简称《承诺函》），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

41.2进口产品

41.2.1凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。项目若涉及采购进口产品的，具体要求详见“第三章 采购需求”。

41.2.2进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。

41.2.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

41.2.4若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

- 42.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

42.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

42.2为促进中小企业发展，依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目供应商如需享受中小企业相关政策的，且符合上述文件规定的，应按本招标文件规定格式提供“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”，评审时，评标委员会将依据本招标文件“投标人须知前附表”规定的报价扣除比例，对供应商报价进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审；招标公告中明确项目专门面向中小企业采购的，“中小企业声明函”为资格要求文件，供应商参与投标须按本招标文件规定格式提供“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”等作为资格证明文件。

42.3 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

42.4 在服务采购项目中，供应商提供的服务既有中小企业承接，也有大型企业承接的，不享受中小企业扶持政策。

42.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.6 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

42.7 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

42.7.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10人）；

42.7.2 依法与安置的每位残疾人签订了1年以上（含1年）的劳动合同或服务协议；

42.7.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

42.7.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

42.7.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

42.7.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

42.8 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见“第一章 招标公告”。    42.9 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见“投标人须知前附表”。    42.10 小微企业价格评审优惠的政策调整：见“投标人须知前附表”及“第五章 评标方法及标准”。

- 43.政府采购节能产品、环境标志产品

43.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定。

43.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

43.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

43.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见“第五章 评标方法及标准”（如涉及）。

43.5 投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的产品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。属于政府强制采购产品的，已作为投标时强制性要求不再给予评审优惠，未提供认证证书的视为投标无效。属于优先采购节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单、创新产品范围的，按照“第五章 评标方法及标准”中相关规定在评审时给予优惠，具体详见“投标人须知前附表”及“第五章 评标方法及标准”。

- 44.正版软件

44.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》国办发〔2013〕88号。

- 45.网络安全专用产品

45.1本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标(成交)人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

45.2本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标(成交)人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 46.采购需求标准

46.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章《采购需求》。

46.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.3台式计算机政府采购需求标准

为提高台式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕29号），本项目如涉及台式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.4便携式计算机政府采购需求标准

为提高便携式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕30号），本项目如涉及便携式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.5一体式计算机政府采购需求标准

为提高一体式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕31号），本项目如涉及一体式计算机采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.6工作站政府采购需求标准

为提高工作站政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《工作站政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕32号），本项目如涉及工作站采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.7通用服务器政府采购需求标准

为提高通用服务器政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕33号），本项目如涉及通用服务器采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.8操作系统政府采购需求标准

为提高操作系统政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕34号），本项目如涉及操作系统采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.9数据库政府采购需求标准

为提高数据库政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部 工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕35号），本项目如涉及数据库采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

46.10物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）

为贯彻落实中央全面深化改革委员会审议通过的《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部办公厅关于印发《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》的通知（财办库〔2024〕113号），本项目如涉及物业管理服务采购，则具体要求见第三章《采购需求》。

- （十四）政府采购合同融资政策

- 47.政府采购合同融资政策

47.1政府采购合同融资政策：见投标人须知前附表。

- （十五）其他

- 48.需要补充的其他内容

48.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 49.适用法律

49.1采购人、采购代理机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及相关法律法规。

49.2政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 50.解释权

50.1本招标文件最终解释权归采购人或采购代理机构所有。

- 第三章 采购需求

标项一；

一、项目基本信息

1.项目名称：皮山县人民医院放射类检查设备维修维保及技术服务采购项目包一

2.预算金额：260万元

3.服务地点：皮山县人民医院

二、技术规格、参数与要求

# 一、总则

## 1.1 项目概况

本项目为我院2台CT、2台DR设备年度维保技术服务项目，服务期限2年，为全保服务（含维修、维保、保养、巡检、年度检测等全部相关服务），不额外收取任何其他费用。

维保设备明细：

（1）、1台西门子64排CT，2020年购买投入使用；

（2）、1台西门子16排CT，2017年购买投入使用；

（3）、1台西门子悬吊式DR，2017年购买投入使用；

（4、）1台飞利浦悬吊式DR，具体购置年份以我院现场实物为准。

## 1.2 服务目标

通过专业、高效的维保技术服务，保障4台放射类设备（2台CT、2台DR）正常、安全、稳定运行，降低设备故障率，确保设备各项性能指标符合国家医疗设备相关标准及设备出厂技术要求，满足我院临床诊疗、体检等工作的连续开展需求；投标方需承担全部设备年度放射类性能检测及现场检测费用，配备专属驻场工程师，全面负责设备日常运维保障。

## 1.3 服务范围

涵盖本项目所列4台设备的全部维修、预防性维保、定期保养、日常巡检、故障应急处理、备件供应（全保范围内）、年度放射类性能检测、现场检测、技术培训、设备校准、运维档案建立及后续技术支持等全流程服务，无任何遗漏项。

# 二、维修服务技术参数

## 2.1 故障响应机制

2.1.1应急故障（设备无法启动、核心部件损坏导致无法开展诊疗工作等）：投标方接到我院故障报修通知后，15分钟内完成电话/远程响应，驻场工程师立即现场排查处理；若驻场工程师无法现场解决，投标方需在2小时内派遣资深专项维保工程师抵达现场支援，确保故障得到快速处置。

2.1.2一般故障（设备性能异常、非核心部件轻微损坏等不影响基本诊疗的故障）：投标方接到报修通知后，30分钟内完成响应，驻场工程师现场排查处理，确保24小时内解决故障，恢复设备正常运行。

2.1.3重大故障（核心部件损坏、设备出现系统性故障等）：投标方需在接到报修通知后4小时内完成专项工程师现场支援，明确故障解决方案及修复时限，一般情况下72小时内完成修复；若需更换特殊备件，修复时限可适当延长，但需提前书面告知我院，说明备件采购周期及预计修复时间，同时提供临时替代解决方案（如协调备用设备），确保不影响我院正常诊疗工作。

2.1.4故障响应率100%，应急故障处置及时率100%，一般故障24小时内修复率≥98%，重大故障72小时内修复率≥95%，设备全年故障停机时间累计不超过72小时（不含计划性停机保养、检测时间）。

## 2.2 维修服务要求

2.2.1维修工作需严格遵循西门子、飞利浦原厂维修规范及国家医疗设备维修相关标准，由具备相应资质的工程师开展操作，严禁违规维修、擅自更换非原厂配件。

2.2.2全保服务范围内，维修所需全部备件（含核心部件、易损件）均由投标方承担，备件需为原厂正品或经我院及原厂认可的优质兼容备件，质量符合设备出厂标准，提供备件合格证明及质保凭证，备件质保期不少于6个月（自更换安装调试合格之日起计算）；若因备件质量问题导致设备再次出现相同故障，投标方需免费重新更换备件，并承担由此造成的一切损失。

2.2.3维修过程中，工程师需做好设备防护工作，避免设备二次损坏、部件丢失，同时做好维修记录（含故障现象、排查过程、维修方案、更换备件明细、修复结果等），维修完成后，需填写《设备维修验收单》，经我院设备管理员、使用科室负责人签字确认后，方可视为维修合格。

2.2.4维修完成后，投标方需对设备进行全面调试、校准，确保设备各项性能指标符合临床使用要求及国家相关标准，同时对维修部位进行不少于72小时的跟踪监测，确认设备运行稳定无异常。

2.2.5严禁投标方擅自将设备核心部件拆卸、返厂维修（需经我院书面同意后方可进行），返厂维修期间，投标方需承担全部运输、维修费用。

## 2.3 备件供应要求

2.3.1投标方需建立完善的备件库存体系，针对本项目4台设备，储备常用易损件（如CT探测器、球管密封圈、DR平板探测器、高压电缆等），确保常用备件供应周期不超过24小时；特殊备件（如CT球管、DR核心控制模块等）供应周期不超过7个工作日，若特殊备件需从原厂采购，需提前书面告知我院采购周期及进展情况。

2.3.2投标方需提供备件库存清单（含备件名称、规格型号、数量、生产厂家、质保期等信息），加盖公章，作为投标文件附件；服务期间，每月向我院提交备件库存更新报告及备件使用情况报告。

2.3.3备件更换需遵循“以旧换新”原则，更换下来的故障备件需交由投标方处理。

# 三、保养服务技术参数

## 3.1 保养周期及频次

投标方需结合设备使用年限、运行状态及原厂保养规范，制定个性化保养计划，明确保养周期、频次及内容，报我院审核通过后严格执行，保养工作需在不影响我院正常诊疗工作的前提下开展（优先选择夜间、节假日等非诊疗时段），提前24小时书面告知我院具体保养时间。

3.1.1西门子64排CT（2020年购置）：每月开展1次常规保养，每6个月开展1次全面保养，每年开展1次深度保养；

3.1.2西门子16排CT（2017年购置，使用年限较长）：每月开展1次常规保养，每3个月开展1次全面保养，每年开展2次深度保养；

3.1.3西门子悬吊式DR（2017年购置，使用年限较长）：每月开展1次常规保养，每3个月开展1次全面保养，每年开展2次深度保养；

3.1.4飞利浦悬吊式DR：每月开展1次常规保养，每6个月开展1次全面保养，每年开展1次深度保养。

## 3.2 保养内容要求

### 3.2.1 常规保养（每月1次）

- CT设备常规保养：

3.2.1.1清洁设备外观、扫描床、探测器、球管外壳等部位，清除灰尘、污渍，检查设备线路、管路连接是否牢固，有无松动、破损现象；

3.2.1.2检查设备冷却系统（水冷、风冷）运行状态，清理冷却管路、过滤器灰尘，补充冷却液（如需），确保冷却系统正常运行，温度控制在标准范围内；

3.2.1.3检查扫描床运行精度、升降及移动灵活性，校准扫描床定位精度，调整皮带松紧度（如需）；

3.2.1.4检查设备软件运行状态，清理系统缓存，排查软件异常提示，确保软件运行稳定；

3.2.1.5对设备核心部件（探测器、球管、高压发生器等）进行外观检查，监测运行参数，记录设备运行状态，排查潜在故障隐患。

- DR设备常规保养：

3.2.1.6清洁设备外观、球管、平板探测器、滤线栅等部位，清除灰尘、污渍，检查设备支架、悬吊系统连接是否牢固，有无松动、异响现象；

3.2.1.7检查球管运行状态，监测球管电流、电压参数，排查球管过热、漏电等潜在隐患；

3.2.1.8检查平板探测器运行状态，清洁探测器表面，校准探测器成像精度，排查成像模糊、残影等异常情况；

3.2.1.9检查设备高压系统、电缆连接情况，确保高压系统运行稳定，无漏电、放电现象；

3.2.1.10检查设备软件运行状态，清理系统缓存，协助我院更新软件补丁（如需），确保软件与设备硬件兼容，运行稳定。

### 3.2.2 全面保养（每3/6个月1次，按设备年限执行）

在常规保养基础上，增加以下内容：

3.2.2.1CT设备：拆卸设备外壳，全面清洁设备内部元器件、线路、管路，清除内部灰尘、杂物；检查球管真空度、阳极转速，校准球管发射剂量；检查探测器灵敏度，校准探测器响应参数；检查高压发生器运行状态，测试高压输出稳定性；检查扫描机架旋转精度，校准机架定位参数；对设备冷却系统、润滑系统进行全面检查，更换冷却液、润滑油（如需）；全面检测设备软件系统，优化系统参数，排查软件深层故障隐患。

3.2.2.2DR设备：拆卸设备核心部件外壳，全面清洁内部元器件、线路连接部位；检查球管灯丝状态，校准球管曝光参数；检查平板探测器像素点，修复轻微像素异常（如需）；检查悬吊系统升降、旋转机制，调整平衡度，更换磨损部件（如轴承、皮带等）；检查高压油箱运行状态，补充绝缘油（如需）；全面校准设备成像参数，确保成像质量符合临床要求；检测设备辐射防护性能，排查辐射泄漏隐患。

3.2.2.3保养完成后，对设备进行全面调试、试运行，确保设备各项性能指标符合原厂标准及临床使用要求，填写《设备全面保养报告》，详细记录保养内容、更换部件、调试结果等信息，经我院设备管理员、使用科室负责人签字确认后归档。

### 3.2.3 深度保养（每年1/2次，按设备年限执行）

3.2.3.1在全面保养基础上，结合设备使用年限及运行状态，开展深度保养工作：

3.2.3.2CT设备：对球管进行全面检测、校准，评估球管剩余使用寿命，提出合理使用建议；对探测器进行深度校准、老化测试，修复轻微老化问题；检查扫描机架内部传动系统、制动系统，更换磨损严重的传动部件、制动部件；全面检测设备高压系统、控制系统，更换老化线路、元器件；协助我院对设备软件系统进行全面升级（如需），优化系统性能，确保软件与临床诊疗需求同步；对设备整体运行状态进行全面评估，出具设备运行评估报告，提出针对性的维护、使用建议。

3.2.3.3DR设备：对球管进行深度检测，评估球管损耗情况，必要时提出更换建议（更换费用由投标方承担，含在全保服务内）；对平板探测器进行深度清洁、校准，更换探测器保护膜（如需）；全面检查悬吊系统、支架结构，进行除锈、防腐处理，更换老化、磨损的核心部件；对设备高压系统、控制系统进行全面检修，更换老化的高压部件、控制模块；全面校准设备辐射剂量，确保辐射剂量符合国家放射防护标准；对设备整体性能进行全面检测、评估，出具深度保养报告及设备性能评估报告，为我院设备管理、更新提供参考依据。

3.2.3.4深度保养完成后，需邀请我院相关人员全程参与验收，设备试运行不少于72小时，确保运行稳定、性能达标，验收合格后填写《设备深度保养验收报告》，双方签字确认后归档。

## 3.3 保养服务其他要求

3.3.1保养工作需严格遵循国家医疗设备保养相关标准及西门子、飞利浦原厂保养规范，使用专用保养工具、耗材，保养耗材质量符合设备出厂标准，全部保养耗材费用由投标方承担。

3.3.2投标方需建立保养档案，详细记录每台设备每次保养的时间、内容、工程师、更换部件、调试结果等信息，每月汇总保养情况，向我院提交《设备保养月度报告》；每年提交《设备保养年度总结报告》，全面总结设备保养情况、设备运行状态及下一年度保养计划。

3.3.3保养过程中，若发现设备存在潜在故障隐患，投标方需及时书面告知我院，提出针对性的处理建议，在我院同意后，及时开展故障排查、处理工作，避免故障扩大化，相关费用由投标方承担。

3.3.4严禁投标方在保养过程中擅自更改设备参数、拆卸核心部件（需经我院书面同意后方可进行），若因违规保养导致设备损坏，投标方需承担全部维修费用及由此造成的一切损失。

# 四、巡检服务技术参数

4.1 巡检周期及频次

4.1.1日常巡检：由驻场工程师负责，每日对4台设备进行1次日常巡检，重点排查设备运行状态、潜在故障隐患，做好巡检记录；

4.1.2专项巡检：投标方每月派遣资深专项工程师，结合设备保养情况，对4台设备开展1次专项巡检，重点检查核心部件运行状态、保养质量，排查深层故障隐患；

4.1.3季度巡检：投标方每3个月组织技术团队，对4台设备开展1次季度巡检，全面检测设备各项性能指标，评估设备运行状态，提出优化改进建议；

4.1.4年度巡检：结合设备年度检测、深度保养工作，开展1次年度巡检，全面排查设备运行隐患，评估设备整体性能，形成年度巡检报告，报我院审核。

## 4.2 巡检内容要求

### 4.2.1 日常巡检（每日1次）

4.2.1.1检查设备外观是否完好，线路、管路连接是否牢固，有无松动、破损、漏电、漏水、漏油等现象；

4.2.1.2检查设备运行参数（如CT扫描参数、DR曝光参数、球管温度、冷却系统温度等）是否正常，设备有无异常噪音、异味、报警提示；

4.2.1.3检查设备操作界面是否正常，软件运行是否稳定，有无卡顿、闪退等异常情况；

4.2.1.4检查设备辐射防护设施（如铅玻璃、铅衣、防护门等）是否完好，排查辐射泄漏隐患；

4.2.1.5检查设备周边环境，确保设备运行环境符合要求（温度、湿度、清洁度等），清除设备周边杂物，保障设备正常运行；

4.2.1.6与设备使用科室医护人员沟通，了解设备使用过程中出现的异常情况，及时排查处理，做好巡检记录及沟通记录。

### 4.2.2 专项巡检（每月1次）

4.2.2.1在日常巡检基础上，重点检查设备核心部件（CT球管、探测器、高压发生器；DR球管、平板探测器等）运行状态，监测核心部件运行参数，评估部件损耗情况；

4.2.2.2检查设备保养质量，排查保养过程中遗漏的故障隐患，对保养后的设备部件进行二次检测、校准；

4.2.2.3检查设备备件库存情况，补充常用易损件（如需），确保备件供应充足；

4.2.2.4对设备运行数据进行采集、分析，排查设备运行过程中的异常数据，提出针对性的优化建议；

4.2.2.5填写《设备专项巡检报告》，详细记录巡检内容、发现的问题、处理结果及优化建议，报我院设备管理员审核归档。

### 4.2.3 季度巡检（每3个月1次）

4.2.3.1全面检测4台设备的各项性能指标，包括CT扫描精度、成像质量、辐射剂量；DR成像精度、曝光稳定性、辐射防护性能等，确保各项指标符合国家相关标准及临床使用要求；

4.2.3.2对设备故障处理情况、保养情况进行汇总分析，排查设备频繁出现故障的原因，提出长效改进措施；

4.2.3.3检查驻场工程师日常巡检、保养工作落实情况，评估服务质量，及时整改存在的问题；

4.2.3.4与我院设备管理部门、使用科室开展沟通座谈会，了解我院对维保服务的需求及建议，优化服务方案；

4.2.3.5形成《设备季度巡检报告》，详细记录巡检结果、设备运行评估、存在的问题及改进措施，报我院相关部门审核归档。

### 4.2.4 年度巡检（每年1次）

4.2.4.1结合设备年度检测、深度保养工作，全面排查设备运行隐患，评估设备整体运行状态及使用寿命；

4.2.4.2对设备全年故障处理、保养、巡检情况进行全面汇总分析，形成年度运行分析报告；

4.2.4.3根据设备运行状态，提出下一年度巡检、保养优化计划，报我院审核；

4.2.4.3填写《设备年度巡检报告》，经投标方技术负责人、我院设备管理员、使用科室负责人签字确认后归档。

## 4.3 巡检服务其他要求

4.3.1驻场工程师需严格按照巡检计划开展日常巡检工作，不得擅自遗漏、拖延巡检任务，巡检记录需真实、完整、详细，不得弄虚作假；

4.3.2巡检过程中发现设备故障隐患，需及时排查处理，无法现场解决的，需立即上报投标方技术团队及我院设备管理员，启动故障响应机制，避免故障扩大化；

4.3.3投标方需建立巡检档案，汇总每台设备的巡检记录、巡检报告，每月、每季度、每年按时向我院提交巡检汇总报告；

4.3.4我院有权对投标方的巡检工作进行监督、检查，若发现巡检工作不到位、记录不完整等问题，投标方需在我院规定时间内整改，整改费用由投标方承担，若多次整改不合格，我院有权扣除相应服务费用，直至终止服务合同。

# 五、年度检测服务技术参数

## 5.1 检测范围及频次

投标方需承担本项目4台放射类设备（2台CT、2台DR）的年度检测工作，包括放射类性能检测及现场检测，每年开展1次，检测时间需提前与我院沟通确定，优先选择非诊疗时段开展，确保不影响我院正常诊疗工作；检测费用（含检测人员、设备、试剂、报告等全部相关费用）均由投标方承担，我院不额外支付任何费用。

## 5.2 检测标准及要求

5.2.1检测工作需严格遵循《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020）、《医用CT设备质量控制检测规范》等国家卫生行业标准及西门子、飞利浦原厂检测规范，由具备相应资质的检测机构及检测人员开展操作，检测人员需持有放射类设备检测资格证书。

5.2.2检测机构需具备国家认可的放射类设备检测资质（提供资质证书复印件，加盖公章，原件备查），检测设备需经校准合格，符合检测标准要求，提供检测设备校准证书。

## 5.3 具体检测内容

### 5.3.1 CT设备年度检测（放射类性能检测+现场检测）

- 放射类性能检测：

5.3.1.1辐射剂量检测：包括CT剂量指数（CTDI）、剂量长度乘积（DLP）、有效剂量等，确保辐射剂量符合国家放射防护标准，不超过规定限值；

5.3.1.2成像性能检测：包括空间分辨率、低对比度分辨率、密度分辨率、图像均匀性、图像噪声等，确保成像质量符合临床诊疗要求；

5.3.1.3球管性能检测：包括球管管电压、管电流稳定性，球管曝光剂量准确性，评估球管运行状态及损耗情况；

5.3.1.4探测器性能检测：包括探测器灵敏度、响应速度、像素点完整性等，确保探测器运行正常，无异常像素点、响应延迟等问题。

现场检测：

5.3.1.5设备运行状态检测：现场检测设备整体运行稳定性，排查设备运行过程中的异常噪音、异味、报警等情况；

5.3.1.6安全性能检测：包括设备接地电阻、漏电保护、高压系统绝缘性能等，确保设备运行安全，无漏电、高压泄漏等安全隐患；

5.3.1.7辐射防护检测：检测设备机房辐射泄漏剂量，检查辐射防护设施（铅玻璃、铅衣、防护门等）的防护性能，确保符合国家放射防护标准，保障医护人员及患者人身安全；

5.3.1.8设备参数校准：现场对设备运行参数、成像参数、辐射剂量参数等进行全面校准，确保参数准确，符合临床使用要求；

5.3.1.9设备软件检测：检测设备软件运行状态，排查软件异常、卡顿、闪退等问题，优化软件运行参数，确保软件与硬件兼容，运行稳定。

### 5.3.2 DR设备年度检测（放射类性能检测+现场检测）

放射类性能检测：

5.3.2.1辐射剂量检测：包括曝光剂量、剂量率等，确保辐射剂量符合国家放射防护标准，不超过规定限值；

5.3.2.2成像性能检测：包括空间分辨率、对比度分辨率、图像清晰度、残影、伪影等，确保成像质量清晰、稳定，符合临床诊疗要求；

5.3.2.3球管性能检测：包括球管管电压、管电流稳定性，曝光时间准确性，灯丝状态等，评估球管运行状态及损耗情况；

5.3.2.4平板探测器性能检测：包括探测器灵敏度、成像速度、像素点完整性、动态范围等，确保探测器运行正常，成像质量稳定。

- 现场检测：

5.3.2.5设备运行状态检测：现场检测设备整体运行稳定性，排查设备支架、悬吊系统运行异常，球管、探测器运行异常等情况；

5.3.2.6安全性能检测：包括设备接地电阻、漏电保护、高压系统绝缘性能等，确保设备运行安全，无漏电、高压泄漏等安全隐患；

5.3.2.7辐射防护检测：检测设备机房辐射泄漏剂量，检查辐射防护设施的防护性能，确保符合国家放射防护标准，保障医护人员及患者人身安全；

5.3.2.8设备参数校准：现场对设备曝光参数、成像参数、辐射剂量参数等进行全面校准，确保参数准确，符合临床使用要求；

5.3.2.9设备机械性能检测：检测设备支架、悬吊系统的升降、旋转灵活性，定位精度，平衡度等，确保机械性能正常，操作便捷。

## 5.4 检测报告要求

5.4.1检测工作完成后，投标方需在15个工作日内，向我院提交4台设备的《年度放射类性能检测报告》及《现场检测报告》，报告需加盖检测机构公章及投标方公章，内容真实、完整、详细，包括检测项目、检测方法、检测数据、检测结果、合格情况、优化建议等信息，同时提供检测人员资质证书、检测设备校准证书复印件。

5.4.2若检测结果不合格，投标方需在我院规定时间内，针对不合格项目开展整改工作，整改完成后重新组织检测，直至检测合格，重新提交检测报告，相关整改、复检费用均由投标方承担；若因设备自身故障导致检测不合格，投标方需按照本参数维修服务要求，免费开展故障维修工作，确保设备检测合格。

5.4.2检测报告需归档留存，投标方需配合我院完成设备检测相关备案工作，提供所需的全部检测资料。

# 六、技术培训及技术支持

## 6.1 技术培训

6.1.1培训内容：投标方需结合我院医护人员、设备管理员的实际需求，开展针对性的技术培训，培训内容包括设备基本结构、工作原理、日常操作规范、简单故障排查方法、日常保养技巧、辐射防护知识等，确保我院相关人员能够熟练规范操作设备，掌握基本的故障排查及保养方法。

6.1.2培训频次及要求：服务期间，每年开展不少于2次集中技术培训，每次培训时长不少于3小时，培训人员需覆盖我院放射科医护人员、设备管理员；同时提供个性化培训服务，根据我院需求，随时开展一对一培训、现场指导。

6.1.3培训资料：投标方需提供培训资料，培训资料需通俗易懂、针对性强，适合我院相关人员学习使用。

6.1.4培训考核：培训完成后，投标方需组织培训考核，确保我院相关人员掌握培训内容，考核合格后，颁发培训合格证书；考核不合格的，投标方需免费组织二次培训，直至考核合格。

## 6.2 技术支持

6.2.1远程技术支持：投标方需提供7×24小时远程技术支持服务，设立专属技术支持热线，安排资深技术工程师负责，接到我院技术咨询、故障求助后，立即响应，通过电话、远程操控等方式，协助驻场工程师及我院相关人员解决设备运行、操作过程中出现的问题。

6.2.2现场技术支持：除驻场工程师外，投标方需建立专项技术支持团队，针对复杂故障、技术难题，及时派遣资深专项工程师抵达我院现场提供技术支持，确保问题得到快速解决。

6.2.3技术升级支持：服务期间，若设备原厂发布软件升级、技术优化等相关通知，投标方需及时告知我院，在我院同意后，协助我院为设备开展软件升级、技术优化服务，确保设备性能与原厂同步，满足临床诊疗需求。

6.2.4技术咨询服务：投标方需为我院提供长期技术咨询服务，针对设备管理、使用、维保等方面的问题，及时提供专业、合理的建议，协助我院做好设备管理工作。

# 七、运维档案管理

## 7.1 档案建立

投标方需为4台设备分别建立完整的运维档案，档案内容包括设备基本信息（型号、购置年份、出厂编号、安装调试报告等）、维保合同、故障维修记录、保养记录、巡检记录、年度检测报告、备件更换记录、技术培训记录、设备运行评估报告等，确保档案内容真实、完整、详细，能够全面反映设备运行及维保情况。

7.2 档案管理及更新

7.2.1运维档案由驻场工程师负责日常整理、更新，每次故障维修、保养、巡检、检测工作完成后，需及时将相关记录、报告归档，确保档案内容与设备实际运行、维保情况同步。

7.2.2档案需采用纸质版+电子版双重存档方式，纸质版档案需装订整齐，存放在我院指定位置，便于查阅；电子版档案需备份留存，定期更新，确保档案安全、可追溯。

7.2.3每月、每季度、每年，投标方需结合运维档案，向我院提交设备运维汇总报告，全面汇总设备运行、故障处理、保养、巡检、检测等情况。

7.2.4服务期限届满后，投标方需将完整的运维档案（纸质版+电子版）移交我院，确保档案齐全、无遗漏。

# 八、服务质量考核及验收

## 8.1 服务质量考核

8.1.1我院将建立服务质量考核机制，每月对投标方的维保服务质量进行考核，考核内容包括故障响应及时性、故障修复率、保养巡检落实情况、驻场工程师工作表现、技术培训质量、年度检测完成情况、运维档案管理情况等，考核满分100分，考核合格分数线为90分。

8.1.2若当月考核得分≥90分，视为服务合格；若当月考核得分＜90分，视为服务不合格，投标方需在我院规定时间内整改，整改完成后，我院重新组织考核；若连续2个月考核不合格，我院有权扣除当月5%的服务费用；若连续3个月考核不合格，我院有权终止服务合同，投标方需承担由此造成的一切损失。

8.1.3服务期满后，我院将对投标方的整体服务质量进行全面考核，考核合格的，方可办理服务验收手续；考核不合格的，投标方需限期整改，直至考核合格，整改费用由投标方承担。

## 8.2 服务验收

8.2.1日常验收：每次故障维修、保养、巡检、检测工作完成后，我院设备管理员、使用科室负责人需对服务质量进行现场验收，验收合格后，在相关记录、报告上签字确认；验收不合格的，投标方需重新开展相关工作，直至验收合格。

8.2.2月度验收：每月月底，我院将对投标方当月的维保服务工作进行全面验收，结合当月考核情况、运维记录，验收合格后，签署月度验收报告；验收不合格的，投标方需限期整改，重新验收。

8.2.3年度验收：每年年底，我院将对投标方当年的维保服务工作进行全面验收，结合年度考核情况、年度检测报告、运维汇总报告等资料，验收合格后，签署年度验收报告；验收不合格的，投标方需限期整改，重新验收。

8.2.4整体验收：服务期限届满后，我院将对投标方2年的维保服务工作进行整体验收，结合年度验收报告、运维档案、设备运行状态等资料，验收合格后，签署整体验收报告；验收不合格的，投标方需承担相应的违约责任，限期整改，直至验收合格。

# 九、补充条款

主机设备

1.西门子 64 排 CT、16 排 CT；西门子 DR、飞利浦 DR 整机全保。

核心部件（全部包含）

2.CT 球管、探测器、高压发生器；DR 球管、平板探测器、高压油箱。

机房内附属设备

1.设备外部线路、电路、配电柜、高压注射器、冷却系统、接地系统、辐射防护附属装置。

全部费用包含

1.备件费、维修费、保养费、检测费、培训费、驻场费、差旅费、耗材费，无任何额外收费。

设备老化换新与合同终止条款

1.（服务期内，若因设备严重老化、故障率过高、维修成本超过换新价值，医院获得财政资金支持更换新设备时，有权单方面终止该台设备维保合同。

2.合同终止后，医院不再支付该设备后续维保费用，已预付费用按实际服务时长据实结算，多退少补。

3.服务商须配合完成设备停用、数据交接、档案移交，不得阻挠或提出额外补偿。

维修不及时导致医院损失的责任

1.故障未及时修复的损失赔偿

2.一般故障超 24 小时未修复、重大故障超 72 小时未修复：每超时 1 天，扣除该设备当月服务费的 5%。

3.导致停诊 / 无法体检的直接损失

4.因维修不及时造成门诊停诊、体检中断、急诊无法检查，服务商承担当日直接诊疗损失。

医疗纠纷 / 质控处罚责任

1.因维保不到位导致设备性能不达标、辐射超标、图像不合格引发医疗纠纷或监管处罚，全部法律责任与经济赔偿由服务商承担。

年度检测责任明确、检测范围全覆盖

1.设备性能检测、场所防护检测、辐射剂量检测、安全接地检测。

检测标准

2.严格执行 **WS 76-2020《医用 X 射线诊断设备质量控制检测规范》** 及国家放射卫生标准。

服务商全责

1.检测机构、人员、设备、费用全部由服务商承担。

报告与整改

1.检测后 15 个工作日内出具合格报告；不合格项免费整改、复检至合格，否则扣除当月全额服务费。

# 十、其他要求

1.投标方需承诺，服务期间，严格遵守国家相关法律法规、医疗设备管理相关规定及我院的各项管理制度，严禁违规操作、弄虚作假，若因投标方违规操作导致设备损坏、人员伤亡或其他损失，投标方需承担全部赔偿责任。

2.投标方需承诺，本项目为全保服务，服务期间，不额外向我院收取任何费用（包括维修备件费、保养耗材费、检测费、技术培训费、工程师服务费等），所有相关费用均包含在投标报价中，若出现额外收费情况，我院有权拒绝支付，并扣除相应服务费用。

3.投标方需承诺，服务期间，确保设备全年开机率≥98%（不含计划性停机保养、检测时间），若开机率未达到要求，每降低1个百分点，扣除当月1%的服务费用。

4.投标方需承诺，若设备出现重大故障，无法在规定时限内修复，且无法提供备用设备保障我院诊疗工作开展，我院有权扣除相应服务费用，并要求投标方承担由此造成的诊疗损失。

5.服务期间，若我院设备发生搬迁、调试等相关工作，投标方需免费提供技术支持，协助我院完成设备搬迁、调试工作，确保设备搬迁后运行稳定、性能达标。

6.投标方需提供完善的售后服务应急预案，针对设备突发重大故障、批量故障等情况，制定详细的应急处置方案，确保能够快速响应、有效处置，最大限度降低对我院诊疗工作的影响。

7.服务期限届满后，投标方需配合我院完成设备全面检测工作，确保设备运行正常、性能达标，同时提供3个月的免费技术支持服务，协助我院做好设备后续运维工作。

8.本技术参数为招标核心要求，投标方需完全响应本参数所有条款，若有任何一项条款未响应或不符合，视为投标无效；投标方需在投标文件中提供书面响应承诺，加盖公章，明确表示完全遵守本技术参数所有要求。

标项二；

一、项目基本信息

1.项目名称：皮山县人民医院放射类检查设备维修维保及技术服务采购项目包二

2.预算金额：120万元

3.服务地点：皮山县人民医院

二、技术规格、参数与要求

一、项目概述

1．设备品牌型号：西门子MAGNETOM Sempra 1.5T  MRI壹台

2. 维保范围：

3.整机全保；（人工服务费，所有配件费，配套水冷机及精密空调）。

每年4次保养、无限次维修。

4.免费更换故障备件：电子部分的梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、病床、及所属辅件；制冷部分：冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管；液氦消耗（含液氦损失及失超等部分）；水冷机组及精密空调；可移动线圈的维护及更换；

5.磁体及其意外失超恢复所带来的液氦损耗和添加；核磁机房屏蔽效能检测，按GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》执行。屏蔽效能为10MHZ～130MHZ，屏蔽衰减100dB以上，达到国家标准及要求，每年由专业部门测量确认,并出具检测报告。

★6.备注：

（1）设备维修（如更换MRI梯度线圈），要求执行符合国家标准和要求（原装匹配配件），关键要求需要有资质的第三方技术人员拆卸和安装，检测或测试报告作为设备备件更换后验收的重要依据；

（2）设备在长期临床使用中的检修及保养，要求确保稳定性，要定期更换或及时发现部件老化等问题，每半年要定期分析设备核心部件的变化趋势；

（3）常态化监控设备日常运行状态（包括开机率达标95%、使用率达标100%），确保每次临床诊疗的图像质量达标和辐射剂量安全符合国家标准（严禁超标或辐射射线漏现象）；

（4）核磁共振核心磁场均匀性达标、梯度场强误差小、信噪比强、图像畸变率小、冷却系统稳定；

（5）设备年度检测、放射诊疗校验检测合规、检测结果客观公正，要具有法律效力；

（6）要做日常稳定性检测、设备维护后性能验证；

（7）设备重大维修后，设备软件需升级服务并性能验证。

7. 维保范围不包括：

（1）所有非原厂生产的设备，如激光相机、屏蔽间门锁等第三方外围设备。

（2）因人为磁体失超或甲方停水、停电、人为损坏等不可抗力因素所造成的液氦（消耗或添加）与备件（包括线圈）损坏。

（3）因制冷系统故障甲方未能在5小时内通知乙方所造成的液氦损耗。

（4）所有非原厂之产品及其服务、再安装及所需备品备件。

二、维保费用包含内容

1．设备定期检查保养，含设备清洁、保养、调试、参数校正、系统性能测试、电气环境的检测并提供报告。

2. 维修人员的工时费、差旅费。

3．保修的设备零件免费维修更换，更换的不良品由维保服务商负责处理。

三：MRI核磁设备维保项目招标要求

| 序号 | 维保内容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同期限：两年，先服务后付款。 |
| ★2 | 维保范围包括： 1、电子部分的梯度柜、射频柜、系统柜、AW图形工作站、扫描床等； 2、制冷部分的冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管、配套水冷机及精密空调等； 3、液氦的消耗补充、维修过程中的液氦的消耗，保证液氦量始终处于标准液氦量（不能低于50%，60%时请及时补充液氦）磁体及其意外失超恢复所带来的液氦损耗； 4、核磁机房屏蔽效能检测，按GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》执行。屏蔽效能为10MHZ～130MHZ，屏蔽衰减100dB以上，达到国家标准及要求，每年由专业部门测量确认,并出具检测报告； 5、可移动线圈的维修及更换。 维保范围不包括：所有非原厂生产的第三方设备，如激光相机、屏蔽间门锁等及液氦的非正常消耗（如：因磁体人为失超或甲方停水、停电、人为或不可抗力因素等原因造成的液氦损失与设备损坏）。 |
| 3 | 维保费用包含：（1）设备定期检查保养的费用；（2）维修人员的工时费、差旅费；（3）故障零备件维修及更换的费用。 |
| 4 | 每年提供设备定期保养4 次，并提供巡检、保养报告单，保障设备处于最佳运行状态。包括机器清洁、性能测试、梯度系统涡流校正、射频发射线圈的检测与调整、水冷机的全面内外清洁并提供报告、磁场均匀度的检查与调整和清理垃圾文件等，并提供维修保养报告单。维保记录包含：提供每次的维修和PM 保养记录，每年度提交年度维保分析报告。 |
| 5 | 提供24小时热线服务电话（400或800）随时在线响应。接到医院报修电话后，维修响应时间2小时,紧急故障若电话交流无法解决，则在接获报修电话后工程师24小时内到达现场实施维修。一般故障的当天解决，需更换贵重备件（或大故障）的7日内完成维修，确保紧急零备件供应，防止失超。 |
| 6 | 投标人具备充足的备件供应能力，要求在国内设有零备件仓库，投标人须提供详细文字和图片等说明文件以供采购方核实。备件响应时间：需要更换零备件时，国内仓库备件48小时内到达现场，特殊情况双方协商解决. |
| 7 | 为了保证维修、维保质量质控符合国家相关法律规定， 投标人应具有符合CMA或者CNAS认证的检测与校准能力，提供相关认可证书材料，并具备省级或以上单位认定的计量检验检测资质认定证书。 |
| 8 | MR是辐射诊断设备，严格受卫生部门、环保部门、计量部门监管，并须定期接受相关部门检测。投标人需积极协助采购人密切配合有关部门的检测工作，若因设备软、硬件原因导致检测的相关技术指标不能达标，应视为设备故障，投标人在接到采购人通知后，按服务响应时间要求，积极配合，及时调试、修复。 |
| 9 | 投标人所有更换的零部件必须是所维修保养设备的原厂备件。确保所提供的备件是与原设备型号一致的原厂配件，提供证明材料。安装完毕后达到原厂设备运行标准，确保所更换的备件不会给设备带来任何伤害。投标人确保备件来源合法合规，提供承诺函并加盖供应商公章。 |
| 10 | 每年保证开机率≥95％(即正常开机达到347个日历日，停机不超过18个日历日)；及时保证紧急配备件供应。如果开机率达不到95%时，停机时间超过一天则顺延四天维保期，并赔付损失费3000元人民币/天。 |
| 11 | 投标人具有完善的服务管理软件，以保证后期优质的维保服务，提供以下管理软件的软件著作权登记证书：核磁远程质控软件、医疗设备管理软件、氦压缩机断电监控管理软件、备件维修管理软件、派工管理软件、配件管理软件、文件备份恢复器、客户管理软件，或者具有类似服务管理功能的软件以保证后期设备维修质量。 |
| 12 | 投标人须具有维保所涉及的专业维修工具，并提供在有效期内的校准证书包括但不限于：励磁电源、匀场电源、射频功率校准仪、涡流校准仪、矢量阻抗仪（网络分析仪）、冷头加热器的校准证书或采购合同扫描件 ,并提供工具图片及相应资料证明。 |
| 13 | 服务期内，投标人必须保证设备图像效果达到临床诊断要求。 |
| 14 | 提供一台远程终端接入设备。 |
| ★15 | 投标人确保维保期内线圈供应与维护的及时性，提供具有线圈更换能力以及相关线圈生产证明材料及案例，且更换后的线圈与磁共振设备匹配，满足科室使用需求，并能通过检验校准的承诺书。 |
| 16 | 投标人具备与本项目同品牌MR的维修培训能力及培训整机，提供对应的自有培训能力证明，并承诺维保期内为医院工程师提供维修培训。 |

- 第四章 资格审查

- 一、资格审查程序

1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力；（提供合法有效的营业执照复印件/扫描件，并加盖单位公章）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2024或2025年度经审计的年度财务审计报告或财务报表，新成立不满一年的单位需提供基本开户银行出具的资信证明) （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，加盖单位公章） （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本企业近一年任意3个月完税证明及缴纳社保记录）； （5）参加政府采购活动前三年内，‌在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函，加盖单位公章）‌ |
| 2 | 投标人须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；查询时间（须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内） |
| 3 | 提供有效的《中小企业声明函》 |
| 4 | 有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或具有第二类医疗器械备案凭证。 |
| 备注：如果资格审查中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

- 第五章 评标方法及标准(综合评分法)

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规确定以下评标方法及标准。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标程序

- （一）符合性审查

2.评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须通过符合性审查的全部评审指标，不满足招标文件的实质性要求的，其投标无效。具体内容详本章“四、评标标准”中的“（一）符合性审查”。

通过符合性审查的有效供应商不足3家的应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- （二）投标文件澄清及修正

3.评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会应当在政采云平台评标系统中以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.投标人应按照评标委员会要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分，澄清、说明或者补正应当在政采云平台评标系统中加盖电子印章后提交。

6.报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

7.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

8.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

8.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照8.1—8.4的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （三）比较与评价

9.评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。评审因素包括投标报价、商务技术以及落实政府采购政策。评审因素及标准见本章“四、评标标准”。

10.有效投标人不足3家的应按废标处理。

- （四）报价评审

11.投标报价评审

11.1服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

11.2除算术修正和落实政府采购政策的价格扣除外，不对投标报价进行调整；

11.3价格分值见本章“四、评标标准”。

12.政府采购异常低价审查

12.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

12.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

13.政府采购政策评审

- 13.1非专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为小微企业的联合体、符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）报价按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定扣除，对小微企业中的监狱企业、残疾人福利性单位的报价按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定扣除，用扣除后的价格参与评审，采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的投标人按照本招标文件“投标人须知前附表”中的规定给予评审优惠。

- 13.2参加政府采购活动的小微企业（含节能环保、创新产品企业）未提供“中小企业声明函”的；监狱企业未提供“监狱企业证明文件”的；残疾人福利性单位未提供“残疾人福利性单位声明函”的；不得享受相应的价格扣除优惠。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠。若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位 中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 13.3专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或采购包，评审时不再进行价格扣除。

13.4对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合体协议书或者分包意向协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

13.5供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件1，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

13.6采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

13.7采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺，出具《本国产品成本占比承诺函》（样式见附件2，以下简称《承诺函》），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

13.8评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

对医疗器械产品，提供取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，视为符合本国产品标准，无须填写《声明函》，报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.9对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

- （五）评标得分及复核

14.评标过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评标得分应为商务评分、技术评分、报价评分之和。评标委员会各成员应汇总每个投标人的得分。

14.1.评标结果汇总完成后，采购代理机构应对评标结果进行复核。经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

15.各投标人的最终得分为评标委员会所有成员对各投标人评标得分汇总后的算术平均值。

15.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

15.2采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

- （六）排序与推荐

16.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

17.中标候选人推荐家数详见“投标人须知前附表”。

- （七）编写评标报告

18.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

- （八）投标无效及应予废标的情形

19.投标人存在下列情形之一的，投标无效：

19.1投标人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

19.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

19.3不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

19.4投标文件提供虚假材料的；

19.5投标文件不满足招标文件中标注“★”号的实质性条款（或指标）要求的；

19.6投标人报价超过招标文件中规定的最高限价或者预算金额的；

19.7联合体的供应商未提交各方共同签署的联合体协议的；

19.8投标人未按招标文件的规定交纳投标保证金的；

19.9评审期间,投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

19.10投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响,有碍公平、公正的；

19.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.12法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。

20.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

20.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

20.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

20.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

20.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

20.5不同投标人的投标文件相互混装；

20.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

20.7不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件；

20.8法律、法规、规章规定属于投标人串通投标的其他情形。

21.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在招标采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

21.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

21.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

21.4因重大变故，采购任务取消的；

21.5法律、法规、规章规定属于废标的其他情形。

22.废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- （九）停止评标的情形

23.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- （十）重新开展采购

24.有《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

24.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

24.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

24.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

24.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

24.5政府采购当事人有其他违反《中华人民共和国政府采购法》或者《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照24.1—24.4规定处理。

- 三、评标其他要求

【可根据项目的情况增加上述内容中未包含的要求】

- 四、评标标准

- （一）符合性审查表

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件按照要求签署、盖章； |
| 2 | 投标有效期满足招标文件要求； |
| 3 | 提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》； |
| 4 | 按照投标须知要求金额提交了投标保证金，并提供了投标保证金凭证； |
| 5 | 投标报价在采购预算（最高限价）以内； |
| 6 | 投标人所报送货期限符合招标文件规定期限； |
| 7 | 无法律、法规和公开招标文件规定的其他无效情形。 |
| 备注：符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该投标人不通过符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

- 评分标准

标项一

| 评标项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 投标报价 | 20分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100 |
| 商务技术部分 （70分） | 类似项目业绩 | 4分 | 投标人自 2023年 5月 1 日至今（以合同签订时间为准），完成类似项目业绩情况，每提供一项得2 分，最高得 4 分。需提供合同关键页（包含项目名称、合同标的、双方签字盖章页及合同签订日期等内容）或中标（成交）通知书扫描件并加盖公章，未提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 |
|  | 服务团队 | 14分 | - 1、项目负责人（兼驻场工程师）持有设备维修资格证书等相关专业资质证书，具备CT、DR设备维保经验，熟悉本项目所列4台设备的结构、原理、维修及保养技术身份证及有效期内的劳动合同，并加盖供应商公章。得2分 - 2、配备维保人员≥2人。须提供相关维保人员名单、培训上岗证书、身份证及有效期内的劳动合同，并加盖供应商公章。提供2人得6分，在此基础上每增加1人得2分，此项满分12分。少于2人不得分，资料不齐全、资料模糊不清、未提供的均不得分。 |
|  | - 维修方案 | 20分 | - 提供维修方案，内容包括零配件配备方案、故障原因、维修工作内容、故障响应时间。每项内容全面合理，满足项目需求得5分，4项内容共计20分，内容存在缺漏、不完整或不能完全满足项目要求的每项得2分，未提供不得分。注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目 信息与本项目实际信息不一致；③该项内容阐述的各类方案明显不符合本项目实 际情况；④该项内容描述与本项目实际情况不符；⑤该项内容套用其他项目内容。 |
|  | - 项目实施 方案 | 30分 | 投标方针对本项目在实施过程中的服务方案，包含但不仅限于以下内容： (1)有详细设备巡查方案； (2)有详细设备保养方案； (3)有详细设备维修响应方案； (4)有详细特种设备管理方案； (5)有详细设备计量管理方案； (6)有详细不良事件上报、设备培训管理方案； (7)有详细设备档案管理方案。 (8)有详细日常维保安全保障措施； (9)有详细定期维护保养方案； （10）有详细设备质控方案； 以上10项内容完整且完全满足项目要求得30分，每缺失一项内容扣3分，每项内容中有一处内容缺陷扣1.5分，扣完为止。 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目 信息与本项目实际信息不一致；③该项内容阐述的各类方案明显不符合本项目实 际情况；④该项内容描述与本项目实际情况不符；⑤该项内容套用其他项目内容。 |
|  | - 应急方案 | - 12分 | - 投标人需针对本项目提供详细的应急预案，内容包括但不 限于：①人员调配；②问题诊断；③故障解决；④部件更换和维修； - 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1.5分（扣完为止）。 - 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目 信息与本项目实际信息不一致；③该项内容阐述的各类方案明显不符合本项目实 际情况；④该项内容描述与本项目实际情况不符；⑤该项内容套用其他项目内容。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

标项二

| 评标项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 投标报价 | 20分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100 |
| 商务技术部分 （70分） | 类似项目业绩 | 4分 | 投标人自 2023年 5月 1 日至今（以合同签订时间为准），完成类似项目业绩情况，每提供一项得2 分，最高得 4 分。需提供合同关键页（包含项目名称、合同标的、双方签字盖章页及合同签订日期等内容）或中标（成交）通知书扫描件并加盖公章，未提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 |
|  | 服务团队 | 10分 | 投标人具备专业服务团队，为本项目配备的原厂MRI工程师维修资格证书不少于3名（含3名），投标人在设备所在地有2个或2个以上稳定的常驻服务机构（人员）能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。 在满足以上需求的基础上每多增加一名人员得5分最多得10分。 注：以上人员需须提供社保证明及劳务关系证明、工作经验履历表、身份证、专业资格证书或有效的培训合格证书，未提供或缺项或提供不清晰不得分。 |
|  | - 维修方案 | 20分 | - 提供维修方案，内容包括零配件配备方案、故障原因、维修工作内容、故障响应时间。每项内容全面合理，满足项目需求得5分，4项内容共计20分，内容存在缺漏、不完整或不能完全满足项目要求的每项得2.5分，未提供不得分。注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目 信息与本项目实际信息不一致；③该项内容阐述的各类方案明显不符合本项目实 际情况；④该项内容描述与本项目实际情况不符；⑤该项内容套用其他项目内容。 |
|  | 维修工具 | 4分 | 投标人切合维保设备情况提供维修工具配置清单及校准报告。未提供不得分。 |
|  | - 项目实施方案 | 30分 | 投标方针对本项目在实施过程中的服务方案，包含但不仅限于以下内容： (1)有详细设备巡查方案； (2)有详细设备保养方案； (3)有详细设备维修响应方案； (4)有详细特种设备管理方案； (5)有详细设备计量管理方案； (6)有详细不良事件上报、设备培训管理方案； (7)有详细设备档案管理方案。 (8)有详细日常维保安全保障措施； (9)有详细定期维护保养方案； （10）有详细设备质控方案； 以上10项内容完整且完全满足项目要求得30分，每缺失一项内容扣3分，每项内容中有一处内容缺陷扣1.5分，扣完为止。 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目 信息与本项目实际信息不一致；③该项内容阐述的各类方案明显不符合本项目实 际情况；④该项内容描述与本项目实际情况不符；⑤该项内容套用其他项目内容。 |
|  | - 应急方案 | - 12分 | - 投标人需针对本项目提供详细的应急预案，内容包括但不 限于：①人员调配；②问题诊断；③故障解决；④部件更换和维修； - 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1.5分（扣完为止）。 - 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目 信息与本项目实际信息不一致；③该项内容阐述的各类方案明显不符合本项目实 际情况；④该项内容描述与本项目实际情况不符；⑤该项内容套用其他项目内容。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

- 第六章 合同草案

（以最终签订合同模板为准）

合同编号：

## 政府采购合同参考范本

（服务类）

## 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称） 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

### 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

### 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的      %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

#### 1.7.2 向合同履行地 人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

#### 2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

### 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

### 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

### 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

### 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

### 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

### 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

### 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.14 合同中止、终止

#### 2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的合同履行地发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

### 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

### 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 30个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

### 2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

合同专用条款其未明确的内容与供应商须知前附表、第三章采购需求一致。此处不再赘述。

- 第七章 投标文件格式

封面：

投 标 文 件

资格证明文件

（第XX包）【如不分包，请删去本行】

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

- 一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（一）具有独立承担民事责任的能力；（提供合法有效的营业执照复印件/扫描件，并加盖单位公章）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供2024或2025年度经审计的年度财务审计报告或财务报表，新成立不满一年的单位需提供基本开户银行出具的资信证明

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供本企业近一年任意3个月完税证明及缴纳社保记录

（四）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式：

本投标人郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

格式：

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或电子签章）：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

（六）投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

“信用中国”网站查询信息：

①未被列入失信被执行人；

②不是重大税收违法案件当事人名单的投标人；

“中国政府采购网”查询信息：

①政府采购严重违法失信行为信息记录：

- （七）法律、行政法规规定的其他条件

供应商可自行做出承诺，格式自拟。

- （八）关于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

企业名称(盖公章):

法定代表人(负责人)或其授权代表(签字或盖章):

日期:

二、联合体协议书【如适用】

# 联合体协议书

（以联合体形式投标的，提供联合体协议书；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号/包号：    】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）  承担项目采购合同金额的      %，负责的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部服务及货物由小微企业提供和制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合体协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4、其他：……

5、本协议书自签署之日起生效，若未中标，自本次投标有效期结束后自行失效；若中标，自合同书规定的期限之后自行失效。

6、本协议书正本一式    份，联合体成员各执    份；副本一式    份，联合体成员各执     份。

联合体成员1名称（公章)：

联合体成员2名称（公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

三、分包意向协议书【如适用】

# 分包意向协议书

【中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议书；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。】

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号/包号：  】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议书。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承担，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议书约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议书中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称（公章)：

分包供应商名称（公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

四、落实政府采购政策相关证明文件

（一）节能环保产品清单及证明材料【如适用】

项目名称：             项目编号/包号：

1、节能产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 属强制采购或优先采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

2、环保产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

特别说明：投标人应将所投产品中节能、环保产品分别列入上表中，并按本招标文件“第二章投标人须知”提供相关证明材料，未填写本表或未提供有效认证证书的不给予评审优惠。

投标人名称（公章)：

日期：

（二）中小企业声明函【如专门面向中小企业采购的项目，此函可放于此处，否则，应后置于“其他资格证明文件”】

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章)：

日期：   年  月  日

说明：1.重要提示：供应商应仔细阅读本函附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件1

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求

“中小企业声明函”具体填写要求如下：

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（二）关于“中小企业声明函”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件3：

关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知

银发〔2015〕309号

为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

中国人民银行

中国银行业监督管理委员会

中国证券监督管理委员会

中国保险监督管理委员会

中华人民共和国国家统计局

2015年9月28日

附件

金融业企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

二、适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中J门类（金融业）活动的企业。

三、行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

（一）银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（二）银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（三）贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

（四）证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

（五）保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

（六）信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

（七）金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。、

(八)除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

六、组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增加相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

七、标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组每五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的影响程度进行评估和调整。

八、本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

九、融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

十、本规定由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施。

附:金融业企业划型标准

附

金融业企业划型标准

| 行业 |  | 类别 | 类型 | 资产总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  |  | 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 |  | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
|  |  |  | 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 |  | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
|  |  |  | 微型 | 20亿元以下 |
|  | 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |
|  | 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
|  |  |  | 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
|  |  |  | 微型 | 50亿元以下 |

- （三）监狱企业证明文件【如适用】

【监狱企业应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件，格式如下】。

监狱企业证明函

本公司郑重声明，根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

投标人名称（公章)：

日期：   年  月  日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：   年  月  日

- （四）残疾人福利性单位声明函【如适用】

- 残疾人福利性单位声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的服务及货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位提供和制造。相关企业（含联合体中的残疾人福利性单位、签订分包意向协议书的残疾人福利性单位）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接单位为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，承接单位为   （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、服务及货物应当全部由符合政策要求的残疾人福利性单位提供及生产且使用该残疾人福利性单位商号或注册商标（与代理商或投标人无关）；应当严格按上述格式及内容进行填写（应当明确每个标的的生产企业类型及相关数据），否则导致的后果由投标人自行承担；

2、以联合体形式参加的，应当由联合体各方盖章。

投标人名称（公章)：

日  期：

- 五、不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的投标人代表,清楚知晓我单位本项目投标活动,对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则,依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目政府采购投标活动中,未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目政府采购投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节,由我单位及法定代表人承担相应的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标人名称（公章)：

法定代表人（负责人或本人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- 六、其他资格证明文件

投标人认为需提供的其它相关资格证明材料

封面：

投 标 文 件

报价文件

（第XX包）【如不分包，请删去本行】

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

- 一、开标一览表

项目名称：

项目编号/包号：

项目名称：

项目编号/包号：

| 总报价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（公章)：

日期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写与小写不一致的，以大写为准。

4.总报价中包括但不限于服务人员基本工资、工龄工资、学历工资、社会保险费、工会经费、残保金、雇主责任险、服务费用及税费等所有相关费用，最终达到采购人（业主）使用要求。

- 二、分项报价表（如有）

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

日期：

注：

1.按照本表填写的各项目的投标报价合计填写到“开标一览表”中对应的“投标报价”栏中。

2.所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

- 三、关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他【如适用】

- 证明文件

附件1

（一）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件2

（二）本国产品成本占比承诺函

致:[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称      、编号      ]政府采购项目，郑重承诺如下:

本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为     %。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章):

法定代表人或授权代表签字:

日期:  年  月  日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。

封面：

投 标 文 件

商务技术文件

（第XX包）【如不分包，请删去本行】

项目编号/包号：

项目名称：

投 标 人：

年   月    日

- 一、投标函

致：（采购人）

根据贵方（项目名称）（项目编号/包号）项目的招标公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件：

- 1.资格证明文件；

- 2.投标报价文件；

- 3.商务技术文件。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务和相关货物（如有）的投标报价为                   。

- 2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 3.我方已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4.投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 （由投标人填写）个日历天。

- 5.我方同意提供按照贵方招标文件要求的与投标有关的一切数据或资料，采用综合评分法时，我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

- 6.本项目如由中标人支付采购代理服务费，我方同意按投标人须知前附表中规定向采购代理机构支付采购代理服务费。

- 7.重要声明：

1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

□无；□有，具体单位名称为：（由投标人如实填写）。

2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

□无；□有，具体单位名称为： （由投标人如实填写）。

3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

□无；□有，已提供的具体服务内容为： （由投标人如实填写）。

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用☑表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

4）我方在本投标文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果。

5）我方承诺本《投标函》的签章对本投标文件全部内容具有约束力并承担法律责任。

投    标    人（公章)：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

通  讯  地  址：

传          真：

电          话：

日           期：

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系             （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（公章)：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_______

日期：_____年______月______日

- 三、授权委托书

本人     （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（公章)：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：________________

委托代理人（签字或盖章）：________________    联系电话：

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

- 四、政府采购投标人廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标文件要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报新疆财政厅。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章)：

日期：   年   月   日

- 五、商务响应偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的响应内容 | 响应情况 | 说明及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | ******* | 响应/偏离 |  |
| 2 | ******* | ******* |  |  |
| 3 | ******* | ******* |  |  |
| …… | ………… | ………… | …… |  |

投标人名称（公章)：

日      期：

注：投标人应按照招标文件“第三章 采购需求”中的商务要求填写：

1.“招标文件的商务条款”栏应详细列明招标文件中的商务要求。

2.“投标文件的响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的商务条款作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3.“响应情况”栏应据实填写“响应”、“正偏离”或“负偏离”。 ★为实质性条款，不允许偏离，偏离按无效投标处理。

4.“说明及索引”栏可填写偏离情况的具体说明及索引。

5.对招标文件中的所有商务要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

- 七、业绩证明文件

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 项目名称 | 标的内容 | 采购人名称 | 中标（成交）金额 | 采购合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人须按相关要求提供相应的中标(成交)通知书或相对应的的采购合同等业绩证明资料。

投标人名称（公章)：

日      期：

- 八、拟派项目团队

| 序号 | 团队成员 姓名 | 工作单位 | 身份证号 | 职称 | 注册证书（岗位证书）名称及编号 | 在团队中职务（岗位） | 自有/外聘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求在本表后附相关人员证书、身份证、劳动合同或中标通知书。

说明：

1.“在团队中职务（岗位）”栏应包括但不限于：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

- 九、技术响应偏离表

项目名称：

项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件技术 要求条款 | 投标文件内容 对应简述 | 响应情况 | 证明资料及索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| 2 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| 3 | ******** | ****** | 响应/正偏离/负偏离 |  |
| …… | ………… | ……………… | ………… |  |

投标人名称（公章)：

日      期：

注：投标人应按照招标文件“第三章 采购需求”中的技术要求填写：

1.“招标文件技术要求条款”栏应详细列明招标文件中的要求。

2.“投标文件内容对应简述”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

3.“响应情况”栏应据实填写“响应”、“正偏离”或“负偏离”。★为实质性条款，不允许偏离，偏离按无效投标处理。

4.“证明资料及索引”栏可填写证明资料的具体内容及索引。

5.对招标文件中的所有技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

- 十、技术方案

投标人应按照招标文件的要求，提供详细的服务方案，包括文字描述或图表显示。格式自拟。

- 十一、其他文件

投标人认为需要提供的其它商务、技术资料和说明。