采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、本项目预付款为合同金额的60%，中标人须提供相应的预付款担保，预付款在本项目合同签订、相关担保措施生效以及具备实施条件后支付； 2、所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 备注： （1）预付款担保形式：银行保函、担保机构担保。 （2）预付款担保递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 铜陵学院，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后，90日历天内完成交货、安装、调试等内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格后1年。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。 |
| 核心指标项 | ● | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： （1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。 （2）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （3）货物需求清单中明确要求提供材料的按货物需求清单要求提供以证明参数响应性，不提供相关资料视为负偏离。 （4）货物需求清单中标注●的如未明确要求证明材料形式，投标人须自行提供证明材料，形式包括产品技术系统功能演示截图、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对以上证明材料中的关键参数进行标注） （5）货物需求清单中无标识项以及标注★的以投标响应表中的响应情况及货物需求清单中要求提供的证明材料（如有）作为评审依据。 |  |  |

### （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属 行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲低温XRD测试平台 | ★1、功能要求：可以进行低温原位测试；可以连续进行多晶粉末材料的物相定性、定量分析；能够连续精确测量和分析金属和非金属多晶样品物相定性、定量分析、晶粒尺寸和晶格畸变计算、晶胞参数计算等；具有残余应力测试功能；可进行≤400μm尺寸的微区样品分析；可以做物相、残余应力等的Mapping分析；对于膜类样品，具有小角度掠入射功能；（响应即可，投标文件无须提供证明材料） ★2、设备组成要求：仪器包括陶瓷X光管、X射线高压发生器，高精密度测角仪、二维直读式光子计数探测器、一体化平行光路与聚焦光路两套光学系统、残余应力多功能样品台、Mapping测试附件、掠入射功能，以及控制系统、数据处理及应用分析软件和循环冷却水系统；（响应即可，投标文件无须提供证明材料） 3、主要技术参数 3.1、运行环境 3.1.1 周围温度：15～25℃（在±2℃的范围内）； 3.1.2 相对湿度：≤65％（不结露）； 3.1.3 适用电源：单相，AC220 V（±10%），50/60Hz； 3.1.4 接地电阻：≤10Ω； 3.1.5 持久性：仪器需连续工作，可24小时不间断开机使用。 3.2、X 射线发生器与光管 ●3.2.1 最大输出功率≥3kW；（投标文件须提供证明材料） 3.2.2 额定电压≥20～60 kV； 3.2.3 额定电流≥10～50 mA； ●3.2.4 Cu靶陶瓷光管，功率≥2.2kW，标准尺寸设计；最小精焦斑尺寸≤0.4×12 mm2；（投标文件须提供证明材料） 3.2.5电流电压稳定度：±0.01% (外电压波动±10%时)。 3.3、测角仪 3.3.1 测角仪具有光学定位系统； 3.3.2 扫描方式：θ/θ方式，立式测角仪，样品水平放置； ●3.3.3 在无碰撞情况下，2θ转动范围：≥-8°～160°；（投标文件须提供证明材料） - ★3.3.4 测角仪半径：≥300 mm（投标文件提供实拍实测图片佐证，图片必须能清晰反映测角仪半径的具体数据）； 3.3.5测角圆直径可连续改变； ●3.3.6 最小步长：≤0.0001°（投标文件须提供证明材料） 3.4、二维直读式光子计数探测器 ●3.4.1 二维直读式光子计数探测器具有零维、一维、二维测量模式，软件切换。提供的半导体阵列探测必须适合小角和广角测试；（投标文件须提供证明材料） ★3.4.2 二维模式有效子探测器 （1）通道总数：≥65000个； （2）有效面积:≥360mm2；（投标文件提供探测器实物图片佐证有效面积大小，图片必须能清晰反映探测器长宽尺寸数据，长、宽数据相乘即为面积的数据） （3）能量分辨率：≤340eV （4）具有高计数模式和消荧光模式，在消荧光模式时，可去除Cu靶测试含铁、钴、镍元素产生的荧光干扰，完全免维护。 3.5、光路部分 ●3.5.1 所有光学附件需采用模块化设计；（投标文件须提供证明材料） ●3.5.2 所有光学附件可以智能芯片识别、自动精确定位；（投标文件须提供证明材料） ★3.5.3 配置入射束自动狭缝一个，调节范围≥0.05～7 mm，程序自动可调，≤0.01 mm 步进。（投标文件提供软件功能截图佐证调节范围和步进）； ★3.5.4配置衍射束自动狭缝一个，调节范围≥0.05～7 mm，程序自动可调，≤0.01 mm 步进。（投标文件提供软件功能截图佐证调节范围和步进）； ●3.5.5 配置2.5°入射和衍射的索拉狭缝组一对；（投标文件须提供证明材料） ★3.5.6 提供一体化平行光路与聚焦光路两套光学系统，（投标文件中提供实物照片佐证平行光路与聚焦光路采用一体化设计）。光路自动校准，无需拆卸快速切换，平行光路采用平行光反射镜（多层膜透镜）加平行光索拉狭缝组合，角度发散度≤0.05º，并含小角衍射模块，具有小角衍射功能。 ★3.5.7 要求提供微区光路，使用聚毛细管将入射端的线平行光束聚焦到样品，最小光斑≤400微米，可以做Mapping测试，带CCD相机可以对样品拍照并定位确定测试点，可通过Mapping测试程序移动X、Y、Z轴进行Mapping测试。（投标文件中提供厂家公开发布的产品彩页或者技术白皮书佐证整条参数） ●3.5.8 掠入射附件，要求可以实现小角度掠入射分析，最小衍射扫描角度范围≤0.5°。（投标文件须提供证明材料） 3.6、样品台 ★3.6.1 标准样品台：具有Z轴高度自动可调（马达驱动，程序控制）功能，高度调整范围≥-8mm～+2mm；调整精度（最小步长）：≤0.0005mm/步（投标文件中提供软件功能截图佐证Z轴高度调整范围和精度）； ●3.6.2 残余应力用χ-φ样品台：（投标文件须提供证明材料） （1）χ轴（样品倾斜）范围：-5～95°（最小步长：0.002°）； （2）φ轴（样品面内旋转）范围：±720°（最小步长：0.005°）； （3）旋转速度：0.1～1800°/min，（101°/min以上时只振荡）； ●3.6.3 X-Y样品台，用于Mapping测试时进行X、Y轴移动，X、Y轴移动范围：-10～＋10mm；（投标文件须提供证明材料） ★3.6.4 低温原位样品台，液氮制冷，温度范围≥-190℃～800℃；（响应即可，投标文件无需提供证明材料） 3.7、仪器控制和数据采集系统： ★3.7.1 数据处理单元1套：正版操作系统，CPU 20核28线程、最大睿频频率5.4 GHz，内存容量≥16 GB ，硬盘容量≥1 TB ，27英寸液晶显示器, 自带键鼠控制，自带联网功能和数据打印功能；（响应即可，投标文件无需提供证明材料） 3.7.2 仪器配套分析软件 （1）软件可在硬件支持的情况下终身升级； ●（2）仪器控制和数据分析集成在同一软件中，无需分开启动软件。（投标文件中提供软件截图佐证） ●3.7.3 数据处理软件，含物相定性、定量分析；应用分析软件：点阵参数精密化，晶粒大小与晶胞畸变以及结晶度分析；（投标文件须提供证明材料） 3.7.4 Rietveld全谱拟合无标定量分析及精修软件； ●3.7.5 要求配置极图、残余应力、Mapping相关测试软件；（投标文件须提供证明材料） ●3.7.6 预留后期附件的增配接口，以实现DSC数据和XRD数据的联用分析。（投标文件提供软件截图佐证可实现DSC数据和XRD数据的联用分析）。 3.8、实验操作台 尺寸：≥1500*750*800mm 3.9、循环水冷系统 3.9.1 要求能连续工作，控温精度：≤±2℃；供水流量：满足发生器要求； 3.9.2 制冷量≥5kW，水压≥0.1-0.55MPa，流量≥3-25L/min，并有过热保护。 | 1台 | 工业 | 进口 |

### （三）产品配置（实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效）

| - 序号 | - 货物名称 | - 产品配置要求 |
| --- | --- | --- |

| - 1 | - ▲低温XRD测试平台 | - X射线衍射仪主机（含二维直读式光子计数探测器）1套； - 入射端自动狭缝系统1套； - 衍射端自动狭缝系统1套； - 双光路系统（粉末聚焦光和平行光）1套； - Z轴可调样品台1个； - 残余应力用χ-φ样品台 1套； - X-Y样品台1套； - 低温原位样品台1套； - 掠入射附件 1套； - 微量样品架2个； - 常量玻璃样品架40个； - 微量玻璃样品架40个； - 铝制样品架20个； - 操作及分析软件1套； - 水冷机1个； - 数据处理单元1个； - 数据打印系统1台； - 实验操作台1个。 |
| --- | --- | --- |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

四、售后服务

提供7×24小时响应，故障报修后48小时内远程响应，72小时内工程师到达现场。

- 质保及服务要求

1、免费质保期1年。

2、辐射管理要求：

2.1 要求所投产品具有辐射豁免资质或已完成豁免备案（投标文件中须提供产品辐射豁免相关资质文件或备案截图，未提供投标文件无效）

2.2如辐射豁免资质相关国家政策有变动，中标商需承诺为本单位办理三类辐射使用的《辐射安全许可证》，确保所投设备能够正常使用（承诺函格式自拟，未提供投标文件无效）。

3、技术服务

3.1生产厂家应有专职门负责的经验丰富的维修工程师和技术应用工程师，应拥有自己建立的培训中心和应用实验室。

3.2投标人或生产厂家应协助用户单位进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导。

3.3到货后，生产厂家须提供全面安装工具、并由原厂仪器工程师负责安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。

3.4能提供2人参加XRD生产厂家举办的仪器培训班（包括住宿费和差旅），包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，培训费用包含在本项目投标总价中，招标人不再另行支付。

3.5提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。