维保年限：≥3年

- 探测器 ★1.1单源等距单层探测器宽体CT≥256 排；或者单源双层探测器CT≥2×128 排；或双源 CT≥2X96排。 - 1.2 探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥96排×2 - ▲1.3 单圈扫描最大层数≥512层，或具备两套采集系统≥92层x2 - ▲1.4 单源单层 CT≥256 排:Z轴覆盖≥14cm;单源双层2X128 排:Z轴覆盖≥14cm;双源2X96排:每套采集系统Z轴覆盖≥5.76cm，两套合计等效覆盖≥14cm。 - ▲1.5. 探测器等距排列且Z轴单元最小单元尺寸≤0.6mm - 1.6 探测器总物理单元数≥210000个 - ▲1.7 探测器等距排列且每排物理单元实际最小个数（每排探测器单元不均匀物理排列时按实际每排最小值计算）≥890个 - 2. 球管和高压 ▲2.1.1 球管阳极热容量≥30MHU 2.1.2 球管阳极散热率≥1600kHU/min 2.1.3 焦点个数≥3 2.1.4 最小焦点尺寸≤0.8mm x 0.8mm 2.1.5最大焦点尺寸≤1.2mm x 1.2mm - 2.1.6 最高输出管电流（非等效）：单源等距探测器排数256排≤排数＜320排，最高输出管电流≥1200mA；或单源等距探测器排数≥320排，最高输出管电流≥800mA；或双源探测器≥96排×2且最高总输出管电流≥2000mA；或立体双层探测器≥128排×2且最高输出管电流≥1200mA。 - 2.1.7 全程管电流最小增幅≤ 10 mA。 - 高频逆变式高压发生器 ▲2.2.1高压发生器最大实际功率（非等效）：单源等距探测器排数256排≤排数＜320排且高压发生器功率≥105kW；或单源等距探测器排数≥320排且高压发生器功率≥100kW；或双源探测器≥96排×2且高压发生器总功率≥240kW；或立体双层探测器≥128排×2且高压发生器功率≥120kW。 2.2.2最大输出管电压≥140 kV，最小输出管电压≤70 kV。 2.2.3输出管电压档位≥6档。 2.2.4最低输出管电流≤10mA - 2.2.5最高输出管电流（不含等效概念）≥800mA 2.2.6管电流步进≤1mA 2.2.7最长连续曝光时间≥120s 3. 机架系统 ▲3.1机架孔径≥80cm。 - ▲3.2 机架物理最快转速（非等效）≤0.28s/圈 3.3球管焦点到等中心点距离≥ 60 cm。 3.4机架驱动稳定可靠，旋转平稳，满足临床高速扫描需求。 ▲3.5球管焦点到探测器距离≥107cm。 3.6 机架控制面板数量≥ 2个，具备触控操作功能。 4 扫描导航系统 - 4.1. 具备3D摄像采集系统，患者上床后可智能识别全身位置 - 4.2. 可识别的患者体位种类≥8种，具备智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置 4.3 具备智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置 4.4 具备智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度 4.5 具备看护功能，扫描中可实时观察患者情况 4.6具备智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV 4.7具备协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择 5.扫描床 5.1扫描床水平移动范围≥ 2000 mm 5.2最大可扫描范围≥ 1800 mm 5.3扫描床最大承重≥ 300kg 5.4扫描床定位精度± 0.25 mm 5.5扫描床垂直升降可低至≤50 cm 5.6扫描床垂直升降最高点≥ 95cm 5.7扫描床最大可扫描范围（螺旋时）≥1800 mm 5.8扫描床最大水平移动速度≥400 mm/秒 - ▲5.9扫描床最大垂直升降速度≥55mm/秒 5.10具备扫描床控制脚踏开关，支持控制床水平移动和升降。 6.具备原厂后处理工作站 - 6.1. 提供原厂工作站（工作站和CT主机为同一制造商，提供证明材料，支持影像通用协议） 6.2. 计算机CPU≥8核 6.3. 计算机内存≥64GB 6.4. 硬盘容量≥2TB 7.扫描和重建参数 7.1.单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥16cm 7.2.单圈轴扫采集层数≥512 ▲7.3.轴扫最快扫描速度:（360°，非等效）≤0.28s - ▲7.4.螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm 7.5.单次螺旋连续扫描时间≥110s 7.6.螺旋扫描最大螺距≥1.8 ▲7.7.螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.28s 7.8.提供轴扫和螺旋融合扫描功能 7.9.提供门控和非门控融合扫描功能 ▲7.10.最薄物理扫描层厚 ≤0.6mm，最薄层扫描模式下探测器使用范围≥5.76cm 7.11.最大扫描FOV≥50cm 7.12.双能量扫描最大FOV≥50cm 7.13.重建FOV范围≥50cm 7.14.最大扩展重建FOV≥60cm 7.15.最大图像重建矩阵（非显示矩阵）≥1024x1024 7.16.图像显示矩阵≥1024x1024 - 7.17超高分辨率重建矩阵≥1024x1024 7.18.最小CT值（非扩展）≤-1000HU 7.19.最大CT值（非扩展）≥3200HU 7.20.图像重建速度≥60幅/秒 7.21.具备宽体散射伪影校正算法 7.22.具备宽体锥束重建算法 7.23.具备单能扫描去金属伪影算法 8.图像质量 8.1. X-Y平面空间分辨率 MTF 0%≥22lp/cm - 8.2. Z方向空间分辨率 MTF 0%≥20lp/cm - 8.3. 低对比度分辨率≤2mm@0.3% 9.剂量控制方案 9.1.扫描剂量预估：提供 9.2.结构化剂量报告：提供 9.3.剂量监控和预警：提供 9.4.实时定位像：提供 9.5.3D智能管电流调制：提供 9.6.70kV低剂量扫描模式：提供 9.7.60kV超低剂量扫描模式：提供 9.8.10mA肺部超低剂量扫描技术：提供 9.9.自动管电压推荐：提供 9.10.根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种 9.11.出厂儿童协议：提供 9.12.各厂家提供最新发布的高端迭代技术，具备降噪、优化图像质量、降低辐射剂量等功能。 10.临床应用软件 10.1.多平面重建（MPR）：提供 10.2.最大密度投影（MIP）：提供 10.3.最小密度投影（MinP）：提供 10.4.曲面重建（CPR）：提供 10.5.容积三维重建（VR）：提供 10.6.区域生长：提供 10.7.表面重建（SSD）：提供 10.8.提供多种容积三维重建模板：提供 10.9.三维仿真内窥镜显示功能：提供 10.10.图像剪影功能：提供 10.11.电影模式图像浏览功能：提供 10.12.组织裁剪功能：提供 10.13.可随扫描曝光进行实时MPR图像预览：提供 10.14.可随扫描曝光进行实时VR图像预览：提供 10.15.多期增强扫描技术：提供 10.16.CTA血管造影技术：提供 10.17.CTU尿路造影技术：提供 10.18.造影剂自动跟踪技术：提供 10.19.小剂量团注跟踪测试技术：提供 10.20.脑出血测量技术：提供 10.21.脑容积测量技术：提供 11.具备图像后处理工作站 12.心血管成像及高级后处理软件包 12.1.心脏扫描与图像重建技术：提供 12.1.1.心电门控技术及门控装置：提供 12.1.2.床旁心电图显示：提供 12.1.3.主控台心电图显示：提供 12.1.4.单心动周期冠脉成像技术：提供 12.1.5.单心动周期心功能成像技术：提供 12.1.6.胸痛三联一站式成像技术：提供 12.1.7.TAVI一站式成像技术：提供 12.1.8.心脑联合一站式成像技术：提供 12.1.9.前瞻式门控轴扫成像：提供 12.1.10.心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相：提供 12.1.11.回顾式螺旋扫描：提供 12.1.12.心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距：提供 12.1.13.自动心律不齐检测和曝光调整：提供 12.1.14.ECG自动管电流调制：提供 12.1.15.图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据：提供 12.1.16.最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相：提供 12.1.17.冠脉运动伪影校正技术：提供 12.1.18.针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件：提供 12.2.心血管高级后处理软件包：提供 12.2.1.冠脉分析支持多期相数据加载：提供 12.2.2.心脏自动分割：提供 12.2.3.腔室自动分割：提供 12.2.4.冠脉自动分割：提供 12.2.5.中心线自动提取：提供 12.2.6.中心线自动命名：提供 12.2.7.中心线编辑：提供 12.2.8.区域增长（血管，软组织）：提供 12.2.9.单点冠脉半自动提取：提供 12.2.10.多点冠脉半自动提取：提供 12.2.11.手动编辑：裁剪、橡皮擦：提供 12.2.12.狭窄近端远端距离测量 ：提供 12.2.13.管径轮廓编辑：提供 12.2.14.狭窄参数计算（直径、截面积、长度、狭窄程度）：提供 12.2.15.斑块半自动提取：提供 12.2.16.斑块成分分析（钙化、纤维、脂质）：提供 12.2.17.斑块结果编辑：提供 12.2.18.斑块参数统计：提供 12.2.19.虚拟血管内超声显示：提供 12.2.20.心功能分析支持多期相数据加载及查看：提供 12.2.21. 冠脉运动伪影校正技术：提供 12.2.22.瓣膜快速定位（二尖瓣，三尖瓣，主动脉瓣）：提供 12.2.23.腔室结果编辑：提供 12.2.24.长短轴编辑：提供 12.2.25.支持心室参数计算：包括左右心室ED/ES容积，每搏净流量，射血分数，心输出量，心脏指数 12.2.26.支持心房参数计算：包括左右心房容积，总排空体积，被动排空容积，主动排空容积，总排空分数，主动排空分数，被动排空分数 13.灌注成像及高级后处理软件包 13.1.灌注扫描与图像重建技术：提供 13.1.1.无需动床的最大灌注扫描范围≥16cm 13.1.2.灌注采样最短间隔时间≤1s 13.1.3.灌注非等间隔采样功能：提供 - 13.1.4支持自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、Tmax和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示 13.1.5. 根据灌注参数阈值的缺血半暗带，梗死和缺血区计算：提供 13.1.6.支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像 13.2.脑部灌注分析软件包：提供 13.2.1.卒中协议：提供 13.2.2.肿瘤协议：提供 13.2.3.头部运动校正：提供 13.2.4.自动去骨分割：提供 13.2.5.自动脑脊液分割：提供 13.2.6.自动动静脉点选择：提供 13.2.7.同时支持手动选取动静脉点 13.2.8.血管抑制屏蔽不参与计算的血管：提供 13.2.9.支持自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、Tmax和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示 13.2.10.支持自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值参数 13.2.11.自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 13.2.12.自动生成中心线对称的ROI：提供 13.2.13.对称ROI对比统计分析：提供 13.2.14.根据灌注参数阈值的缺血半暗带，梗死和缺血区计算：提供 13.2.15.不同程度滤波调节，可对噪声较大的图像进行降噪：提供 14 4D动态成像及高级后处理软件包 14.1.动态扫描与图像重建技术：提供 14.1.1.摇篮床动态扫描最大范围≥40cm 14.1.2.动态扫描非等间隔采样功能：提供 14.1.3 70kV动态成像：提供 14.2 4D动态分析软件包：提供 14.2.1.多期相数据运动校正：提供 14.2.2.选择多时刻点进行数据融合：提供 14.2.3.动态数据电影播放功能：提供 14.2.4.自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 14.2.5.自动头部去骨：提供 14.2.6.自动体部去骨：提供 14.2.7.动静脉自动分离：提供 14.2.8.支持通过区域生长编辑血管：提供 - 15. 能谱成像及高级后处理软件包 - 15.1. 提供能谱扫描与重建技术 - 15.2. 无需动床最大能谱扫描范围≥16cm - 15.3. 提供虚拟单能量图像 - 15.4. 提供最佳CNR图像 - 15.5. 提供混合增强图像 - 15.6. 提供基物质对图像 - 15.7. 提供有效原子序数图像 - 15.8. 提供电子密度图像 - 15.9. 提供痛风尿酸成分分析 - 15.10. 提供结石成分分析 - 15.11. 提供能谱去金属伪影功能 - 15.12. 提供能谱曲线 - 15.13. 提供直方图、散点图分析工具 - 15.14. 提供图像融合：将不同的功能图像进行融合显示，可设置不同的伪彩 16.头颈部血管分析高级后处理软件包 - 16.1. 提供头颈部血管一键提取，无需平扫数据 - 16.2. 提供一键分割和提取动脉瘤，自动计算动脉瘤体积、截面积、直径 - 16.3. 提供自动去除静脉窦 - 16.4. 提供支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑 - 16.5. 提供中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏 - 16.6. 提供支持对血管狭窄异常进行手动标记，支持狭窄程度计算 17.体部血管分析高级后处理软件包 - 17.1. 提供体部血管一键提取，无需平扫数据 - 17.2. 提供泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道） - 17.3. 提供支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑 - 17.4. 提供支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率 - 17.5. 提供支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度 - 17.6. 提供一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告 18.心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包 - 18.1. 提供一站式提取多种血管并联合显示，包括头颈部血管、胸腹部血管、冠脉血管、多部位联合血管等，在一个应用下可满足，无需切换多个应用 - 18.2. 提供自动中心线提取和标识及多点中心线追踪 - 18.3. 提供斑块分割和成分计算 - 18.4. 提供血管狭窄异常标记和定量计算 - 18.5. 提供主动脉瓣环平面自动定位 - 18.6. 提供左右冠脉口自动定位 19. 肝脏评估高级后处理软件包 - 19.1. 提供平扫期、动脉期、门脉期、延时期多期相数据同时加载、同步浏览 - 19.2. 提供自动肝脏分割提取 - 19.3. 提供自动血管分割提取（肝动脉、门静脉、肝静脉） - 19.4. 提供病灶支持半自动分割 - 19.5. 提供VOI、区域生长等手动工具进行自定义组织提取 - 19.6. 肝段分割模板≥6种 - 19.7. 最多支持肝段分割数量≥8段 - 20.骨结构评估高级后处理软件包 - 20.1. 自动肋骨提取与标记，通过3D显示肋骨 - 20.2. 自动单肋骨和多肋骨CPR显示 - 20.3. 支持手动肋骨骨折标记并记录至列表 - 20.4. 支持自动椎间盘标记，包含颈椎、腰椎、胸椎 - 20.5. 支持多组椎间盘批处理重建同时进行 - 21.结肠分析高级后处理软件包 - 21.1自动结肠分割：提供 21.2. 自动息肉检测和分割：提供 21.3. 提供息肉参数信息：体积、长短径，CT值，距离肛门距离 21.4. 腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织：提供 21.5. 多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR 图像、腔内视图、全VR 图像上查看分割后的息肉组织：提供 22.肺结节分析高级后处理软件包 - 22.1. 肺结节自动检测和分割：提供 22.2. 支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节 22.3. 自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示：提供 23.肺实质分析高级后处理软件包 - 23.1. 肺气肿量化测量和颜色标记：提供 23.2. 支持左肺右肺全肺体积等参数、肺叶体积等参数、密度直方图及表格等参数计算及显示 23.3. 支持气管自动分割、中心线自动提取，多截面及拉直CPR显示 23.4. 支持气道定量计算：提供截面积、气道壁面积和占比等参数 24.齿科分析高级后处理软件包 - 24.1. 齿科全景图：提供 24.2. 齿科剖面图：提供 - 25. 肿瘤评估高级后处理软件包 25.1. 可同时加载的随访检查时间点数≥8个 25.2. 半自动肺结节、肝脏肿瘤、淋巴结分割：提供 25.3. 提供全面的肿瘤统计参数：体积、长径、短径、倍增时间、CT值和变化率等 25.4. 通过曲线、表格查看肿瘤的体积和大小的变化趋势：提供 25.5. RECIST标准评估肿瘤情况：提供 25.6. RECIST 1.1标准评估肿瘤情况：提供 - 26 体灌注分析软件包：提供肝脏、肺部、肿瘤、肾脏、胰腺、脾脏、子宫等分析协议 27 .图像融合高级后处理软件包 - 所有高级后处理软件包全含且终身免费更新。 29.其它要求 29.1 配套 CT专用高压注射器1套，直供电，有线，双筒高端高压注射器 - 29.2 配置4M竖屏6块；专业会诊阅片屏1个（彩色），4K，≥86寸；笔记本电脑1台（内存≥16GB，硬盘≥1TB，屏幕≥14英寸） - 29.3标准医学影像工位：≥1.5米电子升降工作站（配套工位椅2把）； 29.4.诊断工作站：6套，≥27寸CPU主频≥4.2GHZ，内存≥16GB，硬盘≥1TB SSD，支持双显卡； 29.5图文工作站2套（CPU主频≥4.2GHZ/64G内存/2T固态硬盘/配专业图文工作站专业显卡：分辨率≥3280*2048+27寸1K(240HZ刷新)显示器）；彩色图文输出设备1台 29.6 配置射线防护用品（包含铅衣柜）（≥0.5mmpb） 2套 - 29.7 办公桌椅10套，会议桌1张，木制步梯1个 29.8 交钥匙工程（设备仪器的运输安装调试等相关工作,新CT的安装调试及明峰CT移机后所有防辐射装修及环评、预评、控评等的办理） 29.9根据设备使用功率情况配置电缆 - 29.10稳压电源1套 29.11应急保障供电设备1套 - 29.12配件柜1套 - 29.13 OPtima XR240amx 移动DR电池1组 - 30.AI软件 - 30.1 骨折、肺结节人工智能分析软件（可根据科室要求更换，但不能少于2种） - 31.维保 - ▲31.1 原厂整机质保≥3年（含球管、探测器、高压油箱等在内的所有零配件、软件及不限次人工），每年由专业维修工程师提供至少4次上门维护保养，并按照医院要求提供相应记录；质保期到期后维保费率≤所投机型中标价的7.5%；每年两次原厂临床培训及回访设备参数校准。 31.2 软件维护：质保期内外，均开放所有软件协议、数据接口，质保期外，若用户已购买的软件损坏，软件维护仅收工时费，软件费用不得加收。 - 31.3.零配件供应：保证零配件供应≥10年。所有更换的零部件必须为原厂全新配件。 31.4.维修响应时间：响应时间≤20分钟，到达现场时间≤4小时。如涉及零配件备件更换，在确认后48小时以内送达维修现场，大型备件72小时内送达维修现场，不可抗因素除外。 - 31.5开机率保证≥95%（按一年365天计算，即每年停机时间不超过18天）。停机时间每多超过一天,合同期限将相应延长2天的保修期 - 31.6 每年两次科研集中外出培训（≥2人次）；技师及诊断组外出上级医院进修（4人次）； - 31.7 供应商必须及时免费提供全套完整的原厂规定的系统改版升级服务，保证所有系统软件为最新版本。全生命周期无限次临床应用支持。 31.8 上级医院到院指导及质控管理提升. - 31.9 每年一次深度设备清洁及射线模体校准。 - 31.10 备件库能够确保在四小时内完成响应，并提供所需备件。 - 31.11培训：提供针对所投机型的相关培训，累计不低于2次，保证使用人员能够正确操作，并能使用设备的各种功能。 31.12技术资料：提供维修手册、操作使用手册。 31.13维修工具提供一套常规日常保养维修工具。 - 31.14中标人应承担中标设备对应所有的信息化端口的接口费。