新疆国际医疗中心（新疆国际医院）口腔设备采购项目

公开招标文件

采购人（盖章）：新疆国际医疗中心（新疆国际医院）

项目编号：XZJ26S-059-ZK

采购代理机构（盖章）：新疆新之建工程咨询有限公司

日期：2026年5月

目  录

第一部分招标公告	1

第二部分投标供应商须知	4

第三部分采购需求	28

第四部分评审方法（综合评分法）	61

第五部分政府采购合同	67

第六部分投标文件格式	85

第七部分节能、环境标志产品相关文件	132

# 第一部分  招标公告

项目概况

新疆国际医疗中心（新疆国际医院）口腔设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年06月08日11时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZJ26S-059-ZK

项目名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院）口腔设备采购项目

预算金额（元）：2988500

最高限价（元）：2988500

采购需求：

标项一

标项名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院）口腔设备采购项目

数量:不限

预算金额（元）：2988500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购口腔设备一批，具体详见采购需求清单。

备注：。

合同履约期限：自合同签订之日后，接到甲方书面供货通知起，30日历日内（按书面通知之日算起），将标的物运送至甲方指定地点，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

投标人具有医疗器械经营资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》有关内容办理医疗器械产品注册或备案。证明文件复印件加盖公章。

三、获取招标文件

时间：2026年05月19日至2026年05月26日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取招标文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取招标文件。线下获取无效。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月08日11点00分（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传。

开标时间：2026年06月08日11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、管理关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

2.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

3.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4.各供应商应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

6.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

7.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密。供应商须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时使用制作加密电子投标文件的CA锁进行远程解密及报价确认，本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密或确认，一切后果由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院）

地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路999号

联系人及联系方式：艾老师 18140735809

2.采购代理机构信息

名称：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店5楼

联系方式：0991-4321218

3.项目联系方式

项目联系人：李家成、曹晓云、王涛、杨海波

电话：0991-4321218、15999175335

# 第二部分  投标供应商须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆国际医疗中心（新疆国际医院）口腔设备采购项目 |
| 2 | 采购人 | 名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院） 地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路999号 联系人：艾老师 联系电话：18140735809 采购人监督部门：新疆国际医疗中心纪检监察部 联系人：张乐 联系电话：18690237282 邮箱：1534992456@qq.com |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼 项目联系人：李家成、曹晓云、王涛、杨海波 电 话：0991-4321218、15999175335 |
| 4 | 监管部门 | 名 称：新疆维吾尔自治区财政厅 |
| 5 | 项目预算及最高限价 | 预算：2988500.00元； 最高限价：2988500.00元。 本次项目包括实所有设备的供应、运输、安装、验收及售后服务等；报价包括第三部分《采购需求》中所包含的全部内容。 供应商的投标总报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 6 | 采购内容 | 同招标公告“简要规格描述或项目基本概况介绍、用途” |
| 7 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。 3.本项目的特定资格要求： 投标人具有医疗器械经营资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》有关内容办理医疗器械产品注册或备案。证明文件复印件加盖公章。证明文件复印件加盖公章。 4.供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 信息公告媒体 | 新疆政府采购网：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ |
| 9 | 投标文件的组成部分 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查材料； |
|  |  | 商务文件； |
|  |  | 技术文件； |
| 说明：投标人须按上述规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件。具体每项资料应当以何种格式提供等详细要求请见第六部分相应内容。 |  |  |
| 10 | 是否允许联合体投标 | □是 ☑否 |
| 11 | 是否允许投报进口产品 | □是 ☑否 |
| 12 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | □是 ☑否 |
| 13 | 踏勘现场 | □是 ☑否 投标人自行踏勘；联系人：/ 联系电话：/ 注：投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。 |
| 14 | 答疑接受时间 | 澄清或者修改的时间：投标截止时间至少15日前，以书面形式或新疆政府采购网平台发通知所有获取招标文件的潜在供应商。 提交方式：供应商将质疑书、授权委托书纸质原件邮寄或送至代理机构。 注：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受投标人多次/反复质疑。 |
| 15 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 16 | 投标截止时间（开标时间） | 截止时间：2026年06月08日11时00分（北京时间） |
| 17 | 投标文件 | 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前上传至新疆政府采购网政采云平台指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整。 注：加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。 因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：2026年06月08日11时00分（北京时间）；若逾期，其投标将被拒绝。 开标地址：政采云平台（https://www.zcygov.cn） |
| 19 | 评标委员会的组成 | 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评审小组，负责评标工作（评审小组5人，由采购人代表及评审专家组成）。 |
| 20 | 投标保证金 | 缴纳方式：供应商应于2026年06月08日11时00分（北京时间）（北京时间）前，将投标保证金以非现金形式的电汇或网银或电子保函等支付方式缴纳。 |
|  |  | 投标保证缴纳金额： 29000元（大写：贰万玖仟元整） 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：交通银行乌鲁木齐光明路支行 账号：651651034013001779607 行号：301881000286 注： 1、投标保证金以非现金形式的电子保函缴纳或以电汇、网银等支付方式，在投标截止时间（开标时间）前缴纳至招标文件中指定的保证金账户。 2、供应商自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方：95763。 3、投标保证金以电汇或网银转账形式递交的,必须由投标供应商的账户汇出（个体工商户、自然人除外）。投标供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 4、打款时须注明项目编号 |
|  |  | 到账截止时间：同投标截止时间（北京时间） |
| 21 | 节能、环境标志产品要求（如涉及） | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）。 （1）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。 （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 （3）如果投标产品即属于政府优先采购节能产品，又属于环境标志产品，同时获得两个认证证书的，可累计加分。 （4）同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见技术评审表。投标人须按照招标文件格式要求在《环保产品明细清单》、《节能产品明细清单》中列明并附证书，否则，不予加分。 |
| 22 | 中小微型企业有关政策 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号文），本次投标供应商提供的货物所属行业为：工业 符合以下条件的中小微型企业应按照本采购文件规定的格式提供《中小企业声明函》（须内容填写完整）。 （1）本文件所称中小企业是指：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）根据上述文件规定，对满足上述（1）（2）两项条件的小微企业的投标总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （5）若发现供应商提供的《中小企业声明函》内容不实，采购人、采购代理机构将报告当地财政部门，由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条有关规定执行，“提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” 中小企业政策价格扣除： 1.小型和微型企业价格扣除：10% 。 2.监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 3.残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 4、大、中型企业不享受价格优惠。 |
| 23 | 技术部分是否采用 “暗标”评审方式 | ☑否。 □是。 |
| 24 | 评审方法 | ☑资格后审 ☑综合评分法 注： 综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 核心产品：口腔综合治疗机、口腔综合治疗机（种植）、超声骨刀、口腔种植机、根管显微镜； |
| 25 | 履约保证金 | 履约保证金：要求缴纳。 缴纳方式：乙方申请支付第三笔货款前，须向甲方提供合同总金额10％的银行保函。 |
| 26 | 代理服务费 | 交纳时间：成交供应商在《成交通知书》核发前一次性交纳。 支付方式：由中标人支付。 交纳金额：本项目代理服务费依据以下标准计取，若不足3000元按3000元每标项收取。 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如:某货物招标代理业务中标金额为3100万元，计算招标代理服务收费额如下: 100万元X1.5%=1.5万元 (500-100)万元X1.1%=4.4万元 (1000-500) X0.8%=4万元 (3100-1000)X0.5%=10.5万元 合计收费=1.5+4.4+4+10.5=20.4(万元) 开户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户银行：交通银行乌鲁木齐光明路支行 账号：651651034013001779607 行号：301881000286 |
| 27 | 付款方式 | 第一条 货款支付方式及节点 1.付款币种：本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方不得要求其他币种，否则甲方有权拒付且不承担违约责任。 2.付款进度及金额： （一）第一笔：合同签订后支付30%预付款，具体金额：大写： 元整（人民币），小写：￥ 元。 （二）第二笔：合同生效后，设备到货、安装、调试经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的60％，具体金额：大写： 元整（人民币），小写：￥ 元。验收不合格，甲方可暂缓付款、责令乙方整改，整改仍不合格的，甲方有权解除合同并追责。 （三）第三笔：设备临床性能验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的10％，具体金额：大写： 元整（人民币），小写：￥ 元。 乙方申请支付第三笔货款前，须向甲方提供合同总金额10％的银行保函（无条件、不可撤销见索即付），保函有效期至少覆盖本合同约定的全部保修期届满后6个月，且至乙方无违约、无未结清纠纷时止，效力独立于本合同；乙方违约时，甲方可凭保函直接向银行索赔，不足部分可向乙方追偿。 3.甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。甲方办理完成款项支付的申请手续即视为完成付款义务（不含财政支付部门审核的时间）。如因财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的，不视为甲方违约，乙方不能据此追究甲方的违约责任。 4.甲方将上述款项支付至乙方指定的如下银行账户： 开户行： 账户名称： 银行账号： 乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。 第二条 保函要求 （一）保函性质：乙方提供的银行保函须为无条件、不可撤销见索即付保函，独立于本合同，条款及格式须经甲方律师审核通过，符合相关法律规定。 （二）核心条款：保函须包含以下条款，缺失则甲方有权拒收并暂缓付款： （1）赔付触发：乙方违约时，甲方提交书面申请及简单单据即可索赔，银行须在5个工作日内无条件足额赔付，不得拒付或拖延。 （2）赔付金额：以合同约定违约金或甲方实际损失较高者为准，不超过保函最高金额。 （3）银行资质：开具银行须资质良好、无不良赔付记录，银行拒付或无履约能力的，由乙方承担全部责任，甲方有权追责。 （三）保函交付：乙方须在保函出具后3个工作日内提交原件存档，保函不符合约定的，甲方可暂缓付款，乙方须限期重开，否则视为根本违约。 |
| 28 | 交货期 | 自合同签订之日后，接到甲方书面供货通知起，30日历日内（按书面通知之日算起），将标的物运送至甲方指定地点，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。 |
| 29 | 质保期 | 提供整机（包含附件等）原厂保修服务≥3年 |
| 31 | 质量标准 | 1、符合国家标准及相关部门标准的要求。 2、无论招标文件中是否要求，供应商所投产品均应符合国家强制性标准。 |
| 32 | 争议的解决 | 依法向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 33 | 是否需要 提交样品 | ☑不需要 □需要 |
| 34 | 现场陈述 | ☑不需要 □需要 注：现场陈述详见评审办法。 |
| 35 | 知识产权要求 | 1、投标人保证所投或制作产品没有侵犯他人知识产权（著作权、商标权、专利权等），若发生由此造成的任何纠纷，一切法律责任及给招标单位造成的损失由投标人承担。 2、投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 |
| 36 | 其他 | 36.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，采购人、中标/成交人双方签订合同及验收环节，应按上述包装要求执行。 36.2各投标人必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 36.3当出现下列情形之一，投标文件将予以退回： （1）投标供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件； （2）投标供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致； （3）投标供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的； （6）投标供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 36.4 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 36.5供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 36.6 各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 37 | 政府采购本国产品标准及相关政策 | 需要落实政府采购政策：《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关规定。 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，用扣除后的价格参加评审。 （1）当政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 符合以上政策价格评审优惠政策的，需按以下要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策： （一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见第六章 投标文件格式）计算。 （二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第七章 投标文件格式，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。 本国产品标准及相关政策价格扣除 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，价格扣除 20 %。 |
| 注意事项 | 1、本表内容如后文中相关格式要求表述与文件前附表，表述不一致的，以前附表为准。 2、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。 |  |

# 投标人须知正文部分

## 一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第2项。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第3项。

2.3“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

3.合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项规定的资格条件。

3.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5投标人按时足额交纳投标保证金。

3.6本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体,首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员印章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章（或印章）不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2投标人之间约定中标人；

5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第13项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见第二部分“投标人须知前附表”第14项规定，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.1.2质疑项目的名称、编号；

10.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.1.4事实依据；

10.1.5必要的法律依据；

10.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位印章。

10.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告或书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

## 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人印章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件。

12.2投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第17项的规定。

12.2.1.投标文件的页面必须用印刷体打印（如需递交纸质版投标文件）。

12.2.2 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应加盖投标人印章。

12.2.3 投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处逐一签署并加盖单位印章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效，没有按要求签章的投标文件，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12.2.4所有投标文件必须提交正本和副本，并在封面上标记“正本”和“副本”。具体份数详见投标人须知前附表。

12.2.5 投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

12.2.6电报、电话、传真、电子邮件等形式递交的投标文件概不接受。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第11项的规定。

13.5本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第12项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的唯一依据。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第15项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：

15.7.1技术部分中纳入“暗标”部分的内容：无。

## 四、投标保证金

16.投标保证金

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第20项的规定交纳。投标保证金须于投标截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4中标方还须提供与采购人签订的已加盖中标方印章的合同全本复印件或扫描件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》复印件1份加盖中标人公章提交至采购代理机构。

## 五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

电子响应文件的内容按要求进行签章。未按要求进行数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

18.投标文件的递交

18.1供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定新疆政府采购网政采云平台。未在投标文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子投标文件，采购单位不予受理。

18.2是否采用不见面开标详见供应商须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网政采云平台上传完成。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1供应商在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

19.2供应商所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

## 六、开标

20.开标

A．采用见面开标方式（不适用）

20.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

20.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

20.5公证员对开标过程进行全程公证。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

## 七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22.资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.1开标结束后，采购人按照《投标人须知前附表》9条资格审查材料要求的内容对各供应商进行资格审查，同时由招标代理机构按照《投标人须知前附表》第7.3项要求对所有供应商进行信用记录查询，并将查询结果书面记录资料提交采购人。供应商资格审查不合格的，其投标无效。

23.符合性审查

23.1评标委员会应当对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的供应商的投标文件进入详细评审。

23.2异常低价投标（响应）审查程序

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价 合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

24.详细评审

24.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.2评审中，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，在规定的时限内要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

24.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.5评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.6评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

24.7评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

25.投标的澄清

25.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

25.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

25.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

26.确定中标人

26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

## 八、履约保证金

30.履约保证金

30.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第25项规定，在签订合同前交纳。

30.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

## 九、代理服务费

31.代理服务费

31.1代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第26项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

## 十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1中标人确定后,采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人应按照上述第25条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

33.7 投诉人对采购过程或者采购结果提起的投诉事项，财政部门经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照下列情况处理：

（一）未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动。

（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（三）政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（四）政府采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼,由责任人承担赔偿责任。

投诉人对废标行为提起的投诉事项成立的，财政部门应当认定废标行为无效。

33.8违反32.1条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 十一、处罚、询问和质疑

34.处罚

34.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

35．询问

35.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36.投标人有权就招标事宜提出质疑

36.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

36.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

36.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

36.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

36.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

36.8供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.9供应商在法定投诉期内一次性提出针对同一采购程序环节的投诉。

## 十二、保密和披露

37.保密和披露

37.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

37.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

37.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 第三部分 采购需求

商务条款

- 一、售后服务要求：

1.自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

2.在电话报修30分钟之内提供响应服务，4小时之内到现场,48小时内解决故障（不可抗拒力量下除外）。

二、其他技术性要求：

1.投标人所供设备的生产日期不早于到货期前6个月。

2.负责设备的安装、调试、培训等工作；

3.如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接；

4.如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求；

5.如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质；

6.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及设备办备案。

  - 7.此项目为交钥匙工程，包含但不限于运输、安装、搬运、垃圾清理等费用，负责工程的全部辅材，包含但不限于电线电缆、三气铜管、阀门等辅助材料，实施中所涉及的所有设备、材料、施工、安装、拆除、运输等采购人不再针对本项目增加任何费用，本项目中产生的一切费用由中标供应商承担。

三、供货期

自合同签订之日后，接到甲方书面供货通知起，30日历日内（按书面通知之日算起），将标的物运送至甲方指定地点，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

四、货款支付方式及节点

第一条 货款支付方式及节点

1.付款币种：本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方不得要求其他币种，否则甲方有权拒付且不承担违约责任。

2.付款进度及金额：

（一）第一笔：合同签订后支付30%预付款，具体金额：大写：  元整（人民币），小写：￥   元。

（二）第二笔：合同生效后，设备到货、安装、调试经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的60％，具体金额：大写：  元整（人民币），小写：￥  元。验收不合格，甲方可暂缓付款、责令乙方整改，整改仍不合格的，甲方有权解除合同并追责。

（三）第三笔：设备临床性能验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的10％，具体金额：大写：  元整（人民币），小写：￥   元。

乙方申请支付第三笔货款前，须向甲方提供合同总金额10％的银行保函（无条件、不可撤销见索即付），保函有效期至少覆盖本合同约定的全部保修期届满后6个月，且至乙方无违约、无未结清纠纷时止，效力独立于本合同；乙方违约时，甲方可凭保函直接向银行索赔，不足部分可向乙方追偿。

3.甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。甲方办理完成款项支付的申请手续即视为完成付款义务（不含财政支付部门审核的时间）。如因财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的，不视为甲方违约，乙方不能据此追究甲方的违约责任。

4.甲方将上述款项支付至乙方指定的如下银行账户：

开户行：

账户名称：

银行账号：

乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。

第二条 保函要求

（一）保函性质：乙方提供的银行保函须为无条件、不可撤销见索即付保函，独立于本合同，条款及格式须经甲方律师审核通过，符合相关法律规定。

（二）核心条款：保函须包含以下条款，缺失则甲方有权拒收并暂缓付款：

（1）赔付触发：乙方违约时，甲方提交书面申请及简单单据即可索赔，银行须在5个工作日内无条件足额赔付，不得拒付或拖延。

（2）赔付金额：以合同约定违约金或甲方实际损失较高者为准，不超过保函最高金额。

（3）银行资质：开具银行须资质良好、无不良赔付记录，银行拒付或无履约能力的，由乙方承担全部责任，甲方有权追责。

（三）保函交付：乙方须在保函出具后3个工作日内提交原件存档，保函不符合约定的，甲方可暂缓付款，乙方须限期重开，否则视为根本违约。

技术要求

一、设备清单明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价限价 （万元） | 合计金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔综合治疗机 | 12 | 10 | 120 |  |
| 2 | 口腔综合治疗机（种植） | 2 | 12 | 24 |  |
| 3 | 外科手机 | 20 | 0.1 | 2 |  |
| 4 | 低速手机套装 | 6 | 0.15 | 0.9 |  |
| 5 | 高速手机（按压）四点喷雾 | 100 | 0.1 | 10 |  |
| 6 | 超声骨刀 | 1 | 6 | 6 |  |
| 7 | 口腔水处理系统 | 1 | 5.5 | 5.5 |  |
| 8 | 保持器压膜机 | 1 | 3 | 3 |  |
| 9 | 石膏修整机 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 10 | 石膏灌注振荡器 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |
| 11 | 石膏模型消毒柜 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 口腔种植机 | 2 | 6 | 12 |  |
| 13 | 多功能洁牙机（台式） | 6 | 0.7 | 4.2 |  |
| 14 | 喷砂枪 | 2 | 0.8 | 1.6 |  |
| 15 | 牙科手机注油机 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |
| 16 | LED笔式光固化机 | 1 | 0.6 | 0.6 |  |
| 17 | 离心机 | 1 | 4.5 | 4.5 |  |
| 18 | 根管治疗仪 | 1 | 0.3 | 0.3 |  |
| 19 | 根管动力系统 | 3 | 1 | 3 |  |
| 20 | 根管长度测量仪 | 3 | 0.95 | 2.85 |  |
| 21 | 根管断针提取套装 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |
| 22 | 根管显微镜 | 3 | 30 | 90 |  |
| 23 | 热牙胶系统 | 3 | 1.5 | 4.5 |  |
| 24 | 技工打磨机 | 3 | 0.2 | 0.6 |  |

二、设备技术参数

设备一：口腔科、体检中心口腔综合治疗机

- 一、设备名称：口腔综合治疗机

- 二、数    量：共12台（口腔科10台、体检中心2台）

- 三、设备用途：

- 口腔综合治疗台是口腔科核心诊疗设备，集座椅、动力、气水路、照明、吸引等功能于一体，主要用于口腔常规检查、牙体牙髓治疗、牙周洁治、拔牙与小手术、牙体修复、正畸、儿童口腔及种植辅助治疗等临床操作，满足口腔科日常诊断与治疗需求。

- 四、技术参数：

- 驱动方式：直流电机；

- 椅位承重：≥180KG；

- ▲座椅整体材质：核心部件一体高强度工艺，铸铝材质，包含皮质发泡背板和弯板、底座、扶手等结构；

- 椅位升降功能：牙科椅位后仰及坐垫下降均具备控制按键；

- 最低椅位：椅位离地最低高度≤380mm；

- 最高椅位：椅位离地最高高度≥800mm；

- 椅背后倾范围角度：靠背与水平面俯仰角度：0°～70°；

- 坐垫材质：皮质材料发泡包裹，易擦洗易消毒；

- 头枕调节方式：头枕可360°调节，头架长度可以根据患者身高就诊需要进行调节；

- 扶手：铸铝材质双扶手，扶手可上下旋转，方便上下椅位；

- ▲操作面板：医生操作台配液晶触摸屏，可控制各项操作并显示操作状态；

- 故障检测及显示：具备开机自检功能，并显示故障情况；

- 记忆椅位数量：≥9种；

- 器械挂架：具备上挂式或下挂式器械挂架；

- 挂架位：具备主控≥5个，助手架≥3个；

- 侧箱旋转：≥90°方便四手操作；

- ▲侧箱核心结构材质：高强度金属结构；

- 管路消毒功能：具备一键管路消毒系统，可对手机管、洁牙机、三用枪、漱口水进行管路消毒，消毒结束后能排空管路。需提供第三方消毒效果检测报告；

- 净水瓶容量：≥1L；

- 具备可插拔拆装陶瓷痰盂，可向牙椅侧旋转；

- 助手架功能：具备液晶触控操作平台，可控制治疗椅运动、记忆椅位、口腔灯、加热、漱口和冲痰水等功能；

- 具备可无极调光冷光口腔灯；

- 照度范围：≥40000Lux；

- 色温≥5000K；

- 具备漱口水恒温系统，具备防干烧功能；

- 吸唾真空度：吸唾器弱吸真空度≥27KPa，抽水速率≥400mL/min，强吸在正常工作气压时，真空度≥20KPa，流量≥800ml/min。强弱吸手柄可高温高压消毒；

- 具备多功能脚控开关，可控制手机转速、手机干、湿转、器械给水、椅位的升、降、俯、仰运动、记忆椅位、口腔开关灯等功能；

- 器械盘材质：医生单元固定式器械盘，盘面配硅胶保护罩；

- 具备一体式地箱或独立式地箱；

- 光纤手机管线≥2路；

- 三用枪≥2套；

- 低速手机：不锈钢材质，耐高温134°，可复消；转速比：1:1等速；直机最高转速：≥40,000转/分；弯机最高转速：≥30,000转/分；取针方式：按压式；冷却方式：内水道或外水道。

- 配备气动声波根管冲洗手机，多档位工作模式，可连接治疗椅气动接口，可适配柔性工作尖（非金属），用于牙齿根管的荡洗、治疗中活化冲洗液、清洁根管与峡部。

- 配备口腔内窥镜：可自动调焦、高清无损图像输出；照片可储存TF卡、U盘等，可导出，具备单画面、定格、四分屏幕、双画面对比等多种显示模式。

- 五、其他配套要求：

1、气动声波根管冲洗手机共20套。

- 2、口腔内窥镜共12套。

- 3、内窥镜手柄共12套。

4、低速手机（直）共30套。

5、低速手机（弯）共50套。

6、医生椅位12套，具备椅背高度倾斜度可调，具备万向静音脚轮。

设备二：口腔科口腔综合治疗机（种植）

一、设备名称：口腔综合治疗机（种植）

二、数量：2台（套）

三、设备用途：

口腔专门用于做中指牙手术的一体化治疗设备，核心用途是安全、无菌、高效的完成种植手术及配套治疗。

- 四、技术参数：

  - 1、椅架材质:核心部件使用一体高强度金属铸造结构，包含背板、弯板、底座、扶手等结构。

  - 2、坐垫/靠背材质:软皮革发泡成型；分段式坐垫。

  - 3、头枕结构:多关节头枕，角度可调，长度伸缩可调。

  - 4、扶手结构:配置双扶手，右扶手可旋转；方便上下。

  - 5、承重能力:牙科椅承载能力≥180KG。

  - 6、椅位升降范围离地最高高度≥845mm，离地最低高度≤395mm。

  - 7、椅背调节范围≥70°。

  - 8、驱动系统：低压直流变频电机,低噪音，动力稳定，运行平稳。

  - 9、安全保护功能：手机工作时，牙科椅被自动锁定，确保治疗机工作时，治疗椅不会被误操作；坐垫升降安全装置；误操作安全保护功能：具有漱口水恒温系统，具备防干烧功能。

  - 10、记忆椅位数量：微电脑控制；具备故障自动检测，并显示故障代码；可编程椅位≥9组。

  - 11、工作台类型：分体式电动工作台，外部材质方便擦洗消毒，可升降，可旋转。

  - 12、工作台：器械盘可在730mm—850mm范围内升降。

  - 13、器械盘挂架数量≥5个；助手架≥3个。

  - 14、配备一体式陶瓷痰盂；可旋转≥90°。

  - 15、吸唾/强吸参数：弱吸≥27KPa强吸≥15kpa。

  - 16、抽吸手柄材质：可拆卸高温高压消毒金属手柄。

  - ▲17、无影灯结构：一体式LED手术无影灯。

  - ▲18、灯珠数量：≥30颗。

  - 19、照度≥100000Lux。

  - 20、无影灯具备多档位调节功能，具备可拆卸高温高压消毒手柄。

  - 22、多功能脚踏功能：可控制牙椅升、降、俯、仰，可控制手机工作、水气开关，可控制漱口水杯供水、冲洗痰盂等。

  - 23、医生椅、护士椅：椅背高度可单独调节、靠背倾斜度可调，高度可调，扶手可旋转；具备万向静音脚轮。

  - 24、配置无菌水供水装置（包含无菌水蠕动泵）。

  - 25、感控/抗菌特性：满足手术室高强度消毒需求。坐垫、靠背、头枕抗菌率≥99.9%。

  - 26、净水瓶≥1L。

- 五、每套配置要求：

- 1.高速气涡轮手机（四孔按压式）1套；

- 2.低速气动马达含（直弯手机四孔）1套；

- 3.三用喷枪（直、弯）各1套；

- 4.无影灯1套；

- 5.恒温可调节冲盂漱口定量给水自动控制系统1套；

- 6.吸唾器（手柄可拆卸消毒）1套；

- 7.带错码显示的牙科椅故障自动检测系统1套；

- 8.电动牙科椅下降、后仰安全系统1套；

- 9.陶瓷痰盂1套；

- 10.医生椅、护士椅各1套；

- 11.不锈钢主控器械盘1套；

- 12.带管路冲洗功能的净水瓶1套。

设备三：口腔科外科手机

一、设备名称：外科手机

二、数    量：20套

三、设备用途：

用于口腔拔牙、阻生齿拔除、牙槽外科手术等牙体硬组织高速切割备洞，自带照明清晰术野。

四、主要规格及系统概述：

1、手机要求：整体不锈钢合金材质，反角45°带灯，单孔快接；

2、光源输出：自发光LED灯，LED光照强度不得低于15000Lux；

3、夹针方式：手机快接头，不用扳手安装与拆卸；

4、排气形式：后盖排气；

5、冷却形式：≥3点喷水；

6、转速范围：330000r/min-400000r/min；

7、消毒方式：可承受 134 °高温消毒；

8、连接方式：四孔连接。

五、每套配套设施

无

设备四：口腔科低速手机套装

一、设备名称：低速手机套装

二、数    量：6套

三、设备用途：

用于口腔备牙抛光、洁治、窝洞修整、补牙打磨及修复体调磨等低速精细临床操作。

四、主要规格及系统概述：

整体要求：直手机+弯手柄+气动马达各一套；

一、直手机参数：

1、手机：不锈钢材质，耐高温134°，可复消；

2、转速比：1:1等速；

3、最高转速：≥40,000 转/分 ；

4、取针方式：按压式；

5、冷却方式：内水道或外水道。

二、弯手机参数：

1、手机：不锈钢材质，耐高温134°，可复消；

2、转速比：1:1等速；

3、最高转速：≥30,000 转/分 ；

4、取针方式：按压式；

5、冷却方式：内水道或外水道。

三、气动马达参数：

1、全不锈钢材质， 耐高温134°，可复消；

2、转速比：1:1 等速；

3、最高转速达 25000 转/分；

4、连接方式：四孔连接。

5、冷却方式：内水道或外水道供水。

五、每套配套设施

无

设备五：口腔科高速手机（按压）四点喷雾

一、设备名称：高速手机（按压）四点喷雾

二、数量：100套

三、设备用途：

四点水雾包裹车针全周，持续带走切削高温，可360° 环绕均匀降温、高效排屑、清晰术区视野，适配美学备牙、近髓切削、精细修整等所有高标准临床操作，防灼伤又提升诊疗精度。避免活髓牙备牙牙髓充血、敏感、坏死，深龋、近髓备牙必备设备。

- 四、技术参数：

- 1、冷却形式：四点喷雾；

2、工作转速:≥400000r/min；

3、大头部直径(mm)：≤11.4；

4、大头部高度(mm)：≤12.7；

5、工作气压(bar): ≥2.8；

6、车针夹持: 按压式；

7、喷雾中的含水量（ml/min）：≥50；

8、功率(w)：≥30；

9、精密陶瓷轴承，使用寿命更长久；

10、消毒方式:不锈钢机身，可热清洗，可以反复耐受不低于134°C

高温高压灭菌。

五、配套设施：

无

设备六：口腔科超声骨刀

一、设备名称：超声骨刀

二、数    量：1台

三、设备用途：

用于口腔手术中对骨组织的切割和磨削。

四、主要规格及系统概述：

  - 工作模式：具备切骨、牙周治疗、根管治疗、管路清洗等模式。

  - 工作尖振动频率：≥24.0kHz~36.0kHz。

  - 手柄工作尖尖端主振幅：20~200µm可调。

  - 工作尖尖端横向振幅≤30μm。

  - 蠕动泵供水流量0-100ml/min，可调档位≥10级。

  - 功率控制档位：≥7档，步进≤10%。

  - 具备多功能脚踏，防水等级≥IPX6，可控制模式、功率、水量等。

  - 供水泵管可反复高温高压灭菌。

  - 具备≥7英寸彩色触摸屏，中文显示。

  - 具备声光报警功能，具有无水保护、过载保护、超温保护等安全保护功能。

  - 具备手柄≥2把，灯光为LED光源，照度≥2000Lux。

  - 手柄、工作尖能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。

  - 手柄水路管道分离，可使用一次性输水管道。

  - 刀头工作尖数量≥7支，覆盖骨切割、拔牙、上颌窦提升等术式。

五、配套设施

1、手柄：接插式手柄（带光）≥2支；

2、多功能脚踏1个；

3、小推车1个；

4、工作尖≥7枚（根据科室实际使用需求配置相应功能工作尖）

设备七：口腔水处理系统

一、设备名称：口腔水处理系统

二、数    量：1套

三、设备用途：

用于口腔科对诊疗用水进行净化、除菌、抑菌处理，为牙科综合治疗台、手机、三用枪、超声洁牙机等提供符合卫生标准的诊疗用水，有效抑制管路生物膜形成，减少交叉感染风险，保障口腔诊疗过程用水安全，满足院感防控及临床诊疗用水需求。

四、主要规格及系统概述：

  - 纯水处理系统

    - 源水水质要求：市政自来水管网水源。

    - 进水压力：0.2-0.4MPa。

    - 产水量（25℃）≥300L/h。

    - 水利用率≥50%。

    - 脱盐率≥99%。

    - 离子去除率96%～99%。

    - 产水水质标准：纯水电导率≤15μs/cm；细菌总数≤20CFU/mL，总大肠菌群、耐热大肠菌群不得检出；符合GB5749要求。

    - 制水步骤：预处理、单级反渗透、紫外线消毒、无菌储存、纯水恒压供水。

    - 预处理系统配置：精密过滤和复合过滤。

    - 控制方式：全自动运行，继电器控制、≥7寸屏显示、按键操作，在线显示电导率、流量、压力等水质信息。

    - 自动功能：开机自检、自动开停机，自动冲洗，无水保护、压力保护，缺水报警，停电复位，缺水/满水停机，过载保护，自动/手动可切换功能。

    - 漏水检测保护：具备漏水检测功能，漏水时电磁阀联动切断总进水水源并声光报警。

    - 反渗透系统要求：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗，设有流量计。

    - 纯水水箱：容积≥200L，材质不锈钢（≥3mm厚壁食品级），带液位控制器。

    - 供水方式：恒定压力输出，不低于用水设备最低流量及压力要求。

    - 变频高压泵：流量≥500L/h，扬程≥40m。

    - 纯水泵：材质304不锈钢，流量≥1000L/h，扬程≥20m。

    - 具备紫外线消毒功能。

    - 系统管道材质：纯水PP管道，主机PP管路。

    - 最高工作压力：≥1.0MPa。

五、配套设施

  - 预处理系统1套；反渗透系统1套；

  - 增压泵1套；纯水泵1套；

  - 反渗透膜根据机组配套；

  - 纯水箱1套；

  - 电磁阀1套；

  - 压力表1套；流量计1套；

  - 电气控制柜系统1套；

  - 主机管路1套；机柜（钣金喷漆）1套；液位控制1套；

  - 紫外线杀菌系统1套。

  - 电动阀门1套；手动阀门1套。

  - 输等采购人不再针对本项目增加任何费用，本项目中产生的一切费用由中标供应商承担。

设备八：口腔科保持器压膜机

一、设备名称：保持器压膜机

二、数    量：1台

三、设备用途：

用于口腔科临床及技工室，通过加热软化与正压成型工艺，将热塑性膜片贴合牙齿石膏模型，快速制作口腔矫治与防护器具，成型精度高、贴合性好，满足口腔正畸、修复、牙周及防护等临床应用需求。

四、主要规格及系统概述：

  - 工作方式：正压成型。

  - 压力：0.5-4bar。

  - 加热温度：红外线恒定加热温度220℃（达到时间≤2秒）。

  - 工作模式：具备≥2种成型操作模式，支持固定模式或预设模式，可根据膜片材质与厚度调节加热、压力、真空相关参数。

  - 具备内置医用级无油静音空压机。

  - 适用膜片：圆形或方形，直径或边长范围：120–127mm，厚度：0.1–5mm。

  - 具备过热保护、自动泄压、防烫外壳等安全装置。

五、配套设施

  - 主机：1 台；

  - 膜片成型夹具：1 套；

  - 隔热垫/隔热网：1 片；

  - 扳手：1 套；

  - 成型定位模板：1 块。

设备九：口腔科石膏修整机

一、设备名称：石膏修整机

二、数    量：1台

三、设备用途：

用于口腔科对各类牙颌石膏模型等进行打磨、修整与精修加工，可规整模型外形、修整模型底面与边缘、精修牙体肩台及颈缘线，去除模型毛刺、飞边与石膏瘤，使模型符合标准尺寸与形态要求，满足义齿加工、冠桥修复、正畸矫治、种植修复等模型上合架及精准制作需求，湿式水磨方式。

四、主要规格及系统概述：

  - 工作方式：湿式水磨。

  - 电机转速≥2800r/min。

  - 磨盘规格≥10寸，直径≥254mm。适用磨片孔径：φ25.5mm/φ32mm。

  - 工作台角度具备0°-30°可调功能。

  - 供水方式：连续水冷，自带水箱或可外接水源。

  - 具备防水电机、防溅水罩、漏电保护、断电刹车、过载保护等安全配置（湿式具备停电停水电磁阀）。

  - 机身材质：具备强度高、耐腐蚀、散热性能好全铸铝壳体。

五、配套设施

  - 主机：1台；

  - 金刚石/碳化硅打磨轮：1片；

  - 进水软管：1根；

  - 排水软管：1根；

  - 水管接头：1套；

  - 工具及扳手：1套；

  - 备用打磨轮：1片；

  - 过滤水嘴/节水装置：1套；

  - 沉淀池（盘）：1套。

设备十：口腔科石膏灌注振荡器

一、设备名称：石膏灌注震荡器

二、数    量：1台

三、设备用途：

用于口腔科在制取牙颌石膏模型时，通过高频振动排除石膏浆料内部气泡，使石膏均匀充盈印模细微结构，有效提升石膏模型致密度与表面光洁度，避免模型出现气孔、缺损、变形等缺陷，保证模型精准还原口腔解剖形态，满足各类义齿加工、冠桥修复、正畸矫治、种植修复等高精度模型制作需求。

四、主要规格及系统概述：

  - 工作方式：电动高频振动。

  - 振动频率：50～60Hz。

  - 整机功率≥150W。

  - 最大负载≥3.0Kg。

  - 机身材质：具备强度高、耐腐蚀、散热性能好全铸铝壳体。

  - 振荡形式：具备回旋及垂直形式，具备无级调幅或可调振频功能。

五、配套设施

无

设备十一：口腔科石膏模型消毒柜

一、设备名称：石膏模型消毒柜

二、数    量：1台

三、设备用途：

用于口腔科对石膏模型、印模、义齿加工部件、技工工具等进行干燥、加热消毒与灭菌处理，可有效杀灭模型表面细菌、真菌等病原微生物，防止交叉感染，同时对石膏模型进行烘干定型，提升模型强度与尺寸稳定性，满足口腔诊疗过程中医用物品消毒隔离与院感防控要求。

四、主要规格及系统概述：

  - 容量：≥50L。

  - 消毒方式：紫外消毒+臭氧杀菌。

  - 消毒时间可调范围：15~90分钟。

  - 工作周期（负载）：≥30min。

  - 使用臭氧气体消毒时，消毒柜内臭氧浓度应≥20mg/m³。需符合YY0215-2016标准要求，并提供第三方检测报告佐证。

  - 在臭氧浓度≥20mg/m³的条件下，消毒时间≥30分钟。

  - 为确保使用安全，设备工作环境的臭氧泄漏浓度应≤0.16mg/m³，并提供第三方检测报告佐证。

  - 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的杀灭对数值>3.00，并提供第三方检测报告佐证。

  - 控制方式：微电脑主板控制，图标按键。

  - 显示方式：LED时间显示，具有多时间段设定。

  - 具备开门即停、防爆面板、安全门锁等安全功能。

  - 具备不锈钢内胆。

  - 层架配置：金属层架，可容纳多层。

五、配套设施

- 1.主机1台；

- 2.层板及支架3层。

设备十二：口腔科口腔种植机

一、设备名称：口腔种植机

二、数量：2台（套）

三、设备用途：

口腔种植机是口腔种植手术专用核心设备，可调控转速与扭矩，自带水冷降温功能，避免骨组织热损伤，保障手术安全精准，种植手机用于口腔种植手术全程操作，适配种植机马达，完成种植窝预备、扩孔、攻丝、种植体植入、骨修整、牙槽骨平整、骨挤压等手术操作。

四、主要规格及系统概述：

  - 马达空载转速：200~40000rpm，±10%。

  - 弯手机齿轮速比：20:1。

  - 扭矩范围：5-80N•cm，±10%。

  - 蠕动泵流量：≥110ml/min。

  - 防水等级：主机≥IPX1，脚踏≥IPX6。

  - 具备≥7寸触控屏，可显示转速、扭矩、出水量。

  - 具备数据存储功能，可追溯并导出程序、转速、扭矩、水量、扭矩曲线图等手术过程参数。

  - 可适配机头速比至少包含27:1、20:1、16:1、1:1。

  - 马达电机扭矩≥5.5N·cm。

  - 弯手机跳动幅度≤0.02mm。

  - 种植手机具备行业通用标准接口，具备光纤马达接口，兼容市面主流种植手术器械与钻针，可适配多品牌种植体临床手术使用。

  - 5.脚踏功能：水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制等。

  - 具备简易模式≥5个程序和标准模式≥8个程序设置功能。

  - 具备开机自动扭力校准功能。

  - 马达、手机和管线可高温高压消毒。

  - 具备故障诊断报警功能，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警。

五、每套配套设施

  - 带光电机马达1个；

  - 轴承带光弯手机8把；

  - 多功能脚踏	1个；

  - 一次性口腔输水管	4包；

  - 专用小推车	1台。

设备十三：口腔科多功能洁牙机（台式）

一、设备名称：多功能洁牙机（台式）

二、数    量：6台（套）

三、设备用途：

超声系统：清除龈上/龈下牙结石、牙菌斑，根管清洁、荡洗。

四、主要规格及系统概述：

  - 尖端输出功率≥20W。

  - 尖端振动频率范围:28kHz~35kHz。

  - 尖端主振动偏移≤90μm，偏差±50%

  - 进水压力范围0.1MPa~0.5MPa。

  - 工作模式具备快速洁治、牙周治疗、根管治疗等

  - 手柄灭菌方式：手柄和工作尖可耐134℃高温、0.22MPa高压蒸汽灭菌。

  - 具备≥7英寸中文触摸屏，可显示模式、功率、水量等。

  - 功率调节档位：≥10档。

  - 具备功率、频率智能控制功能。

  - 水量调节档位：≥10档。

  - 具备多功能脚踏，可控制模式、功率、水量。

  - 具备管路自清洁功能，药液类型可使用双氧水、次氯酸钠等药液。

  - 设备内部水电安全分离。

五、配套设施

  - 主机6台、超声手柄共26把、脚踏6个

  - 每套多功能洁牙机工作尖配置（根据科室实际使用需求配置相应功能工作尖）：每套配≥8个（洁治+牙周），根管工作尖≥1个，种植体维护工作尖≥1个。

设备十四：口腔科喷砂枪

一、设备名称：喷砂枪

二、数    量：2台（套）

三、设备用途：

喷砂系统：清除龈上/龈下牙菌斑、色素，种植体维护。

四、主要规格及系统概述：

  - 工作模式具备龈上喷砂、龈下喷砂。

  - 喷砂枪具备分段式设计，喷砂嘴可旋转。

  - 喷砂手柄具备可拆卸功能。

  - 喷砂粉罐配置：具备龈上、龈下独立粉罐，全透明有刻度显示。

  - 具备防堵、防回流功能。

  - 输入水压：0.7bar-2.2bar(70-220kPa)。

  - 输入气压：3.5bar-4.5bar(350-450kPa) 。

  - 输入水压≥0.15 MPa时，出水量≥20mL/min。

  - 适配45~65UM喷砂粉。

五、每套配套设施

  - 喷砂枪主机1台；

  - 龈上手柄3支；

  - 龈下手柄4支；

  - 龈下喷嘴10个；

  - 喷嘴扳手1个；

  - 通针（长）1个；

  - 通针（短）1个；

  - O型圈套装1个；

  - 牙科喷砂粉2瓶（龈上和龈下）。

设备十五：牙科手机注油机

一、设备名称：牙科手机注油机

二、数    量：1台

三、设备用途：

用于牙科高、低速手机及三用枪等口腔器械的自动化清洁与润滑保养，通过高压注油对手机内部机芯、轴承进行清洗、排屑及润滑，可有效去除内部残留碎屑与污染物，延长手机使用寿命，保证手机运转顺畅，降低维修率，满足口腔临床器械日常维护与院感防控需求。

四、主要规格及系统概述：

  - 油罐/储油桶容量：≥1L。

  - 空气压力范围：0.3~0.6MPa。

  - 控制方式：具备触摸显示屏。

  - 工作模式/程序：具备预干、注油、养护等程序。

  - 适用器械：高速手机、低速手机、三用枪等。

  - 同时保养手机数量：≥12支。

  - 单次工作周期：≤5分钟（完成预干+注油+养护），具备可选档位时长模式。

  - 油量显示与调节：具备油量刻度显示及独立调节阀。

  - 气压调节：具备独立进气气压调节阀。

  - 废油收集：具备底部储油盒。

  - 主要配置：主机、气管接头、手机接头、养护油、吸油纸、纤维布、说明书。

五、配套设施

  - 主机1台；

  - 手机养护油1瓶；

  - 专用润滑油壶1个；

  - 纤维布1块；

  - 专用吸油纸2卷；

  - 多规格手机接头1套；

  - 进气管/气管接头1套；

  - 废液回收盒1个。

设备十六：口腔科LED笔式光固化机

一、设备名称：LED笔式光固化机

二、数    量：1台（套）

三、设备用途：

用于口腔临床对树脂充填材料、粘接剂、封闭剂等光敏材料进行光照固化，适用于补牙、贴面、嵌体、正畸托槽粘接、窝沟封闭等修复操作，采用 LED 光源，光照强度稳定，固化快速均匀，笔式设计握持轻便，可满足口内各牙位精准固化需求。

四、主要规格及系统概述：

  - 光源：蓝紫双色LED。

  - 波长：385nm-515nm。

  - 光照强度：600-3000mW/cm²可调。

  - 工作模式≥4种。

  - 具备短时运行模式。

  - 可定时照射，时间可调。

  - 导光棒光学有效面积≥55mm²。

  - 导光棒出光端面直径≥8mm。

  - 机头具备360°可旋转功能。

  - 供电方式：可充电锂电池，可感应充电或直充。

  - 具备充电座内置测光表。

五、每套配套设施

  - 主机1个；

  - 灯头1个；

  - 遮光板1个；

  - 一次性保护套100个；

  - 底座1个。

设备十七：口腔科离心机

一、设备名称：离心机

二、数量：1套

三、设备用途：

用于口腔科分离自体静脉血，制备CGF、PRF、PRP等再生修复材料，适配种植、骨增量、软组织修复等手术。

四、主要规格及系统概述：

  - 设备类型：桌面台式离心机。

  - 驱动电机：无刷直流电机。

  - 最大速度：≥4000rpm，步进≤10rpm/min可调。

  - 转速相对偏差≤±2.5%或转速误差≤±20rpm；转速稳定精度≤±1%或转速稳定精度±10rpm；转速控制及显示精度≤±10rpm。

  - 具备多段变速离心功能，升降速控制≥10档可调。

  - 最大相对离心力≥2000g。

  - 具备10mlx12和15mlx8角转子，可同时适配多种试管。

  - 具备可拆卸金属转子及试管托槽，无涂层脱落，可重复高温消毒。

  - 定时范围：0s～99min59s，1s可调。

  - 定时相对偏差≤±1秒。

  - 温升：运行10min腔温上升≤5℃。

  - 具备显示转速、RCF、时间、温度、程序等参数的触控屏。

  - 具备CGF、PRF、i-PRF、PRP等固定按键，可直接调用相应程序。

  - 噪音：≤60分贝。

  - 具备电子门锁、超速、不平衡、过热、开盖停机等安全保护及声光报警功能。

五、配套设施

- 5.1.纤维蛋白处理工具一套(7件)；

- 5.2.一次性采血管100支。

设备十八：口腔科根管治疗仪

- 一、设备名称：根管治疗仪

- 二、数量：1套

- 三、设备用途：

- 深入根管内部，利用超声波产生的各种效应，带动根管内的药物或液体，产生超声流和空化效应，起到根管污渍和碎屑荡洗的效果。

- 四、技术参数：

- 1、无线手持式手柄；

- 2、工作模式：超声波类型；

- 3、荡洗模式下工作时间可调；

- 4、工作尖尖端主振动偏移	<200μm；

- 5、工作尖尖端振动频率：40kHz±100Hz；

- 6、金属工作尖振动幅度小，频率高，荡洗高效安全；

- 7、工作尖、根管扳手可以能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒；

- 8、设备功率调节≥3档；

- 9、集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用，可边测边扩。

- 五、配置清单

- 1.主机1台；

- 2.充电座1个；

- 3.电源适配器1个；

- 4.工作尖2盒；

- 5.硅胶套2个；

- 6.根管扳手1个。

设备十九：口腔科根管动力系统

- 一、设备名称：根管动力系统

- 二、数量：3套

- 三、设备用途：

- 主要用于根管治疗过程，是根管预备阶段根管成形和清理的设备，帮助牙科医生完成根管治疗。

- 四、技术参数：

- 1、高性能无刷电机.扭力大.寿命长.转速高.噪音小；

- 2、6:1减速比弯机头，360°可旋转；

- 3、充电式无线马达手柄；

- 4、转速可以调解区间：100-2500rpm；

- 5、扭矩0.3—5.ONcm；

- 6、根据设定的负荷可以自动反转，对电机输出扭矩实时动态控制，能够记忆每个程序不同的动作；

7、工作模式包含：连续旋转模式(正转、反转),往复旋转模式，ATC自适应扭矩模式；

- 8、自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数；

- 9、设置程序≥9种，可预先将最佳数据输入，同时也可在使用时根据工作情况进行修改。

- 五、每套配置要求：

- 1、底座1个；

- 2、手柄1个；

- 3、弯手机头4个；

- 4、注油嘴1个；

- 5、电源适配器1个；

- 6、测量线1根；

- 7、锉夹4根；

- 8、探针2根；

- 9、唇挂构2根。

设备二十：口腔科根管长度测量仪

一、设备名称：根管长度测量仪

二、数量：3套

三、临床用途：

在根管治疗中，精准测量根管的工作长度，确定器械预备和药物充填的根尖狭窄区。

四、技术参数：

1、配置一体式彩色TFT触摸屏≥3.5寸；

2、唇钩、锉夹、探针棒均可134°复消；

3、能自定义感兴趣的根管位置，设置根尖止点；

4、屏幕背景显示及亮度可调；

5、具备调节音量大小功能；

6、机器具备自检功能，同时能够检测和排除设备和测量线是否存在故障；

7、具备系统升级功能；

8、电池：可充电锂电池≥1500mAh。

五、配置清单

1.主机1台；

2.底座1个；

3.探针棒1根；

4.锉夹5个；

5.唇挂钩5个；

6.测量线5根；

7.电源适配器1个；

8.测试器1个。

设备二十一：口腔科根管断针提取套装

一、设备名称：根管断针提取套装

二、数量：1套

三、设备用途：

用于口腔科根管治疗时，取出断裂的根管锉。

四、技术参数：

1、结构简单，安装方便，套索和针管一体，无需进行套索安装；

2、夹持组件可拆卸替换，操作简单；

3、可夹持锁定，当夹紧断针后可以锁紧；

4、夹持组件可预弯；

5、可灵活操作，将套索调节至合适大小；

6、表面光滑，尖端直径≤0.1mm，≤6%锥度，不锈钢材质，可预弯的牙探针，独特的结构，助力根管内断针的探查以及根管内残留牙胶尖等异物的去除。

7、尖端厚度≤0.1mm的超声工作尖结构，让去除牙本质壁更微创、更高效。

8、超声工作尖≥3种尖端形态结构，适用于断针所处的不同根管位置。

9、磨除导向尖的G钻结构，更容易建立起至分离器械断面的直线通路。

10、机用根管锉可用于弯曲根管的通道预备。

11、不锈钢包装盒，可以高压消毒。

五、配置清单：

- 根管锉取出器 1 个；

- 根管锉取出器针芯 4 个；

- 牙探针 2 个；

- 超声洁牙机工作尖 3 枚；

- 根管锉1 支；

- 机用根管锉 1 支；

- 打磨棒 1 支。

设备二十二：口腔科根管显微镜

一、设备名称：根管显微镜

二、数    量：3套

三、设备用途：

结合光学放大与照明系统的精密仪器，通过提供清晰放大的视野和聚焦照明，帮助医生在牙体牙髓、牙周、种植等手术中实现精准可视化操作。其核心功能包括优化光强与景深，提升疑难复杂根管治疗成功率，并避免损伤牙本质壁或其他组织。广泛应用于微创手术，缩短愈合期，同时可辅助激光设备、超声设备进行多序列治疗。

四、技术参数要求：

1、落地式移动支架，每种支架具有大横臂和小横臂，支架臂伸展范围≥1500mm。

2、大横臂长度≥510mm，旋转角度360°。

3、小横臂长度≥800mm，旋转角度±150º，大横臂位于小横臂上方；上下移动≥±300mm。

4、具备同轴旋转挂臂。

5、具备变角双目镜筒：角度调节范围：0~200°。

▲6、电动连续变倍系统，放大倍数至少覆盖2倍-19倍。

7、双目镜简瞳距调节距离≥20mm。

8、广角目镜，视度调节范围≥±7D。

9、视场直径范围≥21-120mm。

10、光斑直径≥φ90mm。

11、具备光阑多档调节系统。

12、LED主光源物面照度≥100000lux。

13、配置辅助LED照明光源，单灯照度≥90000Lux，亮度可调。

14、LED 光源色温≥5500K。

15、大变焦物镜：变焦范围≥200-450mm，电动对焦，有防溅罩。

16、滤色片：两种或以上滤光模式，至少包含橙色滤镜和绿色滤镜。

17、显微镜光学玻璃多层镀膜增透，复消色差光学设计。

▲18、电磁锁控制系统≥5套：按钮控制锁定、解锁、机身全关节前后、左右、旋转移动等。

19、目视配套件：30°或45°光学延长器，根据临床具体需求配置。

▲20、一体式摄录系统：具有4k一体式影像模块，具备影像存储、影像输出，图像分辨率≥3840*2160，实时回放、编辑、截屏等操作，支持 USB3.0 传输及存储。

21、显示器：4K高清显示器≥27寸，含显示器支架、显微镜立柱抱箍，可显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率等。

▲22、具备多功能电控手柄：可控制锁定/解锁电磁锁，变倍、变焦功能；影像拍照、录像、自动对焦功能；照明亮度调节等功能等。

23、具备无线脚控开关控制调焦、变倍、拍照以及录像等功能。

五、配置清单

1.落地式移动支架1套；

2.变角双目镜筒带瞳距调节机构1套；

3.医用LED冷光源1套；

4.电动光学变倍系统1套；

5.光斑大小调节机构1套；

6.大变焦物镜带防溅罩1套；

7.医用硅胶消毒套装1套；

8.无线脚控1套；

9.镜头防尘罩1套；

10.影像系统4k高清影像模块1套；

11.30°或45°光学延长器1套；

12.一体式多功能手柄1套；

13.U盘、键盘、鼠标等1套；

14.4K高清显示器+抱箍支架1套。

设备二十三：口腔科热牙胶系统

一、设备名称：热牙胶系统

二、数量：3套

三、设备用途：

适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的填充治疗。

四、技术参数：

1、热牙胶充填无线笔式/手持式，360°开关，并可清楚显示牙胶剩余量；

2、具备牙髓活性测试功能模块；

3、可设置左右手使用习惯，屏幕可适应调节；

4、不同工作模式下加热温度在90°C到200°C范围内可调，可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等自动调节温度；

5、电动马达推进注胶方式，注射速度≥3挡可调；

6、具有牙胶余量指示窗，可精准直观的显示牙胶余量情况；

7、有完善的保护机制，不工作时自动断电；

8、加热手柄可快速升温至工作温度并可在极短时间内降温到正常温度；

9、纯银工作尖可配置多种型号，标配23Ga、24Ga、25Ga；

10、配置内置可充电锂电池≥2000mAh。

五、配置清单：

- 主机1台；

- 充电底座1个；

- 电源适配器1个；

- 牙胶针1盒；

- 扳手1个；

- 充电电池1个；

- 隔热保护套2个。

设备二十四：口腔科技工打磨机

- 一、设备名称：技工打磨机

二、数量：3套

三、设备用途：

用于技工室打磨修整义齿、冠桥、矫治器等修复体，临床配合调磨咬合、抛光修整口腔修复的装置。

四、技术参数：

1、具备手动无极变速调节功能。

2、具备脚踏板控制功能。

3、控制方式：正反转可任意切换。

4、具备自动过载保护功能。

5、最大扭矩：≥280GF.CM。

6、额定功率：≥65W。

7、最高转速：≥35000r/min。

五、设备配置

- 主机1台；

- 手柄1支；

- 脚踏开关1个；

- 电器电源线1条；

- 手柄支架1个。

# 第四部分  评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第24项的规定。

1 本招标项目评标办法为：综合评分法

2 审查

2.1 资格审查

2.2 投标文件符合性审查

2.3 投标文件详细评审

（1）投标报价评审

（2）投标文件商务部分、技术部分评审

3 评标的具体评审办法和标准

一、资格审查

| 项目 | 序号 | 审查要求 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 表 | 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件;供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。”（上述资料须复印件加盖电子印章） |
|  | 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位上一年度（2024年度或2025年度）由会计师事务所出具的财务审计报告（审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表以及财务报表附注等）或财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明；（投标人成立不足一年的提供截止开标前近3个月的财务报表和截止开标前近1个月基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供截止开标前近3个月的银行出具的资信证明。）；（加盖电子印章） |
|  | 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书（加盖电子印章）； |
|  | 4 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 须提供响应文件递交截止日期之前6个月内任何一期的纳税记录或证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）（加盖电子印章）； 须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或扫描件投标人加盖电子印章（任意一个月即可）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）（加盖电子印章）； |
|  | 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函（加盖电子印章）； |
|  | 6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 | 须提供承诺函（加盖电子印章）； |
|  | 7 | 投标人具有医疗器械经营资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》有关内容办理医疗器械产品注册或备案。证明文件复印件加盖公章。证明文件复印件加盖公章。 | 须提供相关证明材料； |

二、符合性审查表

| 备注：上述每一项审查，投标人通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果投标人有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的投标人，投标无效。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 符合要求 |  | 审查内容和审查标准 |
| 符 合 性 审 查 表 | 1 |  | 投标文件按招标文件规定的格式完整提供，内容是否基本完整，无重大错漏，按要求签署、盖章。且相关证明文件是否按招标文件要求签章 | 投标文件按招标文件规定的格式完整提供，内容基本完整，无重大错漏，按要求签署、盖章。且相关证明文件按招标文件要求签章； |
|  | 2 |  | 投标人的投标报价未超出本项目的最高限价且属一次性的唯一报价 | 投标人的投标报价未超出本项目的最高限价且属一次性的唯一报价 |
|  | 3 |  | 投标文件中供货周期是否符合招标文件要求 | 投标文件中供货周期符合招标文件要求 |
|  | 4 |  | 投标人是否具备招标文件中规定的所有资格要求 | 投标人具备招标文件中规定的所有资格要求 |
|  | 5 |  | 投标文件中的投标有效期是否满足招标文件要求 | 投标文件中的投标有效期满足招标文件要求 |
|  | 6 |  | 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |
|  | 7 |  | 投标人是否具有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形或限制性情形 | 投标人没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形或限制性情形 |
|  | 8 |  | 投标人是否具有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 | 投标人没有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 |
|  | 9 |  | 异常低价审查 | 投标报价不存在下列情形之一： 1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 注：如有上述情形，评标委员会应当根据招标文件第二章 （二）须知23.2条要求，启动异常低价投标（响应）审查程序。 |
| 结论 |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，投标人通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果投标人有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。符合性评审合格的投标人方可进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |

三、详细评审

| 评审因素 |  | 评分点 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细 评审 | 价格评审（30分） | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 |
|  | 商务标评审 （16分） | 类似项 目业绩 （6分） | 所投产品业绩近三年（2023年1月1日至今）以来全国性的非特定行业的类似项目（含核心产品）成功案例，1份有效业绩得2分，最高得分为6分，无法辨识或未提供不计分。 注：附中标通知书、合同（合同至少包含合同关键页、甲乙双方盖章页）及验收合格证明材料，以上证明材料需加盖投标单位公章；业绩证明材料时间以合同签订时间为准。 |
|  |  | 培训方案（4分） | 根据提供的培训方案，内容包含但不限于： ①培训内容； ②培训方式； ③培训覆盖面； ④预期培训效果 此项满分4分，每有一项缺项或漏项扣1分，每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形） |
|  |  | 售后服务体系 （4分） | - 具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（1分）；附专业人员认证资格证书等相应证明材料，否则不得分。 - 生产厂家具有售后服务能力（1分）；附相应证明材料，否则不得分。 - 拥有完善的售后服务保障体系（1分）；附相应证明材料，否则不得分。 - 设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；附库存等相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 故障处理方案 （2分） | - 故障处理方案：由投标人根据采购人实际情况提供相适应的方案，根据方案的完整性、合理性、适用性及可操作性进行评分。满分2分，每存在一处缺陷扣0.5分，未提供不得分。 |
|  | 技术标评审 （54分） | 技术参数响应 （45分） | - 1、投标人须对照《第三部分采购需求》逐条在投标文件中列明响应内容及是否偏离等情况， 要求提供相关证明资料，须在“备注 ”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码）； - 2、根据投标文件对招标文件设备详细技术参数和性能指标的响应程度：标“▲”参数为重要技术参数，每出现一条负偏离扣2分，其余参数每出现一条负偏离扣1分。 - 本项最高得45分，最低得0分。 - 注： - 1、投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须根据本招标文件的要求,结合所投设备的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 - 2、技术参数响应指标以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 |
|  |  | 可操作、可维护性 （3分） | - 以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判,内容包含但不限于： - ①便于用户临床使用; - ②操作简便; - ③便于维护。 此项满分3分，每有一项缺项或漏项扣1分，每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 - （缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形） |
|  |  | 实施方案（5分） | 供应商应充分考虑项目情况，提供详细的实施方案，包括但不限于以下内容： ①组织机构； ②履约人员，分工安排； ③供货方案、安装方案； ④项目管理制度、安全措施； ⑤突发状况应急处理措施。 此项满分5分，每有一项缺项或漏项扣1分，每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形） |
|  |  | 其他优惠承诺 （1分） | 质保期在满足采购文件要求的基础上，每增加一年质保得0.5分，最多加1分。 |
| 合计 |  |  | 100分 |
| 注; 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 3、投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加1分。 4、如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。 |  |  |  |

四、评审表

1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第五部分  政府采购合同

（以下为中标后签定本项目合同的范文，最终以甲乙双方协商签订的合同为准。）

新疆国际医疗中心（新疆国际医院）购置

（设备名称）

销  售  合  同

甲方（买方）：新疆国际医疗中心（新疆国际医院）

乙方（卖方）：

合 同 编 号：

年   月   日

销 售 合 同

甲方：新疆国际医疗中心（新疆国际医院）

地址：

联系方式：

乙方：

地址：

联系方式：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的          设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

- 设备名称、规格（型号）、数量详见下表

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 制造商或品牌 | 原产地 | 单位 | 数量 | 含税单价 (元) | 合计金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：人民币（大写） 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同为固定总价/固定单价合同，上述合同价格包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、仓储费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时对清单中的名称、规格、材质及数量等有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。

本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准。

本合同以人民币计价。

二、系统配置：详见附件

三、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书、装箱单及出厂要求，配备全新、未使用的必备品、配件和专用工具，相关费用已包含在合同总价内，甲方无需另行支付任何费用。

四、交货期、地点、售后服务期：

1、交货期：自合同签订之日后，接到甲方书面供货通知起     日历日内（按书面通知之日算起），将标的物运送至甲方指定地点，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

2、交货地点：甲方指定。

3、保修期：自甲方书面验收合格之日起，提供整机原厂保修服务     年，乙方承担保修期内设备任何故障产生的费用。若设备原厂标准保修期长于本合同约定年限的，按原厂更长保修期限执行。

4.风险承担：标的物在运输、装卸、仓储、安装、调试及试运行期间的全部风险（包括但不限于灭失、损毁、丢失、被盗、损坏等）均由乙方承担，甲方不承担任何责任。标的物的风险自甲方最终书面验收合格并签署验收报告之日起转移至甲方。如因乙方原因导致标的物灭失、损毁、丢失、损坏等，甲方有权要求乙方在3日内无条件免费修复、更换或重新交付，且不影响甲方的验收、付款及其他权利。

五、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款

1、保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换，提供整机及增配设备原厂（免费）保修服务；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过3个日历日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方二小时内回应，二十四小时内排除故障，如未能在24小时内解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方货款。

4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在质量保函中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。乙方不得以此为由拒绝承担后续保修义务。

6、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准。

六、付款方式：

1.第一条 货款支付方式及节点

1.1 付款币种：本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方不得要求其他币种，否则甲方有权拒付且不承担违约责任。

1.2 付款进度及金额：

（一）第一笔：合同签订后支付30%预付款，具体金额：大写：  元整（人民币），小写：￥   元。

（二）第二笔：合同生效后，设备到货、安装、调试经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的60％，具体金额：大写：  元整（人民币），小写：￥  元。验收不合格，甲方可暂缓付款、责令乙方整改，整改仍不合格的，甲方有权解除合同并追责。

（三）第三笔：设备临床性能验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的10％，具体金额：大写：  元整（人民币），小写：￥   元。

乙方申请支付第三笔货款前，须向甲方提供合同总金额10％的银行保函（无条件、不可撤销见索即付），保函有效期至少覆盖本合同约定的全部保修期届满后6个月，且至乙方无违约、无未结清纠纷时止，效力独立于本合同；乙方违约时，甲方可凭保函直接向银行索赔，不足部分可向乙方追偿。

3.甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。甲方办理完成款项支付的申请手续即视为完成付款义务（不含财政支付部门审核的时间）。如因财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的，不视为甲方违约，乙方不能据此追究甲方的违约责任。

4.甲方将上述款项支付至乙方指定的如下银行账户：

开户行：

账户名称：

银行账号：

乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。

第二条 保函要求

（一）保函性质：乙方提供的银行保函须为无条件、不可撤销见索即付保函，独立于本合同，条款及格式须经甲方律师审核通过，符合相关法律规定。

（二）核心条款：保函须包含以下条款，缺失则甲方有权拒收并暂缓付款：

（1）赔付触发：乙方违约时，甲方提交书面申请及简单单据即可索赔，银行须在5个工作日内无条件足额赔付，不得拒付或拖延。

（2）赔付金额：以合同约定违约金或甲方实际损失较高者为准，不超过保函最高金额。

（3）银行资质：开具银行须资质良好、无不良赔付记录，银行拒付或无履约能力的，由乙方承担全部责任，甲方有权追责。

（三）保函交付：乙方须在保函出具后3个工作日内提交原件存档，保函不符合约定的，甲方可暂缓付款，乙方须限期重开，否则视为根本违约。

七、包装标准：

1、乙方提供的全部标的物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保标的物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起标的物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则甲方有权自行委托第三方清理，产生的全部费用由乙方承担，若造成甲方损失的，乙方还应全额赔偿。

5、标的物在运输途中的安全问题均由乙方负责，在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；

八、技术资料：乙方负责提供标的物详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该标的物的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该标的物彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

九、安装调试及试运行：

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责标的物的包装、运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该标的物可以正常试运行。

3、乙方应指派专业的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、在安装调试期间，因物件发生的事故及造成任何人身伤亡，由乙方承担全部责任。
5、对于合同单价金额不超过50万元的设备，其试运行期限原则上不超过30个日历日；对于单价金额超过50万元的设备，试运行期限原则上不超过60个日历日。

6、在试运行期间，若货物性能未能满足招标文件及合同中所规定的标准，则应视为验收未通过。乙方须退还90%的货款，并对甲方因此遭受的损失承担赔偿责任。

7、若在试运行期间设备出现故障，需更换为同型号的新设备，则试运行时间应重新计算。若设备更换次数达到两次或以上（含两次），甲方有权要求乙方退还甲方已支付的对应设备的货款，并按设备金额的20%向甲方支付违约金。甲方有权直接扣收质量保函项下款项，不足部分可向乙方追偿。

8、在标的物到达之前，乙方必须提供与生产厂家签订的、针对合同内标的物的     年免费保修协议或合同。若未能提供此文件，则视为乙方未履行合同要求，甲方有权拒绝接收货物。

十、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套标的物的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合现行国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关标的物名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单。

3、试运行期结束后，甲方标的物使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，如有需要甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。如应付货款已支付完毕，乙方须在收到甲方费用通知后3个工作日内将相应费用支付至甲方指定账户。

4、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后10个工作日内完成更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

5、根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》及招标文件要求，属于计量器具需要进行计量检定、校准的设备，由乙方承担首次技术监督局的检定、校准费用，并提供承诺函。

十一、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：标的物的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的标的物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其标的物经过正确安装、合理操作和维护保养，在标的物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、标的物在售后服务期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的标的物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换标的物的售后服务期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方标的物质量原因，导致甲方损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方所有损失。如因乙方提供的设备发生医疗器械不良事件，乙方应承担全部责任和所有费用。

十二、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更，不得转让、转包、分包本合同项下任何义务，也不得将本合同项下的任何权利部分或全部转让给第三方。否则，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金

2、乙方须保障甲方在使用其标的物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须全权与第三方交涉、应诉抗辩，并承担由此引发的一切法律责任、诉讼费用、律师费用及全部经济损失；若因此给甲方造成经济损失、名誉损失，或甲方先行垫付赔偿金、诉讼费、律师费、维权费用等全部支出的，甲方因此产生或先行垫付的所有费用及损失均由乙方全额赔偿承担。。

十三、不可抗力：任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。乙方主张不可抗力免责的，应当在不可抗力发生后10个日历日内向甲方提供有效证明文件，逾期未提供的，不免除乙方的违约责任。

十四、违约责任：

1、乙方交付标的物的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失由乙方无条件承担。乙方逾期完成换货或整改的，每逾期一日按合同总金额的千分之五向甲方支付违约金，逾期超过10日的，甲方有权直接解除合同。乙方不能修理或者不能调换、安装的，或甲方选择退货的，乙方均应按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，并承担因退货而发生的一切损失和费用。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金，逾期超过三十日的，甲方有权解除合同，并要求以承担合同总金额20%的违约金。。

3、如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求，违反有关质量保证及售后服务的，在甲方提供相关损失证明并提出书面索赔要求后十日内，乙方应当按照甲方的要求足额支付赔偿金。

4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权单方解除合同，同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

5、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

6、本合同签订后，乙方不得以标的物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

7.乙方违约后除按照合同约定向甲方支付违约金外，甲方还有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费、保全费、保险费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用，以及为减轻损失、进行调查、取证、协商所支出的合理费用）。

十五、赔偿、追索权：

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，甲方保留追索的权利，包括直接从甲方应付乙方的其他合同款项中抵扣相应的经济损失及违约金，不足部分甲方有权继续追偿。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付。

十六、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。
十七、其它：

1、 合同所有附件，包括与合同相关的采购文件、招标文件、谈判文件、招投标备案材料、售后服务承诺书、成交通知书、成交方的投标文件、询标中的书面答疑、开标中的书面承诺及合同附件等均作为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释，合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

5、本合同文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份，均具有同等的法律效力。自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字且加盖单位公章或合同专用章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

6.本合同履行过程中，所有书面通知、函件、法律文书等均应送至本合同载明的双方地址，任何一方变更通讯地址应当提前7日书面通知对方，未通知的，按原地址寄送即视为有效送达。

| 甲方：新疆国际医疗中心（新疆国际医院） | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人： | 乙方法人： |
| （签字） | （签字） |
| 甲方代表： | 乙方代表： |
| （签字） | （签字） |
|  | 合同专用章： |
|  | 单位地址： |
| 合同专用章： | 单位电话： |
|  | 维修工程师电话： |
| 单位地址： | 开户行： |
| 单位电话： | 帐号： |
| 合同签订时间： 年 月 日 | 合同签订时间： 年 月 日 |

附件1：

法人身份证明书或法人代表授权书（如果有授权代表）（加盖公章）

样本：法人代表授权书

本授权书声明：注册于  （地区名称） 的   （公司名称）   法人   （姓名、职务） 代表本公司授权销售代表  （姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就新疆国际医疗中心（新疆国际医院）医疗设备项目     （合同编号+设备名称）    包括但不限于以下方面：谈判响应、合同签订、履行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　      年     月     日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

公        章：     （公司名称）

附法人及法人授权代表身份证复印件，加盖公章

附件2：

医疗器械注册证（加盖公章）

附件3：

配 置 清 单（加盖合同专用章）

（型号）        （设备名称）

设备台数：

| 标准配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 增配 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

使用科室：

科室负责人（签字）：

附件4：

备品备件清单（加盖合同专用章）

| 序号 | 备品备件名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 说明：质保期内免费提供以上备品备件 |  |  |  |

附件5：

基本服务要求承诺函（加盖合同专用章）

- 负责设备的安装、调试、培训等工作。

- 如标配中含有打印机的，要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

- 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。乙方不得因软件升级、系统迭代、功能更新等任何理由就数据接口的开放、对接、维护向甲方收取任何费用。

- 如具备工作站或相关操作系统，厂商应具备系统接口定制化开发能力，并免费完成我院信息化接口开发、测试及对接上线，包含但不限于HIS、LIS、PACS、CA数字签名、无纸化归档、专科应用系统等医院生产系统接口开发。新增数据接口应完全满足医院信息化业务流程需求。

- 如具有工作站或相关操作系统，其中包含的所有软件，无年度维护费用；软件中涉及到存储病人就诊信息的，无单独就诊卡或芯片类存储介质。

（公司名称）

附件6：

代理商售后服务承诺书（加盖合同专用章）

必须包含以下内容：

- 自验收合格之日起计售后服务期，提供整机及增配设备原厂保修服务_____年，承担售后服务期内设备任何故障产生的费用。（需提供原厂保修证明）。

- 售后服务期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及设备管理办公室备案。（注：以上记录将作为支付设备尾款的依据。）

附件7：

厂家售后服务承诺书（加盖合同专用章）

附件8：

培训计划（加盖合同专用章）

附件9：

中标（成交）通知书（加盖合同专用章）

# 第六部分  投标文件格式

一、投标文件格式

## （一）投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人（电子印章）

法定代表人(签字或盖章）

日期（年/月/日）

## 评审索引

| 评分因素 | 评分点 | 投标文件对应内容页码 |
| --- | --- | --- |
| 资格检查 |  |  |
| 符合性检查 |  |  |
| 商务标评审 |  |  |
| 技术标评审 |  |  |

## 二、资格审查材料

### （一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件;供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。”（上述资料须复印件加盖电子印章）
（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明及授权委托书，原件扫描件

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

法定代表人身份证原件扫描件

（人像面）

法定代表人身份证原件扫描件

（国徽面）

特此证明。

供应商（盖印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（三）法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：  电话号码：

代理期限：

代理人身份证原件扫描件

（人像面）

代理人身份证原件扫描件

（国徽面）

供应商（盖印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

### （四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

须提供本单位上一年度（2024年度或2025年度）由会计师事务所出具的财务审计报告（审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表以及财务报表附注等）或财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表等）或提供开标日前三个月内银行出具的资信证明；（投标人成立不足一年的提供截止开标前近3个月的财务报表和截止开标前近1个月基本开户银行出具的资信证明；另：部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供截止开标前近3个月的银行出具的资信证明。）；（加盖电子印章）

### （五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

说明：

### 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书（加盖电子印章）；

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明

供应商（盖印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年  月 日

（六）有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录

说明：

### 须提供响应文件递交截止日期之前6个月内任何一期的纳税记录或证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）（加盖电子印章）；

### 须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或扫描件投标人加盖电子印章（任意一个月即可）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）（加盖电子印章）；
（七）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（盖印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年  月 日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

### （八）法律、行政法规规定的其他条件。

说明：

### 须提供承诺函（加盖电子印章）；

### （九）投标人具有医疗器械经营资格；属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》有关内容办理医疗器械产品注册或备案。证明文件复印件加盖公章。

### 须提供相关证明材料；

### （十）投标保证金缴纳凭证

此处请附： ①投标保证金打款凭证

②如选择电子投标保函，须提供电子投标保函相关资料

供应商（盖公章）：

日期： 年  月 日

## 三、商务文件

### （一）★投标承诺书

投标承诺书

（采购人）：

(投标供应商名称)授权(投标供应商授权代理人姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的 (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期      天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标供应商法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

供应商名称（盖印章）：

供应商法定代表人（签字，私章无效）：

日期：年 月 日

（二）供应商概况

供应商概况

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  | 邮箱 |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  | 用于退还投标保证金 |  | 其他…… |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 行号 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

### （三）开标一览表

开标一览表

标项名称：

项目编号：

价格单位：元

| 序号 | 标项名称 | 所投全部内容投标总报价 | 所投全部内容交货期 | 所投全部内容质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价(大写) |  | （小写） 元（人民币） （大写） 元（人民币） |  |  |  |

说明：

1、投标人严格按照规定的格式填写。并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、本项目为交钥匙工程，产品须满足甲方最终正常使用要求，甲方不再支付任何额外费用。项目所需运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等一切费用均包含在单台货物或服务（设备）的报价中，不得单列。

供应商名称（盖印章）：

供应商法定代表人（签字，私章无效）：

日期：   年      月     日

### （四）★投标报价明细表

| 序号 | 设备/服务名称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 质保期限 | 品牌 | 厂家 | 单价(元) | 合计（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

重要说明：

1、供应商必须严格按照本项目招标文件《第三部分 采购需求》的内容、顺序进行填报；

2、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，不接受缺漏项，否则将导致投标被拒绝。

3、如果不提供投标报价明细表将被视为没有实质性响应招标文件。

4、投标报价明细表的合计价格必须与《开标一览表》报价一致。

5、采购需求中要求单独报价的，须在报价明细表中列出。

供应商名称（盖印章）：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年      月     日
备品备件清单

| 序号 | 备品备件名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 说明：质保期内免费提供以上备品备件 |  |  |  |

### （五）★售后服务承诺书

承诺书格式由供应商自行确定，包括但不限于技术详细评分表内容：

### （六）所投产品业绩近三年（2023年1月1日至今）

所投产品业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：投标人根据招标文件评审方法（综合评分法）详细评审商务技术评分要求的内容，自行增加相关证明资料。

供应商（盖公章）：

日期：年月日

### （七）供应商认为有必要提供的其他资料

附1）中小企业声明函，原件的扫描件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、所有潜在投标供应商在做出以上声明前，需根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相应内容，确定自身是否可以享受中小企业政策。如可以享受中小企业政策的供应商，按照如上声明函的内容如实填写，若不满足中小企业政策的供应商，请不要填写。

2、如供应商属于监狱企业，需按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、如供应商属于残疾人福利性单位，需按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）内容的要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、中小企业声明函务必按照招标文件给定格式提供，根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号），自行勾选企业类型。如存在虚假声明或未按实际内容填写，供应商需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

5、后附中小企业划型标准的部分内容。

附：中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件2）

监狱企业声明函

（格式自拟）

供应商（盖印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

说明：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据投标人自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
附件3）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件4）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

项目名称：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

供应商（盖印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附5）关于符合本国产品标准的声明函【如适用】

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附：中国境内生产的组件成本核算基本规则

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附：

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

附6）其他供应商认为有必要提供的声明及文件资料

格式自拟

## 四、技术文件

### （一）技术服务条款偏离表

技术服务条款偏离表

项目名称：                                              项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |  |

说明：供应商须对照本项目招标文件第三部分《采购需求》中的所有条款按顺序逐条列出是否响应及实际响应参数内容；

供应商（盖印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

### （二）产品详细配置清单及参数说明

### （三）供应商所投产品，应提供权威检测机构出具的检测报告或其他证明材料（产品彩页、官网截图、产品白皮书等其中之一即可）。

### （四）项目实施及服务方案

格式自拟

### （五）项目团队能力

包括但不限于以下内容：

拟投入技术人员名单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目 拟任职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据招标文件评审方法（综合评分法）详细评审商务技术评分要求的内容，自行增加相关证明资料。

供应商（盖印章）：

法定代表人（或负责人）（签字或签章）：

日期：  年  月  日

（六）投标人认为有必要提供的声明及文件资料

投标保证金退还信息表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 保证金金额 |  | 缴纳日期 | 年 月 日 |
| 退还账户信息 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 账 号 |  |
| 开户行 |  | 行 号 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |

说明：请将本表附在响应文件最后一页

供应商盖印章：

1  节能、环境标志产品明细表

(若有，请如实填写)

供应商名称（公章）：项目编号：

所投内容/分包：

（1）节能产品明细清单报价货币种类金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环境标志产品明细清单报价货币种类金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商（盖印章）：

日期：年月日

2  节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖供应商公章。

第七部分  节能、环境标志产品相关文件

附件1：《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号)

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：节能产品政府采购品目清单

财政部 发展改革委

2019年4月2日

附件 ：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计 算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010105 便携式 计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
|  |  | ★A02010107 平板式 微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380） |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  |  | ★A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520） |
|  |  | A02010609 图形图像 输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028） |
| 4 | A020204 多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521） |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762） |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577） ，《低环境温度 空气源热泵（冷水） 机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地） 源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调（热泵） 机组(制冷 量>14000W) | 《多联式空调（热泵） 机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单 元 式 空 气 调 节 机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） 《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479） |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576） |
|  |  | A02052399 其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）；《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2） |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613） |
| 8 | A020602 变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） |
| 10 | A020618 生活 用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵） 机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵） 机组能效限 定值及能源效率等级》（GB 21454） |
|  |  |  | 单 元 式 空 气 调 节 机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479） |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4） |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器） 能效限定值及 能效等级》（GB 29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969） |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★ 普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043） |
|  |  | LED 道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能 效限定值及能效等级》（GB 37478） |
|  |  | LED 筒灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
|  |  | 普通照明用非定向 自镇流 LED 灯 |  | 《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255） |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850） |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） ， |
|  |  |  |  | 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |
| 14 | A031210 饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531） |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） |
| 16 | ★A060806 水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807 便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379） |
| 18 | A060810 淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至2019年 6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）.pdf

财政部 生态环境部

2019年3月29日

附 件

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算机 设备 | A02010103 服务器 |  | HJ2507网络服务器 |
|  |  | A02010104台式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105便携式计算机 |  | HJ2536 微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107平板式微型计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199其他计算机设备 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106 输入输 出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517扫描仪 |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | HJ2516投影仪 |
| 4 | A020201复印机 |  |  | HJ424 数字式复印(包括多功能)设备 |
| 5 | A020204 多功能 一体机 |  |  | HJ424 数字式复印(包括多功能)设备 |
| 6 | A020210 文印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301 载货汽 车(含自卸汽车) |  |  | HJ2532轻型汽车 |
| 8 | A020305 乘用车 (轿车) | A02030501 轿车 |  | HJ2532轻型汽车 |
|  |  | A02030599其他乘用车(轿车) |  | HJ2532轻型汽车 |
| 9 | A020306客车 | A02030601 小型客车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 10 | A020307 专用车 辆 | A02030799其他专用汽车 |  | HJ2532 轻型汽车 |
| 11 | A020523 制冷空 调设备 | AO2052301 制冷压缩机 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309专用制冷、空调设备 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
| 12 | A020618 生活用 电器 | A02061802空气调节电器 | A0206180203空调机 | HJ2535房间空气调节器 |
|  |  | A02061808热水器 |  | HJ/T362太阳能集热器 |
| 13 | A020619 照明设 | A02061908室内照明灯具 |  | HJ2518照明光源 |
|  | 备 |  |  |  |
| 14 | A020810 传真及 数据数字通信设 备 | A02081001传真通信设备 |  | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910 电视设 备 | A02091001普通电视设备(电视 机 ) |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003 特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601床类 | A060101钢木床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060104木制床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060199 其他床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 17 | A0602 台、桌类 | A060201钢木台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060205木制台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060299 其他台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 18 | A0603椅凳类 | A060301金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060302木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060399 其他椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 19 | A0604沙发类 | A060499 其他沙发类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 20 | A0605拒类 | A060501木质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060503金属质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060599 其他柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 21 | A0606 架类 | A060601木质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060602金属质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 22 | A0607屏风类 | A060701木质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060702 金属质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 23 | A060804水池 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 24 | A060805便器 |  |  | HJ/T296 卫生陶瓷 |
| 25 | A060806 水嘴 |  |  | HJ/T411水嘴 |
| 26 | A0609 组合家具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 27 | A0610 家用家具 零配件 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 28 | A0699 其他家具 用具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 29 | A070101棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546纺织产品 |
| 30 | A090101 复印纸 (包括再生复印 纸 ) |  |  | HJ410文化用纸 |
| 31 | A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉 盒 ) |  |  | HJ/T413再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203人造板 | A10020301胶合板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020302纤维板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020303刨花板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020304 细木工板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020399其他人造板 |  | HJ571人造板及其制品 |
| 33 | A100204 二次加 工材,相关板材 | A10020404人造板表面装饰板 |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A10020404 人造板表面装饰板 (地板) |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
| 34 | A100301 水泥熟 料及水泥 | Al0030102 水泥 |  | HJ2519水泥 |
| 35 | A100303 水泥混 凝土制品 | A10030301商品混凝土 |  | HJ/T412 预拌混凝土 |
| 36 | A100304 纤维增 强水泥制品 | A10030402纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223 轻质墙体板材 |
| 37 | A100305 轻质建 筑材料及制品 | A10030501石膏板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503轻质隔墙条板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 38 | A100307建筑陶 瓷制品 | A10030701瓷质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 拓质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030705陶质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030799其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
| 39 | A100309 建筑防 水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水 卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455 防水卷材 |
|  |  | A10030906高分子防水卷(片) 材 |  | HJ455 防水卷材 |
| 40 | A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品 | A10031001 矿物绝热和吸声材 料 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002矿物材料制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 41 | A100601 功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 42 | Al00399 其他非 金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456 刚性防水材料 |
| 43 | A100602 墙面涂 料 | A10060202合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060203合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060299其他墙面涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 44 | A100604 防水涂 料 | A10060499其他防水涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 45 | A100699 其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 46 | A100701门、门槛 |  |  | HJ/T 237塑料门窗/HJ459木质门和钢质门 |
| 47 | A100702 窗 |  |  | HJ/T237塑料门窗 |
| 48 | A170108 涂料(建 筑涂料除外) |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 49 | A170112 密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541胶粘剂 |
| 50 | A180201 塑料制 品 |  |  | HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品 |

注:环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

附件3：《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019年4月3日

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

（以下无正文）