高质量发展-学科建设-实验室高压灭菌器更新项目（二期）（二次）

招标文件

项目编号：采购计划-[2026]-05511号

采购人：吉林农业大学

采购代理机构：汇龙工程咨询有限公司

二〇二六年五月
目    录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评审办法	17

第四章 合同条款及格式	42

第五章 采购需求	58

第六章 投标文件格式	66

- 招标公告

项目概况

高质量发展-学科建设-实验室高压灭菌器更新项目（二期）（二次）的潜在投标人应自行登录政采云一站式政府采购云服务平台(以下简称“政采云”)(网址：http://www.zcygov.cn)下载获取招标文件，并于2026年05月28日10时00分(北京时间)前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2026]-05511号；

项目名称：高质量发展-学科建设-实验室高压灭菌器更新项目（二期）（二次）；

预算金额(人民币)：1130000.00元；

最高限价(人民币)：1130000.00元；

采购需求：立式自动压力蒸汽灭菌器、压力蒸汽灭菌器若干台，及生物显微镜、双人单面净化工作台垂直送风，具体详见第五章“采购需求”；

合同履行期限：采购合同签订之日起30天内；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目；（本项目中小企业划分标准所属行业：所属行业为工业）；《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发[2025]34号)；《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人、其他组织，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照。

3.2投标申请人须依法缴纳税收和社会保障资金，提供近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金证明资料；

3.3近三年（2022年至2024年）财务状况良好，具备经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（当投标人成立日期在2022年至2024年之间的，提供自成立日期起至2024年之间的财务审计报告，2025年以后新成立的公司无财务审计报告的，提供自成立之日起至今的财务状况良好承诺书或基本帐户开户行出具的资信证明）；

3.4拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与投标。

3.5与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

3.6招投标过程中，投标单位所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标单位的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其供应商参与本次招标项目的投标。

三、获取招标文件

时间：2026年05月08日至2026年05月13日，每天00：00至23:59(北京时间，法定节假日除外)；

地点：政府采购云平台(网址：http:// www.zcygov.cn)；

方式：投标人需自行登录“政采云”(网址：http://www.zcygov.cn)，进行注册(https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry)并下载采购文件，其他途径获取的采购文件一律无效；

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年05月28日10时00分(北京时间)

地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋第2开标室（供应商无须到现场）本项目执行电子化招投标，无需现场出席，须通过政府采购云平台(网址：http：//www.zcygov.cn)递交电子版响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本公告在“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）提交并在吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）发布，同步推送至吉林省公共资源交易公共服务平台、中国政府采购网。

2.投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因未能成功解密的，视为逾期未提交投标文件，采购人不予受理。

3.有效投标人不足三家时，采购人另行组织招标。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：吉林农业大学

地址：吉林省长春市南关区新城大街2888号

联系电话：安老师 0431-84533256

2.采购代理机构信息

名    称：汇龙工程咨询有限公司

地　　址：吉林省长春市南关区生态大街291号伟峰东第11号楼9楼

联 系 人：赵宇 15643154845

3.项目联系方式

项目联系人：赵宇

电话：15643154845

4.监督机构及投诉受理部门：吉林省财政厅政府采购管理处

第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名 称：吉林农业大学 地址：吉林省长春市南关区新城大街2888号 联系人：安老师 联系方式：0431-84533256 |
|  | 采购代理机构 | 名称：汇龙工程咨询有限公司 地址：吉林省长春市南关区生态大街291号伟峰东第11号楼9楼 联系人：赵宇 联系方式：15643154845 |
|  | 项目名称 | 高质量发展-学科建设-实验室高压灭菌器更新项目（二期）（二次） |
|  | 项目编号 | 采购计划-[2026]-05511号 |
|  | 采购需求 | 立式自动压力蒸汽灭菌器、压力蒸汽灭菌器若干台，及生物显微镜、双人单面净化工作台垂直送风，具体详见第五章“采购需求”； |
|  | 交付(实施)的地点(范围) | 吉林农业大学指定地点 |
|  | 资金来源及 落实情况 | 资金来源：财政资金 100%； 资金落实情况：已落实。 |
|  | 合同履行期限 | 采购合同签订之日起30天内； |
|  | 质量要求 | 符合国家及行业规定的合格标准。 |
|  | 申请人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目；（本项目中小企业划分标准所属行业：所属行业为工业）；《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发[2025]34号)；《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件；； 3.本项目的特定资格要求： 3.1投标人须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人、其他组织，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照。 3.2投标申请人须依法缴纳税收和社会保障资金，提供近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金证明资料； 3.3近三年（2022年至2024年）财务状况良好，具备经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（当投标人成立日期在2022年至2024年之间的，提供自成立日期起至2024年之间的财务审计报告，2025年以后新成立的公司无财务审计报告的，提供自成立之日起至今的财务状况良好承诺书或基本帐户开户行出具的资信证明）； 3.4拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标,在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与投标。 3.5与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 3.6招投标过程中，投标单位所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标单位的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其供应商参与本次招标项目的投标。 |
|  | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
|  | 踏勘现场 | ■不组织，投标人自行踏勘 □组织 |
|  | 分包情况 | ■不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 预备会 | ■不召开 □召开，召开时间：年月日 召开地点： |
|  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
|  | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
|  | 投标人提出问题的截止时间 | 投标文件截止时间10日前 |
|  | 采购人书面澄清或者修改的时间 | 投标文件截止时间15日前 |
|  | 偏离 | 允许 |
|  | 构成招标文件的其他材料 | 答疑文件(如有)、澄清(如有)、修改及补充通知(如有)等 |
|  | 投标有效期 | 投标文件截止之日后90天(日历天) |
|  | 投标保证金 | 投标保证金形式：投标保证金应当以转账、电汇、支票、汇票、本票、现金或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，以现金或支票形式提交的投标保证金应当从投标人的基本账户转出 投标保证金截止时间：投标保证金须在响应文件递交截止时间前到账；投标保证金的确认以最终到账日期为准 投标保证金数额：投标保证金为20000元 账户名称：汇龙工程咨询有限公司吉林第一分公司 开户银行：中国光大银行股份有限公司长春幸福街支行 银行账号：52660188000081611 注：①以“担保”形式递交投标保证金的，应在投标截止时间前，将担保公司或银行开具的担保保函原件递到采购代理机构项目负责人处，并自留一份复印件附在投标文件。未按规定时间办理，投标将被拒绝；②银行进账单或电汇凭证等凭证上应明确用途、投标项目名称简称、投标人名称、联系人及电话，以便核对查实。 投标人应将银行单据及基本账户开户许可证复印件装订入投标文件相应位置。(注：基本账户开户许可取消后新开立基本账户的投标人在投标时，可以按照中国人民银行的相关文件规定提交银行打印的《基本存款账户信息》）。 注：供应商应在电汇或转账凭证上明确用途、投标项目名称，并于递交响应文件截止时间前将电汇或转账凭证、基本账户信息（完整清晰）以电子档扫描发送到采购代理机构邮箱15643154845@163.com。 |
|  | 企业近年财务状况的年份要求 | / |
|  | 企业近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年（2023年1月1日至今） |
|  | 企业近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2023年1月1日至2025年12月31日 |
|  | 是否允许提交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
|  | 投标文件份数 | 1、电子版投标文件： 投标人应在投标文件提交截止时间前通过“政采云”(http：//www.zcygov.cn)提交电子投标文件1份，逾期上传的电子投标文件，平台将予以拒收。因投标人自身原因未能成功解密的，视为逾期未提交投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | / |
|  | 提交投标文件地点 | 政府采购云平台(网址：http:// www.zcygov.cn)长春新区政务服务中心公共资源交易大厅二楼开标室(龙湖大路5799号),本项目执行电子化招投标，无需现场出席，须通过政府采购云平台(网址：http:// www.zcygov.cn)递交电子版投标文件。 |
|  | 是否退还投标文件 | 电子版投标文件，无需退还。 |
|  | 提交投标文件截止时间(即开标时间) | 2026年05月28日10时00分(北京时间) |
|  | 开标及投标文件远程解密方式 | 本项目采用“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)不见面开标大厅进行远程采购活动。 投标文件远程解密方式： ①公布投标人名单后30分钟内，由投标人持制作该电子投标文件的相同数字证书(CA锁)及电脑进行远程解密(各投标人在投标文件提交截止时间前及“政采云”系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密)。 ②投标文件解密截止时间后，“政采云”平台公布投标报价信息，投标人需持企业数字证书登录“政采云”平台在线确认投标报价信息。 ③因投标投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。 |
|  | 评审方法 | 综合评分法 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：业主评委1人，经济和技术评审专家4人，共5人； 评标专家确定方式：从吉林省政府采购云平台的评审专家库中随机抽取评审专家。 |
|  | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 □否，推荐的中标候选人人数：3名 评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名中标候选人。原则上推荐排名位于第一名的中标候选人为中标人。 |
|  | 采购预算 | 人民币1130000.00元； |
|  | 最高限价 | 人民币1130000.00元； |
|  | 核心产品 | 立式自动压力蒸汽灭菌器一 |
|  | 合同方式 | 本项目为固定总价合同。 说明：供应商的报价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金等。 |
|  | 合同签订 | ①采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订政府采购合同； ②并于采购合同签订2日内完成相关合同备案。 |
|  | 合同价款支付时间 | 履约完成并验收合格后30日内一次性支付。 |
|  | 质保金 | 无 |
|  | 质量保证期 | 自验收合格之日起3年，质保期内如发生质量问题导致的维修或更换，相关部位（部件）质保期重新计算。（招标文件中有高于此标准的条款，以招标文件为准） |
|  | 货物质量缺陷 响应时间 | 自甲方提出之日起10个工作日内。 |
|  | 履约验收要求 | 符合国家及行业现行质量验收标准。 |
|  | 履约保证金 | 合同签订前，成交供应商向采购人缴纳或提交合同额的5%作为履约保证金，履约完成后无息返还。 形式：成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交，具体以双方协商为准。 |
|  | 履约保证金不予退还的情形 | 1.乙方未全部履行政府采购合同或采购文件规定的其他情形； 2.乙方未按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。 |
|  | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约完成并验收合格后30日内无息返还。 |
|  | 运行监督、维修期限 | 质保期内免费维护，质保期外成本维护。 （招标文件中有高于此标准的条款，以招标文件为准） |
|  | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准、品牌型号、技术参数要求或存在产品质量缺陷，甲方有权视情况要求乙方修理、重作、更换，情节严重的有权拒绝接收，乙方应在甲方要求修理、重作、更换、拒收之日起10个工作日内为中方提供符合合同约定的产品，否则甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。 |
|  | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，应支付延迟交货赔偿费。延迟交货赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。 |
|  | 包装特殊要求 | 包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵甲方指定现场，因包装出现问题导致货物损毁的，由乙方承担全部责任。 |
|  | 其他要求 | （1）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的供应商不得参加同一采购项目的报价。如果出现上述情况，相关供应商的报价均将被拒绝；（2）本项目属于非单一产品采购的产品，根据招标文件中载明的核心产品，对多家投标申请人提供的核心产品品牌相同的参加同一合同项下投标的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
|  | 采购代理服务费 | 本项目招标代理服务费由招标代理机构向中标单位收取。招标代理服务费执行国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件规定，不高于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定的标准（即中标服务费=100万元* 1.5％+（计费基数-100万元）* 1.1％，本项目计费基数按中标金额计算）。 |
|  | 电子标说明 | 上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 投标文件电子版方面技术支持：95763 投标人在政府采购云平台(网址：http：// www.zcygov.cn)通过数字证书制作投标文件1份(此投标文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制投标文件的投标人数字证书解密)。 备注： 1、投标文件电子版(U盘)按招标文件规定执行，用数字证书编制的电子版按《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》进行投标操作。 2、供应商远程解密投标文件，递交截止时间后30分钟内完成解密工作，因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。 |
|  | 电子投标文件编制及报送要求 | （1）投标人应按招标文件要求编制投标文件，将所有投标文件内容上传至“政采云”平台，并在开标现场持制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）对投标文件进行解密。 （2）电子投标文件中反应投标人资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。 （3）若投标人上传的电子投标文件因无法解密而对投标文件无法进行评价的，采购人可以拒绝该投标人投标。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释 |
|  | 是否采用“暗标”评审方式 | □不采用 ☑采 用 技术部分（暗标部分）制作要求： 投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标： 1.版面要求：A4纸张大小； 2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色； 3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记； 4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐； 5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。 |
|  | 政府采购支持中小企业（含监狱企业）发展： 本项目为非专门面向中小企业采购：对于小型或微型企业（含监狱企业）参与本项目投标的，给予10%的价格扣除。 注：1）投标人若为小微企业应当提供《中小企业声明函》。 - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 强制、优先采购节能产品、环境标志产品政策 （一）政策依据 1、财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 2、财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。 3、财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （二）节能产品、环境标志产品的品目 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，详见财政部门《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》。 （三）节能产品、环境标志产品需提供的证明材料 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，供应商应当提供《节能产品、环境标志产品强制采购认证证书一览表》和《节能产品、环境标志产品优先采购认证证书一览表》（格式自拟），填写获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书相关信息，并在相应表格后提供对应的认证证书扫描件。 （四）节能产品、环境标志产品采购政策 采购人拟采购的产品属于品目清单范围，且属于强制采购品目的，实行强制采购。本采购文件第五章中有要求具有强制采购认证证书的产品的，供应商必须在《节能产品、环境标志产品强制采购认证证书一览表》中，填写所投产品获得的、有效的认证证书相关信息，并提供对应的认证证书扫描件，否则投标、响应无效。 （五）采购人拟采购的产品属于品目清单范围，但不属于强制采购品目的，实行优先采购。供应商应当在《节能产品、环境标志产品优先采购认证证书一览表》中，填写所投产品获得的有效的认证证书相关信息并提供对应的认证证书扫描件，优先采购的具体办法详见本采购文件第三章。 本项目按照吉林省财政厅《关于依托政府采购数字金融服务平台开展融资业务有关事项的通知》(吉财采购(2023] 721号)支持申请“政采合同贷”政策。“政采数金平台”联系电话：张经理0431-81888978柯经理0431-81888998。 |  |
|  | 异常低价审查 本项目为货物类采购，依据“关于推动解决政府采购异常低价问题的通知”财库〔2026〕2号文件，本项目启动异常低价投标（响应）审查的数值标准设定为65%。 政府采购评审中出现下列情形之一的，启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。本项目为货物类采购，依据“关于推动解决政府采购异常低价问题的通知”财库〔2026〕2号文件，本项目启动异常低价投标（响应）审查的数值标准设定为65% |  |
|  | 根据<<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>>(国办发[2025]34号)的规定，对提供的产品属于本国产品给予报价优惠政策。 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竟争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供关于符合本国产品标准的声明函。 |  |
| 注：本项目招标公告与投标人须知正文内容有不符之处，以投标人须知正文内容为准；投标人须知正文内容与投标人须知前附表有不符之处，以投标人须知前附表内容为准。 |  |  |

二、投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购需求、合同履行期限、质量要求：

1.3.1 本次采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目提供采购代理服务的；

(3)被责令停业的；

(4)被暂停或取消投标资格的；

(5)财产被接管或冻结的；

(6)在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 偏离

允许正偏离

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- 招标公告

- 投标人须知

- 评审细则

- 合同条款及格式

- 采购需求

- 投标文件格式

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的开标时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长开标时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距开标时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长开标时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括内容详见第六章投标文件格式。

3.2 报价

3.2.1以人民币报价。

3.2.2投标人因本项目需支付的一切费用均由承包人承担，并包含在所报的总价内。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.4 资格审查资料

3.4.1 投标文件中需附投标人的营业执照副本复印件加盖公章。

3.4.2 其他资格审查资料要求见投标人须知前附表。

3.5 备选方案

不接受。

3.6 投标文件的编制要求

3.6.1 投标文件应按招标文件中提供的 “投标文件格式”进行编写，并填写目录与页码，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、技术标准和要求、采购需求等实质性内容作出响应。

4. 投标文件的密封与递交

4.1 投标文件的密封和标识(本项目不适用)

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2报价表单独封装用于唱标；业绩原件应单独密封备查。

4.1.3 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.4未按本章第4.1.1 项、第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的开标时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的地点进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

以政采云平台开标流程为准。

5.3 异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评审

6.1评标委员会

6.1.1 评审由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者采购人的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对招标公正评审的；

(4)曾因在招标、评审以及其他与招标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

评标委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标投标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标结果公示

采购人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

8.6纪律监督

由监督部门对本次政府采购中出现的投诉事宜及违背政府采购法相关规定的行为做出纪律监督。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评审办法

1、开标

采购人在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标单位须按时参加。

2、评标委员会

评标委员会由5人组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3、投标单位

期间，投标单位法人代表或法人授权委托人必须保持通讯畅通，负责解答有关事宜，根据有关事宜作出书面回复澄清，其书面回复作为签订合同的依据，具有同等法律效力

4、对投标文件的审查和响应性的确定

采购人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果确定投标方无资格履行合同，将取消其投标资格。

5、评审原则和方法

评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标响应方提供的资信情况、履约能力和报价等进行综合分析评审，由评标委员会以综合评估法，确定中标单位。

客观﹑公正的对待所有投标响应方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。在评审期间，投标响应方不得向评标委员会成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。否则将废除其参加投标资格。

在评审过程中，评标委员会成员不得与投标响应方私下交换意见。在评审直至授予合同的整个时间内，任何评审人员和工作人员不得对外公布评审的一切内容，若确有需要则需经评标委员会组长批准，统一对外。评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、价格评审标准

6.1对满足政策要求的，报价给予10%的价格扣除，即：评标价格＝核实后的投标总价×(100%-10%)；

6.2本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物(投标文件内附中小企业声明函；监狱企业投标的附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在附《残疾人福利性单位声明函》。)；

6.3政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竟争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供关于符合本国产品标准的声明函。

7、中标通知

评审结束后，本项目公告期为一个工作日。公告期限届满之日起7个工作日内,参与采购活动的投标人认为采购过程和中标结果使自己权益受到损害的,可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

(一)资格审查表

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 投标人须在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人、其他组织，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照。 投标文件中提供营业执照副本复印件加盖公章。 | 是否响应招标文件要求 |
| 2 | 基本资质 | 投标申请人须依法缴纳税收和社会保障资金，提供近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金证明资料。 投标文件中附相关材料并加盖公章。 | 是否响应招标文件要求 |
| 3 | 基本资质 | 近三年（2022年至2024年）财务状况良好，具备经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（当投标人成立日期在2022年至2024年之间的，提供自成立日期起至2024年之间的财务审计报告，2025年以后新成立的公司无财务审计报告的，提供自成立之日起至今的财务状况良好承诺书或基本帐户开户行出具的资信证明）； 投标文件中附相关材料并加盖公章。 | 是否响应招标文件要求 |
| 4 | 基本资质 | 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与投标。 投标文件中提供由法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章的信誉要求承诺书。 | 是否响应招标文件要求 |
| 5 | 基本资质 | 1.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 2.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 投标文件中提供由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章的其他要求承诺书。 | 是否响应招标文件要求 |

注：上述审查项目中，有一项不符合招标文件要求，该投标文件则作无效投标处理，不再进入符合性审查。

(二)符合性审查表

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
| 2 | 商务 | 授权委托书 | 按照招标文件的规定提供法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书（法定代表人参加的则只需提供法定代表人身份证明书）。 |
| 3 | 商务 | 投标函签字盖章 | 均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 4 | 商务 | 投标文件格式 | 符合招标文件中“投标文件格式”的要求，按招标文件的要求盖章、签署。 |
| 5 | 商务 | 投标保证金 | 按照投标文件的规定提供投标保证金。 |
| 6 | 商务 | 合同履行期限 | 采购合同签订之日起30天内。 |
| 7 | 商务 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日后90天(日历天)。 |
| 8 | 商务 | 实质性条款 | 响应招标文件规定的全部实质性条款。 |
| 9 | 技术 | 采购需求 | 满足招标文件第五章"采购需求"。 |
| 10 | 报价 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 11 | 报价 | 投标报价 | 不超过最高限价(超出最高限价的投标报价其投标文件将被否决)。 |

注：投标文件不符合以上条件之一的，该投标文件作无效处理。不再进行详细评审。

(三)详细评审

详细评审表

| 序号 | 评分项目 | 基准分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素分 （30分） | 报价 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 计算中出现小数点时保留小数点后两位,第三位四舍五入。 本项目非专门面向中小企业采购，执行价格评审优惠的扶持政策。投标人所投产品为小微企业生产的，可给予10%的价格扣除。 |
| 2 | 商务因素分 （40分） | 企业业绩 (2分) | 投标人需提供近三年(2023年-至今)从事过类似项目的业绩证明材料，每提供一个业绩得0.5分，最多得2分；（提供中标通知或合同复印件并加盖投标人公章） |
|  |  | 质保期 (4分) | 满足整体质保期（3年）及招标文件中货物需求的基础上，每延长6个月得2分，最多得4分；投标文件内附承诺书加盖投标人公章。 |
|  |  | 增值服务(4分) | 投标人每提出一条实质性增值服务得1分，最高得4分（优惠条件须和项目相关）。 |
|  |  | 服务承诺 (2分) | 投标人每提出一条实质性服务承诺得1分，最高得2分（服务承诺须和项目相关）。 |
|  |  | 技术参数响应情况(28分) | 招标文件各种设备所要求的主要功能配置及技术指标要求“★”号项技术指标必须全部满足（须提供产品彩页或技术白皮书或检测报告材料佐证，以及“★”号项技术参数中单独注明的其他佐证材料），不允许有缺项或者负偏离，如果不满足将被否决。 标注“▲”号项技术指标（须提供产品彩页或技术白皮书或检测报告材料佐证，以及“▲”号项技术参数中单独注明的其他佐证材料）每有一项负偏离或不满足扣1分，非“★”、“▲”技术指标每有一项负偏离或不满足扣0.5分，扣至0分为止，正偏离不加分。非“★”“▲”项负偏离项数之和＞30项，技术参数不得分。 |
| 3 | 技术因素分 （30分）暗标 | 供货方案 （18分） | 投标人根据本项目特点，制定针对本项目的实施方案，包括： 1.备货方案 （1）货物保障 （2）货物检验方法 （3）发货及配送作业 2.质量保障 （1）质量承诺 （2）质量检验制度 （3）到货验收质量保障措施 3.人员配置 （1）人员配置种类 （2）人员职责 （3）各个环节配备人员数量及分工 4.进度计划 （1）进度实施计划 （2）进度计划的动态控制措施 （3）项目实施进度计划保障措施 5.安全保障； （1）安全承诺 （2）安全管理体系 （3）安全保障措施 6.应急预案 （1）可能发生的应急事故情况分析及应急响应时间 （2）紧急安全保障措施 （3）临时处理措施、故障或事故解决处理措施。 以上内容每提供一小项内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化、有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得18分。每缺少一项内容的扣1分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。 (本项最多得18分) 评委会对以上6大项共18小项逐项独立评审，每小项按以下规则计分： 1.完全未提供该项内容或所提交内容与该项标题明显不符的，该小项不得分； 2.出现以下任一情形的，该小项得0.5分：①内容违反法律法规或强制性标准；②数据、流程与行业通行做法存在矛盾；③出现其他项目名称、地点等与项目无关的信息；④仅重复标题而无任何实质性展开，⑤存在明显事实错误或逻辑错误。 3.同时满足以下全部条件的，该小项得1分：①对该项内容有专门阐述，非一笔带过；②阐述内容层次分明、逻辑严谨，可指导本项目实际执行，而非通用模板的简单替换。 18项得分累计相加，满分为18分。 |
|  |  | 售后服务方案（12分） | 投标人根据本项目特点，制定针对本项目的售后服务方案，包括： 1.售后服务系统 （1）售后服务体系 （2）售后服务网点分布 （3）售后服务方式 （4）售后服务响应时间 2.售后服务计划 （1）服务期限 （2）服务内容 （3）定期巡检 （4）人员培训 3.售后服务措施 （1）技术服务措施 （2）维护服务措施 （3）售后服务执行措施 （4）维修或维护服务收费标准。 评委会对以上12小项逐项独立评审，每小项按以下规则计分： 1.完全未提供该项内容或所提交内容与该项标题明显不符的，该小项不得分； 2.出现以下任一情形的，该小项得0.5分：①内容违反法律法规或强制性标准；②数据、流程与行业通行做法存在矛盾；③出现其他项目名称、地点等与项目无关的信息；④仅重复标题而无任何实质性展开，⑤存在明显事实错误或逻辑错误。 3.同时满足以下全部条件的，该小项得1分：①对该项内容有专门阐述，非一笔带过；②阐述内容层次分明、逻辑严谨，可指导本项目实际执行，而非通用模板的简单替换。 12项得分累计相加，满分为12分。 |

附件：

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

(一)法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

(二)因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

(四)框架协议采购项目；

(五)省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

(一)将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

(二)要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

(三)要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%(工程项目为3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%(工程项目为1%—2%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》(附1)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条采购项目涉及中小企业采购的，招标文件应当明确以下内容：

(一)预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

(二)要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

(三)非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

(四)规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

(五)采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

(六)明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

(七)法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条中标、中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、中标结果公开中标、中标供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标(响应)保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，

强化绩效评价结果应用。

第十八条主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库﹝2011﹞181号)同时废止。

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财 政 部

2022年5月30日

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

······

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、民政厅(局)、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(一)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

(二)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(五)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部民政部中国残疾人联合会

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日期：

财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

--财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、司法厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的技术部分的通知》(国发[2003]7号)文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部中华人民共和国司法部

国务院办公厅关于在政府采购中

实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

第四章  合同条款及格式

以实际签订合同为准

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无（项目单位可自行补充） |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 自乙方提出验收申请之日起10个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无（项目单位可自行补充） |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无（项目单位可自行补充） |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 无（项目单位可自行补充） |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵甲方指定现场，因包装出现问题导致货物损毁的，由乙方承担全部责任。 |
|  | 指定现场 | 吉林农业大学指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 自验收合格之日起3年，质保期内如发生质量问题导致的维修或更换，相关部位（部件）质保期重新计算。（招标文件中有高于此标准的条款，以招标文件为准） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 自甲方提出之日起10个工作日内 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无（项目单位可自行补充） |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 履约完成并验收合格后30日内一次性支付。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 1.乙方未全部履行政府采购合同或采购文件规定的其他情形；2.乙方未按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约完成并验收合格后30日内无息返还。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 质保期内免费维护，质保期外成本维护。 （招标文件中有高于此标准的条款，以招标文件为准） |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无（项目单位可自行补充） |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无（项目单位可自行补充） |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准、品牌型号、技术参数要求或存在产品质量缺陷，甲方有权视情况要求乙方修理、重作、更换，情节严重的有权拒绝接收，乙方应在甲方要求修理、重作、更换、拒收之日起10个工作日内为中方提供符合合同约定的产品，否则甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，应支付延迟交货赔偿费。延迟交货赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 无（项目单位可自行补充） |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无（项目单位可自行补充） |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 合同签订地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 无（项目单位可自行补充） |

第五章 采购及相关要求

| 序号 | 货物名称 | *功能配置及技术指标 | 数量 | 单位 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式自动压力蒸汽灭菌器一 | 一、工作条件：环境温度5-40℃，环境湿度20%~80%RH，工作电压220V，频率：50Hz±1Hz。 二、外形尺寸‌：≥550×550×1000mm(W*D*H)(mm)‌‌，‌‌‌重量‌：≥80kg，容量：≥85L，灭菌腔尺寸≥Ø350×750mm(mm)，带底部轮。‌ 三、功能配置及技术参数： 1.内胆材料：冷卷钢材厚度≥2.5mm； 2.划扣开门结构：划扣上翻盖式开门，开盖具备双重联锁保护； 3.整机防烫保护：盖子上方有耐高温材质保护，确保仪器运行过程中不造成人员伤害。 4.快速冷却系统：灭菌完成后可加快降温速率，缩短开门时间； 5.管线区隔分布：电器线路与管路线路分别布置于灭菌器两侧； 6.内胆：镜面内胆，使用后方便人员擦拭，防止腐蚀性样品侵蚀，增加使用寿命。 7.内筒为卷边设计：增加内胆的牢固性，有效增加安全性。 8.设计温度≥141度。工作压力≥0.2MPA； 9.封头总高度至少100mm，公差-0.1~+3mm区间，保证压力容器的安全性； 9.1内表面形状偏差外凸≤4.7mm，内凹≤2.35mm； 9.2封头最小厚度2.0mm，直径公差-1.5~+1.5； 10.水压试验：≥0.35MPa水压试验，无渗漏、无可见变形、试验过程中无异常响声； 11.翻盖灭菌器通常配备有多种安全保护装置，故障检测功能，超温保护、超压自泄保护、防烫保护、过载保护、短路保护、漏电保护、独立电子超压等多重安全保障，确保在使用过程中的安全性； ▲12.多种程序：至少12种程序控制，3个以上融化保温功能，随时能调用提前设置的程序直接工作。 13.样品时间模式：灭菌程序可设置以样品温度到达设定温度开始计时，帮助操作人员掌握样品的实际灭菌时间； 14.密码管理功能：管理员掌握密码管理，防止无关操作人员误操作误修改内部参数； ▲15.3点温度校准：灭菌温度、样品温度都支持3点温度校准，温度测量出现偏差时可进行手动修正； ▲16.沸点设置功能：高海拔地区可根据当地情况设置沸点，确保能够达到灭菌温度； 17.开门温度设定：操作人员可根据使用情况修改开门温度，保证使用的安全性； 18.一键排气排水：灭菌完成支持一键排气排水，方便操作人员进行灭菌器保养； 19.预约运行：具备倒计时预约运行功能，方便操作人员严格把控灭菌时间； 20.六级排汽设定：支持六级排汽设定，根据灭菌样品设定灭菌后排汽模式； 21.正压脉冲排气：可设6级冷空气排放程序，确保冷空气排放彻底； 22.低水位至少双重保护：至少一个电子感应和一个物理感应，缺水自动断电。 ★23.翻盖式结构，开关门更轻便，避免了转轮式因个体操作差异造成的人为零部件磨损，从而引发的安全隐患。翻盖灭菌器设计有全自动程序操作控制，高清彩色液晶触控屏，灭菌温度、灭菌时间、灭菌程序、工作状态图、报警信息等关键参数同屏显示； 24.配备万向脚轮，这种设计不仅便于移动，还能够有效地进行固定，增加了设备的灵活性和稳定性； 25.整体防烫罩采用新型的一体式高分子材料隔热材料制成，有效进行隔热，防止热量散失，提高了能源利用效率； 26.注水方式，只需将水注入筒体内即可开始灭菌，无需每次加水。此外，设备还具备全过程自动控制的功能，包括中文自检、升温、灭菌、排气、报警和完成等步骤，指示灯闪烁和蜂鸣显示当前工作状态，操作简便； ★27.容积：≥85L 28.灭菌温度：105~135℃ 29.温度波动度：＜﹢0.8℃ 30.温度均匀性：≤0.8℃ 31.融化温度：50~100℃ 32.保温温度：40~60℃ 33.灭菌时间：0~240min 34.融化时间：0~600min 35.保温时间：24h 36.预约时间：99h59min倒计时 37.设计压力：0.28MPa 38.工作压力：0.212MPa 39.加热功率：3.6kW 40.电源： ~220V±22V，50Hz±1Hz 41.环境温度：5~40℃ 42.环境湿度：20%~80%RH 43.外形尺寸：550×588×1040mm 44.内腔尺寸：Ø380×765mm 45.网篮尺寸：Ø360×200mm×3个 资质及质保要求： （1）鉴于高压灭菌器是属于特种设备，生产厂家需具有特种设备制造许可证； （2）生产厂家需具有灭菌器制造资质； （3）由于灭菌器属于压力容器，后期需要办理特种设备使用登记证，生产厂家需在吉林省特种设备动态追溯系统有注册登记以便办理安装告知； 四、配置清单：主机，不锈钢提篮，水位板，排水管，说明书一本，证件1套，压力表1套，安全阀1套； 五、质保期3年。 | 21 | 台 | 高压灭菌 |
| 2 | 立式自动压力蒸汽灭菌器二 | 一、工作条件：环境温度，环境湿度，工作电压，频率。 环境温度：5℃～40℃，相对湿度不大于85%，适用电源交流220V±22V,(50/60)Hz±1Hz。 二、外形尺寸‌：约460x542x1150(W*D*H)(mm)‌‌，‌‌‌重量‌：约103kg，容量：≥50L，灭菌腔尺寸≥φ320x725(mm)，立式结构，底部带脚轮。‌ 三、功能配置及技术参数： 1灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和特种设备安装资质，即：特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质）。 2.容量：≥50L，立式结构，底部带脚轮；腔体直接≥320mm，可放入直径30CM，高度60CM的灭菌架。 ▲3.灭菌腔材料：SUS304不锈钢设计，设计使用寿命≥10年（提供数据表证明）。 ★4.时间范围：灭菌时间1-999分钟，融化时间1-999分钟，保温时间1-9998分钟。 5.额定功率≥2600W。 6温度和压力：最高灭菌温度≥135℃，保温温度范围≥45-79℃，设计压力≥0.3Mpa，安全阀起跳压力≥0.28Mpa。 四、配置清单：主机，不锈钢提篮，水位板，排水管，说明书一本，证件1套，压力表1套，安全阀1套 五、质保期3年。 | 1 | 台 | 高压灭菌 |
| 3 | 立式自动压力蒸汽灭菌器三 | 一、工作条件：环境温度，环境湿度，工作电压，频率。 环境温度：5℃～40℃，相对湿度不大于85%，适用电源交流220V±22V，(50/60)Hz±1Hz 二、外形尺寸‌：约644 x 785x 980(W*D*H)(mm)‌‌，‌‌‌重量‌约106kg，容量≥60L，灭菌腔尺寸≥φ390mm x505(mm)，立式结构，底部带脚轮。‌ 三、功能配置及技术参数： 1生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质）； 2.容量：≥60升，立式结构，底部带脚轮，腔体尺寸≥φ390*505mm，可放入直径38CM，高度40CM的灭菌架； ▲3.灭菌腔材料：SUS304不锈钢，设计使用年限≥20年（提供压力容器产品数据表证明）； 4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，节省实验室空间； 5.时间范围：灭菌时间1-6000分钟，融化时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟，定时器预置范围0-15天延迟； ★6.温度和压力：最高工作温度≥138℃,设计温度≥153℃，保温温度45-79℃，融化温度60-115℃，设计压力≥0.42Mpa,安全阀起跳压力≥0.30Mpa； ▲7.三重干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判； 8.记忆存储系统:可记忆存储≥60条灭菌程序； ★9.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的≥六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式； 10.大屏幕彩色液晶显示屏，支持中英文多语种显示，采用文字、数据及图示方式动态显示各种状态； 11.集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用； 12.五级权限管理：具有类似操作员、工艺员、管理员、经销商工程师及厂家工程师等五级以上权限； 13.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度 ▲14.数据存储功能：控制系统存储器可存储500次以上灭菌进程记录，并可查询及打印方便追溯管理 15.温度和压力曲线：选购打印校验套装：温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式； 16.冷却锁OPEN温度：根据灭菌物品热惯性的不同，客户可设置不同灭菌物品开盖的温度，只有温度降到设定的温度才能打开腔盖； 17.采用“Inspiration”级新型智能化微电脑系统，功能强大，实现了灭菌过程的全自动控制； 18.饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果； 19.检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头； ★20.灭菌模式：包含液体、液体带保温、固体、封装器械、布包、橡胶、快速、废弃物、琼脂、自定义灭菌程序； 21.仪器的操作需要简便人性化：压力表前置，废水壶前置，打印机口前置，腔体深度合理； 22.附件：不锈钢提篮2个(φ370mm x190(mm))，冷却风扇1套，证件一套（ZWB-JB）； 23.安全装置： 电动式双内锁，超温保护系统、干烧保护系统、过压双重保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁，漏电保护装置、防烫腔盖和台面、自动故障检测系统，后台安全测试。 资质及质保要求： （1）鉴于高压灭菌器是属于特种设备，生产厂家需具有特种设备生产许可证，医疗器械生产许可证及消毒产品生产企业卫生许可证； （2）由于灭菌器属于压力容器，后期需要办理特种设备使用登记证，生产厂家需在吉林省特种设备动态追溯系统有注册登记以便办理安装告知； 四、配置清单：主机1台，不锈钢提篮2个，水位板1个，排水管2条，说明书一本，证件1套，压力表1套，安全阀1套。 五、质保期3年。 | 3 | 台 | 高压灭菌 |
| 4 | 立式自动压力蒸汽灭菌器四 | 一、工作条件：环境温度常温，环境湿度常湿，工作电压，频率。 二、外形尺寸‌：约(W*D*H)(485×605×1120)‌‌，‌重量‌：约85kg，容量:≥50L，灭菌腔尺寸(Ф400×640mm)，带底部轮。‌ 三、功能配置及技术参数： ▲1.自控、带干燥型； 2.手轮式快开门安全连锁装置结构； ★3.采用高强度上下法兰，大大增强了使用的安全性和可靠性 4.外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀； 5.微电脑智能化自动控制； 6.压力安全联锁装置，超温自动保护装置； 7.自涨式密封圈，自动排放冷空气； 8.超压自泄，低水位报警，断水自控，极限超温保护装置； ▲9.内循环排汽式，带3升集气瓶； 10.自动进水、加热灭菌、放汽排水、干燥； 11.工作结束后蜂鸣器提醒、自动停机； ▲12.灭菌干燥工作过程； a：灭菌、灭菌结束； b：灭菌、灭菌结束后放汽； c：灭菌、放汽、排水、干燥； ★13.容积：≥50L； 14.灭菌功率：3.2KW； 15.干燥功率：0.8KW； 16.电源：220V±10% 50Hz±2%； 17.最高工作/设计温度：135℃/139℃； 18.温度分辨力：1℃； 19.最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa； 20.压力表显示范围：0~0.4MPa（1.6级）； 21.灭菌定时（min）：4-120； 22.干燥定时（min）：30-240； 23.内腔尺寸(mm)：Ф400×640； 24.使用高度(mm)：488 25.提篮尺寸(mm)：Ф360×230×2个； 26.外形尺寸(mm)：485×605×1125； 资质及质保要求： （1）鉴于高压灭菌器是属于特种设备，生产厂家需具有特种设备制造许可证。 （2）由于灭菌器属于压力容器，后期需要办理特种设备使用登记证，生产厂家需在吉林省特种设备动态追溯系统有注册登记以便办理安装告知。 四、配置清单：主机，不锈钢提篮*2，全启式安全阀*2，压力表*2，水位板，排水管，说明书一本，证件1套，压力表1套，安全阀1套。 五、质保期3年。 | 2 | 台 | 高压灭菌 |
| 5 | 压力蒸汽灭菌器五 | 一、工作条件：环境温度5-40℃，环境湿度20%~80%RH，工作电压380V，频率：50Hz±1Hz。 二、外形尺寸‌：≥1000×1500×1800mm(W*D*H)(mm)‌‌，≥‌重量600kg，容量≥500L，灭菌腔尺寸≥Ф650×1400mm。‌ 三、功能配置及技术参数： 1.智能控制系统：采用智能操作系统，可根据使用环境改变，自动补偿； ▲2.高清大屏显示：操作屏≥7寸全彩触摸，能实时显示灭菌工作状态，灭菌温度、时间等关键参数； 3.公历预约运行：具备公历预约运行功能，方便操作人员严格把控运行时间； ★4.多级权限管理：管理员可将设备所有操作权限自定义分配给操作人员，且每个操作人员的操作都会在操作日志中生成唯一可追溯印记； ▲5.审计追踪：设备开、关门，开、关机，用户登录及操作印记，参数修改前后数据等关于设备的所有操作事件都能实时记录，并且支持USB导出备份； 6.数据管理系统：支持曲线查看、数据查看，实时曲线、历史曲线、历史数据均可搜索时间段跳转查看，方便回溯曲线数据； 7.支持历史曲线、历史数据搜索时间段跳转查看； ▲8.数据存储功能，自带控制板支持至少80万条以上数据记录，而且所有数据不可更改，后续使用人员可以随意时间调取数据查看和管理。 9.报警记录追溯：系统可自行记录设备报警信息以及确切时间，方便回溯查看； 10.支持报警信息直接查看，具备开门即停、断电恢复、故障自诊断、开门延时报警、温度异常报警； 11.预置多种程序：内置9个灭菌程序+3个融化保温程序，同时操作人员可对程序进行修改并保存，下次灭菌可直接调用； ▲12.样品时间模式：灭菌程序可设置以样品温度到达设定温度开始计时，帮助操作人员掌握样品的实际灭菌时间； ★13.正压脉冲排气功能：至少六级排汽功能，放置难灭样品时使用此功能能快速排放冷空气，内部饱和水蒸气更饱满。 14.快速冷却系统：灭菌完成后可加快降温速率，缩短开门时间； 15.六级排汽设定：支持六级排汽设定，根据灭菌样品设定灭菌后排汽模式； 16.标配样品温度探头，可实现样品温度的实时查看； 17.低水位双重保护：水位检测探针+防干烧探针双重低水位保护，水位过低无法启动灭菌程序； 18.蒸汽发生器自动进水、补水，使蒸汽发生器中的水位控制在合理范围内； 19.外形尺寸：≥1000×1915×1803mm； 20.内腔尺寸：Ф700×1450mm； 21.网板尺寸：480×1280mm； 22.容积：500L； 23.功率：17KW； 24.电源：380V 50Hz； 25.灭菌温度：105-135℃； 26.融化温度：60-100℃； 27.保温温度：40-60℃； 28.灭菌时间：0-240min； 29.融化时间：0-999min； 30.保温时间：0-1440min； 31.分辨力：0.1℃； 32.工作压力：0.22 MPa； 33.压力表显示范围：0~0.4MPa（1.6级）； 资质及质保要求： （1）鉴于高压灭菌器是属于特种设备，生产厂家需具有特种设备制造许可证； （2）由于灭菌器属于压力容器，后期需要办理特种设备使用登记证，生产厂家需在吉林省特种设备动态追溯系统有注册登记以便办理安装告知； 四、配置清单：主机，不锈钢提篮，水位板，排水管，说明书一本，证件1套，压力表1套，安全阀1套； 五、质保期3年。 | 1 | 台 | 高压灭菌 |
| 6 | 立式自动压力蒸汽灭菌器六 | 一、工作条件：环境温度，环境湿度，工作电压，频率。 环境温度：5℃～40℃ 相对湿度不大于85%，适用电源交流220V±22V，(50/60)Hz±1Hz 二、外形尺寸‌：约620x726x1090(W*D*H)(mm)‌‌，‌‌‌重量‌：约164kg，容量：≥80L，灭菌腔尺寸≥φ400x700(mm)，立式结构，底部带脚轮。‌ 三、功能配置及技术参数： 1灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和特种设备安装资质，即：特种设备（压力容器）制造许可证； 2.容量≥80L，立式结构,底部带脚轮；直径≥40cm，可放入直径38CM，高度58CM的灭菌架； ▲3.灭菌腔材料：SUS304不锈钢设计，设计使用寿命≥10年（提供数据表证明）； 4.时间范围：灭菌时间1-999分钟，融化时间1-999分钟，保温时间1-9998分钟； 5.额定功率≥4600W； ★6温度和压力：最高灭菌温度≥135℃，保温温度45-79℃，设计压力≥0.3Mpa，安全阀起跳压力≥0.28Mpa 7.温度显示精度0.1℃，压力表显示范围-0.1-0.5Mpa； ★7.记忆存储系统:客户可根据自己的灭菌要求，编程存储≥20条的灭菌程序； 8.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式； 9.防烫设计：腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫； 10.饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果； ▲11. 三重干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判； 12.包含灭菌模式、琼脂模式、自定义模式等灭菌； 13.人性化的权限管理：对仪器的操作权限设为用户、用户管理员、工程师三级，便于灭剧器的良好使用与管理； 14.琼脂处理功能：可以对琼脂进行加热、融化、保温，以及对腔体进行预热处理； 15．附件：不锈钢提篮2个（尺寸≥φ360*275），排气管2条，证件1套，说明书1本； 16.安全装置： 自感应安全联锁装置，干烧保护系统，过压双重保护；过温与升温保护；过流,短路保护,漏电保护，闭盖检查系统，后台安全测试程序，防烫伤保护。 资质及质保要求： （1）鉴于高压灭菌器是属于特种设备，生产厂家需具有特种设备制造许可证，医疗器械生产许可证及消毒产品生产企业卫生许可证 （2）由于灭菌器属于压力容器，后期需要办理特种设备使用登记证，生产厂家需在吉林省特种设备动态追溯系统有注册登记以便办理安装告知； 四、配置清单：主机1台，不锈钢提篮2个，水位板1个，排水管2条，说明书一本，证件1套； 五、质保期3年。 | 13 | 台 | 高压灭菌 |
| 01 | 生物显微镜 | 一、工作条件：环境温度，环境湿度，工作电压，频率。 1.1 工作温度范围：温度：5-40度 1.2 相对湿度：5-85%。 二、外形尺寸‌：≥ 270×190×110 Ф 130。 三、功能配置及技术参数 3.1机架：采用一体化弯臂式圆弧曲线机架，仅有一根电源线，和谐把手设计，方便移动和收纳，升级后和原有的无线互动系统匹配兼容 ★3.2目镜观察筒：WF 10X/20mm，双目适度可调，瞳距调节范围55-75mm，有松开防跌落设计。铰链式双目镜筒30°倾斜； 3.3平场消色差物镜： Plan 物镜四个： Plan 4X/0.1 WD15.5mm 成像清晰圆直径16.8mm Plan 10X/0.25 WD17.4mm 成像清晰圆直径16.0mm Plan 40X/0.65 WD0.60mm成像清晰圆直径16.8mm Plan 100X/1.25Oil WD0.15mm 成像清晰圆直径14.8mm 3.4物镜转盘：朝内倾斜，四孔转盘，声响定位。 3.5调焦机构：采用低手位调焦设计，粗微同轴调焦手轮，微调0.2mm/ 转，格值0.002mm，工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节；并通过锁紧手轮来限位。 ★3.6载物台：机械传动载物台，采用硬质耐磨表面石墨喷涂，耐磨、抗化学溶剂。面积140×135mm，移动范围76×50mm。左手位/右手位选择，提供官方彩页证实。 3.7聚光镜：齿轮齿条升降，N.A.1.25，标有对应物镜指示刻度。具有相衬扩展槽。 3.8柯拉照明系统：超长使用寿命。 ▲3.9柯拉照明系统：3W LED 冷光源照明和6V/30W卤素灯照明模块化互换、过热过载保护。提供盖章彩页证实。 3.10其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，香柏油。 3.11可升级成内置一体化无线互动显微镜。 （13)、可升级链接图像处理系统进行显示。 ▲3.12可升级为跨平台解决方案：同时支持IOS、Android、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学；学生智能终端不受品牌、操作系统、机型的限制（提供苹果app store中互动控制软件的搜索结果截图）。 ▲3.13可以升级具有激光笔：可以在屏幕上随时标记，方便教学指导；提供功能说明图。 ▲3.14产品制造商必须有国家光学仪器质量监督检验中心出具的无线版数码显微互动系统的检测报告检测报告应该包括检测显微镜物镜功能等核心指标，提供了投标商盖章的复印件。 ▲3.15学生端与教师端的互动控制软件必须为无线和移动设备互动软件系统，并通过国际或国家软件注册，有软件产品注册登记证书。提供投标商盖章的复印件。 ▲3.16系统升级：系统留有云端显微互动系统接口，后续可免费升级为云互动系统，通过云端可实现显微互动教学。标书需提供云互动系统的功能说明图。 四.配置清单：10倍目镜2个,4x、10x、40x和100x物镜各一个，光源一套，合格证一份，电源线一根。 五、质保期3年。 | 1 | 台 | 细菌观察 |
| 02 | 双人单面净化工作台垂直送风 | 一、工作条件：环境温度，环境湿度，工作电压，频率。 1.1 工作温度范围：温度：5-40度。 1.2 相对湿度：5-85%。 二、外形尺寸≥1480×790×1650，重量约200Kg。 三、功能配置及技术参数 1.外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑，操作台面采用镜面不锈钢材质，耐腐蚀，清洗方便。 2.本机采用由离心式风机和高效、中效过滤器组成的空气净化系统，使得空气从一开始便得以过滤，洁净度高。 3.采用可调风机组，轻触型开关可调节工作区风速大小，保证工作区风速始终处于理想状态，并配备独立控制的照明灯和紫外线杀菌灯。 ▲4.垂直单向流流形闭合工作台面，有效防止外部气体透入和操作区异味对人体的伤害。 5.采用配重式移动操作门，用户根据需要可任意定位，使实验操作更方便简易。 6.洁净等级：≥0.5μm。 ▲7.菌落数：≤0.5个/皿·时 ★8.平均风速：0.3～0.6m/s(可调) 9.噪 音：≤60dB（A） 10.振动/半峰值：≤4um ▲11.照 度：≥300LX 12.电 源：～220V/50Hz 13.工作区宽：≥1360 mm 14.工作区深：700 mm 15.工作区高：520 mm 16.外形尺寸：≥1480×790×1650 17.高效过滤器规格及数量： ≥650×600×50×2 18.荧光灯/紫外灯规格数量： ≥20W×2/20W×2 四.配置清单：柜体一套，合格证一份，电源线一根。 五、质保期3年。 | 1 | 台 | 无菌观察 |

第六章 投标文件格式

(项目名称)

投标文件

项目编号：

投标人(单位全称)：                            (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                        (签字)

年        月        日

目  录

要求自行编制目录，并编制对应页码。

一、投标函

致：              (   采购人)

根据贵方              项目招标(项目编号为          、的招标文件，我方针对该项目的 投标报价为：      。并正式授权的下述签字人           (姓名、职务) 代表投标人(投标人名称)         ，提交招标文件要求的全套投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件(如有时) 及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的全部人 员完成本项目的全部工作，保证在未征得采购人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函 附表中承诺的合同履行期限完成全部服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件 的组成部分。

5、其他补充说明：                                     (  补充说明事项) 。

6、投标有效期：                                       。

投标人全称(印章)：

地    址：

开户银行：

帐   号：

电   话：

传   真：

邮   编：

法定代表人或其委托代理人(签字和盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：    年     月     日

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 售后服务 |  |  |
| 3 | 交付(实施)的地点(范围) |  |  |
| 4 | 质量要求 |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |
| 6 | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明及法定代表人授权书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年        月       日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件加盖公章。

投标人：          (盖单位章)

日  期：      年    月    日

（二）法定代表人授权书

致： 　　　　　(采购人全称)

(投标人全称)法定代表人　　　　授权　　  　(全权代表名称)为全权代表，参加贵公司组织的　　　　           　　　　项目(项目编号         )采购活动，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　邮编：

法定代表人签字：

单位公章：

日期：      年      月       日

以下贴被授权代理人的身份证复印件：

被授权代理人身份证复印件

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

开标时间：   年  月  日

| 投标人 | 报价(元) | 投标保证金 | 合同履行期限 | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （有/无） |  |  |  |

备注：1、此表可以自行调整表格宽度。

2、以元为单位。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

日       期：

分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元(人民币)

| 序号 | 标的名称 （产品名称） | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家或产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.此表可以按照第五章采购需求内容自行填报，不得缺项漏项。

2.以上报价含生产制作、包装、运输、保险、安装调试、利润、税金、专利技术、培训、技术支持等一切费用。

3.如果以单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

投标人(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)

年     月     日

四、投标保证金

致（招标代理机构名称）：

[投标人名称]（以下称“投标人”）于年月日递交了[项目名称]的投标文件。并附有人民币    元作为投标保证金。

我方同意招标文件第2章有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。

附：开户许可证或基本存款账户信息、汇款凭证。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权代表： （签字或盖章）

日 期：   年   月   日

五、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件响应商务条款内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 供应商应按照招标文件要求，对响应有偏离的，则说明偏离的内容，若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

- 若对招标文件无商务偏离，请在“投标文件的响应商务条款内容”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的投标可被决绝。

投标人名称：                      （公章）

日　  　期：            年      月      日

六、技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件技术条款 内容与数值 | 投标人的技术响应 内容与数值 | 技术响应 偏离情况 | 证明材料所在页码并将所响应参数做明显标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注明：

1)偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2)投标人应对招标文件采购需求的内容与数值给予逐条响应，以产品所能达到的具体内容与数值予以填写，而不应复印招标文件的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数，对响应有偏离的，则说明偏离的内容，若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供并写明具体页码并将所响应参数做明显标注。

投标人名称：                      （公章）

日　  　期：            年      月      日

七、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：后附有效营业执照等材料复印件加盖公章。

(二)提供近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

(三)近三年财务状况

提供近三年（2022年至2024年）具备经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（当投标人成立日期在2022年至2024年之间的，提供自成立日期起至2024年之间的财务审计报告，2025年以后新成立的公司无财务审计报告的，提供自成立之日起至今的财务状况良好承诺书或基本帐户开户行出具的资信证明）；

# (四)投标人认为需要提供的其他资格审查资料
八、近三年完成的类似项目

| 序号 | 项目名称 | 签约时间 | 履约情况 | 采购单位 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表后按顺序，附满足招标文件要求的业绩证明材料。

九、技术部分

根据《吉林省财政厅关于开展“双盲”评审有关工作的通知》本项目采用“双盲”评审。

技术部分（暗标部分）制作要求：

投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

1.版面要求：A4纸张大小；

2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色；

3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；

4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐；

5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。

十、其他材料

招标文件中要求的资料或投标人认为针对本项目有必要提供的资料。

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

······

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表

（如果有，提供）

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 证书到期日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）

年     月     日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日