
2026年重大动物疫病监测及常见动物疫病监测与诊断试剂采购
招标文件

项目编号：1499002026AGK01075
采购单位：山西省动物疫病预防控制中心
代理机构：山西恒信达招标代理有限公司
日期：二〇二六年六月

目录

1第一部分  采购公告


5第二部分  投标人须知


31第三部分 评标标准和评标办法


37第四部分 合同原则


44第五部分 商务、技术要求


109第六部分 投标文件格式





第一部分  采购公告
	项目概况

2026年重大动物疫病监测及常见动物疫病监测与诊断试剂采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月30日08：30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：1499002026AGK01075
项目名称：2026年重大动物疫病监测及常见动物疫病监测与诊断试剂采购

预算金额（元）：3790000
最高限价（元）：450000、550000、450000、500000、490000、400000、500000、450000
采购需求：

标项一

标项名称：口蹄疫等主要动物疫病监测诊断试剂

数量： 

预算金额（元）：450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购口蹄疫等主要动物疫病监测诊断试剂，具体内容及要求以招标文件相应规定为准。

备注：无

标项二

标项名称：非洲猪瘟等动物疫病监测诊断试剂
数量： 

预算金额（元）：550000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购非洲猪瘟等动物疫病监测诊断试剂，具体内容及要求以招标文件相应规定为准。    

备注：无

标项三

标项名称：禽流感病等动物疫病监测诊断试剂    

数量：  

预算金额（元）：450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购禽流感病等动物疫病监测诊断试剂，具体内容及要求以招标文件相应规定为准。

备注：无

标项四

标项名称：布鲁氏菌病等动物疫病监测诊断试剂

数量： 

预算金额（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购布鲁氏菌病等动物疫病监测诊断试剂，具体内容及要求以招标文件相应规定为准。   

备注：无

标项五

标项名称：猪伪狂犬病等主要动物疫病检测试剂 

数量：  

预算金额（元）：490000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购猪伪狂犬病等主要动物疫病检测试剂，具体内容及要求以招标文件相应规定为准。    

备注：无

标项六

标项名称：猪繁殖与呼吸综合征病毒等动物疫病监测诊断试剂 

数量：

预算金额（元）：400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购猪繁殖与呼吸综合征病毒等动物疫病监测诊断试剂，具体内容及要求以招标文件相应规定为准。    

备注：无

标项七
标项名称：小反刍兽疫等动物疫病监测诊断试剂    

数量： 

预算金额（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购小反刍兽疫等动物疫病监测诊断试剂，具体内容及要求以招标文件相应规定为准。    

备注：无

标项八

标项名称：猪瘟等动物疫病监测诊断试剂    

数量：  

预算金额（元）：450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购猪瘟等动物疫病监测诊断试剂，具体内容及要求以招标文件相应规定为准。    

备注：无
合同履约期限：包 1、2、3、4、5、6、7、8，收到供货通知后30日内将货物运送至采购人指定地点。
本项目（否）接受联合体。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1、2、3、4、5、6、7、8：专门面向中小企业采购；
3.本项目的特定资格要求：【包1、2、3、4、5、6、7、8】投标人具有兽药生产许可证或兽用生物制品经营许可证。
三、获取招标文件

时间：2026年06月08日至2025年06月15日，每天上午0：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上

方式：在线获取

售价（元）：0

提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月30日08点30分（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标
开标时间：2026年06月30日08点30分
地点：山西省太原市杏花岭区太原市杏花岭区府西街9号王府商务大厦A座13层C户办公场所-开标室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，应当在法定质疑期内,通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理服务费收费标准：参照原国家发展计划委员会发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的收费标准。

代理费收费金额（元）：/

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：山西省动物疫病预防控制中心

地址：太原市尖草坪区胜利西街5号

联系方式：0351-8395275

2.采购代理机构信息

名称：山西恒信达招标代理有限公司
地址：太原市杏花岭区府西街9号王府商务大厦A座13层C户
联系方式：0351-3088368
3.项目联系方式

项目联系人：牛俊霞
电话：0351-3088368
第二部分 投标人须知

一、投标人须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	投标人资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.本项目是否接受联合体参加：否

3.本项目是否接受代理商参加：是
4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

5.本项目的特定资格要求：投标人具有兽药生产许可证或兽用生物制品经营许可证 

	2
	电子响应文件要求
	电子响应文件（网上递交）：投标人上传一份经投标人单位CA数字证书加密的响应文件至“山西政府采购平台”。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“山西政府采购平台”电子开标、评标系统，投标无效，投标人自行承担由此导致的全部责任。

	3
	本项目最高限价
	最高限价:第一包：450000元；第二包：550000元；第三包：450000元；第四包：500000元；第五包：4950000元；第六包：400000元；第七包：500000元；第八包：450000元。

注：投标人提交的报价不得超过最高限价，否则投标无效。

	4
	合同履约期限
	收到供货通知后30日内将货物运送至采购人指定地点

	5
	质量标准
	全新货物，符合国家规定的合格产品标准及国家验收规范合格标准

	6
	交货（供货）

地点
	山西省动物疫病预防控制中心指定地点

	7
	开标时间、地点
	详见采购公告

	7
	电子投标文件解 
密时间、地点
	时间：同投标截止时间， 解密时长30分钟。解密截止时间未进行解密的，视为未递交投标文件，由投标人自行承担责任。
地点：山西省政府采购网-政采云平台线上

	8
	投标人应提交的资格证明文件
	1、具有独立承担民事责任的能力的承诺函（见‘投标文件格式’）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（见‘投标文件格式’）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见‘投标文件格式’）

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（见‘投标文件格式’）

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件

投标人须提供近三年无重大违法记录声明（见‘投标文件格式’）；

6、投标人廉洁自律承诺函（见‘投标文件格式’）；

7、承诺函（见“响应文件格式”）；

8、投标保证金提交凭证；
特定资格要求

投标人须提供兽药生产许可证或兽用生物制品经营许可证。

10、中小企业声明函
投标人提供有效的中小企业声明函（见“响应文件格式”）
11、投标人信用信息查询

查询地址：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）；

  投标人未被信用中国、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
注：

1、第1-10项资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开启后补正。

2、第11项查询结果中投标人存在失信记录情形的，其投标文件将作无效处理。查询记录与其他评审资料一并保存。

	9
	投标人应提交的报价文件
	★报价一览表 (见‘投标文件格式’)

★分项报价表 (见‘投标文件格式’)

	10
	投标人应提交的商务、技术文件
	★1、法定代表人（负责人）身份证明书（见‘投标文件格式’）； ★2、法定代表人（负责人）授权委托书（见‘投标文件格式’）

若投标人代表为法定代表人（负责人）的可不提供；

★3、投标函（见‘投标文件格式’）；

★4、报价一览表（见‘投标文件格式’）；

★5、偏离表（见‘投标文件格式’）；

6、投标人同类型项目（业绩）；

7、投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述或使用说明（格式自拟）；

8、技术及服务方案（格式自拟）；

9、服务承诺（格式自拟）；

10、投标人认为需要提供的其他商务、技术材料（格式自拟）。

11、政策性要求。

加★的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格。

	11
	投标保证金
	1.投标保证金金额：

第一包：4500元；第二包：5500元；第三包：4500元；第四包：5000元；第五包：4900元；第六包：4000元；第七包：5000元；第八包：4500元。
2.递交方式：通过投标人基本银行帐户电汇、银行保函、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（汇入时在“备注栏”注明：项目名称及包号） 

3.投标人应确保上述款项在投标文件递交截止时间前(以银行到账时间为准)汇入到采购代理机构指定账户，否则其投标保证金视为无效。

4.缴纳保证金账户信息：

账户名称：山西恒信达招标代理有限公司

开户账号：3511 2230 0000 0339 0 

开户银行：晋商银行府西街支行 

行    号：313161000365

	12
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	13
	评标办法
	综合评分法

	14
	评标委员会的组成
	评标委员会由5人组成：采购人代表1人、评标专家4人。

评审专家从政府采购评审专家库内随机抽取

	15
	中标人的确定
	授权评标委员会直接确定

	16
	代理服务费
	由中标人支付，中标人在收到中标通知书后及时向代理机构一次性付清代理服务费

	17
	合同分包
	本项目不接受合同分包

	18
	采购合同
	采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起10日内签订采购合同，最长不得超过30日

	19
	现场勘查（或标前答疑会）
	本项目不集中举行答疑会或勘查现场。

	20
	本项目所属行业
	工业

	21
	招标文件澄清发出的形式
	通过“山西政府采购平台”在线发出。投标人应密切关注“山西政府采购平台”，如有招标文件的澄清及时登录查看。

	21
	招标文件修改发出的形式
	通过“山西政府采购平台”在线发出。投标人应密切关注“山西政府采购平台”，如有招标文件的修改及时登录查看。

	22
	投标人确认收到招标文件修改
	投标人无需单独确认，“山西政府采购平台”将记录投标人下载情况。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

	23
	投标文件的加密
	电子投标文件要求使用“山西政府采购平台电子投标客户端”制作并加密，“山西政府采购平台”不接收未按要求加密的投标文件。

	24
	投标文件的递交
	各投标人在规定的响应截止时间前将加密后的投标文件，通过“山西政府采购平台电子投标客户端”递交；递交时间超过投标文件提交截止时间的将不予接收该投标人的全部投标文件。

	25
	投标文件的修改与撤回
	（1）在规定的投标文件提交截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“山西政府采购平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标文件提交截止时间前完成上传。

（2）投标人修改投标文件的，应使用“山西政府采购平台电子投标客户端”制作成完整的投标文件，并进行编制、加密和递交，以投标人文件提交截止时间前最后完成上传的投标文件为准。

	26
	其他事项
	获取招标文件后如对招标文件中认为有不合理、不清楚以及有疑义并需要修正的地方，请在招标规定日期前以书面形式告知，以便统一上网公告更正，如不提交书面材料视同完全同意招标文件所有条款。


二、电子响应须知附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	电子投标文件编制
	1.投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。

2.在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。

3.电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。

4.加密的电子投标文件在山西省政府采购平台指定位置上传。如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为投标无效。

	2
	电子投标文件解密
	2.1在招标文件规定的投标文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。

2.2电子投标文件解密时间： 30 分钟

2.3电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。

2.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1)投标人未在规定时间内解密投标文件的；

（2)投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密的；

（3)投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。

	3
	电子化招标项目视为串通情形的认定
	3.1不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(六)项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。

3.2系统记录的参加同一项目的不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(一)项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

3.3投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(五)项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。

	4
	其他
	1.本项目采购活动实行全流程电子化。评标委员会以经投标人CA加密的电子文件为评审依据（特殊情况下，启用备份文件的除外），投标人对所提供材料的真实性和一致性负责。

2.项目中标后，代理机构使用CA签章直接以电子文档形式在线向中标供应商发送中标通知书，不再发送纸质中标通知书。

	注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准；解密流程如与本表不一致的，以山西政府采购平台解密流程为准。


三、投标人须知
一、总 则
1.适用范围
本招标文件适用于本次招标活动的全过程。
2.定义 

2.1采购人：指进行本次招标活动的单位。

2.2代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展招标活动，组织本次招标活动的执行机构，即“采购代理机构”。

2.3投标人：指符合本招标文件规定按期提供投标文件参加投标活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4潜在投标人：指符合本招标文件各项规定的投标人。

2.5货物：指投标人按招标文件商务技术要求，向采购人有偿提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.6服务：指投标人按照招标文件技术需求应该履行的承诺和义务。

2.7工程：指本招标文件中所述所有工程及投标人应该履行的承诺和义务。

2.8招标文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目招标活动的主要依据，对各方均具有法律约束力。

2.9投标文件：是指投标人应招标文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。

2.10“合同”是指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.11中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准——《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.12监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.13残疾人福利性单位是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的单位。 

3.合格投标人的条件
3.1具有本项目生产、制造、加工、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人均可参加投标。
3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于投标人的规定，有能力提供采购货物/服务/工程的投标人。

3.3投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具有本招标项目对投标人所需要的资质条件：详见“招标公告”。
3.4如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按招标文件提供的格式填写)。
3.5投标人应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.6子公司参加本项目投标的，遵守“招标公告”资质条件。

3.7分公司参加本项目投标的，遵守“招标公告”资质条件。并提供总公司授权委托书，以证明总公司同意分公司使用其资质并且愿意承担投标后果及相应法律责任。
3.8具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的投标人的特别规则如下：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包或者未分包的同一招标项目投标；否则，相关投标均无效。
4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加招标有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

招标文件

5.招标文件的组成

    5.1招标文件由下列六部分组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知
第三部分 评标标准和评分方法

第四部分 合同原则
第五部分 商务、技术要求
第六部分 投标文件格式

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.招标文件的澄清和修改

6.1澄清、修改时间：递交投标文件截止日之前，招标代理机构或者采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，其内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构或采购人应当在投标截止时间至少15日前，招标代理机构将在中国政府采购网山西分网发布更正公告；不足15日的，招标代理机构或采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。
6.2代理机构（或采购人)对澄清要求的处理：代理机构（或采购人)对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件或变更公告的方式进行。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。
6.3投标人澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑和询问。投标人提出的询问，招标代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。投标人提出的质疑，招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
6.4澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，代理机构（或采购人)一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，代理机构（或采购人)有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。
投标文件

7.投标文件的语言和计量单位
7.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料的说明）以及投标人与代理机构（或采购人）就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
7.2除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。
原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
8.投标文件的组成及相关要求

8.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分。
资格证明文件指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

报价文件指供应商提交的满足招标文件规定的报价文件。

商务技术文件指投标人提交的证明其提供的货物、服务符合招标文件规定及证明其中标后有能力履行合同的文件。
本次招标，投标人应按本招标文件要求提交资格证明、报价文件、商务技术部分内容和需要投标人自行编写的其他文件，（具体填写要求及格式详见招标文件第六部分）。
8.2投标文件要求内容及编排顺序

响应文件规格幅面（A4）；按照招标文件第六部分格式要求和系统中的编排顺序，统一编目、正序编排页码（投标文件中扫描件或影印件及彩色宣传资料等均须与响应投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。
8.3本招标文件第六部分已提供“投标文件格式”的，应按照格式要求编制（投标人可以对所提供的格式进行扩展，但不得减少格式中要求的内容，否则投标无效），没有提供格式的，投标人自拟。

8.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.5投标保证金

（1）投标人须在提交投标保证金截止时间之前交纳保证金。
（2）缴纳保证金方式查看投标人须知前附表。

注：未按要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标文件，将被视为无效响应。
8.6未中标的投标人的投标保证金将在发放中标通知书后5个工作日内予以退付。
8.7中标单位与采购人签订政府采购合同后，代理公司在5个工作日内将中标单位的投标保证金予以退付。

8.8投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:

（1）开标后投标人在投标有效期内撤回投标文件的; 

（2）中标投标人无正当理由不与采购人签订合同;

（3）违反承诺函的相关内容及条款的；

（4）提供虚假材料谋取中标的;

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

（6）与采购人、代理机构、其他投标人恶意串通的;

（7）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

（8）在开标过程中与采购人进行协商、不按照招标文件和中标投标人投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的;

（9）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
9.投标报价

所有报价均以人民币“元”为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项货物的制造、运输、堆放、交验、保险、售后服务和相关税费等所有费用。由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

（1）投标人报价不得超过预算金额、最高限价，否则报价无效。

（2）本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

（3）投标人投报多包的，应对每包内容分别填报，不得拆包分项投标。
（4）投标的报价优惠承诺应对开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外,任何超出采购文件要求而额外赠送的货物、培训等其他形式的优惠,在评标时将不作为价格折算的必备条件。
（5）投标人要按报价一览表（统一格式）的内容填写报价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签字或盖章。

（6）本项目采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

10.电子投标文件

10.1投标人应使用电子投标客户端制作电子投标文件，并使用数字证书（CA）按招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。

10.2电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均要求采用原件扫描件。

10.3电子投标文件解密：投标人在到达开标时间后，使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）及网络终端设备，在招标文件规定的解密时间内（30分钟）使用数字证书（CA）对已递交的电子投标文件进行解密。

10.4如果投标人未在规定的解密时间内进行解密，视为撤销其投标文件。

11.投标内容填写说明
11.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应；
11.2投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。
11.3投标文件应严格按照招标文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。
11.4开标报价一览表要求按格式统一填写，除不得自行增减表头内容外，可根据填报情况变换表格格式（指横排或竖排）和增减行。
11.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

11.6因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11.7为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信原则，在本次投标文件的偏离表中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并附于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评委会有权决定对该投标予以拒绝。
12.投标文件的有效期

12.1本项目投标文件的有效期为90日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
12.2 在特殊情况下，采购人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；投标人可以拒绝采购人的要求而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。同意延长投标有效期时，本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。

13.投标文件的签署及规定
13.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定；
13.2投标文件电子版使用政采云投标客户端编制，要求所附相关证书证件及相关资信等均为原件扫描件，采用单位或个人数字证书进行电子签章。

13.3投标文件中由投标人代表签字的，投标人应在投标文件中提供按招标文件格式填写的《法定代表人授权委托书》，否则按无效投标处理。
13.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖投标人公章或法定代表人或其授权的投标人授权代表签署。
13.5投标人对本招标文件第六部分“投标文件格式”中提供格式的资料，必须按照表格式要求在指定位置加盖与投标人全称相一致的标准公章并经法定代表人或投标人代表签字，否则按无效投标处理。
四、投标文件的递交

14.投标文件的递交

网上递交：投标人需在投标截止时间前使用CA数字证书登录政采云投标客户端上传加密的电子版投标文件，电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，逾期递交或未正常递交投标文件的,系统将予以拒收。

15.投标截止时间(见投标人须知前附表)
电子投标文件须在投标截止时间前提交。未在投标截止时间前提交电子投标文件的，视为放弃投标。
16.投标文件的补充、修改和撤回
16.1投标人在投标文件上传截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改内容需在“山西政府采购平台”上传加密，未进行上传的补充、修改内容无效。
16.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

16.3在投标文件上传截止时间之后，投标人不得对其已上传的投标文件（含补充、修改）进行撤回。

五、开标
17. 开标及其有关事项
17.1递交投标文件截止时间后，由招标代理机构组织开标仪式，并对开标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

17.2代理机构在到达开标时间后开启解密，投标人接到解密指令后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。由于投标人原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的，视为未提交投标文件，其投标无效。解密截止时间后，供应商将无法对响应文件进行解密。除特殊情形启用备份文件的除外，代理机构不得以任何理由延长解密时间。

17.3解密成功后，代理机构在报价阶段开启签字时段环节，投标人对开标一览表进行确认。投标人未对投标报价进行确认的，视同认可开标结果。
六、评标程序和要求
18.组建评标委员会
18.1 代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家共五人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

18.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

18.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

18.4无法及时补足评标委员会成员的，代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

18.5代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
19.投标文件初步评审
19.1 资格性审查

由采购人或代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对各投标人投标文件中的资格性要求进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。经审查如果投标人投标文件中资格不符合招标文件要求的资格条件的，其投标将被拒绝。

招标人或代理机构对资格审查进行记录，并签字确认，与采购文件一并存档。

招标人或代理机构对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标是否有效的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

为保证投标的公开、公正、公平，投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

19.2 符合性审查
评标委员会应当对3家及以上资格性审查合格的投标人的商务技术文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。
重大偏离（主要技术、商务要求）是指投标内容、合同履约期限、交货地点等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、投标函未经法人盖章和法定代表人或委托人签字或盖章的；

B、投标文件内容未严格按招标文件要求进行编制的；

C、投标文件未按招标文件的规定签署、盖章的；

D、投标有效期不满足招标文件要求的；

E、合同履约期限、交货地点等不满足招标文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

F、未按照招标文件规定报价的；

G、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（3）重大偏离不允许在开标后修正。

（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.3审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误者百分比有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
19.4评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。
20.投标的澄清
20.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会在线上要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

20.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复须加盖公章，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者纠正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。
20.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
21.详细评审
评标委员会只对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较；评审依据投标人的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明（招标文件中要求提交样品或证明材料原件的情形除外）。具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件“评标标准和评标方法”。

本项目如为非单一产品采购，其中货物名称前标注‘*’为核心产品。投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，价格分高的投标人获得中标候选人推荐资格,价格得分相同的技术分高的投标人获得中标候选人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。
22.评审复核
评标委员会要对评审数据进行校对、核对，对畸低的投标报价进行复核，特别是对投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。
23.确定中标人
采用综合评分法的，评标委员会根据评审结果按得分由高到低顺序排列推荐三名中标候选人或根据授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

根据采购人实际需求，本次项目允许投标人对多包进行投标但不得中标多包，已中标的供应商不参与下一包的评审。

24.编写评标报告
评标委员会组长根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告由全体评标成员共同签字确认。

25.评标过程保密
25.1采购人、招标代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员、监督人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

25.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.重新评审及关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，招标人或代理机构均有权依法决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
27.采购项目废标
27.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的投标人不足3家的；
（2）所有投标人的报价均超过了项目最高限价，采购人不能支付的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。
27.2废标后，采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

27.3采购人或招标代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标人或者招标代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
七、签订合同
28.中标通知
28.1评标委员会按照评标报告中推荐的第一中标候选人为中标人。
28.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28.3代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告，中标结果公告内容应当包括招标人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

28.4对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。招标代理机构（或采购人）对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

29.签订合同
29.1 中标人与采购人应在接到中标通知书后 10 日内签订书面采购合同，最长不得超过 30日。如果未按规定及要求签订政府采购合同，采购人有权取消其中标资格，并按照评标委员会推荐中标候选人顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

29.3 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%。

29.4 中标人一旦中标,未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照中标人中标后毁标，终止或解除合同等依约处理。

29.5 违反 29.1 条、29.2 条、29.4 条的规定,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。

八、中标服务费
30.中标服务费

由中标人支付，中标人在收到中标通知书后及时向代理机构一次性付清代理服务费。

代理服务费收费标准：参照原国家发展计划委员会发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的收费标准。

九、保密和披露
31.保密
31.1投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

31.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

32.披露
32.1代理机构（或采购人）有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
32.2在代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问和质疑
33.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑
投标人对政府采购活动事项、招标文件有询问或疑问的，可以书面形式向代理机构提出询问，代理机构应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
33.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。
33.2 投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内提出质疑。质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

应知其权益受到损害之日指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

33.3  供应商提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定，如实填写“项目质疑管理”程序“质疑列表”中有关质疑事项的全部内容，并按系统要求的文件格式上传必要的证明材料扫描件或图片。在线质疑由供应商委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。
质疑函应当包括以下主要内容：

33.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.3.2质疑项目名称、编号、包号（若分包）；

33.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.3.4事实依据；

33.3.5必要的法律依据；

33.3.6提出质疑的日期。

33.4 有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构（或采购人）可不予受理：
（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与报价，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

33.5代理机构（或采购人）将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。
33.6投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构（或采购人）可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
33.7质疑投标人对代理机构（或采购人）的答复不满意以及代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门进行投诉。

违约处罚

34.投标人有下列情形之一的，中标、成交无效，代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定做出处理。 
（1）提供虚假材料谋取中标的； 
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的； 
（3）与采购人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的； 
（4）向招标人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正益的；

（5）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7） 开标后投标人撤回其投标的；

（8） 在评标期间，影响代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（9）中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的； 

（10）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（11）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
（12）法律法规规定的其他事项。

35.评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

 评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

36.采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予以通报；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

（1）未按照本办法的规定编制采购需求的；

（2）招标人向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（3）向中标人提出不合理要求作为签订合同条件的。

（4）泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密的；

（5）以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（6）法律法规规定的其他违法违规行为。

37.采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报；代理机构有违法所得的，没收违法所得。

（1）代理机构及其分支机构在所代理的采购项目中投标或者代理投标，为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询的；

（2）设定最低限价的；

（3）未按照规定进行资格预审或者资格审查的；

（4）违反本办法规定确定招标文件售价的；

（5）未按规定对开标、评标活动进行全程录音录像的；

（6）擅自终止招投标活动的；

（7）未按照规定进行开标和组织评标的；

（8）未按照规定退还投标保证金的；

（9）违反本办法规定进行重新评审或者重新组建评标委员会进行评标的；

（10）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的； 

（11）未妥善保存采购文件的；

（12）其他违反本办法规定的情形。
十二、政策落实
1.采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购本国产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2.采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的。

3.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

4.采购货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

5.项目涉及价格折扣优惠的绿色产品要求：投标人在本项目所投产品属于优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品；

当供应商所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。供应商应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》，符合价格扣除优惠措施的，将根据供应商提供的产品及证明材料给予一定比例的价格扣除。

对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施、分别计算、叠加执行，叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。

6.绿色数据中心建设项目要求：若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。供应商则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》。

7.绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：根据财政厅晋财购[2024]54号文件精神，如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，需要严格落实相关文件精神，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，供应商在提交响应文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”。
8.政府采购绿色包装和绿色运输要求：本项目中涉及到商品包装和快递包装的，其包装材料和运输环节的要求和履约验收要求严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准及相关要求，投标人在提交投标文件中需提供《商品包装和快递包装承诺》。鼓励中标人在运输过程中推广使用新能源车辆进行配送，优化运输路线以减少空驶和碳排放，确保运输过程的环保性。
9.中小企业参加本项目：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文件、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库[2022]19号文件、《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》晋财购〔2022〕6号、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，如实填写《中小企业声明函》。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

文件有关规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予扣除（非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包，要在采购需求编制审查中予以明确，对符合规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。各地、各部门要高位区间落实政府采购评审优惠措施，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为20%，特殊情况的不应低于10%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%-6%，特殊情况的不应低于4%。政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为3%-5%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的3%-5%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1%-2%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1%-2%。

政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业认定时，依据工业和信息化部、国家统计局国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），投标人须提供中小企业声明函，否则不予认可。

10.残疾人福利单位参加本项目：

根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

11.监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。本项目投标人属于监狱企业的，货物/服务价格给15％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：1、监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

监狱企业证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

12.联合体参加项目要求：

如本项目如为接受大中型企业与小微企业组成联合体采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、招标代理机构应当对联合体的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、招标代理机构应当对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

13.《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。
14.在政府采购中实施本国产品标准及相关政策

对本国产品的支持政策

（1）本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。

（2） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
15.项目涉及创新产品、创新服务的评审标准
投标人投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

供应商投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

16.评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

注：本项目（包）如属于专门面向中小企业采购的采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

在“山西省政府采购网-采购平台”开评标的项目，按照平台的规定和要求执行。

第三部分 评标标准和评标办法
一、评标原则

客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会判断投标文件的评审仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评标。 
独立性原则：评审工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素干扰和影响，评标委员会成员对出具的专家意见承担个人责任。
保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守投标人的商业秘密。
综合性原则：评标委员会将综合分析评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定中标候选人。

少数服从多数原则：评标委员会成员应当依法独立评标，遵守评标工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出评审结论；持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。

三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

详见第二部分投标人须知第十二条政策落实。
四、强化政府采购异常低价审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

五、资格性审查

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	基本资质
	具有独立承担民事责任的能力，提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效
	具有独立承担民事责任的能力，提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	基本资质
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	基本资质
	提供的廉洁自律承诺函。
	提供投标人廉洁自律承诺函。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	7
	基本资质
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
	提供承诺函。 

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则响应无效。

	8
	基本资质
	投标人需要提供保证金缴纳证明。
	提供投标保证金提交凭据；

1.采用银行转账方式的，提供投标人基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）扫描件及投标保证金交纳回单或回执；

2.采用电子保函形式的，需提供扫描件；

3.采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提供票据或保函原件扫描件。

以上任意一项证明材料须清晰、有效、完整。否则响应无效。

	9
	特定资质
	投标人具有兽药生产许可证或兽用生物制品经营许可证。
	投标人提供的证明文件清晰、符合要求,否则，响应无效。

	10
	采购政策
	投标人应为中小企业。
	请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以招标文件要求为准。

	11
	其他
	投标人信用信息查询。
	1.查询地址：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）；

2.被信用中国列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，投标无效。
3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：资格审查小组于开标当日对各供应商信用记录进行查询。查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存。


说明：除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。
六、符合性审查
	序号
	类型
	要求
	要求说明

	1
	商务
	法定代表人（负责人）身份证明文件
	1.1证明文件须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。

1.2证明文件不符合以上要求的或未提供的，投标无效。

	2
	商务
	法定代表人（负责人）授权委托书证明文件


	2.1证明文件须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。

2.2证明文件不符合以上要求的或未提供的，投标无效。

	3
	商务
	投标函
	3.1投标函须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。

3.2投标函不符合以上要求的或未提供的，投标无效。

	4
	商务
	商务条款响应内容
	4.1提供商务服务条款偏离表；

4.2偏离表须内容完整、签署符合要求，否则，投标无效。

4.3对照招标文件第五部分“一、二、三、四”要求的响应情况进行审查。未对标“★”全部做出实质性响应的，投标无效。

	5
	报价
	投标文件的报价
	不接受超出本项目最高限价的报价

	6
	技术
	投标货物技术参数偏离表
	5.1提供投标货物技术参数偏离表；

5.2投标货物技术参数偏离表须内容完整、签署符合要求，否则，投标无效。

5.3对照招标文件第五部分“五、技术要求”中标“★”的内容对投标文件的响应情况进行审查。评标委员会共同认定响应内容与其相关证明材料存在重大偏离的，投标无效。


七、评标内容、标准及所占分值
	评分项目
	评定内容及标准
	分值

	分值构成
	商务部分：10分

技术部分：50分

报价部分：40分
	100

	商务部分
	投标人合同执行能力

提供投标人合同案例，以提供近三年内（指从2023年6月至今）承担过的同类型业绩（至少包含所投包货物中任一产品、不要求同型号）的合同案例，合同要求必须提供投标人与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货清单、合同签订日期页。每提供一个同类型项目得1分，最高得5分。

同时，本款可作为加分的合同案例仅指投标人自身的合同案例，即合同案例合同的乙方（供方）必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。
	0-5

	
	产品使用反馈情况
使用单位满意度情况：投标人2023年6月至今承担的同类项目中（可与合同案例一致，不一致的需同时提供有效合同案例）获得采购人满意度评价，评价情况至少为“满意或优或类似好评”的方可计分，每提供一项得0.5分，最高得5分，不提供不得分。

注：同一采购人或同一项目提供多份满意度评价的，按一项计算。
	0-5

	技术部分
	技术指标

满足招标文件要求的全部技术指标的得15分。一般性技术指标有负偏离的，有一项扣0.5分，扣完为止。
	0-15

	
	售后服务体系
根据投标人针对项目提供售后服务保障体系进行打分。

每有一项缺失扣 5 分，每项有一处存在缺陷扣 1 分。

缺陷是指以下情形中的任意一项：项目名称错误；内容与本项目需求无关；方案内容矛盾或前后表述不一致；适用的标准（方法）错误；仅有标题或框架、无具体针对本项目的相关描述；方案无针对性、不可行的；方案简单不全面；明显复制与本项目无关的其他项目内容以及评审小组认为其它不符合本项目的方案描述。
	0-5

	
	项目实施方案

根据投标人提供的（1）供货方案；（2）运输方案；（3）项目进度方案进行打分。

每有一项缺失扣 5 分，每项有一处存在缺陷扣 1 分。

缺陷是指以下情形中的任意一项：项目名称错误；内容与本项目需求无关；方案内容矛盾或前后表述不一致；适用的标准（方法）错误；仅有标题或框架、无具体针对本项目的相关描述；方案无针对性、不可行的；明显复制与本项目无关的其他项目内容以及评审小组认为其它不符合本项目的方案描述。
	0-15

	
	供货及使用过程问题解决方案

根据投标人提供的解决方案主要包含（1）货物在运输过程中产生的供货丢件或错误、产品质量问题处理办法；
每有一项缺失扣 5 分，每项有一处存在缺陷扣 1 分。

缺陷是指以下情形中的任意一项：项目名称错误；内容与本项目需求无关；方案内容矛盾或前后表述不一致；适用的标准（方法）错误；仅有标题或框架、无具体针对本项目的相关描述；方案无针对性、不可行的；方案简单不全面；明显复制与本项目无关的其他项目内容以及评审小组认为其它不符合本项目的方案描述。
	0-5

	
	突发应急事故处理方案

根据投标人提供的解决方案主要包含（1）应急预案；（2）应急事故处理的解决办法；

每有一项缺失扣 5 分，每项有一处存在缺陷扣 1 分。

缺陷是指以下情形中的任意一项：项目名称错误；内容与本项目需求无关；方案内容矛盾或前后表述不一致；适用的标准（方法）错误；仅有标题或框架、无具体针对本项目的相关描述；方案无针对性、不可行的；方案简单不全面；明显复制与本项目无关的其他项目内容以及评审小组认为其它不符合本项目的方案描述。
	0-10

	价格部分
	报价分计算方法：满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/有效投标报价）×40（评分分值计算保留到小数点后两位（四舍五入）
	0-40


第四部分  合同原则

政府采购货物买卖合同
项目名称：                           
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                            
签订时间：                             
政府采购合同协议书

甲方（全称）：                             
乙方（全称）：                             
供方在山西恒信达招标代理有限公司组织的                  公开招标采购中第 

包，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标     等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

（1）采购项目名称：                                         

         采购项目编号：                                       
（2）采购计划编号：                                        

（3）项目内容：
乙方向甲方提供  以下  货物。

	包号
	产品编号
	品名

（通用名称）
	品牌
	规格包装
	生产厂家
	质保期
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

(含税)

	第  包
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

（10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于冷链运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物完整无损地送到甲方仓库。

合同金额

（1）合同金额小写：                
                 大写：                
此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，甲方除了支付上述费用外，不再支付其他任何费用。
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：合同签订后，由需方在财政拨款到位后45日内向供方一次性办理货款支付手续。                    

合同履行
（1）起始日期：    年     月   日，完成日期：      年     月   日。按甲方要求及实际情况协商供货，需使用冷链物流送货上门。
（2）履约地点：                  

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式： 乙方从其账户中以电汇或支票倒送的方式提交履约保证

至以下账户：收款单位：                   
开户名称：                 
行    号：                 
银行账号：                 
    收取履约保证金金额：                 
    履约担保期限：  自本合同生效之日起至本合同终止履行后30日内。保证期满乙方如约履行合同,并提供与甲方验收后双方盖章的“收货证明”，则由甲方将履约保证金无息划回供方账户。                                
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案： 乙方未按本合同履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定时间供货、所供货物经采购单位验收质量不达要求、多次供货质量不达要求、投标响应承诺不能完成时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方应向合同中甲方支付的违约金或损失赔偿额。                                         

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                          
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（检测后对剩余试剂进行无害化处理）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（第一批试剂到货后组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：

1、依据货物装箱单，对所有货物进行初步点验，货物包装如有破损或质量缺陷，乙方应及时进行调换。

2、依据合同货物清单，对货物品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查，如有不符供方应及时加以解决。

3、甲方如有需要在乙方所供货物中提取样品进行质量验收，以甲方的检测结果作为验收依据。若经检测，乙方产品检测结果不合格，甲方有权废除中标结果，另换厂商，并要求乙方承担由此对甲方造成的损失。

4、乙方提供的货物如果验收不合格，甲方将进行退货，由此发生的一切费用及给甲方带来的损失由乙方承担，甲方不承担任何费用。                                        
（5）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（6）履约验收其他事项：     无         

运输条件

（1）乙方应负责安排或预订运输工具并支付运输费，以确保按照合同规定的交货期限交货。
（2）乙方装运的货物不应超过或少于合同规定交纳的数量或重量，否则，乙方单位应对超过或少交数量或重量而产生的后果负责。
（3）乙方承担货物运输过程中的损失、毁坏风险。由于货物生产及运输造成的质变，由乙方负责包退、包换。
甲方责任
（1）及时办理付款手续。

（2）负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

（3）对合同条款及价格负有保密义务。

乙方责任
（1）保证所供货物均为标书承诺的，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

（2）保证售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，进行培训等服务。

（3）乙方应保证所提供货物不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方承担全部责任。任何被乙方用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由乙方承担。

（4）乙方未按合同要求提供货物或服务质量不能满足技术要求，且在规定时间内未使甲方满意的，甲方有权终止合同，同时报请政府采购监管部门对其违约行为进行追究。
违约责任
（1）甲方无正当理由拒付合同款的，甲方向乙方赔偿合同总额2%的违约金。

（2）乙方所交的品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同款总额2%的违约金。

（3）乙方不能交付货物时，乙方向甲方偿付合同款总额10%的违约金，且甲方有权解除本合同并要求乙方承担由此对甲方造成的损失。

（4）乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额5‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

（5）因甲方错告或变更到货地点而给乙方造成的损失，由甲方负担。

不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

争议解决
甲乙双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向甲方所在地法院提出诉讼。

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）中标（成交）通知书

（3）投标（响应）文件

（4）采购文件

（5）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自甲、乙双方法人代表或委托代理人签章确认后即行生效。

合同份数

本合同一式  二 份，甲方执  一 份，乙方执   一 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           

合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商一致的，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

（签章）
	
	法定代表人

（签章）
	

	委托代理人（签章）
	
	委托代理人

（签章）
	

	地  址
	
	地  址
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	开户名称
	
	开户名称
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	银行账号
	
	银行账号
	

	


第五部分 商务、技术要求
★一、商务要求
1、供货期：收到供货通知后30日内将货物运送至采购人指定地点。
2、供货地点：山西省动物疫病预防控制中心指定地点。

3、货物发运：中标人须在发货前24小时通知采购人，以便及时安排人员进行接收。中标人要将货物送达指定地点并负责卸货。保证货物及时无误运输至交货地点，由此产生的一切责任和费用由中标方承担，采购人确认无误后，运输结束。

4、付款方式：采购合同签订后，由甲方在财政拨款到位后45日内向乙方一次性办理货款支付手续。

5、保险要求：投标报价中包含所有货物的保险费用，不再另外收费。
6、包装和运输：

6.1商品包装和快递包装要求：

（1）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

（2）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求，符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

6.2运输要求：

（1）中标人负责安排或预订运输工具并支付运输费，以确保按照合同规定的交货期限交货。

（2）中标人承担货物运输过程中的损失、毁坏风险。由于货物生产及运输造成的质变，由中标人负责包退、包换。

7、质量标准：全新货物，符合国家规定的合格产品标准及国家验收规范合格标准。

8、履约保证金：中标人需在签订合同后5个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交合同金额5%的履约保证金。
二、售后服务
1、供货方案：包括但不限于货物的供应、运输及项目进度表安排等，过程中产生的产品质量问题由投标人负责。

2、投标人需具有完善售后服务体系及突发应急事故处理方案。

★3、投标人所承诺内容，如未履约，采购人有权按照供应商违约终止合同，给采购人造成损失的由投标人全部承担。

★4、如所供产品有任何质量问题，无条件退换货，由此所产生的经济损失由投标人全部承担。

★三、验收要求：

（1）产品到达使用地点后收货日期视为实际交货日期，如有其它情况，须与采购人协商确定。

（2）中标人提供的所有货物应具有全新的、完好的标准包装。如遇交付前已被拆封接收方有权拒绝接收或要求更换，因此造成的一切损失由中标人承担。

（3）最终用户负责对货物的数量和质量进行验收，并出具有验收人签字和单位盖章的验收单。

（4）如验收达不到规定要求，给采购人造成损失的，中标人承担一切责任。
★四、其他要求

第1包 序号1-4、6-10须提供生产厂家的兽药生产许可证和兽药GMP证书。
第2包 序号1-3、5-33须提供生产厂家的兽药生产许可证和兽药GMP证书。
第3包 序号1-13、15-20须提供生产厂家的兽药生产许可证和兽药GMP证书。
第4包、第5包、第6包、第7包 须提供生产厂家的兽药生产许可证和兽药GMP证书。
第8包 序号1-15、18-27须提供生产厂家的兽药生产许可证和兽药GMP证书。
五、技术要求

第1包：口蹄疫等主要动物疫病监测诊断试剂

	序号
	物品名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价
	技术参数

	1
	*口蹄疫病毒O/A型竞争ELISA抗体检测试剂盒
	2*96T/盒
	盒
	75
	2650
	198750
	1.用途：采用竞争ELISA方法，检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫病毒O/A型抗体。
2.规格： 2*96T/盒。
3.保存及有效期：2～8℃保存，有效期12个月。
4.操作简便，一步法，反应时长45分钟。
★5.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	2
	猪塞内卡病毒A型ELISA抗体检测试剂盒
	2*96孔/盒
	盒
	5
	2500
	12500
	1.本试剂盒可检测猪血清中猪塞内卡病毒A型抗体；
2.试剂盒保存条件：2~8℃；
3.试剂盒规格：2*96孔板/盒；
4.敏感性：≥98%；
5.特异性：100%；
6.稳定性：试剂盒批内及批间差异≤5%；
7.试剂盒有效期： 12个月；
8.结果判定：阴性对照OD450nm值均应≤0.15，阳性对照孔OD450nm值应介于0.90-2.50之间，则判定为试验成立。临界值=阳性对照OD450nm均值×0.18；待检血清测定OD450nm值≥临界值判定为阳性；待检血清测定OD450nm值＜临界值判定为阴性。
9、具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）。
★10、具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	3
	猪伪狂犬病毒gB竞争ELISA抗体检测试剂盒
	2*96孔/盒
	盒
	12
	2500
	30000
	1.本试剂盒可检测猪血清样本中伪狂犬病毒gB抗体；
2.试剂盒保存条件：2~8℃；
3.试剂盒规格：2*96孔板/盒；
4.敏感性：≥98%；
5.特异性：100%；
6.稳定性：试剂盒批内及批间差异≤5%；
7.试剂盒有效期：12个月；
8.结果判定：阴性对照平均OD450nm值＞0.8，阳性对照平均OD450nm值＜0.3，则判定为试验成立。待检血清样品PI值≥0.4时，判定为阳性；待检血清样品PI值＜0.4时，判定为阴性；
9、具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）。
★10、具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	4
	猪口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体酶联免疫吸附试验诊断试剂盒
	2*96孔板/盒
	盒
	2
	2400
	4800
	1.本试剂盒可检测猪口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体；
2.试剂盒保存条件：2~8℃；
3.试剂盒规格：2*96孔板/盒；
4.敏感性：≥98%；
5.特异性：100%；
6.稳定性：试剂盒批内及批间差异≤5%；
7.试剂盒有效期：不低于12个月；
8.结果判定：阴性对照孔平均OD450nm值应不超过0.2，阳性对照孔OD450nm值应不低于0.5，且不超过2.0，否则试验无效。临界值=0.23×阳性对照孔平均OD450nm值。待检样品孔OD450nm值＜临界值时，判定为口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体阴性；待检样品孔OD450nm值≥临界值时，判定为口蹄疫病毒VP1结构蛋白抗体阳性；                                                                                                                      9、具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）。
★10、具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	5
	核酸提取或纯化试剂
	96T/盒
	盒
	60
	900
	54000
	1.分离技术为磁珠法，采用200nm粒径硅羟基磁珠，在高盐度下可有效吸附DNA或RNA；
2.适用于ABI MagMAX Express-24和Thermofisher KingfiserFLEX等自动核酸提取仪；
3.试剂盒含有完成核酸抽提全过程所需全部试剂（包括乙醇/异丙醇等）；
4.适用于血清、血浆、喉头/泄殖腔拭子、环境拭子、组织处理液等样品的检测；
5.保存条件：室温保存；
6.灵敏度：最高能抽提出50uL血清\血浆样品中20个拷贝的RNA；
7.病毒RNA回收率：≥50%；
8.试剂盒规格：96T，4块预分装深孔板,1块预分装潜孔板，撕开封膜即用；含96T磁棒套；
9.提取时间：≤30min

10.保质期:12个月；
11.售后服务：专人上门调试反应程序，并做详细讲解；

	6
	猪瘟病毒/猪蓝耳病毒通用型/口蹄疫病毒通用型三重荧光PCR引物、探针
	50份/包
	包
	8
	2900
	23200
	1.用途：本产品采用实时荧光PCR方法同时检测猪瘟病毒、猪蓝耳病病毒、猪口蹄疫病毒的RNA，适用于猪瘟病毒、猪蓝耳病病毒、猪口蹄疫病毒的检测、诊断和流行病学调查，对仪器设备要求较低，能够广泛用于实验室各种荧光PCR仪；
2．保存及有效期：常温条件下保存，有效期为12个月；
3．敏感性：内控样本敏感性为100%，综合评价敏感性98%以上；
4．特异性：100%；
5．稳定性：批内及批间差异≤3%；
6．产品规格：50份/包；
7．试剂组成：阴性质控品、阳性质控品、引物探针管、说明书。

	7
	猪瘟/高致病性猪蓝耳病双重荧光PCR引物、探针
	50份/包
	包
	7
	2300
	16100
	1．用途：本产品采用实时荧光PCR方法同时检测猪瘟病毒、高致病性猪蓝耳病病毒的RNA，适用于猪瘟病毒、高致病性猪蓝耳病病毒的检测、诊断和流行病学调查，对仪器设备要求较低，能够广泛用于实验室各种荧光PCR仪；
2．保存及有效期：常温条件下保存，有效期为12个月；
3．敏感性：内控样本敏感性为100%，综合评价敏感性98%以上；
4．特异性：100%；
5．稳定性：批内及批间差异≤3%；
6．产品规格：50份/包；
7．试剂盒成：阴性质控品、阳性质控品、引物探针管、说明书。

	8
	禽流感病毒H5、H7和新城疫三重荧光PCR引物、探针
	50份/包
	包
	7
	2900
	20300
	1．用途：本产品采用实时荧光PCR方法同时检测禽流感病毒H5、H7和新城疫病毒的RNA，适用于禽流感病毒H5、H7和新城疫病毒的检测、诊断和流行病学调查，对仪器设备要求较低，能够广泛用于实验室各种荧光PCR仪；
2．保存及有效期：常温条件下保存，有效期为12个月；
3．敏感性：内控样本敏感性为100%，综合评价敏感性98%以上；
4．特异性：100%；
5．稳定性：批内及批间差异≤3%；
6．产品规格：50份/包；
7．试剂组成：阴性质控品、阳性质控品、引物探针管、说明书。

	9
	禽流感病毒H5、H7和H9亚型三重荧光PCR引物、探针
	50份/包
	包
	7
	2900
	20300
	1．用途：本产品采用实时荧光PCR方法同时检测禽流感病毒H5、H7和H9亚型的RNA，适用于禽流感病毒H5、H7和H9亚型的检测、诊断和流行病学调查，对仪器设备要求较低，能够广泛用于实验室各种荧光PCR仪；
2．保存及有效期：常温条件下保存，有效期为12个月；
3．敏感性：内控样本敏感性为100%，综合评价敏感性98%以上；
4．特异性：100%；
5．稳定性：批内及批间差异≤3%；
6．产品规格：50份/包；
7．试剂组成：阴性质控品、阳性质控品、引物探针管、说明书。

	10
	禽流感病毒H5和H7亚型双重荧光PCR引物、探针
	50份/包
	包
	6
	2300
	13800
	1．用途：本产品采用实时荧光PCR方法同时检测禽流感病毒H5和H7亚型的RNA，适用于禽流感病毒H5、H7的检测、诊断和流行病学调查，对仪器设备要求较低，能够广泛用于实验室各种荧光PCR仪；
2．保存及有效期：常温条件下保存，有效期为12个月；
3．敏感性：内控样本敏感性为100%，综合评价敏感性98%以上；
4．特异性：100%；
5．稳定性：批内及批间差异≤3%；
6．产品规格：50份/包；
7．试剂组成：阴性质控品、阳性质控品、引物探针管、说明书。

	11
	荧光RT-PCR反应体系（冻干预分装）
	8头份/条，八联管分装
	条
	225
	250
	56250
	1.用途：本体系搭配引物、探针使用，采用实时荧光RT-PCR方法检测病毒的核酸，适用于各种病毒的检测、诊断和流行病学调查，对仪器设备要求较低，能够广泛用于实验室各种荧光PCR仪；
2．保存及有效期：常温条件下保存，有效期为12个月；
3．敏感性：内控样本敏感性为100%，综合评价敏感性98%以上；
4．特异性：100%；
5．稳定性：常温运输、常温保存，批内及批间差异≤3%；
6．试剂规格：8头份/条，八联管分装；
7．试剂组成：PCR反应体系、说明书。PCR反应体系为八联管原位冻干粉（非冻干球），含有荧光PCR所需的Taq酶、反转录酶、dNTPs、Mg2+等所有组分；


第2包：非洲猪瘟等动物疫病监测诊断试剂
	序号
	物品名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价
	技术参数

	1
	*非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒
	50检份/盒
	盒
	120
	800
	96000
	1.作用与用途：用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺脏、肌肉、血粉、环境样品等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。
2.保存条件：-15℃以下冷冻保存。
3.试剂盒规格：50次/盒。
4.试剂盒组成：荧光PCR酶混合液900μl/管、引物探针、阳性对照100μl/管、阴性对照100μl/管。
5.敏感性100%，特异性100%
6.反应程序：50℃孵育2分钟，95℃预变性5分钟；95℃变性15秒，60℃退火延伸1分钟，45个循环，在每一循环的60℃时收集FAM荧光信号。
7.结果判定（1）阳性对照Ct值应＜30且出现特异性扩增曲线，阴性对照应无Ct值且Ct值≥40且无特异性扩增曲线，试验结果有效；否则应重新进行试验。
（2）被检样品Ct值≤38且出现特异性扩增曲线，判为阳性；当无Ct值或Ct值≥40，判为阴性；当38＜Ct值＜40且出现特异性扩增曲线，判为疑似。对疑似样品，模板量加倍（4µl）进行复检2次，有1次出现Ct值＜40且出现特异性扩增曲线即判为阳性，否则判为阴性。
8.试剂盒有效期12个月。
9.国家非洲猪瘟参考实验室提供技术支持（提供有效证明文件）。
10.中国兽医药品监察所提供生产与检验报告（提供有效证明文件）。
11.具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）。
★12.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	2
	非洲猪瘟病毒（P72/CD2v/MGF）三重荧光PCR检测试剂盒
	50检份/盒
	盒
	25
	1800
	45000
	1.作用与用途：用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肌肉、唾液、精液、口鼻拭子、肛拭子和环境拭子等样品中的非洲猪瘟病毒P72基因、CD2v基因和MGF505-1R基因的检测。
2.保存条件：-15℃以下冷冻保存，有效期为15个月。
3.试剂盒规格：50检份/盒
4.试剂盒组成：酶反应液1000μl/管、引物探针1管、阳性对照500µl/管、阴性对照500μl/管。
5.PCR反应加样后将PCR反应管瞬时离心，然后置于荧光PCR仪内，进行如下反应：
37℃孵育2分钟；95℃预变性20秒；95℃变性10秒，60℃延伸30秒，共40个循环；设置60℃收集FAM、VIC与Cy5荧光信号。
6.结果判定：（1）非洲猪瘟病毒P72基因FAM信号通道下，当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且Ct值＜37时，判定为非洲猪瘟病毒P72基因阳性。当样品的扩增结果无Ct值或无典型的扩增曲线时，可初步判定为非洲猪瘟病毒P72基因阴性；当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且37≤Ct值＜40时，可初步判定为非洲猪瘟病毒P72基因可疑；对初步判定阴性样品或可疑样品应再进行1次复检，做3个重复反应，若1、2或3个重复反应的Ct值＜40，且出现典型的扩增曲线，最终判定为非洲猪瘟病毒P72基因阳性，扩增结果无Ct值或无典型的扩增曲线时，最终判定为非洲猪瘟病毒P72基因阴性。
（2）非洲猪瘟病毒CD2v基因VIC信号通道下样品的扩增结果有典型的扩增曲线且Ct值＜37时，判定为非洲猪瘟病毒CD2v基因阳性。当样品的扩增结果无Ct值或无典型的扩增曲线时，可初步判定为非洲猪瘟病毒CD2v基因阴性；当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且37≤Ct值＜40时，可初步判定为非洲猪瘟病毒CD2v基因可疑；对初步判定阴性样品或可疑样品应再进行1次复检，做3个重复反应，若1、2或3个重复反应的Ct值＜40，且出现典型的扩增曲线，最终判定为非洲猪瘟病毒CD2v基因阳性，扩增结果无Ct值或无典型的扩增曲线时，最终判定为非洲猪瘟病毒CD2v基因阴性。
（3）非洲猪瘟病毒MGF基因Cy5信号通道下样品的扩增结果有典型的扩增曲线且Ct值＜37时，判定为非洲猪瘟病毒MGF基因阳性。当样品的扩增结果无Ct值或无典型的扩增曲线时，可初步判定为非洲猪瘟病毒MGF基因阴性；当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且37≤Ct值＜40时，可初步判定为非洲猪瘟病毒MGF基因可疑；对初步判定阴性样品或可疑样品应再进行1次复检，做3个重复反应，若1、2或3个重复反应的Ct值＜40，且出现典型的扩增曲线，最终判定为非洲猪瘟病毒MGF基因阳性，扩增结果无Ct值或无典型的扩增曲线时，最终判定为非洲猪瘟病毒MGF基因阴性。
7.国家非洲猪瘟参考实验室提供技术支持（提供有效证明文件）。

★8.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。
9.具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）。

	3
	非洲猪瘟病毒基因I、II型鉴别检测双重引物探针
	50检份/套
	套
	25
	1800
	45000
	1.本产品含针对非洲猪瘟病毒基因I型和II型核酸基因序列的引物探针。
2.本品均经HPLC纯化，纯度≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留。
3.提供与引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照
4.适用范围：用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺脏、肌肉、血粉、环境样品等样品非洲猪瘟病毒基因I型和II型核酸的检测。（与配套的荧光RT-PCR酶反应液、阳性对照搭配使用）。
5.保存条件：-20℃以下保存，有效期为36个月。
6.包装规格：50检份/套。

	4
	非洲猪瘟病毒核酸企业标准样品
	5支/盒
	盒
	90
	500
	45000
	1. 作用与用途：适用于非洲猪瘟病毒分子生物学检测比对试验。
2. 规格：5支/盒,（2份强阳性，2份弱阳性，1份阴性，1ml/份）。
3. 保存条件/有效期：-20℃以下保存，有效期为3个月。

	5
	布氏菌病虎红平板凝集试验抗原
	10ml/瓶
	瓶
	20
	260
	5200
	1.作用与用途：用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病。 
2．保存条件：  2~8℃保存。
3．试剂盒规格： 10ml/瓶      

4．主要成分与含量：本品主要成分为布氏菌  S2  株（CVCC70502）或  S2  和  A99  株（CVCC70502 和 CVCC70203），含量为与 1:45 稀释阳性血清国家标准品出现平板凝集反应， 与 1:55 稀释阳性血清国家标准品不出现平板凝集反应。
5．凝集反应判定标准：
++++    出现大的凝集片或颗粒，液体完全透明。
+++ 有明显的凝集颗粒，液体几乎完全透明。
++ 有较明显的凝集颗粒，液体稍透明。
+ 稍能见到凝集，液体混浊。
- 无凝集，液体均匀混浊。  
6．试剂盒有效期：有效期为 12 个月
7．国家布鲁氏菌病参考实验室或专业实验室提供技术支持（提供有效证明文件）。
8．中国兽医药品监察所提供生产与检验报告（提供有效证明文件）。
★9.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	6
	布氏菌病虎红平板凝集试验阴性血清
	1ml/瓶
	瓶
	20
	120
	2400
	1. 作用与用途：用于布氏菌病虎红平板凝集试验阴性对照
2.保存条件： 8℃以下保存
3.试剂盒规格： 1ml/瓶   
4.主要成分与含量：阴性血清系用健康家兔血液分离血清制成。 
5.结果判定：
++++ 出现大的凝集片或颗粒，液体完全透明。
+++ 有明显的的凝集颗粒，液体几乎完全透明。
++ 有较明显的凝集颗粒，液体稍透明。
+ 稍能见到凝集，液体混浊。
- 无凝集，液体均匀混浊。
6.试剂盒有效期：有效期为 120 个月。
7.国家参考实验室或专业实验室提供技术支持。

	7
	布氏菌试管凝集试验抗原
	10ml/瓶
	瓶
	8
	300
	2400
	1.作用与用途：用于试管凝集试验诊断布氏菌病。 
2．保存条件： 抗原在 2~8℃保存。 
3．试剂盒规格：10ml/瓶。 
4．主要成分与含量：主要成分为布氏菌 S2 株（CVCC70502）或 S2 和 A99 株 （CVCC70502 和 CVCC70203），含量为与 1:1000 稀释阳性血清国家标准品出现++试管凝集反应。 
5．结果判定：牛、马、鹿、骆驼血清 1:100（++）为阳性，1:50（++）为可疑。猪、 羊、犬 1:50（++）为阳性，1:25（++）为可疑。 对试验结果为“可疑”的动物，应于 3~4 周重新采血检验，仍为可疑时，判为阳性。 
6．试剂盒有效期：有效期为 12 个月。                                                                                                                                                                                           7．国家布鲁氏菌病参考实验室或专业实验室提供技术支持（提供有效证明文件）。
8．中国兽医药品监察所提供生产与检验报告（提供有效证明文件）
★9．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	8
	布氏菌病试管凝集试验阳性血清
	1ml/瓶
	瓶
	10
	200
	2000
	1.作用与用途：用于试管凝集试验诊断布氏菌病。 
2.保存条件： 阳性血清在 8℃以下保存，有效期为 120 个月。 
3.试剂盒规格： 1ml/瓶。 
4.主要成分与含量：主要成分为布氏菌 S2 株（CVCC70502）或 S2 和 A99 株 （CVCC70502 和 CVCC70203），含量为与 1:1000 稀释阳性血清国家标准品出现++试管凝集反应。 
5.结果判定：凝集反应判定标准：
++++ 菌体完全凝集和沉淀，液体 100%清亮。
+++ 菌体几乎完全凝集和沉淀，液体 75%清亮。
++ 有显著的凝集和沉淀，液体 50%清亮。
+ 有清楚可见的凝集和沉淀，液体 25%清亮。
- 无凝集和沉淀，液体均匀混浊。 
★6.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。
7.国家布鲁氏菌参考实验室或专业实验室提供技术支持（提供有效证明文件） 。
8.中国兽医药品监察所提供生产与检验报告（提供有效证明文件）。

	9
	布氏菌病试管凝集试验阴性血清
	1ml/瓶
	瓶
	10
	120
	1200
	1.作用与用途：用于试管凝集试验诊断布氏菌病。 
2．保存条件： 8℃以下保存，有效期为 120 个月。 
3．试剂盒规格： 1ml/瓶。 
4．中国兽医药品监察所提供生产与检验报告（提供有效证明文件）。 
5．国家布鲁氏菌参考实验室或专业实验室提供技术支持（提供有效证明文件）。
★6．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	10
	布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	20
	1000
	20000
	1.作用与用途：用于检测牛、羊的血清和奶样中的光滑型布鲁氏菌抗体。 
2．保存条件： 2~8℃保存
3．试剂盒规格：192 孔/盒。
4．试剂盒组成：BRU C抗原包被板 、BRU C 阴性对照血清、BRU C 阳性对照血清、BRU C竞争抗体、BRU C酶标抗体、20×洗涤液 、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液
5 结果判定 计算方法 1 或计算方法 2 均可。
5.1 计算方法 1
5.1.1 BRU C 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；BRU C 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；样品的OD 值即为 ODS；
5.1.2 阈值计算 阳性对照血清抑制率即 PIPC=(ODNC-ODPC)/ODNC×100%
 样品抑制率即 PIS =(ODNC-ODS)/ODNC×100%
5.1.3 试验成立条件：ODNC＞0.5 且 PIPC＞60%，试验结果有效；否则，重新进行试验。
5.1.4 判定：在试验成立的前提下，样品抑制率即 PIS＞50%，结果判为阳性；PIS≤50%，结果判为阴性。
5.2 计算方法 2
5.2.1 BRU C 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；BRU C 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；样品的OD 值即为 ODS；
5.2.2 试验成立条件：ODNC＞0.5 且 ODPC＜ODNC/2，试验结果有效；否则，重新进行试验。
5.2.3 判定：在试验成立的前提下，ODS＜ODNC/2，结果判为阳性；ODS≥ODNC/2，结果判为阴性。
6．试剂盒有效期15个月。
★7．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。
8．中国兽医药品监察所提供生产与检验报告（提供有效证明文件）。
9．国家布鲁氏菌参考实验室或专业实验室提供技术支持（提供有效证明文件）。

	11
	冻干补体
	1ml/瓶
	瓶
	5
	800
	4000
	1. 作用与用途： 用于补体结合试验。 
2．保存条件： 2~8℃冷藏或-15℃以下冷冻保存
3．试剂盒规格： 1ml/瓶  。
4．主要成分与含量：本品主要成分为豚鼠补体。
5．用法与用量：
按瓶签注明装量加入生理盐水，充分溶解后，再按现行《中国兽药典》冻 干补体【效价测定】项测定补体效价，决定其使用量.
6．试剂盒有效期：有效期为 24 个月
★7．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	12
	溶血素
	1ml/瓶
	瓶
	5
	800
	4000
	1. 作用与用途： 用于补体结合试验。 
2．贮藏与有效期：液体溶血素在 2~8℃保存，有效期为 12 个月；冻干溶血素在 8℃以下保存，有效期为 60 个月。
3．试剂盒规格：1ml/瓶 。
4．主要成分与含量：本品为抗绵羊红细胞的兔血清。液体制品为澄清液体；冻干制品为疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。
5．用法与用量：
使用前先按现行《中国兽药典》溶血素中方法测定效价。在做补体结合试验时，按溶血素效价的 2 倍使用。例如：溶血素效价为 1：2000 时，使用 1：1000 倍的稀释液。使用液体溶血素时，应减去甘油量（占总量的 50%）。
★6．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	13
	布氏菌病补体结合试验抗原
	1ml/瓶
	瓶
	5
	800
	4000
	1. 作用与用途： 用于补体结合试验诊断布氏菌病。 
2．贮藏与有效期：抗原在2~8℃保存，有效期为18个月。阳性血清和阴性血清在8℃以下保存，有效期为120个月。
3．试剂盒规格：1ml/瓶。
4．主要成分与含量：抗原主要成分为布氏菌S2株（CVCC 70502）或S2株和A99株（CVCC 70502和CVCC 70203）提取物，效价不低于1：100。阳性血清为布氏菌感染或免疫动物（牛、羊或兔）血清，效价不低于1：10；阴性血清为健康牛、绵羊或家兔血清。
5．用法与用量：
（1）抗原   按瓶签注明效价的75%稀释使用。
（2）被检血清与对照用阴性血清和阳性血清作10倍稀释，置56~59℃水浴30分钟。
（3）补体用豚鼠新鲜补体或冻干补体。按现行《中国兽药典》冻干补体中的方法进行效价测定。按补体效价稀释使用。
（4）溶血素按现行《中国兽药典》溶血素中的方法进行效价测定，按溶血素效价的2 倍使用。例如：溶血素效价为1：2000时，使用1：1000的稀释液。
（5）绵羊红细胞悬液按现行《中国兽药典》附录红细胞悬液制备法配制成2.5%绵羊红细胞悬液。
★6．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	14
	布氏菌病补体结合试验阳性血清
	1ml/瓶
	瓶
	5
	800
	4000
	1. 作用与用途：用于补体结合试验诊断布氏菌病。 
2．贮藏与有效期：阳性血清和阴性血清在8℃以下保存，有效期为120个月。
3．试剂盒规格：1ml/瓶。
4．主要成分与含量：抗原主要成分为布氏菌S2株（CVCC 70502）或S2株和A99株（CVCC 70502和CVCC 70203）提取物，效价不低于1：100。阳性血清为布氏菌感染或免疫动物（牛、羊或兔）血清，效价不低于1：10；阴性血清为健康牛、绵羊或家兔血清。
5．用法与用量：
（1）抗原   按瓶签注明效价的75%稀释使用。
（2）被检血清与对照用阴性血清和阳性血清作10倍稀释，置56~59℃水浴30分钟。
（3）补体用豚鼠新鲜补体或冻干补体。按现行《中国兽药典》冻干补体中的方法进行效价测定。按补体效价稀释使用。
（4）溶血素按现行《中国兽药典》溶血素中的方法进行效价测定，按溶血素效价的2 倍使用。例如：溶血素效价为1：2000时，使用1：1000的稀释液。
（5）绵羊红细胞悬液按现行《中国兽药典》附录红细胞悬液制备法配制成2.5%绵羊红细胞悬液。
★6．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	15
	布氏菌病补体结合试验阴性血清
	1ml/瓶
	瓶
	5
	800
	4000
	1. 作用与用途： 用于补体结合试验诊断布氏菌病。 
2．贮藏与有效期：抗原在2~8℃保存，有效期为18个月。阳性血清和阴性血清在8℃以下保存，有效期为120个月。
3．试剂盒规格：1ml/瓶。
4．主要成分与含量：抗原主要成分为布氏菌S2株（CVCC 70502）或S2株和A99株（CVCC 70502和CVCC 70203）提取物，效价不低于1：100。阳性血清为布氏菌感染或免疫动物（牛、羊或兔）血清，效价不低于1：10；阴性血清为健康牛、绵羊或家兔血清。
5．用法与用量：
（1）抗原   按瓶签注明效价的75%稀释使用。
（2）被检血清与对照用阴性血清和阳性血清作10倍稀释，置56~59℃水浴30分钟。
（3）补体用豚鼠新鲜补体或冻干补体。按现行《中国兽药典》冻干补体中的方法进行效价测定。按补体效价稀释使用。
（4）溶血素按现行《中国兽药典》溶血素中的方法进行效价测定，按溶血素效价的2 倍使用。例如：溶血素效价为1：2000时，使用1：1000的稀释液。
（5）绵羊红细胞悬液按现行《中国兽药典》附录红细胞悬液制备法配制成2.5%绵羊红细胞悬液。
★6．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	16
	鸡新城疫血凝抑制试验抗原
	2ml/瓶
	瓶
	20
	350
	7000
	1.作用与用途：用于血凝抑制试验检测鸡新城疫抗体。
2．保存条件： 2~8℃保存
3．试剂盒规格：2ml/瓶。 
4．主要成分与含量：抗原含有灭活的鸡新城疫病毒，血凝效价应≥1:512。阳性血清为鸡新城疫高免的 SPF 鸡血清，HI 效价应≥1:512。阴性血清为 SPF 鸡血清。 
5．试剂盒有效期24个月。
★6．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。
7.国家新城疫参考实验室提供技术支持（提供有效证明文件）。
8. 中国兽医药品监察所提供生产与检验报告（提供有效证明文件）。

	17
	鸡新城疫血凝抑制试验阳性血清
	2ml/瓶
	瓶
	10
	500
	5000
	1.作用与用途：用于血凝抑制试验检测鸡新城疫抗体。
2．保存条件： 2~8℃保存。
3．试剂盒规格：2ml/瓶。 
4．主要成分与含量：抗原含有灭活的鸡新城疫病毒，血凝效价应≥1:512。阳性血清为鸡新城疫高免的 SPF 鸡血清，HI 效价应≥1:512。阴性血清为 SPF 鸡血清。 
5．试剂盒有效期24个月。
★6．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。
7.国家新城疫参考实验室提供技术支持（提供有效证明文件）。
8. 中国兽医药品监察所提供生产与检验报告（提供有效证明文件）。

	18
	鸡新城疫血凝抑制试验阴性血清
	2ml/瓶
	瓶
	20
	200
	4000
	1.作用与用途：用于血凝抑制试验检测鸡新城疫抗体。
2．保存条件： 2~8℃保存。
3．试剂盒规格：2ml/瓶。 
4．主要成分与含量：抗原含有灭活的鸡新城疫病毒，血凝效价应≥1:512。阳性血清为鸡新城疫高免的 SPF 鸡血清，HI 效价应≥1:512。阴性血清为 SPF 鸡血清。 
5．试剂盒有效期24个月。
★6．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。
7.国家新城疫参考实验室提供技术支持（提供有效证明文件）。
8. 中国兽医药品监察所提供生产与检验报告（提供有效证明文件）。

	19
	新城疫病毒引物探针
	50检份/套
	套
	10
	1300
	13000
	1.本产品含针对新城疫病毒特异性基因序列的引物探针。
2.本品均经HPLC纯化，纯度≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留。
3.提供与引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照
4.适用范围：用于禽类分泌物和排泄物及组织样品中新城疫病毒核酸的检测。（与配套的荧光RT-PCR酶反应液、阳性对照搭配使用）。
5.保存条件：-20℃以下保存，有效期为36个月。
6.规格：50检份/套。

	20
	小反刍兽疫病毒引物探针
	50检份/套
	套
	10
	1300
	13000
	1.本产品含针对小反刍兽疫病毒特异性基因序列的引物探针。
2.本品均经HPLC纯化，纯度≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留。
3.提供与引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照
4.适用范围：用于鼻腔拭子、口腔拭子、眼拭子以及淋巴结、脾、肾、直肠、结肠、肺等组织等样品中小反刍兽疫病毒核酸的检测。（与配套的荧光RT-PCR酶反应液、阳性对照搭配使用）。
5.保存条件：-20℃以下保存，有效期为36个月。
6.包装规格：50检份/套。

	21
	小反刍兽疫病毒野毒株与疫苗株检测双重引物探针
	50检份/套
	套
	2
	1750
	3500
	1.本产品含针对小反刍兽疫病毒野毒株与疫苗株特异性基因序列的引物探针。
2.本品均经HPLC纯化，纯度≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留。
3.提供与引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照
4.适用范围：用于鼻腔拭子、口腔拭子、眼拭子以及淋巴结、脾、肾、直肠、结肠、肺等组织等样品中小反刍兽疫病毒野毒株与疫苗株核酸的检测。（与配套的荧光RT-PCR酶反应液、阳性对照搭配使用）。
5.保存条件：-20℃以下保存，有效期为36个月。
6.包装规格：50检份/套。

	22
	小反刍兽疫病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	10
	2200
	22000
	1.作用与用途：用于检测羊血清中的小反刍兽疫病毒抗体。
2.保存条件：2~8℃保存
3.试剂盒规格：（1）192孔/盒
4.试剂盒组成：PPRVB抗原包被板、PPRVB阴性对照血清、PPRVB阳性对照血清、样品稀释液、PPRVB酶标抗体、20倍洗涤液、底物溶液A、底物溶液B、终止液
5.试剂盒有效期15个月。
6.结果判定
6.1按以下公式计算待检样品阻断率（PBS）：
阳性对照血清阻断率（PBPC）=100–ODPC/ODCm×100
阴性对照血清阻断率（PBNC）=100–ODNC/ODCm×100
待检样品阻断率（PBS）=100–ODS/ODCm×100
ODPC：为阳性对照血清的平均OD值；ODNC：为阴性对照血清的平均OD值；
ODCm：为样品稀释液的平均OD值；ODS：为待检样品的OD值。
6.2试验成立条件：PBNC＜40且PBPC＞70，试验结果有效。
6.3判定：在试验成立的前提下，样品阻断率即PBS＞50，结果判为阳性；PBS≤50，结果判为阴性。
7.国家小反刍兽疫参考实验室技术支持证明文件。
8.具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）。
★9.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。
10.中国兽医药品监察所提供生产与检验报告（提供有效证明文件）。

	23
	牛结节性皮肤病病毒野毒株与疫苗株双重引物探针
	50检份/套
	套
	6
	1750
	10500
	1.本产品含针对牛结节性皮肤病病毒疫苗和野毒株特异性基因序列的引物探针。
2.本品均经HPLC纯化，纯度≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留。
3.提供与引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照
4.适用范围：用于牛的皮肤结节或结痂周围组织病料，唾液、口腔或鼻腔拭子、牛奶、精液，或者抗凝全血（EDTA 抗凝）中牛结节性皮肤病病毒野毒和疫苗毒核酸的检测。（与配套的荧光RT-PCR酶反应液、阳性对照搭配使用）。
5.保存条件：-20℃以下保存，有效期为36个月。
6.包装规格：50检份/套。

	24
	猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体ELISA检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	10
	2200
	22000
	1．作用与用途：用于检测猪血清中猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体。 
2．保存条件： 2~8℃保存
3．试剂盒规格：192 孔/盒 。
4．试剂盒组成：PRRSV I抗原包被板 、PRRSV I阴性对照血清、PRRSV I 阳性对照血清、PRRSV I样品稀释液、PRRSV I酶标抗体、10×洗涤液 、底物溶液 、终止液
5 结果判定
5.1 PRRSV I 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；PRRSV I 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；样品的OD 值即为 ODS；
5.2 阈值计算 S/P =（ODS-ODNC）/（ODPC-ODNC）
5.3 试验成立条件：ODNC 值＜0.3 且 ODPC值＞0.4，试验结果有效；否则重新进行试验；
5.4 判定：在试验成立的前提下，S/P＜0.3，结果判为阴性；S/P≥0.3，结果判为阳性。
6．试剂盒有效期15个月。
★7．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。
8．中国兽医药品监察所提供生产与检验报告（提供有效证明文件）。

	25
	猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲株/欧洲株检测双重引物探针
	50检份/套
	套
	14
	1750
	24500
	1.本产品含针对猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲株/欧洲株病毒特异性基因序列的引物探针。
2.本品均经HPLC纯化，纯度≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留。
3.提供与引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照。
4.适用范围：用于猪的扁桃体、胸腺、胎盘、脾脏、淋巴结、肺脏、肝脏、血液、精液等样品中样品中猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲株/欧洲株病毒核酸的检测。（与配套的荧光RT-PCR酶反应液、阳性对照搭配使用）。
5.保存条件：-20℃以下保存，有效期为36个月。
6.规格：50检份/套。

	26
	口蹄疫3ABC抗体竞争ELISA检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	5
	2200
	11000
	作用与用途： 用于检测猪、牛、羊等动物血清中的口蹄疫病毒（FMDV）非结构蛋白 3ABC 抗体。

2．保存条件： 2~8℃保存
3．试剂盒规格：192 孔/盒。
4．试剂盒组成：FMDV 3ABC C抗原包被板 、FMDV 3ABC C阴性对照血清、FMDV 3ABC C阳性对照血清、FMDV 3ABC C样品稀释液、FMDV 3ABC C酶标抗体、10×洗涤液、底物溶液、终止液
5 结果判定
5.1 FMDV 3ABC C 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；FMDV 3ABC C 阳性对照血清的平均 OD 值即ODPC；样品的 OD 值即为 ODS；
5.2 阈值计算：
阳性对照血清 S/N 值=ODPC/ODNC
样品 S/N 值=ODS/ODNC
5.3 试验成立条件：ODNC 值＞0.7 且阳性对照 S/N 值＜0.3，试验结果有效；否则重新进行试验；
5.4 判定：在试验成立的前提下，S/N 值≤0.5 判为阳性；S/N 值＞0.6 判为阴性；0.5＜S/N≤0.6 判为可疑；检测结果可疑的样品，建议再次检测，仍为可疑则判为阳性。
6．试剂盒有效期15个月。
★7．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。
8．中国兽医药品监察所提供生产与检验报告（提供有效证明文件）。
9．国家口蹄疫参考实验室或专业实验室提供技术支持（提供有效证明文件）。

	27
	口蹄疫病毒（通用型、O型、A型、SAT1、SAT2型）引物探针
	50检份/套
	套
	30
	1300
	39000
	1.本产品含针对口蹄疫病毒（通用型、O型、A型、SAT1、SAT2型）特异性基因序列的引物探针。
2.本品均经HPLC纯化，纯度≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留。
3.提供与引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照
4.适用范围：用于猪牛羊类动物舌、鼻、蹄水泡皮，O-P 液、淋巴结、扁桃体、肌肉、脾脏、肾脏、肺脏等样品中口蹄疫病毒（通用型、O型、A型、SAT1、SAT2型）核酸的检测。（与配套的荧光RT-PCR酶反应液、阳性对照搭配使用）。
5.保存条件：-20℃以下保存，有效期为36个月。
6.包装规格：50检份/套。

	28
	禽流感病毒 H5/H7/H9亚型检测三重引物探针
	50检份/套
	套
	8
	1800
	14400
	1.本产品含针对禽流感病毒 H5/H7/H9亚型特异性基因序列的引物探针。
2.本品均经HPLC纯化，纯度≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留。
3.提供与引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照
4.适用范围：用于禽类动物的咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清及组织样品中禽流感病毒H5/H7/H9亚型核酸的检测。（与配套的荧光RT-PCR酶反应液、阳性对照搭配使用）。
5.保存条件：-20℃以下保存，有效期为36个月。
6.规格：50检份/套。

	29
	禽流感病毒(通用型、H5亚型、H7亚型、H9亚型）引物探针
	50检份/套
	套
	30
	1300
	39000
	1.本产品含针对禽流感病毒通用型、H5亚型、H7亚型、H9亚型特异性基因序列的引物探针。
2.本品均经HPLC纯化，纯度≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留。
3.提供与引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照
4.适用范围：用于禽类动物咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清及组织样品中禽流感病毒(通用型、H5亚型、H7亚型、H9亚型）核酸的检测。（与配套的荧光RT-PCR酶反应液、阳性对照搭配使用）。
5.保存条件：-20℃以下保存，有效期为36个月。
6.规格：50检份/套。

	30
	猪瘟病毒引物探针
	50检份/套
	套
	10
	1300
	13000
	1.本产品含针对猪瘟病毒特异性基因序列的引物探针。
2.本品均经HPLC纯化，纯度≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留。
3.提供与引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照
4.适用范围：用于猪的扁桃体、脾脏、淋巴结、肾脏、肝脏、肌肉、血液、精液等样品中的猪瘟病毒（CSFV）核酸的检测。（与配套的荧光RT-PCR酶反应液、阳性对照搭配使用）。
5.保存条件：-20℃以下保存，有效期为36个月。
6.规格：50检份/套。

	31
	猪流行性腹泻病毒、猪传染性胃肠炎病毒、猪德尔塔冠状病毒检测三重引物探针
	50检份/套
	套
	6
	1750
	10500
	1.本产品含针对猪流行性腹泻病毒、猪传染性胃肠炎病毒、猪德尔塔冠状病毒特异性基因序列的引物探针。
2.本品均经HPLC纯化，纯度≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留。
3.提供与引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照
4.适用范围：用于猪的粪便、肛拭子、肠组织、肠内容物和环境拭子等样品中猪流行性腹泻病毒、猪传染性胃肠炎病毒、猪德尔塔冠状病毒核酸的检测。（与配套的荧光RT-PCR酶反应液、阳性对照搭配使用）。
5.保存条件：-20℃以下保存，有效期为36个月。
6.规格：50检份/套。

	32
	猪瘟病毒、高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒、口蹄疫病毒检测三重引物探针
	50检份/套
	套
	6
	1750
	10500
	1.本产品含针对猪瘟病毒、高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒、口蹄疫病毒特异性基因序列的引物探针。
2.本品均经HPLC纯化，纯度≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留。
3.提供与引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照
4.适用范围：用于猪的扁桃体、脾脏、淋巴结、肾脏、肝脏、肌肉、血液、精液等样品中猪瘟病毒、高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒、口蹄疫病毒核酸的检测。（与配套的荧光RT-PCR酶反应液、阳性对照搭配使用）。
5.保存条件：-20℃以下保存，有效期为36个月。
6.规格：50检份/套。

	33
	非洲马瘟病毒引物探针
	50检份/套
	套
	3
	1300
	3900
	1.本产品含针对非洲马瘟病毒特异性基因序列的引物探针。
2.本品均经HPLC纯化，纯度≥95%；无核酸外切酶、核酸内切酶、核酸残留。
3.提供与引物探针配套使用的荧光PCR（RT-PCR）酶反应液、阳性对照
4.适用范围：用于马类动物的扁桃体、脾脏、淋巴结、肾脏、肝脏、肌肉、血液、精液等样品中非洲马瘟病毒核酸的检测。（与配套的荧光RT-PCR酶反应液、阳性对照搭配使用）。
5.保存条件：-20℃以下保存，有效期为36个月。
6.规格：50检份/套。


第3包：禽流感病等动物疫病监测诊断试剂
	序号
	物品名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	技术参数

	1
	禽白血病病毒AB亚群ELISA抗体检测试剂盒
	96T*5
	盒
	4
	6000
	24000
	1.作用与用途：用于检测鸡血清中禽白血病病毒 A 亚群和 B 亚群抗体；

2.保质期：有效期 9个月以上；

3.规格：96T*5/盒；

4.结果判定：按下式计算 S/P 值。①S/P 值=（待检样品 OD450nm值－阴性对照血清平均 OD450nm值）/（阳性对照血清平均 OD450nm值－阴性对照血清平均 OD450nm值）；②试验成立的条件：阳性对照血清OD450nm值均在0.6~1.3之间，阴性对照血清OD450nm值均＜0.10，则判为试验成立；③判定：待检样品 S/P 值≥0.2 时，判为阳性；待检样品 S/P 值＜0.2 时，判为阴性；

★5.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	2
	禽白血病病毒J亚群ELISA抗体检测试剂盒
	96T*5
	盒
	3
	6000
	18000
	1.作用与用途：用于检测鸡血清中禽白血病病毒 J 亚群抗体；

2.保质期：有效期 9个月以上；

3.规格：96T*5/盒；

4.结果判定：①S/P 值=（待检样品 OD450nm值－阴性对照血清平均 OD450nm值）/（阳性对照血清平均 OD450nm值－阴性对照血清平均 OD450nm值）；②试验成立的条件：阳性对照血清OD450nm值均在0.55~1.25之间，阴性对照血清OD450nm值均＜0.10，则判为试验成立；③判定：待检样品 S/P 值≥0.3 时，判为阳性；待检样品 S/P 值＜0.3时，判为阴性；

★5.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	3
	*禽白血病病毒 ELISA 群特异抗原检测试剂盒
	96T*5
	盒
	10
	3000
	30000
	1. 规格：96T*5/盒
2. 间接ELISA方法。
3. 包被：抗禽白血病病毒单抗
4. 样品不需要稀释，阴阳对照不需要稀释；
5. 试剂盒组成：预包被微孔板：5块；洗液：120ml；酶标记物：30ml；阳性对照：3.0ml；阴性对照：3.0ml；显色液A：30ml；显色液B：30ml；终止液：30ml；稀释液：50ml；说明书：1份；                                  
6. 反应温度、时间：（室温）60min-（室温）60min-（室温）30min 
7. 读数波长：450nm；或双波长：450nm/630nm
8. 实验有效性判定：阳性对照OD值＞0.5，阴性对照OD值＜0.15
9. 判定标准：S/P=(样品OD值-阴性对照平均OD值)/(阳性对照平均OD值-阴性对照平均OD值)；待测样品：S/P≥0.2判为阳性； S/P <0.2判为阴性；
10. 贮藏与有效期：试剂盒2～8℃保存，有效期不少于12个月。
★11.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	4
	马传染性贫血病毒cELISA抗体检测试剂盒
	96T
	盒
	2
	2000
	4000
	1.作用与用途：用于马传染性贫血感染的辅助诊断；

2.规格：96T/盒；

3.保质期：试剂有效期至少为12个月；

4.敏感性：对阳性血清参考品的最低检测限量为1:64倍；

5.稳定性：批内及批间差异＜10%；

6.结果判定：① 计算公式：抑制率=（阴性对照血清平均 OD450nm值－待检血清样品 OD450nm值）/（阴性对照血清平均 OD450nm值－阳性对照血清平均 OD450nm值）×100% ；②试验结果有效的条件：阴性对照血清的平均 OD450nm值＞1.0；阳性对照血清的平均 OD450nm值＜0.20；③结果判定：检测血清样品抑制率≥55%时，判定为阳性样品；检测血清样品抑制率＜55%时，判定为阴性样品；

★7.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	5
	禽流感H5血凝抑制试验抗原（re-15型、re-16型）
	2ml
	瓶
	150
	260
	39000
	1.作用与用途：用于 H5 亚型禽流感抗体的检测；

2.抗原灭活；

3.效价：血凝效价>8log2；

4.保质期：有效期 12个月以上；

5.规格：2ml/瓶。

	6
	禽流感H5血凝抑制试验阳性血清（re-15型、re-16型）
	2ml
	瓶
	150
	260
	39000
	1.用途：用于 H5 亚型禽流感抗体的检测；

2.抗原灭活；

3.效价：血凝效价>8log2；

4.保质期：有效期 12个月以上；

5.规格：2ml/瓶。

	7
	禽流感H7血凝抑制试验抗原（re-5型、re-6型）
	2ml
	瓶
	50
	260
	13000
	1.作用：用于 H7 亚型禽流感抗体的检测；

2.抗原灭活；

3.效价：血凝效价>8log2；

4.保质期：有效期 12个月以上；

5.规格：2ml/瓶。

	8
	禽流感H7血凝抑制试验阳性血清（re-5型、re-6型）
	2ml
	瓶
	50
	260
	13000
	1.作用：用于 H7亚型禽流感抗体的检测；

2.抗原灭活；

3.效价：血凝效价>8log2；

4.保质期：有效期 12个月以上；

5.规格：2ml/瓶。

	9
	禽流感H9血凝抑制试验抗原
	2ml
	瓶
	30
	260
	7800
	1.作用：用于 H9 亚型禽流感抗体的检测；

2.抗原灭活；

3.效价：血凝效价>8log2；

4.保质期：有效期 12个月以上；

5.规格：2ml/瓶。

	10
	禽流感H9血凝抑制试验阳性血清
	2ml
	瓶
	15
	260
	3900
	1.作用：用于 H9 亚型禽流感抗体的检测；

2.抗原灭活；

3.效价：血凝效价>8log2；

4.保质期：有效期 12个月以上；

5.规格：2ml/瓶。

	11
	禽流感通用型荧光RT-PCR引物探针
	50头份
	盒
	15
	2500
	37500
	1.根据 A 型流感病毒共有基因特定的序列设计特异性引物和探针，在反应体系中含病毒特异性基因的情况下，荧光 PCR 反应得以进行并释放荧光信号;

2. 用于禽组织、脏器、血清或血浆、分泌物和排泄物中所有亚型的禽流感病毒（AIV）RNA 的检测；

3.组成: 含有完成荧光PCR检测所需的PCR反应液、引物、探针、阳性对照、阴性对照等全部试剂； 

4. 规格：50头份/盒；
5. 储存条件：试剂盒-20℃保存，有效期12个月；

	12
	禽流感病毒H5/H7亚型双重荧光RT-PCR引物探针
	50头份
	盒
	20
	3000
	60000
	1.根据禽流感病毒 H5 亚型、禽流感病毒 H7亚型设计特异性引物、探针，在反应体系中含病毒基因的情况下，荧光PCR 反应得以进行并释放荧光信号；

2. 适用于拭子、脾脏、肝脏、气管等样品中禽流感病毒H5 亚型及禽流感病毒 H7 亚型核酸的检测；

3.组成: 含有完成荧光PCR检测所需的PCR反应液、引物、探针、阳性对照、阴性对照等全部试剂；
4. 规格：50头份/盒

5. 储存条件：试剂盒-20℃保存，有效期12个月；

	13
	禽流感病原学盲样、血清学盲样
	0.5ml
	瓶
	101
	200
	20200
	1.用于禽流感抗体及抗原的检测;
2.有效期 12个月以上；

3.规格：0.5ml/瓶。

	14
	1%鸡红细胞悬液
	100ml/瓶
	瓶
	120
	500
	60000
	1.SPF鸡制备；
2.无HI效价；
3.有效期12个月以上；
4.规格：100ml/瓶。

	15
	SPF 鸡胚尿囊液
	0.5ml
	瓶
	30
	300
	9000
	1.SPF鸡制备；
2.有效期12个月以上；

3.规格：0.5ml/瓶。

	16
	SPF 鸡阴性血清
	2ml
	瓶
	100
	300
	30000
	1.SPF鸡制备；
2.无HI效价；
3.有效期12个月以上；

4.规格：2ml/瓶。

	17
	新城疫病毒荧光RT-PCR引物探针
	50T
	盒
	8
	2500
	20000
	1.本试剂盒根据新城疫病毒设计特异性引物、探针，在反应体系中含病毒基因的情况下，荧光 PCR 反应得以进行并释放荧光信号;

2. 适用于组织样本、咽喉/泄殖腔拭子、脏器以及血清中新城疫病毒的检测；
3.组成: 含有完成荧光PCR检测所需的PCR反应液、引物、探针、阳性对照、阴性对照等全部试剂；
4. 规格：50头份/盒

5. 储存条件：试剂盒-20℃保存，有效期12个月；

	18
	牛支原体ELISA抗体检测试剂盒
	96T/板
	盒
	6
	1200
	7200
	1.作用：适用于牛血清中牛支原体抗体的检测；
2.试剂有效期至少为9个月；
3.敏感性：要求＞90%，对牛支原体阳性血清参考品的最低检测限量为1:1280倍
4.特异性：对特异性样品的抑制率均＜30%
5.稳定性：批内及批间差异＜10%

6.规格：96T/盒

★7.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	19
	非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒
	96T/板
	盒
	6
	1200
	7200
	1.作用：用于检测猪血清中非洲猪瘟病毒抗体；
2.试剂有效期至少为9个月；
3.特异性：对特异性样品检测均为阴性
4.稳定性：批内及批间差异＜10%

5.规格：96T/盒

★6.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	20
	猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒
	96T/板
	盒
	6
	1200
	7200
	1.作用：用于检测猪血清中猪瘟病毒抗体；
2.试剂有效期至少为12个月；
3.特异性：对特异性样品检测均为阴性
4.稳定性：批内及批间差异＜10%

5.规格：96T/盒

★6.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。


第4包：布鲁氏菌病等动物疫病监测诊断试剂
	序号
	物品名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价
	技术参数

	1
	布鲁氏菌荧光偏振抗体检测试剂盒
	500T/盒
	盒
	4
	6500
	26000
	1.用途：用于检测牛、羊血清中光滑型布鲁氏菌抗体；
2.检测要求：以异硫氰荧光素标记的光滑型布鲁氏菌S2株脂多糖的小分子量片段OPS作为抗原；
3.试验成立条件包括且不限于：阳性对照血清，荧光偏振值符合（FP)≥200mp等；
4.敏感度：97%以上，特异性：98%以上；
5.检测通量：同时检测96份样本，含阴性对照和阳性对照；
6.检测时间：96孔板整板检测时间≤15分钟；
★7.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）；
8.储存条件与有效期:试剂盒2~8℃避光保存，有效期：12个月；
9.规格≥500T/盒；

	2
	*布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒
	192T/盒
	盒
	80
	1900
	152000
	1.用途：用于牛、羊等家畜血清中光滑型布鲁氏菌抗体的检测；
2.方法：cELISA；
3.组分：包被板、酶标结合液、浓缩洗涤液、底物显色液、终止液等完成检测所需全部试剂及一次性封板膜、说明书；
4.敏感性：≥95%；
5.特异性：≥95%；
6.稳定性：批内及批间差异系数（CV值）≤5%；
7.有效期:不低于12个月，交货时剩余有效期应≥9个月；
8.保存条件：2～8℃条件下保存；
9.除洗涤液之外，检测过程中用到的试剂无需临时现场配制或稀释；
10. 规格：192T/盒
★11.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）；

	3
	新城疫荧光引物探针体系
	50T/套
	套
	4
	2400
	9600
	1.作用：用于培养分离物、拭子、粪便、组织及其产品中新城疫病毒的检测。
2.组成：NDV荧光RT-PCR反应液，NDV酶预混液，NDV阴性对照，NDV阳性对照。
3.反应体系为20uL/管，由17μL荧光RT-PCR反应液、1μL酶预混液和2uL扩增模板组成。
4.反应参数设置：第一阶段，逆转录，50℃/30min；第二阶段，95℃/3min；第三阶段94℃/15s ,59℃/1min，45个循环，荧光收集设置在60℃延伸时进行，报告荧光基团选择FAM。
5.试验成立条件，阴性对照检测结果无Ct值，并且无特征性扩增曲线；阳性对照检测结果Ct值≤30，且出现特征性扩增曲线。
6.结果判定，若被检样品Ct值≤35，且出现典型扩增曲线，则判定阳性；若被检样品35＜Ct值≤38，且有典型扩增曲线，判为可疑，复测后仍在可疑区间的样品判为阳性；被检样品Ct值>38或无Ct值，则为阴性。
7.保存条件：-20℃保存。
8.有效期：12个月。
9.规格：50T/套。

	4
	羊支原体间接ELISA抗体检测体系
	192T/套
	套
	8
	2800
	22400
	1.样品类型：羊血清；
2.作用与用途：用于检测山羊血清中的山羊传染性胸膜肺炎抗体或绵羊血清中的绵羊肺炎支原体的抗体水平；
3.试剂盒组成：抗原包被板、酶结合物、样品稀释液、浓缩洗涤液（10×）、阴性对照、阳性对照、显色液、终止液、血清稀释板、封板膜、说明书；
4.血清样品稀释：血清样品要用样品稀释液进行20倍稀释待检；
5.反应时间：反应时间75min；
6.敏感性：≥98%；
7.特异性：≥98%；
8.保存条件：2-8℃避光保存；
9.有效期：12个月；
10.规格：192T/套；

	5
	山羊支原体山羊肺炎亚种荧光引物探针体系
	50T/套
	套
	6
	2400
	14400
	1.作用：用于山羊血液、肺组织、气管分泌物中山羊支原体山羊肺炎亚种（Mccp）核酸检测；
2.试剂盒组成：Mccp荧光PCR反应液，Mccp阴性对照，Mccp阳性对照；
3.反应体系为25uL/管，由20μL荧光PCR反应液和5uL扩增模板组成；
4.反应参数设置：预变性，95℃/10min；PCR反应，95℃/15sec，60℃/40sec，40个循环，荧光收集设置在每次循环的60℃延伸时进行，报告荧光基团选择FAM；
5.试验成立条件，阴性对照检测结果无Ct值，并且无特征性扩增曲线；阳性对照检测结果Ct值≤30，且出现特征性扩增曲线；
6.结果判定，若被检样品Ct值≤35，且出现典型扩增曲线，则判定阳性；若被检样品35＜Ct值≤40，且有典型扩增曲线，判为可疑，复测后仍在可疑区间的样品判为阳性；被检样品无Ct值且无扩增曲线，则为阴性。
7.保存条件：-20℃保存；
8.有效期：12个月；
9.规格：50T/套；

	6
	小反刍兽疫荧光引物探针体系
	50T/套
	套
	4
	2400
	9600
	1.样品类型：动物血液、组织、分泌物；
2.作用与用途：用于羊血液、组织、分泌物中的小反刍兽疫病毒核酸的检测；
3.试剂盒组成：荧光RT-PCR反应液，酶预混液，阴性对照，阳性对照；
4.扩增时间：60min左右；
5.灵敏度：1copy/μL；
6.特异性：100%；
7.变异系数：批间批内变异系数＜5%；
8.保存条件：-20℃保存；
9.有效期：12个月；
10.规格：50T/套；

	7
	炭疽杆菌荧光PCR引物、探针
	50T/套
	套
	9
	2400
	21600
	1.样品类型：动物血液、渗出液、动物产品。
2.用于疑似发生炭疽的动物血液、渗出液、动物产品及皮毛的炭疽核酸检测。
3.产品组成： 引物探针、配套酶反应液和阴、阳性对照血清。
4.反应体系：扩增反应体系为20uL，由19uL反应液与1uL模板组成。
5.反应条件：预变性95℃/30s；荧光扩增95℃/10s、60℃/30s，40个循环；荧光通道采用FAM通道。
6.保存条件：-20℃保存。
7. 有效期：12个月。
8.规格：50T/套。

	8
	布鲁氏菌病抗体阳性血清
	1ml/瓶
	瓶
	225
	200
	45000
	1.适用于布氏菌抗体竞争酶联免疫吸附试验的实验室检测能力验证、测量的质量控制、测量方法验证/确认和评价、计量溯源等方面。
2.光滑型布鲁氏菌抗体阳性血清：1ml/瓶。
3.有效期：12个月。

	9
	布鲁氏菌病抗体阴性血清
	1ml/瓶
	瓶
	225
	120
	27000
	1.适用于布氏菌抗体竞争酶联免疫吸附试验的实验室检测能力验证、测量的质量控制、测量方法验证/确认和评价、计量溯源等方面。
2.光滑型布鲁氏菌抗体阴性血清： 1ml/瓶。
3.有效期：12个月。

	10
	口蹄疫荧光引物探针体系（Asia-1型、A型、O型）
	50T/套
	套
	10
	2800
	28000
	1.用于动物OP液、血液、组织、分泌物中口蹄疫病毒（FMDV）核酸的通用检测，可以通检口蹄疫Asia-1型、A型、O型病毒核酸。
2.试剂盒组成：FMDV 荧光RT-PCR反应液，FMDV 酶预混液，FMDV 阴性对照，FMDV 阳性对照。
3.反应体系为25uL/管，由22μL荧光RT-PCR反应液、1μL酶预混液和2uL扩增模板组成。
4.反应参数设置：第一阶段，逆转录，42℃/15min；第二阶段，95℃/10s，55℃/30s ,72℃/30s，40个循环，荧光收集设置在72℃延伸时进行。报告荧光基团选择FAM。
5.试验成立条件，阴性对照检测结果无Ct值、无扩增曲线；阳性对照Ct值＜25，有明显指数增长，呈典型的S型曲线。
6.结果判定，若被检样本的PCR反应体系通道出现典型扩增曲线，且Ct值＜35，判为阳性；若被检样本的PCR反应体系通道无典型扩增曲线，且Ct值≥35或无Ct值，判为阴性。
7.保存条件：-20℃保存。
8.有效期：12个月。
9.规格：50T/套。

	11
	布氏菌病虎红平板凝集试验抗原
	10ml/瓶
	ml/瓶
	10
	130
	1300
	1.用于布鲁氏菌病诊断；
2.试剂盒满足《动物布鲁氏菌病诊断技术》（GB/T 18646-2025）和省监测方案等规定的布鲁氏菌病抗体检测方法要求；
3.试剂盒规格与组成：抗原为灭活的布鲁氏菌菌株，10ml/瓶；阳性血清、阴性血清各1ml/瓶，每套试剂提供中文的操作说明书1份；
4. 试剂盒有效期不少于12个月,提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于9个月。

	12
	非洲猪瘟病毒ELISA 抗体检测试剂盒
	192T/盒
	盒
	11
	1900
	20900
	1.采用ELISA方法检测血清中的非洲猪瘟病毒抗体。
2.试剂盒规格与效期：192孔/盒，含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂，2-8℃保存有效期12个月。
3.结果判断：计算待测样品的S/P值，根据检测结果判断阴阳性或可疑。
★4.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	13
	非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒
	48检测/盒
	盒
	10
	400
	4000
	1.试剂盒组成：荧光PCR扩增试剂盒
2.储存条件：-20℃保存。
3.预期用途：用于血液、血球粉、淋巴结、脾脏、扁桃体等组织中非洲猪瘟病毒核酸的检测。
4.试剂盒规格与组成：48检测/盒，反应体系为25µl。试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需全部试剂。
★5.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	14
	口蹄疫病RT-PCR 检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	10
	2400
	24000
	1.可用于猪牛羊的各种组织、水疱液、全血等样本中的口蹄疫病毒RNA进行检测。
2.适用于ABI7500fast、ABI7500、罗氏480 II、罗氏LC96、以及国产天隆、博日等多种型号PCR仪。
3.试剂盒满足《口蹄疫诊断技术（GB/T18935-2018）》、《口蹄疫防治技术规范》等规定的口蹄疫病毒PCR检测方法。
4.试剂盒规格与效期：50份/盒，含有完成RT-PCR全过程所需全部试剂，且试剂盒有效期不少于6个月。
★5.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	15
	牛布鲁氏菌间接 ELISA 抗体检测试剂盒
	192T/盒
	盒
	10
	1900
	19000
	1.采用ELISA方法检测血清中的牛布鲁氏菌抗体。
2.试剂盒规格与效期：192孔；含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂，2-8℃保存有效期12个月。
3.结果判断：计算待测样品的S/P值，跟进S/P值判断阴阳性。
S/P=（样品-阴性对照平均值）/（阳性对照平均值–阴性对照平均值）
★4.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	16
	牛支原体ELISA 抗体检测试剂盒
	192T/盒
	盒
	6
	1900
	11400
	1.采用ELISA方法检测血清中的牛支原体抗体。
2.试剂盒规格与效期：2×96孔/盒；含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂，2-8℃保存有效期9个月。
3.结果判断：计算待测样品的S/P值，跟进S/P值判断阴阳性。
S/P=（样品-阴性对照平均值）/（阳性对照平均值–阴性对照平均值）
★4.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	17
	禽流感病毒H5 亚型RT-PCR 检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	4
	2400
	9600
	1.可用于禽流感病毒（通用型）核酸检测，用于禽肉、组织脏器、排泄物和分泌物中H5禽流感病毒核酸检测。
2.适用于ABI7500fast、ABI7500、罗氏480 II、罗氏LC96、以及国产天隆、博日等多种型号PCR仪。
3.试剂盒满足《禽流感诊断技术》（GB/T 18936-2025）等规定的禽流感病毒核酸检测方法。
4.试剂盒规格与效期：50份/盒，含有完成RT-PCR全过程所需全部试剂，且试剂盒有效期不少于6个月。
★5.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	18
	禽流感病毒H7 亚型RT-PCR 检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	4
	2400
	9600
	1.可用于禽流感病毒（通用型）核酸检测，用于禽肉、组织脏器、排泄物和分泌物中H7禽流感病毒核酸检测。
2.适用于ABI7500fast、ABI7500、罗氏480 II、罗氏LC96、以及国产天隆、博日等多种型号PCR仪。
3.试剂盒满足《禽流感诊断技术》（GB/T 18936-2025）等规定的禽流感病毒核酸检测方法。
4.试剂盒规格与效期：50份/盒，含有完成RT-PCR全过程所需全部试剂，且试剂盒有效期不少于6个月。
★5.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	19
	猪繁殖与呼吸综合征病毒RT-PCR 检测试剂盒
	50T/盒
	盒
	5
	2400
	12000
	1.用于猪组织、血液、排泄物和分泌物中高致病性猪蓝耳病病毒核酸进行检测。
2.适用于ABI7500fast、ABI7500、罗氏480 II、罗氏LC96、以及国产天隆、博日等多种型号PCR仪。
3.试剂盒满足《猪繁殖与呼吸综合征病毒荧光RT-PCR检测方法》（GB/T 35912-2018）等规定的猪繁殖与呼吸综合征病毒检测方法。
4.试剂盒规格与效期：50份/盒，含有完成RT-PCR全过程所需全部试剂，且试剂盒有效期不少于6个月。
★5.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件））。

	20
	猪伪狂犬病毒gB竞争ELISA抗体检测试剂盒
	192T/盒
	盒
	5
	1900
	9500
	1.采用ELISA方法检测血清中的猪血清中的伪狂犬gB抗体。
2.试剂盒规格与效期：2×96T /盒；含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂，2-8℃保存有效期12个月。
3.结果判断：计算待测样品的PI值，根据PI值判断阴阳性。
PI=（阴性对照平均值-样品）/（阴性对照平均值-阳性对照平均值）
★4.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	21
	猪瘟病毒 E2 蛋白间接ELISA 抗体检测试剂盒
	192T/盒
	盒
	8
	1700
	13600
	1.采用ELISA方法检测血清中的猪瘟病毒抗体。
2.试剂盒规格与效期：192T/盒；含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂，2-8℃保存有效期12个月。
3.结果判断：计算待测样品的S/P值，跟进S/P值判断阴阳性。
S/P=（样品-阴性对照平均值）/（阳性对照平均值–阴性对照平均值）
★4.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	22
	猪圆环病毒2-dCap-ELISA 抗体检测试剂盒
	192T/盒
	盒
	5
	1900
	9500
	1.采用ELISA方法检测血清中的猪血清中的猪圆环病毒2型抗体。
2.试剂盒规格与效期：192T/盒；含有完成ELISA检测全过程所需全部试剂，2-8℃保存有效期12个月。
3.结果判断：计算待测样品的S/P值，根据S/P值判断阴阳性。S/P=（样品-阴性对照平均值）/（阳性对照平均值–阴性对照平均值）
★4.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。


第5包：猪伪狂犬病等主要动物疫病检测试剂

	序号
	物品名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价
	技术参数

	1
	猪伪狂犬病病毒gE蛋白ELISA抗体检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	25
	1800
	45000
	1．用途：检测伪狂犬病毒gE蛋白抗体。
2．保存及有效期：于2-8℃以下保存，有效期为10个月。
3．敏感性：敏感性98%以上。
4．特异性：100%。
5．稳定性：批内及批间差异≤3%。
6．试剂盒规格：192孔/盒。
7．试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液。
8．反应程序为：血清37℃孵育60分钟，酶标记物37℃孵育20分钟，底物室温显色15分钟。
9．样本量需要100µL。
10．结果判定：S为样品OD630nm值，N为阴性对照OD630nm平均值，计算S/N值。
若S/N比值≤0.6，样品判为阳性；若S/N比值≤0.7但＞0.6，该样品必须重测，如结果相同，则判为阳性；若S/N比值＞0.7，样品判为阴性。
11.具有新兽药注册证书（提供有效证明文件）。
★12.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	2
	猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	30
	2000
	60000
	1．用途：检测猪瘟病毒抗体。
2．保存及有效期：于2-8℃以下保存，有效期为10个月。
3．敏感性：敏感性98%以上。
4．特异性：100%。
5．稳定性：批内及批间差异≤3%。
6．试剂盒规格：192孔/盒。
7．试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液。
8．反应程序为：血清37℃孵育1小时，酶标记物37℃孵育30分钟，底物室温显色10分钟。
9．样本量需要120µL。
10．结果判定：S为样品OD630nm值，N为阴性对照OD630nm平均值。
阻断率=(1-S/N)×100%，如果阻断率<35%判为阴性，如果阻断率≥35%判为阳性。
11.具有新兽药注册证书（提供有效证明文件）。
★12.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	3
	猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	27
	2000
	54000
	1．用途：用于检测猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体。
2．保存及有效期：于2-8℃以下保存，有效期为10个月。
3．敏感性：敏感性98%以上。
4．特异性：100%。
5．稳定性：批内及批间差异≤3%。
6．试剂盒规格：192孔/盒。
7．试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液。
8．反应程序为：血清37℃孵育30分钟，酶标记物37℃孵育30分钟，底物室温显色15分钟。
9．样本量需要5µL。
10．结果判定：S/P=（样品 OD630nm 值-阴性对照 OD630nm 平均值）/（阳性对照 OD630nm 平均值-阴性对照 OD630nm 平均值）。若如果 S/P≥0.4，判为猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体阳性；若如果 S/P＜0.4，判为猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体阴性。
11.具有新兽药注册证书（提供有效证明文件）。
★12.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	4
	口蹄疫病毒0型阻断ELISA抗体检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	6
	2400
	14400
	1．用途：适合于检测猪、牛、绵羊、山羊等多种动物包被重组口蹄疫病毒P1.3C蛋白，既能检测全病毒疫苗抗体，也能检测合成肽疫苗抗体。
2．保存及有效期：于2-8℃以下保存，有效期为10个月。
3．敏感性≥98%
4．特异性≥99.2%
5．稳定性：批内及批间差异≤5%
6．试剂盒规格：192孔/盒。
7．试剂盒组成：重组口蹄疫病毒O型抗原包被板，样品稀释液，10倍洗涤液，抗口蹄疫病毒O型HRP标记抗体，TMB底物液，终止液，阴性对照血清，阳性对照血清，封板膜，说明书。
8．反应程序为：血清25℃孵育30分钟，酶标记物25℃孵育15分钟，底物25℃显色15分钟。
9．样本量需要30µL。
10．结果判定：试验成立条件：阴性对照OD450均值＞0.7，阳性对照S/N平均值＜0.3，判定公式：S/N=样品OD值/阴性对照OD均值，判定：S/N≤0.5，阳性；S/N＞0.5，阴性。
★11．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	5
	猪伪狂犬病病毒gB蛋白ELISA抗体检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	25
	1800
	45000
	1．用途：检测猪伪狂犬病毒gB蛋白抗体。
2．保存及有效期：于2-8℃以下保存，有效期为10个月。
3．敏感性：敏感性98%以上。
4．特异性：100%。
5．稳定性：批内及批间差异≤3%。
6．试剂盒规格：192孔/盒。
7．试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液。
8．反应程序为：血清37℃孵育30分钟，酶标记物37℃孵育30分钟，底物室温显色10分钟。
9．样本量需要120µL。
10．结果判定： S为样品OD630nm值，N为阴性对照OD630nm值平均值，计算S/N值：
S/N = 样品OD630nm值/ 阴性对照OD630nm值平均值
如果S/N值≤0.6，该样品判为阳性；如果S/N值＞0.7，该样品判为阴性；
如果S/N值≤0.7但＞0.6该样品必须重测，如结果相同，则过一段时间后重新从动物取样进行检测。
11.具有新兽药注册证书（提供有效证明文件）。
★12.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	6
	小反刍兽疫病毒阻断ELISA 抗体检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	27
	2000
	54000
	1．用途：检测小反刍兽疫病毒抗体。
2．保存及有效期：于2-8℃以下保存，有效期为10个月。
3．敏感性：敏感性98%以上。
4．特异性：100%。
5．稳定性：批内及批间差异≤3%。
6．试剂盒规格：192孔/盒。
7．试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液。
8．反应程序为：血清37℃孵育1小时，酶标记物37℃孵育30分钟，底物室温显色10分钟。
9．样本量需要100µL。
10．结果判定：S 为样品 OD450nm值，N 为阴性对照 OD450nm 平均值。 
阻断率=（1—S/N）×100% ，若阻断率≥50%，样品判为阳性；若阻断率＜50%，判为阴性。
★11.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	7
	*布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	20
	2800
	56000
	1．用途：检测布鲁氏杆菌抗体。
2．保存及有效期：于2-8℃以下保存，有效期为10个月。
3．敏感性：≥99.1% 。
4．特异性：≥98.5%。
5．稳定性：批内及批间差异≤5%。
6．试剂盒规格：192孔/盒。
7．试剂盒组成：布鲁氏菌抗原包被板，样品稀释液，10倍洗涤液， HRP标记抗布鲁菌酶标抗体，TMB底物液，终止液，阴性对照血清，阳性对照血清，封板膜，说明书。
8．反应程序为：血清25℃孵育60分钟，酶标记物25℃孵育30分钟，底物25℃显色15分钟。
9．样本量需要30µL。
10．结果判定：试验成立条件：阴性对照OD450nm平均值＞0.8；阳性对照PI平均值＞70%；
判定公式：PI（阻断百分率）=(NC OD450nm-样品OD450nm值)/NC OD均值.判定：PI≤0.5，阴性；PI＞0.5，阳性。
★11.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	8
	牛结核γ干扰素ELISA检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	6
	2400
	14400
	1．用途：检测牛结核病。
2．保存及有效期：于2-8℃以下保存，有效期为10个月。
3．敏感性：敏感性98%以上。
4．特异性：100%。
5．稳定性：批内及批间差异≤3%。
6．试剂盒规格：192孔/盒。
7．试剂盒组成：单抗包被板、牛结核菌素、兔抗牛γ-干扰素多克隆抗体、羊抗兔酶标二抗、20倍洗涤液、阳性对照、阴性对照、底物液A、底物液B、终止液
8．反应程序为：血清37℃孵育30分钟，兔抗牛γ-干扰素多克隆抗体37℃温育30分钟酶标记物37℃孵育30分钟，底物室温显色10分钟。
9．结果判定：bPPD血液培养上清孔OD630nm值记作ODbPPD，aPPD血液培养上清孔OD630nm值记作ODaPPD，PBS血液培养上清孔OD630nm值记作ODPBS。计算ODbPPD、ODaPPD及ODPBS之间的差值；ODbPPD-ODPBS≥0.1且ODbPPD-ODaPPD≥0.1判为牛结核病阳性；其它情形均判为牛结核病阴性。
10.具有新兽药注册证书（提供有效证明文件）。
★11.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	9
	牛分枝杆菌ELISA抗体检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	3
	2400
	7200
	1.用途：检测牛分枝杆菌抗体。                                                        
2.保存及有效期：于2-8℃以下保存，有效期为10个月。
3．敏感性：敏感性98%以上。
4．特异性：100%。
5．稳定性：批内及批间差异≤3%。
6．试剂盒规格：192孔/盒。
7.试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物液A、底物液B、终止液                                                                             8.反应程序为：血清37℃孵育30分钟，酶标记物37℃孵育30分钟，底物室温显色10分钟。。
9．样本量需要2µL。
10．结果判定：S 为样品 OD630nm 值，P 为阳性对照 OD630nm 平均值，N 为阴性对照 OD630nm 平均值。计算(S-N)/(P-N)值。 如果(S-N)/(P-N)≥0.17，则样品判为阳性；如果(S-N)/(P-N)＜0.17，则样品判为阴性。                                                
11.具有新兽药注册证书（提供有效证明文件）。
★12.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	10
	口蹄疫3ABC抗体竞争ELISA检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	45
	2400
	108000
	1．用途：可以检测任何血清型口蹄疫病毒感染产生的非结构蛋白抗体，适用于口蹄疫非免疫的猪、牛、羊口蹄疫病毒野毒流行病学调查。
2．保存及有效期：于2-8℃以下保存，有效期为10个月。
3．敏感性≥98.5%
4．特异性≥99.5%
5．稳定性：批内及批间差异≤5%
6．试剂盒规格：192孔/盒。
7．试剂盒组成：重组口蹄疫病毒抗原包被板，样品稀释液，10倍洗涤液，抗口蹄疫病3ABC HRP标记抗体，TMB底物液，终止液，阴性对照血清，阳性对照血清，封板膜，说明书。。
8．反应程序为：血清25℃孵育60分钟，酶标记物25℃孵育60分钟，底物25℃显色15分钟。
9．样本量需要30µL。
10．结果判定：试验成立条件：阴性对照OD450均值＞0.7，阳性对照S/N平均值＜0.3.判定公式：S/N=样品OD值/阴性对照OD均值。判定：S/N≤0.5，阳性；0.5<S/P≦0.6，可疑;S/N＞0.6，阴性。
★11．具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	11
	禽流感病毒 H5/H7 亚型（AIV-H5/H7）双重荧光 PCR 引物探针体系
	50检份/盒
	盒
	5
	2400
	12000
	能特异性的检测禽流感病毒H5和H7。
2.荧光PCR检测（TaqMan探针法）。 
3.主要成分： PCR反应液、酶、阴性对照、阳性对照。
4.反应程序为：在荧光PCR仪上进行以下反应：50°C，10min；95°C，5min；95°C，15s，60°C，30s，40个循环。每次循环时在退火温度60°C处FAM、ROX通道收集荧光信号。

5.每份反应总体积不低于20ul。
6.最低检出限1000copies/ml，特异性100%，批内和批间差异＜3%。
7.结果判定：阴性对照无Ct值且无典型的扩增曲线，阳性对照有典型的扩增曲线。FAM 通道为禽流感病毒 H5 亚型检测结果，ROX 通道为禽流感病毒H7 亚型检测结果 

阳性：当被检样本出现特征性扩增曲线且 Ct 值≤40。 

阴性：被检样本 Ct 值＞40 或无 Ct 值

8.规格：50检份/盒

	12
	口蹄疫病毒 O 型/A 型（FMDV-O/A）双重荧光 PCR 引物探针体系
	50检份/盒
	盒
	4
	2500
	10000
	能特异性的检测口蹄疫病毒O型和A型。
2.荧光PCR检测（TaqMan探针法）。 
3.主要成分： PCR反应液、酶、阴性对照、阳性对照。
4.反应程序为：在荧光PCR仪上进行以下反应：50°C，10min；95°C，2min；95°C，10s，60°C，30s，45个循环。每次循环时在退火温度60°C处FAM、Cy5通道收集荧光信号。
5.每份反应总体积不低于20ul。

6.最低检出限1000copies/ml，特异性100%，批内和批间差异＜3%。
7.结果判定：阴性对照无Ct值且无典型的扩增曲线，阳性对照有典型的扩增曲线。FAM 通道为口蹄疫 O 型检测结果，CY5 通道为口蹄疫 A 型检测结果。 

阳性：检测通道 Ct 值≤40，且曲线有明显的指数增长曲线； 

阴性：样本检测结果无 Ct 值，且无特异性扩增曲线； 

可疑：样本检测结果 40＜Ct 值≤45，建议重复检测，如果检测通道仍为 40＜Ct 值≤45，且曲线有明显的增长曲线，判定为阳性，否则为阴性。 

对于某些未呈现特异性扩增曲线，但本底较高的样品，应判定为阴性。

8.规格：50检份/盒

	13
	猪蓝耳病病毒欧洲型/美洲型(PRRSV-E/PRRSV-NA)荧光 PCR 引物探针体系
	50检份/盒
	盒
	4
	2500
	10000
	能特异性的检测猪蓝耳病毒美洲株和欧洲株。
2.荧光PCR检测（TaqMan探针法）。 
3.主要成分： PCR反应液、酶、阴性对照、阳性对照。
4.反应程序为：在荧光PCR仪上进行以下反应：50°C，10min；95°C，2min；95°C，10s，60°C，30s，45个循环。每次循环时在退火温度60°C处FAM、VIC通道收集荧光信号。

5.每份反应总体积不低于20ul。
6.最低检出限1000copies/ml，特异性100%，批内和批间差异＜3%。
7.结果判定：阴性对照无Ct值且无典型的扩增曲线，阳性对照有典型的扩增曲线。FAM 通道为猪蓝耳病病毒美洲株检测结果，VIC 通道为猪蓝耳病病毒欧洲株检测结果。 

(1) FAM 通道 Ct 值≤40，且有明显扩增曲线，该样品判为猪蓝耳病美洲型病毒核酸阳性。VIC 通道 Ct 值≤40，且有明显扩增曲线，该样品 

判为猪蓝耳病欧洲型病毒核酸阳性。 

(2) 40＜FAM/VIC 通道 Ct 值≤45 该样品判为可疑，此时应对样品进行重复检测，如仍为可疑，则判为阳性，否则为阴性。 

(3) FAM/VIC 通道无 Ct 值，且无明显扩增曲线，则判为阴性。对于某些未呈现 S 型曲线，但本底较高的样品，应判定为阴性。

8.规格：50检份/盒


第6包：猪繁殖与呼吸综合征病毒等动物疫病监测诊断试剂

	序号
	物品名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价
	技术参数

	1
	*猪繁殖与呼吸综合症ELISA抗体检测试剂盒
	96孔/盒
	盒
	33
	1000
	33000
	1.采用间接ELISA方法；
2.用于定性检测猪血清中猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体；
3.规格：96孔/盒；
4.2-8℃保存；                                                                                      5.结果判定：S/P≤0.4，判定为阴性；0.5>S/P>0.4，判定为可疑，S/P≥0.5，判定为阳性；
★6.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。                                                                                                               

	2
	布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒
	96孔/盒
	盒
	15
	1000
	15000
	1.采用竞争ELISA方法；
2.牛羊通用，可用于检测光滑型牛、羊布鲁氏菌血清抗体；
3.规格：96孔/盒；
4.2-8℃保存；
5.结果判定：抑制率（PI）≥30% 判为阳性，抑制率（PI）＜30% 判为阴性；                                                                
★6.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	3
	非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒
	50份/盒
	盒
	15
	1000
	15000
	1.作用与用途：采用荧光 PCR 探针方法，适用于猪脾脏、淋巴结、血液、鼻咽拭子、环境等样本中的非洲猪瘟病毒通用型的特异性检测；            
2.规格：50份/盒；
3.-20℃保存；有效期≥12个月；                       
4.试剂盒组成：荧光PCR反应液、阴性对照、阳性对照等；
5.反应体系：总体系≥20µL；                      
6.稳定性：批内及批间差变异系数≤3%；
7.敏感性：最低检测限500copies/mL；
★8.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	4
	口蹄疫病毒通用荧光PCR引物探针反应体系套装
	48份/盒
	盒
	18
	2050
	36900
	1.作用与用途：采用荧光 PCR 探针方法，适用于发病动物血清、水泡液、淋巴结等标本以及细胞培养液等样本中的口蹄疫病毒通用型的特异性检测；
2.规格：48份/盒；
3.储存温度：不低于-20℃，产品有效期≥12个月；
4.组成：引物、探针、荧光qRT-PCR反应液、酶混合物、阴性对照、阳性对照等；
5.反应体系：总体系≥20µL；
6.稳定性：批内及批间差异系数≤3%；
7.敏感性：最低检测限500copies/mL；

	5
	炭疽杆菌荧光PCR荧光PCR引物探针反应体系套装
	48份/盒
	盒
	6
	2250
	13500
	1.作用与用途：采用荧光 PCR 探针方法，适用于皮肤水泡液、咽拭子、可疑食物等样本中的炭疽杆菌通用型的特异性检测；
2.规格：48份/盒；
3.储存温度：不低于-20℃，产品有效期≥12个月；
4.组成：引物、探针、荧光qRT-PCR反应液、阴性对照、阳性对照等；
5.反应体系：总体系≥20µL；
6.稳定性：批内及批间差异系数≤3%；
7.敏感性：最低检测限500copies/mL；

	6
	猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲株/欧洲株双重荧光PCR引物探针反应体系套装
	48份/盒
	盒
	10
	2810
	28100
	1.作用与用途：采用荧光 PCR 探针方法，适用于猪病料、鼻咽拭子、血液中的猪繁殖与呼吸综合征病毒美洲株/欧洲株的特异性检测；
2.规格：48份/盒；
3.储存温度：不低于-20℃，产品有效期≥12个月；
4.组成：引物、探针、荧光qRT-PCR反应液、酶混合物、阴性对照、阳性对照等；
5.反应体系：总体系≥20µL；
6.稳定性：批内及批间差异系数≤3%；
7.敏感性：最低检测限500copies/mL。

	7
	猪流行性腹泻/猪传染性胃肠炎/猪轮状病毒三重荧光PCR引物探针反应体系套装
	48份/盒
	盒
	10
	3200
	32000
	1.作用与用途：采用荧光 PCR 探针方法，适用于各种咽拭子、鼻拭子、泄殖腔拭子、组织样品中的猪流行性腹泻/猪传染性胃肠炎/猪轮状病毒的特异性检测；
2.规格：48份/盒；
3.储存温度：不低于-20℃，产品有效期≥12个月；
4.组成：引物、探针、荧光qRT-PCR反应液、酶混合物、阴性对照、阳性对照等；
5.反应体系：总体系≥20µL；
6.稳定性：批内及批间差异系数≤3%；
7.敏感性：最低检测限500copies/mL。

	8
	猪瘟病毒/猪繁殖与呼吸综合征/口蹄疫病毒通用型三重荧光PCR引物探针反应体系套装
	48份/盒
	盒
	8
	3200
	25600
	1.作用与用途：采用荧光 PCR 探针方法，适用于各种咽拭子、鼻拭子、泄殖腔拭子、组织样品中的猪瘟病毒/猪繁殖与呼吸综合征/口蹄疫病毒通用型的特异性检测；
2.规格：48份/盒；
3.储存温度：不低于-20℃，产品有效期≥12个月；
4.组成：引物、探针、荧光qRT-PCR反应液、酶混合物、阴性对照、阳性对照等；
5.反应体系：总体系≥20µL；
6.稳定性：批内及批间差异系数≤3%；
7.敏感性：最低检测限500copies/mL。

	9
	口蹄疫O型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒
	10×96T
	盒
	2
	2200
	4400
	1、用途：采用液相阻断ELISA方法检测猪、牛、羊等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫抗体定量检测。
2、规格：10×96T/盒；可检测样品200份。
3、试剂盒组成：①兔抗包被ELISA板；②U型96孔抗原抗体反应板；③移液槽；④口蹄疫O型病毒抗原； ⑤口蹄疫O型豚鼠抗体工作液；⑥兔抗豚鼠IgG-HRP工作液；⑦口蹄疫O型阳性对照血清；⑧口蹄疫阴性对照血清；⑨25倍PBST浓缩洗液；⑩TMB底物溶液；⑪终止液；⑫封膜板。
4、储存条件：试剂盒应保存于 2～8℃。
5、有效期：试剂有效期≥12 个月，提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期≥10 个月。
6、结果计算与判定:
1)试验认可标准:
阳性对照抗体效价应在 1:1024±1 滴度以内，阴性对照血清抗体效价应<1:8。 
2)血清抗体效价的判定:
病毒抗原对照4孔，弃去最高和最低 OD450nm值，计算剩余2孔的平均 OD450nm值，再除以2，即50%对照值，该值即为临界值，表示阻断50％反应的对照OD450nm值。被检血清OD450nm值大于临界值的孔为阴性孔，小于等于临界值的孔为阳性孔。
3)结果判定: 
抗体效价大于或等于 1:128 判为口蹄疫O型抗体阳性；1:64～1:128 时，判为可疑；小于1:64，判定为阴性。可疑血清样品，可以重测，重测抗体效价大于或等于1:128，判为阳性，小于1:128 判为阴性。 
4)ELISA抗体效价与免疫动物攻毒保护的关系: 
牛、羊：抗体效价≥1:128，99％以上保护；效价≤1:16，不保护；效价在 1:22～90 之间，50％保护。 
猪：≥1:64，99％以上保护；效价＜1:4，不保护；效价在 1:4～45，50％保护。
7、具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）。
★8、具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	10
	口蹄疫病毒O型竞争ELISA抗体检测试剂盒
	2×96T
	盒
	35
	2300
	80500
	1、用途：用于检测牛、羊、猪等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫或病毒感染抗体的检测。
2、规格：2×96T/盒，可检测180份样品。
3、试剂盒组成：①捕获O型抗原酶标反应板；②O型酶标抗体工作液；③O型FMDV抗体阳性对照血清；④O型FMDV抗体阴性对照血清；⑤样品稀释液；⑥25倍浓缩洗涤液；⑦TMB 底物溶液；⑧终止液；⑨说明书。
4、储存条件：试剂盒应保存于 2～8℃。
5、反应时间≤45分钟。
6、有效期：试剂有效期≥12个月，提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期≥10 个月。
7、结果计算与判定: 
结果计算：分别计算酶标抗体对照孔OD450nm平均值（BCx）和阳性对照血清孔OD450nm平均值（PCx）
试验有效性判定：酶标抗体对照孔的OD450nm值应大于等于0.7；且阳性对照血清PI值应大于等于60%。
样品 PI值计算：PI(%)= 100 − （样品 OD450nm/BCx）*100  
效价判定： 
猪血清效价判定：PI＜30%,样品效价<1:64；30%≤PI<65%, 1:64≤样品效价＜1:180；65%≤PI＜75%, 1:180≤样品效价＜1:720
PI≥75%,样品效价≥1:720 
牛、羊血清效价判定：PI＜30%,样品效价<1:128；30%≤PI<70%, 1:128≤样品效价＜1:360；70%≤PI＜80%, 1:360≤样品效价＜1:720
PI≥80%,样品效价≥1:720
猪血清样品效价大于等于1:64 判为口蹄疫O型免疫抗体合格；小于 1:64 判为口蹄疫O型免疫抗体不合格。 
牛、羊血清样品效价大于等于1:128 判为口蹄疫O型免疫抗体合格；小于 1:128判为口蹄疫O型免疫抗体不合格。 
8、具有新兽药注册证书（提供有效证明文件）。
★9、具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	11
	口蹄疫病毒A型竞争ELISA抗体检测试剂盒
	2×96T
	盒
	25
	2300
	57500
	1、用途：用于检测牛、羊、猪等偶蹄动物血清中口蹄疫A型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫或病毒感染抗体的检测。
2、规格：2×96T/盒，可检测180份样品。
3、试剂盒组成：①捕获A型抗原酶标反应板；②A型酶标抗体工作液；③A型FMDV抗体阳性对照血清；④A型FMDV抗体阴性对照血清；⑤样品稀释液；⑥25倍浓缩洗涤液；⑦TMB 底物溶液；⑧终止液；⑨说明书。
4、储存条件：试剂盒应保存于 2～8℃；
5、反应时间≤45分钟。
6、有效期：试剂有效期≥12 个月，提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期≥10 个月。
7、结果计算与判定：
结果计算：分别计算酶标抗体对照孔OD450nm平均值（BCx）和阳性对照血清孔OD450nm平均值（PCx）
试验有效性判定：酶标抗体对照孔的OD450nm值应大于等于0.7；且阳性对照血清PI值应大于等于60%。
样品 PI值计算：PI(%)= 100−（样品 OD450nm/BCx）*100
效价判定： 
猪血清效价判定：PI＜35%,样品效价<1:90；35%≤PI<65%, 1:90≤样品效价＜1:180；65%≤PI＜75%, 1:180≤样品效价＜1:720
PI≥75%,样品效价≥1:720 
牛、羊血清效价判定：PI＜35%,样品效价<1:128；35%≤PI<65%, 1:128≤样品效价＜1:360；65%≤PI＜85%, 1:360≤样品效价＜1:720
PI≥85%,样品效价≥1:720
猪血清样品效价大于等于 1:90判为口蹄疫A型免疫抗体合格；小于1:90判为口蹄疫A型免疫抗体不合格。 
牛、羊血清样品效价大于等于 1:128 判为口蹄疫A型免疫抗体合格；小于 1:128 判为口蹄疫A型免疫抗体不合格。
★8、具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	12
	绵羊肺炎支原体ELISA抗体检测试剂盒
	2×96T
	盒
	6
	2200
	13200
	1、作用与用途：适用于绵羊肺炎支原体疫苗的免疫水平监测、绵羊肺炎支原体感染的诊断及流行病学调查。
2、规格：2×96T/盒，可检测样品180头份。
3、试剂盒组成：绵羊肺炎支原体抗原包被板、血清稀释液液、阳性对照血清、阴性对照血清、酶标二抗稀释液、100×浓缩酶标二抗、洗涤液（25×PBST）、TMB底物、终止液、说明书。
4、储存条件：试剂盒应保存于 2～8℃。
5、有效期：试剂有效期≥12 个月，提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期≥10 个月。
6、结果计算与判定：
S/P=（待检血清OD450nm值-阴性对照平均OD450nm值）/（阳性对照平均OD450nm值-阴性对照平均OD450nm值）。
实验成立条件：
若阳性对照平均OD450nm值>0.8，阴性对照平均OD450nm值<0.2，则试验成立，结果有效。
结果判定：
当待检样品的S/P ≥0.2时，则判定该样品为阳性；
当待检样品的S/P <0.2时，则判定该样品为阴性。
7、具有新兽药注册证书（提供有效证明文件）。
★8、具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	13
	口蹄疫病毒多重RT-PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	8
	1950
	15600
	1、用途：本试剂盒采用一步法（One Step法）完成RT-PCR反应。适合多血清型（包括A、O和Asia1型）FMDV的检测， 适用于动物淋巴结、扁桃体、肌肉、皮肤等组织及OP液等临床样品的检测。
2、试剂盒组成：2×mRT-PCR Buffer，625uL、Primer Mix，150uL、mRT-PCR Enzyme Mix，50uL、RNase-free water，1000uL、阳性对照，200uL、核酸提取试剂。
3、规格：50头份/盒。
4、贮存与有效期：核酸提取部分，室温保存；核酸扩增部分，-20℃保存；有效期为 12个月。
5、具有新兽药注册证书（提供有效证明文件）。
★6、具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	14
	口蹄疫病毒（O/A/Asia I）荧光定量RT－PCR引物、探针
	检份
	检份
	495
	30
	14850
	1.采用荧光PCR探针方法，引物参考团标上下游设计；
2.用于临床发病动物水疱皮、水疱液等组织病料样品中口蹄疫病毒三种亚型 RNA 的鉴别诊断；
3.特异性：100%，需提供阴阳质控品；
4.保存条件：-20℃保存；
5.有效期不少于12个月。

	15
	荧光定量试验通用反应液(RNA 病毒)
	检份
	检份
	495
	30
	14850
	1.适用于探针法荧光定量试验；
2.包含反应液、酶混合液等；
3.保存条件：-20℃保存；
4.有效期不少于12个月。


第7包：小反刍兽疫等动物疫病监测诊断试剂

	序号
	物品名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价
	技术参数

	1
	小反刍兽疫病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒
	2*96
	盒
	20
	2800
	56000
	1.用途：本品采用酶联免疫竞争法检测小反刍兽疫病毒蛋白特异性抗体，适用于评估羊小反刍兽疫疫苗免疫状况。
2.规格：2*96T/盒。                                                  
3.保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期为12个月。 
4.试剂盒主要组成：包被板、酶结合物、阴性对照、阳性对照、显色液、终止液、洗液。
5.结果判定:  
如果S/N值＜0.4，样品应判定为抗体阴性。
如果S/N值≥0.4，样品应判定为抗体阳性。
★6.具有兽药批准文号（提供有效证明文件）。

	2
	猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒
	2*96
	盒
	20
	1800
	36000
	1.用途：采用酶联免疫间接法检测猪瘟病毒蛋白特异性抗体，适用于评估猪瘟疫苗免疫状况。
2.试剂盒主要组成：包被板、酶结合物、样品稀释液、阴性对照、阳性对照、显色液、终止液、洗液。
3.规格：2*96T/盒。                                                  
4.保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期为12个月。 
★5.具有兽药批准文号（提供有效证明文件）。

	3
	猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒
	2*96
	盒
	15
	2000
	30000
	1.用途：本品采用酶联免疫间接法检测猪血清的猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体，适用于评估猪场猪繁殖与呼吸综合征疫苗免疫状况。
2.规格：2*96T/盒。                                                   
3.保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期为12个月。
4.试剂盒主要组成：包被板、酶结合物、样品稀释液、阴性对照、阳性对照、显色液、终止液、洗液。
5.结果判定:  
如果S/P值≥0.3，样品应判定为抗体阳性。
如果S/P值＜0.3，样品应判定为抗体阴性。
★6.具有兽药批准文号（提供有效证明文件）。

	4
	非洲猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒
	2*96
	盒
	40
	3000
	120000
	1.用途：采用酶联免疫阻断法检测猪血清中的非洲猪瘟病毒抗体。
2.规格：2*96T/盒。                                                   
3.保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期为12个月。
4.试剂盒主要组成：包被板、酶结合物、样品稀释液、阴性对照、阳性对照、显色液、终止液、洗液。
★5.具有兽药批准文号（提供有效证明文件）。

	5
	非洲猪瘟病毒磁微粒化学发光检测试剂盒
	100T
	盒
	10
	2200
	22000
	1.采用吖啶酯直接化学发光方法，用于检测猪血清中的非洲猪瘟病毒抗体。
2.试剂盒主要组成：磁珠、标记物、标准品0、标准品1、激发液A、激发液B、试剂仓、反应杯。
3.规格：100T/盒。试剂盒2-8℃可保存12个月。
4.试剂盒反应时长25分钟。
5.判定标准：S为样品发光值，N为标准品0发光值平均值。计算S/N值，根据S/N值判定抗体阴阳性。
★6.具有兽药批准文号（提供有效证明文件）。

	6
	禽白血病病毒J亚群ELISA抗体检测试剂盒
	5*96
	盒
	2
	5500
	11000
	1.用途：本品采用酶联免疫间接法检测鸡血清中的禽白血病J亚型抗体。
2.规格：5*96T/盒。                                                   
3.保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期为12个月。
4.试剂盒主要组成：包被板、酶标抗体、样品稀释液、阴性对照、阳性对照、底物、终止液、洗液。
★5.具有兽药批准文号（提供有效证明文件）。

	7
	布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒
	2*96
	盒
	10
	2500
	25000
	1.用途：本品采用酶联免疫竞争法检测牛、羊血清中的布鲁氏菌抗体。
2.保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期为12个月。                                                   
3.试剂盒规格：2*96T/盒。
4.试剂盒主要组成：包被板、酶结合物、样品稀释液、阴性对照、阳性对照、显色液、终止液、洗液。
5.操作简便，样本稀释后无需温育反应即可转板，标准反应时间45分钟。
★6.具有兽药批准文号（提供有效证明文件）。

	8
	牛布鲁氏菌间接ELISA抗体检测试剂盒
	2*96
	盒
	10
	2500
	25000
	1.用途：本品采用酶联免疫间接法检测牛血清中的布鲁氏菌抗体。
2.保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期为12个月。                                                   
3.试剂盒规格：2*96T/盒。
4.试剂盒主要组成：包被板、阳性对照、阴性对照、样品稀释液、洗涤液、显色液、终止液。
5.标准反应时间75分钟。
★6.具有兽药批准文号（提供有效证明文件）。

	9
	布鲁氏菌荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	6
	2500
	15000
	1.用途：本试剂盒采用探针法实时荧光PCR技术，用于检测动物淋巴结、奶样、流产或者分娩时的胎盘子叶、阴道分泌物、胎儿胃内容物等样本中的布鲁氏菌（BRU），检测结果可用于BRU感染的辅助诊断。                                               
2.保存及有效期：试剂盒应置于-20℃冷冻避光贮存；试剂盒保存有效期为12个月。 
3.试剂盒主要组成：反应液、阳性对照、阴性对照。
4.反应程序：反应体系为25 μL，FAM通道检测，污染消化37℃:5min循环1次，预变性95℃:5min循环1次，95℃:15sec 60℃:30sec循环45次。
5.结果判定：阴性对照Ct＞38或者无 Ct，线型为直线或轻微斜线，无指数增长期。阳性对照Ct≤30且出现典型的S型扩增曲线。实验结果成立；被检样品Ct≤35且出现典型的S型扩增曲线为阳性；被检样品35＜Ct≤38，建议复测，复测结果仍为可疑，且出现明显指数增长，判为阳性。否则为阴性；被检样品Ct＞38或者No Ct，线型为直线或轻微斜线，无指数增长期为阴性。

6.规格：50T/盒
★7.具有兽药批准文号（提供有效证明文件）。

	10
	禽流感病毒通用荧光RT-PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	20
	2500
	50000
	1.用途：本试剂盒采用探针法实时荧光RT-PCR技术，用于检测禽类的咽拭子样本、尿囊液、组织等样本中的禽流感病毒核酸，可用于禽流感病毒感染的辅助诊断。                             
2.试剂盒主要组成：反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照。
3.反应程序：反应体系为25μL，FAM通道检测，逆转录50℃:15min循环1次，酶活化95℃:2min循环1次，95℃:15sec 60℃:30sec循环40次。

4.规格：50T/盒
★5.具有兽药批准文号（提供有效证明文件）。

	11
	禽流感病毒H7亚型荧光RT-PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	20
	2500
	50000
	1.用途：本试剂盒采用探针法实时荧光RT-PCR技术，用于咽喉/泄殖腔拭子、组织脏器样本、血清以及环境拭子中禽流感病毒H7亚型核酸的检测。                                               
2.保存及有效期：试剂盒应置于-20℃冷冻避光贮存；试剂盒保存有效期为12个月。 
3.试剂盒主要组成：反应液、酶混合液、阳性对照、阴性对照。
4.规格：50T/盒
★5.具有兽药批准文号（提供有效证明文件）。

	12
	*非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒
	50T
	盒
	80
	750
	60000
	1.用途：本试剂盒采用探针法实时荧光PCR技术，用于血液、血球粉、淋巴结、脾脏、扁桃体、唾液及环境样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。                                               
2.保存及有效期：试剂盒应置于-20℃冷冻避光贮存；试剂盒保存有效期为12个月。 
3.试剂盒主要组成：反应液、酶、阳性对照、阴性对照。
4.规格：50T/盒

★5.具有兽药批准文号（提供有效证明文件）。


第8包：猪瘟等动物疫病监测诊断试剂

	序号
	物品名称
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价
	技术参数

	1
	*猪瘟病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒
	2块/盒(96孔/块)
	盒
	10
	2000
	20000
	1.作用与用途：适用于检测血清样品中的猪瘟病毒抗体;
2.规格：2块/盒(96孔/块)；
3.原理：阻断ELISA；
4.试剂盒组分：猪瘟抗原包被板、样品稀释液、阴性血清、阳性血清、20倍浓缩洗涤液、酶标记物、底物液A、底物液B、终止液、血清稀释板、封板膜、说明书；
5.标准反应时间≤160min；
6.成立条件：阴性血清孔平均OD630nm值应＞0.50，阳性血清孔的阻断率均应＞50%。
7.结果判定：若被检样品的阻断率小于或等于30%判为阴性；若被检样品的阻断率大于或等于40%判为阳性；若被检样品的阻断率在 30%～40%之间判为可疑。
8.贮藏与有效期：2~8℃保存，有效期不少于12个月；
9.具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）；
★10.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）；

	2
	禽白血病病毒ELISA群特异抗原检测试剂盒
	480孔/盒
	盒
	7
	2500
	17500
	1.作用与用途：用于检测禽白血病病毒p27群特异抗原；
2.规格：480孔/盒；
3.原理：ELISA法；
4.试剂盒组分：包被板、阴性抗原对照、阳性抗原对照、10倍浓缩洗涤液、酶标抗体、底物溶液、终止液；
5.标准反应时间≤135min；
6.成立条件：阳性抗原对照孔的平均 OD450nm值＞0.20，阴性抗原对照孔的平均 OD450nm 值＜0.10；
7.结果判定：检测样品 S/P 值≥0.155 时，判定为阳性样品；检测样品 S/P 值＜0.155 时，判定为阴性样品；
8.保存条件：2~8℃保存；
★9.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）；

	3
	禽流感-新城疫病毒双重荧光RT-PCR引物、探针及配套体系
	50反应/盒
	盒
	10
	2500
	25000
	1.作用与用途：本产品应用Taqman荧光探针扩增和检测禽流感病毒（AIV）和新城疫病毒（NDV）基因，可适用于家禽咽喉拭子、肛拭子、发病禽肺、脾、脑等组织中禽流感病毒和新城疫病毒核酸检测；
2.规格：50反应/盒；
3.组成：含有完成荧光PCR检测所需的PCR反应液、引物、探针、酶混合液、阳性对照、阴性对照等全部试剂；
4.有效性判定：阳性对照 Ct 值≤35并出现典型S型扩增曲线 ，阴性对照无Ct值并无典型S型扩增曲线，PCR反应通过验证；
5.贮藏及有效期： 产品-20℃及以下冷冻避光保存，有效期不少于12个月；

	4
	新城疫病毒荧光RT-PCR引物、探针及配套体系
	50反应/盒
	盒
	10
	2000
	20000
	1.作用与用途：利用实时荧光PCR定性检测新城疫病毒，可适用于家禽咽喉拭子、肛拭子、发病禽肺、脾、脑等组织中新城疫病毒核酸检测；
2.规格：50反应/盒；
3.组成：含有完成荧光PCR检测所需的引物、探针、荧光PCR反应液、混合酶液、阳性对照、阴性对照等全部试剂；
4.有效性判定：阳性对照：Ct值≤30，有明显指数增长。 阴性对照：Ct值＞38或无Ct值，线形为直线或轻微斜线，无明显指数增长期和平台期；
5.贮藏及有效期： 产品-20℃及以下冷冻避光保存，有效期不少于12个月；

	5
	非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒
	48反应/盒
	盒
	31
	850
	26350
	1.作用与用途：用于猪全血、肌肉、淋巴结、脾脏等样本中的非洲猪瘟病毒核酸检测；
2.规格：≥48反应/盒；
3.组成：样品稀释液、荧光 PCR 反应液、阴性对照、阳性对照、说明书；
4.试剂盒有效性判定：阳性对照：Ct 值≤30，且呈典型扩增曲线 ；阴性对照：Ct 值＞38 或无 Ct 值，且无典型扩增曲线；
5.保存条件： -20℃以下冷冻避光保存，有效期不少于12个月；
6.具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）；
★7.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）；

	6
	非洲猪瘟病毒I型、II型及嵌合型三重PCR引物、探针及配套体系
	50反应/盒
	盒
	6
	2500
	15000
	1.作用与用途：本产品应用Taqman荧光探针扩增和检测非洲猪瘟病毒Ⅰ型、Ⅱ型以及Ⅰ、Ⅱ嵌合型保守基因，可适用于环境样本、粪便、尿液、唾液、口鼻分泌物、组织样本和血液等样本中的非洲猪瘟病毒Ⅰ型、Ⅱ型以及Ⅰ、Ⅱ嵌合型核酸检测；
2.规格：50反应/盒；
3.组成：含有完成荧光PCR检测所需的PCR反应液、引物、探针、阳性对照、阴性对照等全部试剂；
4.有效性判定：阳性对照 Ct 值≤35并出现典型S型扩增曲线 ，阴性对照无Ct值并无典型S型扩增曲线，PCR反应通过验证；
5.贮藏及有效期： 产品-20℃及以下冷冻避光保存，有效期不少于12个月；

	7
	猪伪狂犬病病毒gB蛋白ELISA抗体检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	10
	1800
	18000
	作用与用途：用于检测猪伪狂犬病病毒gB蛋白抗体；
2.规格：192孔/盒；
3.原理：阻断ELISA或竞争ELISA；
4.试剂盒组分：抗原包被板、阴性对照、阳性对照、酶标记物、底物液A、底物液B、终止液、20倍浓缩洗涤液、样品稀释液、血清稀释板；
5.标准反应时间≤70min；
6.成立条件：阴性对照孔的 OD630nm平均值与阳性对照孔 OD630nm平均值之差应≥0.60；

7.结果判定：如果 S/N≤0.60，判为阳性；如果 S/N＞0.70 判为阴性；如果 0.60＜S/N≤0.70 判为可疑，对可疑样品进行重新检测，如果重复检测结果 S/N＞0.60，则判为阴性，否则判为阳性；
8.贮藏与有效期：2~8℃保存，有效期不少于12个月；
9.具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）；
★10.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）；

	8
	猪伪狂犬病毒gE蛋白阻断ELISA抗体检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	8
	1800
	14400
	1.作用与用途：用于检测猪伪狂犬病病毒gE蛋白抗体；
2.规格：192孔/盒；
3.原理：阻断ELISA；
4.试剂盒组分：抗原包被板、阴性对照、阳性对照、酶标记物、底物液A、底物液B、终止液、20倍浓缩洗涤液、样品稀释液、血清稀释板；
5.标准反应时间≤55min；
6.成立条件：阴性对照 OD630nm平均值与阳性对照 OD630nm平均值之差≥0.80。
7.结果判定：若 S/N 比值≤0.35，样品判为阳性。若 S/N 比值≤0.40 但＞0.35，样品判为可疑，可间隔 2 周后重新采样检测。若 S/N 比值＞0.40，样品判为阴性；
8.贮藏与有效期：2~8℃保存，有效期不少于12个月；
9.具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）；
★10.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）；

	9
	羊布鲁氏菌间接ELISA抗体检测试剂盒
	192孔/盒
	盒
	6
	1600
	9600
	1.作用与用途：用于检测羊血清中的光滑型布鲁氏菌抗体。；
2.规格：192孔/盒；
3.原理：间接ELISA；
4.试剂盒组分：抗原包被板、阳性对照血清、阴性对照血清、HRP标记鼠抗羊IgG 、HRP标记鼠抗羊IgG稀释液、底物溶液A、底物溶液B、终止液、20×洗涤液、样品稀释液、血清稀释板；
5.标准反应时间≤75min；
6.成立条件：当阳性对照平均OD450nm在0.8～2.5之间，阴性对照平均OD450nm＜0.2且阴性对照P％＜10%时，实验成立；
7.结果判定：当血清样本的P%值≥15%时，为羊布鲁氏菌病抗体阳性；当血清样本的P%值＜15%时，为羊布鲁氏菌病抗体阴性；
8.贮藏与保存期：2~8℃保存，有效期不少于12个月；
9.具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）；
★10.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）；

	10
	狂犬病病毒ELISA抗体检测试剂盒
	96孔/盒
	盒
	5
	2300
	11500
	1.作用与用途：用于酶联免疫吸附试验，检测犬血清中的狂犬病毒IgG抗体；
2.规格：96孔/盒；
3.试剂盒组分：抗原包被板、羊抗犬IgG酶标抗体、质控阳性血清、质控阴性血清、参考血清、样品稀释液、酶标抗体稀释液、20倍洗涤液、底物A液、底物B液、终止液；
4.标准反应时间≤110分钟；
5.成立条件：当质控阳性血清OD450nm值≥0.6，质控阴性血清OD450nm值≤0.1，且当 ln(参考血清OD450nm值)与 ln（参考血清中狂犬病病毒抗体滴度）之间的相关系数（R）不小于0.95时，试验结果才有效；
6.判定标准：血清中抗体滴度＜0.06EU/ml，说明血清中狂犬病病毒 IgG 抗体检测为阴性；血清中抗体滴度≥0.06EU/ml，说明血清中狂犬病病毒 IgG抗体检测为阳性；血清抗体滴度≥0.6EU/ml，说明血清抗体达到保护水平（0.5IU/ml）。
7.贮藏与有效期：2～8℃保存，有效期不少于12个月；
★8.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	11
	鸡伤寒、鸡白痢多价染色平板凝集试验抗原
	15ml/瓶
	瓶
	20
	150
	3000
	1.作用：用于全血平板凝集试验诊断鸡白痢和鸡伤寒;
2.性状：抗原为紫色混悬液，静置后，菌体下沉，振摇后呈均匀悬液；
3.规格：15ml/瓶；
4.贮藏与有效期：2～8℃保存，有效期不少于36个月；
★5.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	12
	鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验阳性血清
	2ml/瓶
	瓶
	20
	150
	3000
	1.作用：用于全血平板凝集试验诊断鸡白痢和鸡伤寒阳性质控；
2.规格：2ml/瓶；
3.贮藏与有效期：2～8℃保存，有效期不少于12个月；
★4.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	13
	鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验阴性血清
	2ml/瓶
	瓶
	15
	150
	2250
	1.作用：用于全血平板凝集试验诊断鸡白痢和鸡伤寒阴性质控；
2.规格：2ml/瓶；
3.贮藏与有效期：2～8℃保存，有效期不少于12个月；
★4.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。

	14
	SPF鸡阴性血清
	2ml/瓶
	瓶
	70
	150
	10500
	1.作用：用于血凝抑制试验、平板凝集试验阴性对照；
2.保存条件：2~8℃保存；
3.试剂盒规格：2ml/瓶。

	15
	非洲猪瘟病毒间接ELISA抗体检测试剂盒
	192孔板/盒
	盒
	20
	2400
	48000
	1.作用与用途：用于检测猪血清样品中非洲猪瘟病毒 P30蛋白抗体；
2.规格：192孔板/盒；
3.原理：间接ELISA；
4.试剂盒组分：抗原包被板、阴性对照、阳性对照、抗猪 IgG HRP 酶结合物、底物溶液、终止液、25倍浓缩洗涤液、样品稀释液、封板膜；
5.标准反应时间≤75min；
6.成立条件：阴性对照孔平均OD450nm值应小于0.30，且阳性对照孔平均OD450nm 值应 0.80≤OD450nm值≤2.00；
7.结果判定：样品检测结果 S/P≥0.40 时，判为阳性；样品检测结果 S/P＜0.30 时，判为阴性；样品检测结果 0.30≤S/P＜0.40 时，应对样品重新进行检测。若重新检测的样品检测结果 S/P≥0.34，判为阳性；若重新检测的样品检测结果 S/P＜0.34，判为阴性。
8.贮藏与有效期：2~8℃保存，有效期不少于12个月；
9.具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）；
★10.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）；

	16
	猪瘟病毒（CSFV-C株）核酸标准物质
	500mg/支
	支
	2
	2500
	5000
	1.猪瘟病毒C株灭活全病毒；
2.标准物质属于冻干状态；
3.规格：500mg/支；
4.标准物质的核酸含量是5.1±0.7×105copies/mg；
5.具有标准物质证书（提供有效证明文件）；

	17
	新城疫病毒（NDV-Lasota株）核酸标准物质
	500mg/支
	支
	2
	2500
	5000
	1.新城疫病毒Lasota株灭活全病毒；
2.标准物质属于冻干状态；
3.规格：500mg/支；
4.标准物质的核酸含量是1.7±0.3×105copies/mg；
5.具有标准物质证书（提供有效证明文件）；

	18
	牛病毒性腹泻/粘膜病病毒荧光RT–PCR检测试剂盒
	50反应/盒
	盒
	1
	2500
	2500
	1.作用与用途：用于检测牛全血、血清、血浆、耳组织、粪便中牛病毒性腹泻/粘膜病病毒核酸；

2.荧光RT-PCR方法；
3.规格：50反应/盒；
4.组成：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照；
5.成立条件：阳性对照 FAM 通道 Ct 值≤28.0，且有典型的扩增曲线；阴性对照 FAM 通道无 Ct 值，且无典型扩增曲线；
6.贮藏与有效期： -20℃以下冷冻避光保存，有效期不少于12个月；
7.具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）；
★8.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）；

	19
	口蹄疫病毒荧光RT-PCR引物、探针及配套体系
	50反应/盒
	盒
	5
	2000
	10000
	1.作用与用途：本产品应用Taqman荧光探针扩增和检测口蹄疫病毒（FMDV）基因，可适用于动物乳汁、舌/鼻/蹄处的水泡皮或水泡液、咽部粘液、扁桃体、淋巴结和肌肉等组织样本中的口蹄疫病毒（FMDV）核酸检测；
2.规格：50反应/盒；
3.组成：含有完成荧光PCR检测所需的FMDV反应液、引物、探针、FMDV酶、阳性对照、阴性对照等全部试剂；
4.成立条件：阳性对照 Ct 值≤35并出现典型S型扩增曲线 ，阴性对照无Ct值并无典型S型扩增曲线，PCR反应通过验证；
5.贮藏及有效期：产品-20℃及以下冷冻避光保存，有效期不少于12个月；

	20
	SAT1型口蹄疫病毒荧光RT-PCR引物、探针及配套体系
	50反应/盒
	盒
	2
	2500
	5000
	1.作用与用途：应用Taqman荧光探针扩增和检测SAT1型口蹄疫病毒(FMDV-SAT1)基因，可适用于动物乳汁、EDTA全血、血清、血浆、舌/鼻/蹄处的水泡皮或水泡液、咽部粘液、扁桃体、淋巴结和肌肉等组织样本中的SAT1型口蹄疫病毒(FMDV-SAT1)核酸检测；
2.规格：50反应/盒；
3.组成：含有完成荧光PCR检测所需的FMDV-SAT1反应液、引物、探针、阳性对照、阴性对照等全部试剂；
4.成立条件：阳性对照 Ct 值≤35并出现典型S型扩增曲线 ，阴性对照无Ct值并无典型S型扩增曲线，PCR反应通过验证；
5.贮藏及有效期： 产品-20℃及以下冷冻避光保存，有效期不少于12个月；

	21
	伪狂犬病病毒通用型、gE基因双重荧光PCR引物、探针及配套体系
	50反应/盒
	盒
	6
	2500
	15000
	作用与用途：用于猪全血、扁桃体、淋巴结、脾脏、肺、鼻腔拭子等样本中的伪狂犬病通用型、gE基因病毒核酸检测；
2.荧光PCR方法；
3.规格：50反应/盒；
4.组成：含有完成荧光PCR检测所需的引物、探针、荧光PCR反应液、混合酶液、阳性对照、阴性对照等全部试剂；

5.成立条件：阳性对照Ct值≤30，有明显指数增长；阴性对照Ct值＞38或无Ct值，线形为直线或轻微斜线，无明显指数增长期和平台期；
6.贮藏与有效期：-20℃保存；有效期不少于12个月。

	22
	猪繁殖与呼吸综合征病毒通用型荧光PCR引物、探针及配套体系
	50反应/盒
	盒
	12
	2000
	24000
	作用与用途：用于猪全血、扁桃体、淋巴结、脾脏、肺等样本中的猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸检测；
2.荧光PCR方法；
3.规格：50反应/盒；
4.组成：含有完成荧光PCR检测所需的引物、探针、荧光PCR反应液、混合酶液、阳性对照、阴性对照等全部试剂；

5.成立条件：阳性对照Ct值≤30，有明显指数增长；

阴性对照Ct值＞38或无Ct值，线形为直线或轻微斜线，无明显指数增长期和平台期；
6.贮藏与有效期：-20℃保存；有效期不少于12个月。

	23
	非洲猪瘟病毒I177L基因缺失株荧光PCR引物、探针及配套体系
	50反应/盒
	盒
	5
	2200
	11000
	作用与用途：用于猪全血、猪肉、淋巴结、脾脏、环境、拭子等样本中的非洲猪瘟病毒I177L基因缺失株核酸检测；
2.荧光PCR方法；
3.规格：50反应/盒；
4.组成：含有完成荧光PCR检测所需的引物、探针、荧光PCR反应液、混合酶液、阳性对照、阴性对照等全部试剂；

5.成立条件：阳性对照 Ct值≤30，有明显指数增长；阴性对照 Ct值＞38或无Ct值，线形为直线或轻微斜线，无明显指数增长期和平台期；
6.贮藏与有效期：-20℃保存；有效期不少于12个月。

	24
	口蹄疫病毒A型竞争ELISA抗体检测试剂盒
	96孔/块×2块/盒
	盒
	20
	2300
	46000
	1.作用与用途：检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫病毒A型抗体；
2.竞争ELISA方法；
3.规格：96孔/块×2块/盒；
4.试剂盒主要组成：FMDV-A竞争包被板、FMDV-A竞争酶结合物、FMDV-A竞争样品稀释液、FMDV-A竞争阴性对照、FMDV-A竞争阳性对照、显色液A、显色液B、终止液、固体洗液、自封袋、封板膜、说明书、加样槽、血清稀释板；
5.一步法，反应时长45分钟；
6.结果判定：如果S/N值＜0.6，样品应判定为抗体阴性。如果S/N值≥0.6，样品应判定为抗体阳性；
7.储藏与有效期：2～8℃保存，有效期不少于12个月；
8.具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）；
★9.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）；

	25
	口蹄疫病毒O型竞争ELISA抗体检测试剂盒
	96孔/块×2块/盒
	盒
	20
	2300
	46000
	1.作用与用途：检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫病毒O型抗体；
2.竞争ELISA方法；
3.规格：96孔/块×2块/盒；
4.试剂盒主要组成：FMDV-O竞争包被板、FMDV-O竞争酶结合物、FMDV-O竞争样品稀释液、FMDV-O竞争阴性对照、FMDV-O竞争阳性对照、显色液A、显色液B、终止液、固体洗液、自封袋、封板膜、说明书、加样槽、血清稀释板；
5.一步法，反应时长45分钟；
6.结果判定：如果S/N值＜0.4，样品应判定为抗体阴性。如果S/N值≥0.4，样品应判定为抗体阳性；
7.储藏与有效期：2～8℃保存，有效期不少于12个月；
8.具有新兽药注册证书或公告（提供有效证明文件）；
★9.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）；

	26
	布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒
	1块板(96孔)/盒
	盒
	20
	1100
	22000
	1.作用与用途：检测牛、羊血清或血浆中的布鲁氏菌抗体；
2.竞争ELISA方法；
3.规格：96孔/盒；
4.主要组成：BRU竞争包被板、BRU竞争酶结合物、BRU竞争抗体溶液、BRU竞争样品稀释液、BRU竞争牛阴性对照、BRU竞争牛阳性对照、BRU竞争羊阴性对照、BRU竞争羊阳性对照、显色液A、显色液B、终止液、固体洗液、自封袋、封板膜、说明书、加样槽；
5.结果判定：
牛：如果S/N值＜0.4，样品应判定为牛BRU抗体阳性；
如果S/N值≥0.4，样品应判定为牛BRU抗体阴性；
羊：如果S/N值＜0.3，样品应判定为羊BRU抗体阳性；
如果S/N值≥0.3，样品应判定为羊BRU抗体阴性；
6.贮藏与有效期：2～8℃保存，有效期不少于12个月；
★7.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）；

	27
	猪口蹄疫病毒O型VP1合成肽ELISA抗体检测试剂盒
	2块/盒（96孔/块）
	盒
	6
	2400
	14400
	1.作用与用途：检测猪血清中的口蹄疫O型VP1抗体；
2.ELISA方法；
3.规格：192孔/盒；
4.试剂盒主要组成：包被板、酶结合物、样品稀释液、阴性对照、阳性对照、显色液A、显色液B、终止液；
5.贮藏与有效期：2～8℃保存，有效期不少于12个月；
★6.具有兽药产品批准文号（提供有效证明文件）。


备注：商务技术要求中加“★”项参数为关键指标，如不满足，按无效投标处理。

第六部分 投标文件格式
一、投标人提交文件须知
1.投标人应严格按照投标须知前附表要求内容编排投标文件，编排中涉及本部分内容的，应按照本部分提供的内容和格式填写（未给定格式的可自定），混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人自行承担。
2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3.投标文件的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。
6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和格式提交。
二、投标文件格式

          （项目名称）
项目编号：
包    号：
投 标 文 件
投标人名称：            (加盖法人电子签章)
法定代表人或投标人代表：      （签字或盖章）
年   月   日
资格证明文件

1. 具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………………

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度…………………………
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力…………………………

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金……………………………………
5．投标人近三年无重大违法记录声明……………………………………

6．投标人廉洁自律承诺函…………………………………………………

7. 承诺函……………………………………………………
8. 投标保证金提交凭证……………………………………………………

9．兽药生产许可证或兽用生物制品经营许可证 …………………………………………
10.中小企业……………………………………………………  
报价文件

1.报价一览表………………………………………………………………
1.1分项报价表………………………………………………………………

商务、技术文件

1．法定代表人身份证明书…………………………………………………

2．法定代表人授权委托书…………………………………………………
3．投标函……………………………………………………………………
4．商务技术要求响应及偏离表……………………………………………
5．合同执行能力（业绩）…………………………………………………
6．投标货物主要技术指标的详细描述或或使用说明……………………………………
7．技术及服务方案…………………………………………………………

8．服务承诺…………………………………………………………………

9．投标人认为需要提供的其他商务、技术材料……………………… 

备注：可根据投标文件内容进行调整。

资 格 证 明 文 件

1、具有独立承担民事责任的能力证明文件

投标人信用承诺书-具有独立承担民事责任的能力的承诺函
 采购人名称：

本投标人现参与                 项目（项目编号：                   ）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，具有独立承担民事责任的能力。
公司基本信息：

单位名称：                           
统一社会信用代码：               
法定代表人（负责人）：                    

营业期限为:                  
基本开户银行：               

账号：                       

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。
特此承诺！
投标人名称：                      (加盖法人电子签章)

法定代表人（负责人）或投标人授权代表：        (签字或盖章)

 日      期：                             
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件

投标人信用承诺书-具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

  采购人名称  ：

本投标人现参与                  项目（项目编号：             ）的采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函，有通过具有具备审计资格的第三方出具的上年度合格且有效的财务审计报告或在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明等文件。商业信誉良好，财务制度健全。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（成交/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。
特此承诺！
投标人名称：                      (加盖法人电子签章)

法定代表人（负责人）或投标人授权代表：        (签字或盖章)

 日      期：                             
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件

投标人信用承诺书-具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

  采购人名称  ：

本投标人现参              项目（项目编号：               ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。
特此承诺！
投标人名称：                      (加盖法人电子签章)

法定代表人（负责人）或投标人授权代表：        (签字或盖章)

 日      期：                             
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件

投标人信用承诺书-具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

 采购人名称  ：

本投标人现参与                 项目（项目编号：                ）的采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。不存在虚假、造假行为。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。
特此承诺！

投标人名称：                      (加盖法人电子签章)

法定代表人（负责人）或投标人授权代表：        (签字或盖章)

 日      期：                             
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函（格式）
投标人信用承诺书-投标人近三年无重大违法记录的承诺函

采购人名称  ：

本投标人现参与               项目（项目编号：                   ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；经查证，本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单均为0记录；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录也为0记录；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中的失信被执行人记录也为0记录。
以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。 

特此承诺！

投标人名称：                      (加盖法人电子签章)

法定代表人（负责人）或投标人授权代表：        (签字或盖章)

 日      期：                             
6．投标人廉洁自律承诺函（格式）
投标人廉洁自律承诺函
采购人名称 ：

为维护本次招标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下： 

一、严格按照采购人的有关规定及招标文件的规定，规范本公司的行为，保证做到合法参与本次采购活动、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次采购工作中做到： 

1．不与其他投标人相互串通参与本采购项目、陪标，损害贵单位的合法权益； 

2．不与用户串通参与本采购项目，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、采购代理机构或者评审组成员行贿的手段谋取成交；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与本采购项目或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次采购工作；

6．保证严格遵守采购会议纪律。

三、我公司承诺在本次采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方上报主管部门，按采购人有关规定和招标文件之规定，给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人名称：                      (加盖法人电子签章)

法定代表人（负责人）或投标人授权代表：        (签字或盖章)

 日      期：                             
7、不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的采购活动的承诺函（格式）
承诺函

  采购人名称  ：

我单位现参与贵公司组织的            项目（项目编号：      ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重声明：

我单位不存在与参与本项目的其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的采购活动的情形。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺！

投标人名称：                      (加盖法人电子签章)

法定代表人（负责人）或投标人授权代表：        (签字或盖章)

 日      期：                             
8、投标保证金缴纳凭证

要求提交保证金的项目，供应商需要提供保证金缴纳证明：

采用银行转账方式的，提供供应商基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）扫描件及谈判保证金交纳回单或回执；

采用电子保函形式的，需在投标文件中提供扫描件；

采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提供票据或保函原件扫描件。

不要求提交保证金的项目：不审核此项内容，投标人不需提供证明材料。
保证金退还信息表（格式）
	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商名称
	

	供应商详细地址
	

	联系人
	

	联系电话
	

	保证金金额
	

	开户行行号
	

	开户行名称
	

	银行账号
	


特定资格

投标人须提供兽药生产许可证或兽用生物制品经营许可证

10．中小企业声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                         

企业名称(盖章)：

                                    日期：

注： 

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）投标人应按实际情况填写此表，对填写内容的真实性负责，并装订在响应文件中。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。
残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称：（盖章）

日 期：
注：中标人为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》
属于监狱企业的证明文件（如不涉及，此函可不提供）

监狱企业声明函
本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位  参加单位的   项目（项目编号：__________）采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日  期：
附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的复印件（或扫描件）。

注：中标人为监狱企业的，招标代理机构随中标结果同时公告其性质。

报 价 文 件

1．报价一览表
项目名称：                          
项目编号：                          

包    号：                             

货币：人民币/元

	包号名称
	

	 报价总计
	人民币（大写）：           

（小写）：¥                

	合同履行期限（交货期）
	

	备注
	

	报价说明
	投标人所报的价格应为本项目所有货物的供应、安装、调试、培训和售后服务、税金等项目实施过程中的全部费用。


投标人名称：                      (加盖法人电子签章)
法定代表人（负责人）或投标人授权代表：         (签字或盖章)

日      期：                 
1.1分项报价表
项目名称：                          
项目编号：                          

包    号：                          
货币：人民币/元

	序号
	标的名称
	所属行业
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计总报价
	（大写）                           
（小写）¥                          


投标人名称：                      (加盖法人电子签章)
法定代表人（负责人）或投标人授权代表：         (签字或盖章)

日      期：                 

商 务 技 术 文 件

1.法定代表人（负责人）身份证明书
单位名称：                                       
单位性质：                                       

地    址：                                         

成立时间：    年    月    日

经营期限：                
姓    名：               性  别：                  

身份证号：               职  务：               
系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 投标人名称：                      (加盖法人电子签章)

                       法定代表人（负责人）：               (签字或盖章)

                          日      期：                                             
附法定代表人有效的身份证正反两面复印件

	
	


2.法定代表人（负责人）授权委托书
本授权书声明：注册于                       （投标人地址）的               （投标人名称）法定代表人                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：          ，包号：     ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
代理人无转委托权，特此委托。

  本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。
投标人代表：              （签字或盖章）  

身份证号码：                                  
法定代表人（负责人）：   （签字并盖章） 

身份证号码：                                  
投标人名称：                   (加盖法人电子签章)
附被授权人有效的身份证正反两面复印件
	
	


3.投标函
（采购人名称） ：

                     (投标人全称)授权       (投标人代表姓名)        (职务)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期       天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件和本招标文件规定的条件。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件、开标报价一览表。

4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标报价一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过开标后公布的预算金额时，导致投标无效。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的所有规定。

9、保证在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知代理机构，否则可视为无效。

10、对贵方以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

11、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

12、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。   

14、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

15、我方承诺：采购人若需追加本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

16、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

17、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以招标金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与采购人、其它投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；
（4）向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：
地址：                      邮编：                     
电话：                    传真：                           
投标人名称：                              
投标人代表姓名：                          
投标人代表联系电话：             （办公）           （手机）
E-mail：                
  投标人名称：                      (加盖法人电子签章)
法定代表人（负责人）或投标人授权代表：     (签字或盖章)

日      期：                 
说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

4．报价一览表
项目名称：                          
项目编号：                          

包    号：                                 

货币：人民币/元

	包号名称
	

	 报价总计
	人民币（大写）：           

（小写）：¥                

	合同履行期限（交货期）
	

	备注
	

	报价说明
	投标人所报的价格应为本项目所有货物的供应、安装、调试、培训和售后服务、税金等项目实施过程中的全部费用。


投标人名称：                      (加盖法人电子签章)
法定代表人（负责人）或投标人授权代表：         (签字或盖章)

日      期：                 
4.1分项报价表
项目名称：                          
项目编号：                          

包    号：                          
货币：人民币/元

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总报价
	（大写）                           
（小写）¥                          


投标人名称：                      (加盖法人电子签章)
法定代表人（负责人）或投标人授权代表：         (签字或盖章)

日      期：                 

5.偏离表

（一）商务服务条款偏离表

项目名称：              
项目编号：              
包    号：                                

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应情况
	偏差情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	.....
	
	


                          投标人名称：                      (加盖法人电子签章)
法定代表人（负责人）或投标人授权代表：     (签字或盖章)

日      期：                 
（二）投标货物技术参数偏离表
项目名称：               
项目编号：               
包    号：                
	序号
	招标文件技术规范要求
	投标文件对应规范
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 说明：1.优于招标文件的要求填写“正偏离”，完全响应招标文件要求填写“无偏离”，不满足招标文件的要求则填写“负偏离”。 

2.本表中填写的技术要求等内容应与实际情况一致，存在虚假行为的，投标人应依法承担有关法律责任，采购人有权撤销中标人资格并选择第二名（以此类推）中标候选人为新的中标人，或重新组织招标。

             投标人名称：                      (加盖法人电子签章)
法定代表人（负责人）或投标人授权代表：     (签字或盖章)

日      期：                 
6.投标人同类型项目

	使用单位
	项目名称
	合同金额
	联系人
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表后提供与用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明（复印件加盖公章）以提供的投标人自身证明材料为准，即证明材料的乙方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供行政管理部门的证明文件。
7．投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述或使用说明（产品彩页须提供复印件或影印件加盖投标人公章）

8．技术及服务方案（格式自拟）
9．服务承诺（格式自拟）
10．投标人认为需要提供的其他商务、技术材料（格式自拟）
11.政策性要求

聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函（如不涉及，此函可不提供）
本单位郑重声明，根据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，本单位为符合条件的单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供物业服务，其中聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）     %。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明
注：供应商为非聘用建档立卡贫困人员物业公司的，无需填写此声明函。

投标人名称：                      (加盖法人电子签章)
日      期：                 
关于符合本国产品标准的声明函（如不涉及，此函可不提供）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

             投标人名称（盖章）：
                
日 期：                  
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
产品符合绿色数据中心建设要求承诺书（如不涉及，此函可不提供）

本供应商现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称（盖章）：
                
日 期：                  


符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书（如不涉及，此函可不提供）
本供应商现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺若本项目在合同履行过程中需要施工安装且涉及到相关建材耗材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，严格履行政府绿色采购有关事项，交付并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材；属于绿色建筑的，积极配合采购单位申报绿色建筑标识。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明
投标人名称（盖章）：
                
                 日 期：                  

商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，可不提供）

商品包装和快递包装承诺

本公司现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：          （盖章）

                           日      期：                   

政府强制采购产品明细表（如不涉及，此表可不提供）

	序号
	产品名称
	制造商
	产品

型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的扫描件。
政府采购绿色产品明细表（如不涉及，此表可不提供）

	序号
	产品

名称
	制造商
	注册

商标
	产品

型号
	产品认证

证书号
	认证证书

有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的扫描件。

所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件（如不涉及，此表可不提供）
	序号
	软件

名称
	开发商
	注册

商标
	版本号
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


联合体资格证明文件（如允许联合体）

（1）资质等级证明文件

（2）联合体协议格式

《联合体协议书》格式

联合各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应组织实施的项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合参加本项目事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据响应文件规定及报价内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交招标方后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为响应文件的组成部分。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

20  年  月  日                               20  年  月  日
创新产品或创新服务明细表（如不涉及，可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：
项目编号：

包    号：

                                                     货币：人民币/元

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


注：投标人投报创新产品或创新服务的，需填写此表后，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标人名称：          （盖章）

日      期：                   
相关附件

附件1：质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购方名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：  

公章：

日      期：
附件2：投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：
地     址：邮编：
法定代表人/主要负责人：

联系电话：
授权代表：联系电话：                  

地     址：邮编：
被投诉人1：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2

……
相关投标人：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况

采购项目名称：
采购项目编号：包号：
采购方名称：

代理机构名称：
采购文件公告:是/否 公告期限：
采购结果公告:是/否 公告期限：
三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：
采购方/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：
事实依据：

法律依据：
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(盖章)： 

公      章：

日      期：

