云南省妇幼保健院2026年牙科综合治疗椅、麻醉机、超高清电子胃肠镜系统等医疗设备采购项目

项目编号：YNZC2026-G1-02194-YNZZ-0206

招 标 文 件

采购人：云南省妇幼保健院

采购代理机构：云南中咨海外咨询有限公司

日期：二○二六年五月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	9

第三章 合同书样式及主要条款	30

第四章 投标文件格式	41

第五章 采购需求	70

第六章 资格审查	150

第七章 评标方法	151

第一章 招标公告

项目概况

云南省妇幼保健院2026年牙科综合治疗椅、麻醉机、超高清电子胃肠镜系统等医疗设备采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年06月02日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2026-G1-02194-YNZZ-0206

2.项目名称：云南省妇幼保健院2026年牙科综合治疗椅、麻醉机、超高清电子胃肠镜系统等医疗设备采购项目

3.预算金额：1010.608万元；（1标段：164.80万元；2标段：115.358万元；3标段：451.20万元；4标段：54.25万元；5标段：225.00万元）

4.最高限价：1010.608万元；（1标段：164.80万元；2标段：115.358万元；3标段：451.20万元；4标段：54.25万元；5标段：225.00万元）

5.采购需求：

| 标段 | 序号 | 是否接受进口产品投标 | 产品（项目）名称 | 数量 | 计量单位 | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 是 | 种植牙高端综合治疗椅 | 2 | 台 | 20.00 |
|  | 2 | 是 | 种植机（带光） | 1 | 台 | 6.00 |
|  | 3 | 否 | 牙椅管路水抑菌系统 | 1 | 套 | 15.00 |
|  | 4 | 否 | 牙科综合治疗椅 | 2 | 台 | 8.00 |
|  | 5 | 否 | 喷砂牙周治疗仪器 | 2 | 台 | 12.00 |
|  | 6 | 是 | 高端牙科综合治疗椅 | 3 | 台 | 20.00 |
|  | 7 | 否 | 氟离子导入仪 | 1 | 台 | 3.80 |
| 2 | 1 | 否 | 笑气吸入镇痛系统 | 1 | 台 | 10.00 |
|  | 2 | 否 | 口腔专用心电监护仪 | 2 | 台 | 1.30 |
|  | 3 | 否 | 静脉注射泵 | 2 | 台 | 1.00 |
|  | 4 | 否 | PRF膜制作专用离心机 | 1 | 台 | 3.00 |
|  | 5 | 否 | 4K口腔手术显微镜 | 2 | 台 | 32.00 |
|  | 6 | 是 | 牙周种植口外正畸儿牙手术器械套装 | 1 | 套 | 30.00 |
|  | 7 | 否 | 口腔种植器械 | 1 | 批 | 2.178 |
|  | 8 | 否 | 外科吸引器 | 1 | 台 | 0.20 |
|  | 9 | 否 | 弧型手术器械台 | 2 | 台 | 0.69 |
| 3 | 1 | 否 | 增材树脂 3D 打印机 | 1 | 台 | 15.00 |
|  | 2 | 是 | 咬合肌电分析仪 | 1 | 台 | 39.00 |
|  | 3 | 否 | 牙科头戴式放大镜 | 15 | 台 | 1.50 |
|  | 4 | 否 | 四手操作移动柜 | 12 | 台 | 0.35 |
|  | 5 | 否 | 面部扫描仪 | 1 | 台 | 37.50 |
|  | 6 | 否 | 口扫一体机（口腔数字印模仪） | 1 | 台 | 40.00 |
|  | 7 | 否 | 口腔手术动力系统 | 1 | 台 | 12.00 |
|  | 8 | 是 | 口腔科快速消毒系统 | 1 | 台 | 9.00 |
|  | 9 | 是 | 口腔铒激光 | 1 | 台 | 90.00 |
|  | 10 | 否 | 电子咬合力分析仪 | 1 | 台 | 34.00 |
|  | 11 | 是 | CAD/CAM全套切削设备 | 1 | 套 | 148.00 |
| 4 | 1 | 否 | 电动手术床 | 1 | 台 | 12.00 |
|  | 2 | 否 | 病人转运平车(产) | 3 | 辆 | 0.50 |
|  | 3 | 否 | 麻醉车 | 2 | 台 | 0.70 |
|  | 4 | 否 | 器械车 | 2 | 台 | 0.20 |
|  | 5 | 否 | 双臂器械托盘 | 1 | 台 | 0.15 |
|  | 6 | 否 | 负压吸引装置 | 2 | 台 | 0.25 |
|  | 7 | 否 | 多功能监护仪 | 1 | 台 | 13.50 |
|  | 8 | 否 | 麻醉机 | 1 | 台 | 19.20 |
|  | 9 | 否 | 四通道TCI注射泵站 | 1 | 台 | 5.00 |
|  | 10 | 否 | 治疗车（产） | 2 | 台 | 0.30 |
| 5 | 1 | 否 | 超高清电子胃肠镜系统 | 1 | 套 | 170.00 |
|  | 2 | 是 | 消化内镜电外科工作站 | 1 | 套 | 55.00 |

- （1）本项目共设5个标段，投标人可选择其中一个标段或同时选择多个标段进行投标，并可以同时中一个标段或同时中多个标段，投标人选择多个标段投标的应分标段制作及投递投标文件。投标人必须对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价，且不得出现缺项、漏项或无报价情况，否则投标文件将按无效处理；

- （2）具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》；

- （3）本次招标部分接受进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，若招标文件明确不接受进口产品，而投标人所投报产品为进口产品的其《投标文件》按无效投标处理。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束。

7.交货期：合同签订后，国产产品不超过30个日历日，进口产品不超过90个日历日，中标人交付产品必须为全新产品，交货时间与生产日期间隔不超过六个月。

8.交付（或实施）地点：云南省妇幼保健院指定地点。

9.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.2.1具有良好的商业信誉：①查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）；②截止时点：采购人或采购代理机构的实际查询时间为投标截止时间前；③信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；④信用信息的使用原则：经认定被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。（此部分不需要投标人提供证明材料）

1.2.2具有健全的财务会计制度

①投标人须提供2024年或2025年任意一年度经审计的财务会计报告及报表资料（至少包括：财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。

②投标人须提供在提交投标文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。

备注：以上①-②项证明材料具有同等效力，投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.3.1 依法缴纳税收：投标人须提供缴税所属时间在2025年6月1日起至提交投标文件截止之日内任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。

1.3.2 依法缴纳社会保障资金：投标人须提供缴费所属时间在2025年6月1日起至提交投标文件截止之日内任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺书）。

1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标人关联企业情况声明）。

1.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购项目。（中小企业所属行业类型为工业-制造业；小、微企业价格扣除优惠比例为10%，满足条件的投标人须按要求提供所有货物制造商的《中小企业声明函》，否则不予进行价格扣除。）

3.本项目的特定资格要求：投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证/备案（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证/备案；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证/备案（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证/备案。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。

注：如若投标人认为投标产品不在《医疗器械分类目录》内或不作为医疗器械管理的，需提供证明材料。

三、获取招标文件

时间：2026年05月09日至2026年05月15日每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（操作路径：登录政府采购云平台-项目采购-获取招标文件 -找到本项目-点击“申请获取招标文件”）。

方式：1.凡有意参加本项目投标的潜在投标人，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他采购资料。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzzhw.html（壹证通客服热线：0871-67276028＜紧急可拨19988166369>）或https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys（政采云），CA申领后需登录政府采购云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理；2.按上述要求获取招标文件的潜在投标人视为合法获取了本项目招标文件，可以参与本项目投标。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年06月02日10点00分（北京时间）。

地点：云南中咨海外咨询有限公司三楼评标四厅（云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元），投标人无需到达开标地点，须在政府采购云平台进行远程解密电子版投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。

2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、驱动故障、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

3.本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业、政府采购实施本国产品标准及相关政策等。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：云南省妇幼保健院

地 址：昆明市鼓楼路200号

联系方式：0871-65810533

2.采购代理机构信息

名   称：云南中咨海外咨询有限公司

地　 址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼

联系方式：0871-68100544

3.项目联系方式

项目联系人：杨韵琪、何雨倩、杨依冉、凡星、叶勇、李杰

电　话：0871-68100544

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 云南省妇幼保健院 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 云南中咨海外咨询有限公司 |
| 2.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：云南省妇幼保健院2026年牙科综合治疗椅、麻醉机、超高清电子胃肠镜系统等医疗设备采购项目 项目编号：YNZC2026-G1-02194-YNZZ-0206 |
| 2.2 | 预算金额及最高限价 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.3 | 采购需求 | 详见招标文件第一章《招标公告》，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》 |
| 2.4 | 合同履行期限 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.5 | 交货期 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 2.6 | 交付（或实施）地点 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.1 | 投标人的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 3.3 | 本项目的特定资格要求 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 4.1 | 是否接受联合体 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 5.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织： 考察时间： 年 月 日 点 分 考察地点：____________ |
| 6.1 | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开 召开时间： 年 月 日 点 分 召开地点：____________ |
| 10.1 | 询问 | 投标人对招标文件有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 10.3 | 询问联系方式 | 详见招标文件第一章《招标公告》 |
| 11.4 | 招标文件澄清、修改时间 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 17.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起 90 日历天。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 不要求提供 要求提供： 投标保证金的形式：网银、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金方式缴纳或提交。 保证金按规定金额、形式从投标人基本账户缴纳至： 开户名称：云南中咨海外咨询有限公司 开户银行：平安银行昆明南亚支行 1标段： 投标保证金金额：壹万陆仟元整（小写：16000.00元） 账号：30205378347559 2标段： 投标保证金金额：壹万壹仟元整（小写：11000.00元） 账号：30205378033036 3标段： 投标保证金金额：肆万伍仟元整（小写：45000.00元） 账号：30205378718513 4标段： 投标保证金金额：伍仟元整（小写：5000.00元） 账号：30205378403990 5标段： 投标保证金金额：贰万贰仟元整（小写：22000.00元） 账号：30205378089467 保证金缴纳说明： - （1）网银或电汇或电子保函方式提交的，缴款回单或电子凭证即为缴纳凭证；其他方式提交保证金的投标人应持有效凭证（纸质原件）至云南中咨海外咨询有限公司财务室换取保证金收据。联系人：赵咏春 联系方式：0871-63104709 （2）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 |
| 19.4 | 投标文件盖章及签署 | 投标文件应按本招标文件中投标文件格式规定的签名或签章处逐一签名或签章，要求盖章处盖投标人公章。要求第三方出具的盖章件原件（如联合体协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的扫描件或照片等电子件。 |
| 20.1 | 投标报价 | （1）投标人必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。 （2）本项目采用固定总价方式进行报价，投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、规范，自行测算出满足招标要求的投标标的的竞争性报价，投标报价为采购人指定地点统一交货价，包括但不仅限于货物的出厂价、配套货物、设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件、随机必需的辅助专用工具、运杂费、货物安装调试、检验、技术服务费、安装费、货物运输保险、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、利润、税金等全部费用的总和，该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。 说明：1）货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的专用工具的价格。 2）运杂费用：即投标货物到指定项目交货（安装）地点。按规定的交货方式交货前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、特别要求的保险费等。 3）技术服务费用包括：现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用以及技术咨询协调费用等。 （3）无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。 （4）投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评标委员会认为投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定投标人投标文件无效。 （5）投标人应保证其提供的货物、工程或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。 |
| 22.1 | 提交投标文件截止时间和地点 | 详见第一章《招标公告》 |
| 26.2 | 评标委员会 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上成员人数为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |
| 26.5 | 评标方法 | 本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
| 32.6 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 33.1 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供： 履约保证金金额：¥/元（大写：/元整）； 履约保证金形式：投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约担保期限及退还：担保期限自合同生效之日起至合同履行完毕止，待合同履行完毕后 个月内根据履约情况无息退还。若本项目提前终止，担保期限自合同生效之日起至提前终止之日。 |
| 36.1 | 采购代理服务费 | 参照国家计委[2002]1980号文件规定的收费标准及国家发展和改革委员会发改办价格[2003]857号文规定的货物标准下浮35%向中标人收取（计算基准价为中标金额）。 |
| 37 | 需要补充的其他内容： |  |
| 37.1 | 为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的供应商 | 无 有： 单位名称： 。 |
| 37.2 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 37.3 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 （2）招标文件中引用某一投标人的技术规格或要求，只是为了准确或清楚地说明拟采购范围的技术规格，未含有倾向或者排斥潜在投标人的意思，投标人所投内容的技术标准可优于或相当于此采购范围的技术要求。 （3）投标人须知正文内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |
| 37.4 | 其他补充内容 | 1.投标人在关联标书环节时须将整本投标文件电子版（含封面）的标书关联至“商务报价文件”部分，并签字盖章。 2.以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效： （1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件； （2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密； （3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。 3.为保障项目合同备案顺利进行，投标人在办理政采云账号的时候，应尽量办理正式账号。 |

## 一、总则

1.采购人、采购代理机构

1.1 采购人：详见《投标人须知前附表》。

1.2 采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。

2.项目基本情况

2.1项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。

2.2预算金额及最高限价（如有）：详见《投标人须知前附表》。

2.3采购需求：详见《投标人须知前附表》。

2.4合同履行期限：详见《投标人须知前附表》。

2.5交货期：详见《投标人须知前附表》。

2.6交付（或实施）地点：详见《投标人须知前附表》。

3.投标人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见《投标人须知前附表》。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.3本项目的特定资格要求：详见《投标人须知前附表》。

3.4投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.联合体

4.1《投标人须知前附表》规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：

4.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

4.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.1.3联合体各方均应满足招标文件中对投标人的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。

4.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下投标。

5.现场考察

5.1《投标人须知前附表》规定组织现场考察的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察。

5.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。

5.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

5.4 采购人在现场考察中介绍的项目基本情况，仅供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。

6.开标前答疑会

6.1 《投标人须知前附表》规定召开开标前答疑会的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在投标人召开开标前答疑会。

7.费用承担

7.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

二、招标文件

8.招标文件编制依据

8.1本项目招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

9.招标文件的组成

9.1采购人要求提供的货物或者服务及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求

第六章  资格审查

第七章  评标方法

9.2 根据本章规定对招标文件所作的澄清、修改构成招标文件的组成部分。

10.招标文件询问

10.1投标人对招标文件如有疑问的，可以《按投标人须知前附表》相关要求向采购人或采购代理机构提出询问。

10.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

10.3询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。

11.招标文件的澄清、修改

11.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

11.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证投标人能重新下载并用于编制投标文件。

11.3招标文件的澄清、修改内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改后文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

11.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.5投标人应在电子投标文件提交截止时间前及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

12.投标文件编写注意事项

12.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购需求和商务技术条件后，根据招标文件要求编写投标文件。

12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并按要求提供相应的证明材料，否则按无效处理。

13.语言文字

13.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14.计量单位

14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

15.2投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的，造成的后果由投标人自行承担责任。

16.投标文件的格式要求

16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式编写。

17.投标有效期

17.1投标人投标文件在《投标人须知前附表》规定的投标文件有效期内保持有效，在此期间投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.投标保证金

18.1投标人应按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。（为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励投标人使用电子保险/保函替代投标、履约保证金，支持中标人基于成交项目进行合同融资。申请人可登录【云南省政府采购金融服务支撑平台】进行了解办理或致电95763，如您有紧急需求的可联系13732226998（谢工）。直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）

18.2采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。

19.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政府采购云平台网站进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），其投标文件将不予受理。

19.3投标文件中提供的资料（包括扫描件、照片等）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解产生的后果由投标人自行承担。

19.4投标文件盖章及签署：详见《投标人须知前附表》。

20.投标报价和报价货币

20.1投标报价：详见《投标人须知前附表》。

20.2投标人的投标报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于投标人不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

20.3异常低价审查

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.4投标人应保证其提供的货物或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

20.5报价货币：人民币。

四、投标

21.投标文件的加密

21.1 投标人应按照政府采购云平台的要求编制、加密投标文件。

21.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。

22.投标文件的提交

22.1提交投标文件截止时间和地点：详见《投标人须知前附表》。

22.2本项目采用电子招标投标，投标人应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

23.投标文件的补充、修改或者撤回

23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签名、签章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2 投标人应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前重新上传至政府采购云平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

五、电子开标及投标文件解密

### 24.开标及投标文件解密

24.1各投标人在开标前应确保成为政府采购云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

24.2采购代理机构将在《投标人须知前附表》规定的时间和地点进行开标。

24.3投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.4开标时，投标人登录政府采购云平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。

24.5开标程序：

开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到政府采购云平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如投标人成功解密投标文件，但未在政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.6 开标工作人员将做开标记录。

24.7 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 六、资格审查及评标

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

26.评标

26.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数详见《投标人须知前附表》，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

26.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.4本项目评标方法：详见《投标人须知前附表》。

26.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.6评标过程的保密

26.6.1评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。

27.投标文件的澄清和补正原则

27.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

27.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 28.报价修正原则

28.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.投标无效

29.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

29.2投标人存在下列情况之一的，投标无效

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标结果

30.中标人的确定

30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定中标人。

31.中标通知书

31.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

31.2中标通知书是合同的一个组成部分。

32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

32.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

33.履约保证金

33.1《投标人须知前附表》收取履约保证金的，中标人应按《投标人须知前附表》确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

33.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

八、质疑投诉

34.质疑

34.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

34.2招标文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

34.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

34.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

34.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

34.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南中咨海外咨询有限公司；联系人、联系电话：同询问联系方式；通讯地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼。

35.投诉

35.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。

九、其他事项

36.采购代理服务费

36.1采购代理服务费收费标准详见《投标人须知前附表》。

36.2付费方应按招标代理合同约定或在中标人接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

37.需要补充的其他内容

37.1其他需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。

第三章 合同书样式及主要条款

- （参考格式，以最终实际签订合同为准）

- 合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ★合同履行期限 | 自合同签订之日起至质保期结束。 |
| 二 | ★交货期 | 合同签订后，国产产品不超过30个日历日，进口产品不超过90个日历日，中标人交付产品必须为全新产品，交货时间与生产日期间隔不超过六个月。 |
| 三 | ★产品生产要求 | 中标人交付产品必须为全新产品，交货时间与生产日期间隔不超过六个月。 |
| 四 | ★交付（或实施）地点 | 云南省妇幼保健院采购人指定地点。 |
| 五 | ★交货方式 | 安装调试验收完成。 |
| 六 | ★付款方式 | 合同签订后，中标人需在甲方开户银行开立银行账户，并与甲方、银行签订资金监管三方协议（下称：“监管账户”）。甲方可选择将合同款项存入监管账户。乙方组织发货，设备安装调试完成后，经甲方验收确认并投入使用后，乙方根据项目执行进度向甲方申请解冻合同款项。监管帐户银行服务费由乙方承担，监管资金银行利息归乙方所有。甲方向乙方支付的任何款项，需乙方主动向甲方提出书面申请，甲方经审查有关付款材料无误后方能支付乙方。乙方须开具合规的正式发票。 |
| 七 | 质保期 | 设备整机原厂质保≥3年（有特殊要求的设备以标注为准），质保期以验收通过日起计算。质保期内，乙方对设备整机提供全免费保修或免费更换；保修期届满，乙方按实际成本收取维修费。 |
| 八 | ★验收标准 | 1）设备验收：设备到达甲方指定地点后，双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由乙方负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由甲方测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符的，乙方必须无条件进行更换。更换所产生的费用由乙方负责，若因此导致交货逾期，由乙方承担逾期交货的违约责任。甲方有权在验收过程中或使用过程中对设备质量存疑时，自行委托第三方检测机构进行质量鉴定，检测费用由结果过错方承担。 2）根据货物的实际情况，将对设备进行安装调试后验收，验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定对照本合同项目填写验收交接单，经甲方项目负责人签字确认验收结果，验收合格后方视为完成交货。 3）乙方所提供货物质量安全、技术规格、物理特性等属性符合国家及地方现行标准及规范，并满足采购需求；安装质量符合国家及地方现行标准及规范，乙方对所提供的货物及安装质量在规定期限内负质量责任。 |

合同编号： 合同自编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

合

同

书

签订地点:云南省昆明市

签订日期:    2026年  月  日

甲方（采购人公章）名    称：云南省妇幼保健院

地    址：昆明市鼓楼路200号

邮    编：650021

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：0871-65810533

开 户 银行：中信银行北辰支行

账    号：73018101834800347

乙方（供应商公章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

统一社会信用代码:

开 户 银行：

账    号：

甲方：云南省妇幼保健院

乙方：

根据项目名称：        采购项目(项目编号：         )采购结果，经甲乙双方友好协商达成一致，现签订以下合同条款。

一、合同项目内容

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 医疗器械注册证号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写（元） | ¥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写） | 人民币： 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

以上价格为甲方指定地点统一交货价，包括但不限于设备、包装、运输、保险、装卸、仓储、搬运、安装调试、培训、配套资料和配套附属设备、配件、备品备件、必要的消耗品，以及乙方附赠品等的费用。

二、技术规范和要求

乙方中标设备设施，必须遵照相关技术规范生产制造，并须取得有效的医疗器械注册证，不属于医疗器械内容的除外。本项目主要设备执行标准为行业标准。

三、交货时间及方式

乙方于合同签订后接招标人进场通知    个日历日内完成设备的安装调试及验收，将设备送达甲方指定地点并按规范完成安装调试工作。交付产品为全新产品，交货时间与生产日期间隔不超过六个月。

1.合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备送到甲方指定地点，由甲乙双方共同开箱，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料及配备的用件、工具等，如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等。

2.甲方收货地点：云南省妇幼保健院。

3.货物运输至甲方验收合格期间产生的货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

4.甲方联系人：       ，联系方式：        。

四、验收及验收标准

1.设备验收：

1）设备验收：设备到达甲方指定地点后，双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由乙方负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由甲方测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符的，乙方必须无条件进行更换。更换所产生的费用由乙方负责，若因此导致交货逾期，由乙方承担逾期交货的违约责任。甲方有权在验收过程中或使用过程中对设备质量存疑时，自行委托第三方检测机构进行质量鉴定，检测费用由结果过错方承担。

2）根据货物的实际情况，将对设备进行安装调试后验收，验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定对照本合同项目填写验收交接单，经甲方项目负责人签字确认验收结果，验收合格后方视为完成交货。

3）乙方所提供货物质量安全、技术规格、物理特性等属性符合国家及地方现行标准及规范，并满足采购需求；安装质量符合国家及地方现行标准及规范，乙方对所提供的货物及安装质量在规定期限内负质量责任。

2. 产品包装材料归甲方所有。

五、产品要求

（一）品质标准

1.乙方向甲方提供的货物须符合相关国家法律、法规规定及本合同约定。提供的货物必须是全新的、符合国家质量标准的、具有生产厂家质量保证或合格证明的货物；进口产品还应具有中国有关部门的完备手续，如报关单据、商检报告等；提供货物须满足国家及行业环保要求；保证货物符合国家有关安全防范标准；提供的货物和组成的系统符合磋商文件承诺和本合同规定标准，并满足甲方技术要求。

2.乙方须向甲方提供随机配件、维修工具及所有资料。

3.产品使用过程出现质量问题，乙方须无条件退/换货。

4.甲方在使用过程中，发现产品质量与所提供该产品技术资料标准不符的，乙方必须无条件退/换货。

（二）质保要求

1.设备整机原厂质保设备验收后原厂质保（全保）   年 ，质保期以验收通过日起计算。质保期内，乙方对设备整机提供全免费保修或免费更换；保修期届满，乙方按实际成本收取维修费。

2.设备或其配件若属于国家规定“三包”范围的，按“三包”规定执行，若本合同约定的质保期优于“三包”规定的，按本合同约定执行。

3.质保范围包括整机设备及其附件、软件、配套设备、随机赠品，以及所有软件系统等等。

4.整机终身维修及免费校准。

5.乙方保证设备在甲方报废前正常运行。

（三）售后服务

1. 乙方承诺厂家在云南省内有直接售后服务机构，乙方按甲方要求提供全天24小时的售后服务，并在甲方要求后2小时内到达现场提供服务。

公司名称：

统一社会信用代码

联系人：

联系电话：

2. 甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话：

- 乙方应按时进行常规巡检，定期巡检：每3个月对设备定期进行巡检1次和维护保养1次，每年对设备定期进行预防性维护工作1次，保证设备处于较好性能状态。

4. 如乙方所提供产品技术升级，乙方或/和设备制造商须及时通知甲方，并根据甲方实际需求及时为甲方提供产品优化或升级服务。

5. 乙方提供的备品备件及易损件须为原厂配件，未经甲方许可，不得使用非原厂产品。

6. 质保期外提供终身上门维修服务和软件升级服务，仅收取零备件费。

（四）故障响应

乙方接到甲方设备故障通知后，须立即作出服务响应，电话响应时间不超过1小时，现场响应时间不超过2小时，24小时不能排除故障须提供解决办法：提供备用设备保障，以确保甲方医疗工作正常开展。

（五）配套设备要求

六、合同价款结算

（一）履约保证金

乙方在收到中标通知书后/个工作日以非现金形式内向甲方缴纳合同总价/ 的款项作为履约保证金，共计/元整（￥：/元）。此项目不涉及履约保证金。

（二）履约保证金的退还

设备验收完成且无异议后，经双方确认，甲方一次性无息返还乙方全部履约保证金。

（三）合同款项

合同签订后，中标人需在甲方开户银行开立银行账户，并与甲方、银行签订资金监管三方协议（下称：“监管账户”）。甲方可选择将合同款项存入监管账户。乙方组织发货，设备安装调试完成后，经甲方验收确认并投入使用后，乙方根据项目执行进度向甲方申请解冻合同款项。监管帐户银行服务费由乙方承担，监管资金银行利息归乙方所有。甲方向乙方支付的任何款项，需乙方主动向甲方提出书面申请，甲方经审查有关付款材料无误后方能支付乙方。乙方须开具合规的正式发票。

（四）付款申请

甲方向乙方支付的每一笔款项，需乙方主动向甲方提供相关付款材料（包括但不限于验收单，发票等），甲方经审查有关付款材料无误完成付款审批流程后方能支付乙方。

（五）乙方收款账户名称：

账户银行：

账户银行账号：

七、技术培训

在设备交货时，乙方派专业技术人员对操作人员进行为期至少7天的现场安装及技术培训，后续时间可以根据采购人要求进行增加。乙方须负责对甲方的技术人员、操作人员、维修人员进行产品及系统的操作、系统的管理维护、常用技术知识进行技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作,培训人数按照用户需求而定。提供设备的正常使用和安全运行培训，以及必要的技术支持。若甲方的工作人员反映对培训内容及实操仍有疑问，乙方有义务在工作时间予以积极回应。

八、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责项目具体组织工作。

2、负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境。

3、负责组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收报告。

4、按合同规定享有乙方提供的各项服务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目。

2、严格遵守商务谈判中标所承诺的一切规定和条款。

3、参与甲方共同进行设备和项目的验收。

4、乙方严禁转让合同债权。

九、违约责任

（一）乙方违约责任

1.除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备，乙方无权请求返还履约保证金；乙方逾期交货将向甲方每日偿付合同总价1‰的违约金，并赔偿不能按期交付使甲方造成的经济损失，逾期超过15天的，甲方有权解除合同。

2.因产品质量问题导致他人人身伤害、财产、行政罚款等损失的，乙方负完全责任，并承担被害人及甲方一切损失，包括但不限于经济损失，甲方因此遭受处罚的，有权向乙方追偿。

3.乙方保证甲方在合同设备（包括配套软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等法律纠纷及诉讼，如有上述问题出现，乙方负完全责任，并承担甲方相应一切损失。

4.合同签订后，乙方不按合同约定缴纳履约保证金的，应向甲方每日偿付合同总价/的违约金。

5.合同签订后，乙方不履行合同、不全面履行合同或单方解除合同的，应承担合同总价 20% 的违约金。

6.乙方不履行培训及售后服务义务的，应承担合同总价20%的违约责任。

7.乙方未在规定时间内提供服务响应的（包括但不限于售后服务），应承担合同总价20%的违约责任。

8.乙方有其他违反合同约定行为的，经催告仍不履行的，应承担合同总价20% 的违约责任。

9.乙方保证提供的设备所用到的试剂耗材均为开放型，如违反此项规定，甲方有权单方面终止本合同。

10.乙方承诺免费开放所供设备与医院信息系统的接口。

11.由于项目质疑投诉等原因导致合同无法执行的，甲方有权单方面解除合同，由此给乙方带来的损失甲方不予承担。

（二）甲方违约责任

1.甲方无正当理由拒收产品，甲方向乙方偿付合同款总价5%的违约金；

2.甲方无正当理由逾期支付合同价款，经乙方催告后15天仍未支付的，乙方有权要求甲方以未支付款项按一年期贷款市场报价利率LPR支付逾期付款违约金。

（三）其他责任

1.因乙方原因导致甲方主张权利而产生的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、差旅费、鉴定费等费用由乙方承担。

2.甲方有权拒付合同价以外的任何费用。

3.乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

4.乙方应遵守国家法律法规、合法经营，若有不正当经营或商业行贿行为，或无故不遵守协议规定，甲方有权单方面终止协议。

5.终止合同和解除合同效力不同，合同自终止之日甲乙双方除违约责任外对该合同不再承担履行义务，但终止前已合法履行的合同义务不得撤回。

十、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关政府采购监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、通知和送达

在本合同履行过程中或因纠纷产生诉讼，乙方同意以下方式供甲方或法院通知和送达，以下述任一方式（专人邮寄、电子邮件、传真、短信送达及双方认可的其他方式）送达均为有效送达。

乙方联系人：  电话：      电子邮箱：

乙方规模： (小微、中型、大型 )三选一

乙方注册地区划：

乙方是否中小企业： (是、否）二选一

是否外商投资企业： (是、否）二选一

乙方保证上述信息的准确性，在本合同有效期内，如乙方的通信地址、联系人、电话、电子邮箱等发生变更的，乙方应在变更后立即书面通知甲方，经甲方正式签收确认后，变更方为有效。如因本合同中乙方的通信地址或电话等不准确，或者发生变更后未按前述约定有效通知甲方，造成任何通知/函件、法律文书等未能实际送达乙方的，通知/函件、法律文书等视为已合法有效送达乙方，未能实际送达的责任及由此引起的相关责任、损失，全部由乙方自行承担，甲方就此不承担任何责任。

十二、本合同其他未尽事宜，由甲乙双方友好协商处理。

十三、本合同一式 伍 份，甲方 肆 份，乙方  壹 份。

十四、本合同自签订之日起生效。

十五、本合同不可分割之部分：

1、附件一：中标通知书

2、附件二：配置清单

3、附件三：招标文件

4、附件三：投标文件

第四章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的要求编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.格式中标记了★号的为实质性格式文件，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则投标无效。未标记★号的格式文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。

- 一、资格证明文件部分

- 资格证明材料

投标人提供的资格证明材料应满足本项目招标公告中对申请人的资格要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其投标文件无效。

具有独立承担民事责任的能力

（要求详见 第六章 资格审查）

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（要求详见 第六章 资格审查）

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（要求详见 第六章 资格审查）

特定资格要求

（要求详见 第六章 资格审查）

### ★承诺书

致：                        （采购人名称）：

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（1）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（3）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

（4）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

投标人：（盖章）

日期：　　　年　　月　　日

### ★投标人关联企业情况声明

我方郑重声明如下：

1.投标人名称：                   。

2.投标人的直接上级控股/管理单位/自然人控股股东和直接下级控股/管理单位情况：

| 直接上级控股/管理单位/自然人控股股东名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股/管理单位名称 | 本单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

3、属于同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东的其他兄弟单位情况：

| 其他兄弟单位名称 | 同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东对该单位控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：如实填写上述表格中内容，若无控股/管理单位/自然人控股股东/兄弟单位关联企业，则在上述表格中填写“无”。

- 二、报价文件部分

### ★开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 小写： 大写： |
| 交货期 |  |
| 交付（或实施）地点 |  |
| 质保期（所有设备） | 所有设备（含配套产品） 年（4标段：麻醉机 年；5标段：超高清电子胃肠镜系统 年） |
| 投标保证金 （形式及金额） |  |

注：1.因本项目为电子招投标项目，上述开标一览表中投标人填写的内容应与电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以电子交易系统中开标一览表填写内容为准。

2.质保期低于文件要求的（所有设备（含配套产品）≥3年（4标段：麻醉机≥6年；5标段：超高清电子胃肠镜系统≥5年），视为不响应，其《投标文件》按无效投标处理。

三、技术商务文件部分

### ★技术规格偏离表

请按实际响应内容，逐条对应招标文件的第五章《采购需求》——各产品“一、采购需求（技术要求）”认真填写该表。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件应答情况 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.序号应对应在第五章《采购需求》——各产品“一、采购需求（技术要求）”中的序号，按照序号逐一分行填写。

2.投标人应根据投标产品的真实参数及功能填报本表，不得复制粘贴招标文件要求的技术参数，若出现投标响应与技术支持资料不符，可视情节严重程度，按照《财政部 公安部 市场监管总局关于开展2023年政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》（财库〔2023〕28号）中供应商提供虚假材料的典型案例上报财政主管部门。

3.各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。

4.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标文件响应情况优于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件应答情况”一列中写明投标产品实际的技术参数。

5.投标人应将支持该项技术要求响应的投标产品技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引（页码及条目号等）”一栏中，标识具体页码，不接受xx页至xx页。

### 投标产品的技术支持资料

包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料（采购需求中有标注的以标注要求为准）。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。

### 其它技术资料

招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它技术资料。

### ★商务条款偏离表

请对应招标文件中“合同条款前附表（合同履行期限、交货期、交付（或实施）地点、交货方式、付款方式、质保期、验收标准）、售后服务、履约保证金、违约责任”等的要求认真填写该表。

A、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。

2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3、勾选示例：

### 其它商务资料

以下内容根据项目商务部分评分内容进行编制：

（1）投标人基本情况介绍；（包含但不限于企业综合实力、资信状况、企业文化、企业团队素质等内容，格式自拟）

（2）配置清单；（根据招标文件第五章《采购需求》，列出投标产品详细配置清单，必须包括在《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》中响应提供的所有软件产品、硬件产品、第三方产品及相关服务。配置清单必须包含产品名称、制造商名称、规格型号及数量。格式自拟）

（3）制造商授权书及售后服务承诺书；（格式内容自拟）

（4）交货及安装方案；（格式内容自拟）

（5）质量承诺及保证措施；（格式内容自拟）

（6）售后服务方案；（格式内容自拟）同时按照后文要求填写《承诺函》

（7）培训方案；（格式内容自拟）

（8）类似项目业绩；（格式内容自拟，含《类似项目业绩列表》）

（8）招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它商务资料。

### ★承诺函

乙方提供现场维修，维修人员在甲方发出故障通知后    小时内作出响应，    小时内派原厂认证合格专业工程师到达甲方进行现场维修，    小时内不能排除故障时，在    天内保证修复，若在    天内不能修复的，免费无条件提供相同型号设备给甲方使用，待原设备修复正常使用后换回。同时，保证甲方购买时软件为最新版本，已有软件乙方提供终身免费升级服务，乙方对甲方无条件开放维护密码；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对其所提供的设备实行每   个月定期随访一次。乙方向甲方提供   天的设备现场例行免费培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，独立完成操作为止。

投标人（加盖投标人公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或签章）：

日期：　　　年　　月　　日

### ★投标分项报价表

项目名称：                                项目编号：                    标段：

| 序号 | 货物（项目）名称 | 医疗器械注册证名称 | 医疗器械注册证号 | 型号和规格 | 品牌 | 制造商/生产厂商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，符合本国产品标准的产品成本之和占投标人提供的全部产品成本之和的比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |

填表说明:

1、投标人必须根据招标文件第五章“采购需求”中“采购需求一览表”中的“产品（项目）名称”，按顺序逐项报价并填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价；不得删除或修改本表要求填报的内容，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。

2、本表填报报价应当包含招标文件第二章“投标人须知”中“投标报价”要求的所有报价。

3、投标人所投产品除强制节能外货物为经国家认定的节能产品或环境标志产品，请在“备注”栏中标明，并根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”及“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号及“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号}的通知，投标人所投产品认定为节能产品或环境标志产品，投标人须提供节能产品或环保产品认证证书扫描件。

### 必不可少的专用工具报价表

（如有）

| 序号 | 名称 | 规格和 型号 | 材质 | 数量 | 计量单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 生产厂家/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表由投标人按实际情况编制，如有则单列，此报价含在总报价中，若无专用工具则此表可不提供。

### 备品备件、易损件表

（如有）

我公司在此郑重承诺：若我公司有幸中标，在今后的售后服务中，我公司将严格按照下表中所列的优惠条件提供中标产品的备品备件、易损件。

| 序号 | 名称 | 品牌、规格和型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 优惠 比例 | 实际投标单价 | 是否已含在总报价中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |

设备验收开始使用后至质保期结束前正常、连续地使用所必须的备品备件、易损件已计入投标总价中。

上述优惠比例及实际投标单价可以沿用到质保期满以后的备品备件更换中，也可以根据以后的市场价按上述优惠比例进行下调，本报价的币种为人民币（元）。

特此承诺！

备注：此表由投标人按实际情况编制，若无备品备件则此表可不提供。

### 其它报价资料

（1）质保期结束之后对所提供的维修保养服务支持费用（该费用不计入投标总价）；

（2）投标人认为有必要提供的其他报价材料。

（此部分格式、内容自定）

### 中小企业声明函

（投标人参与本项目不符合或不享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的，无需填写及提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注:

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第五章采购需求中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏； 并由投标人出具、加盖投标人电子公章。

③联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

④温馨提示：投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

⑤投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1） 的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）  。（产品名称2） 的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

注：投标人提供的投标产品不符合本国产品标准及相关政策的，可不填写本声明函。

### 监狱企业证明文件

（不属于监狱企业的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。

### 残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写及提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 政府强制采购节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如所投产品为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制节能产品（“节能清单”中以“★”标注类别的产品），必须按上述规定格式逐项填写。

2、提供处于有效期之内的节能产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

### 政府优先采购的节能、环保产品汇总表

| 序号 | 产品名称 | 生产者 （制造商） | 规格型号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。

2、此表由投标人按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。

### ★投标函

致：   （采购人）

我方仔细研究了 （采购项目名称）   （项目编号：         标段：    ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件要求，以投标文件承诺的报价实施和完成本项目。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知前附表规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4、如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签政府采购合同，在承诺的期限内完成交货或服务，并承担合同规定的责任义务。

5、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                            邮政编码：

电话：                            传真：

开户名称：                        开户银行：

账    号：

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签名或签章）

日    期：     年     月      日

### ★法定代表人（单位负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面电子件。

投标人：（盖章）

日期：       年     月      日

### ★法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人（单位负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人：（盖章）

法定代表人（单位负责人）：（签名或签章）

日   期：     年   月   日

被授权委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

详细地址：

电话：

附：被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注: 1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明书》。

### ★投标保证金缴纳凭证

第五章 采购需求

说明：

1.各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，若投标文件中未对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条规格、技术条款和性能要求。

2.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品（服务）投标。

3.投标人应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

4.投标人应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购过程中涉及的技术情报和资料进行保密。

5.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

## 采购需求一览表

| 标段 | 序号 | 是否接受进口产品投标 | 产品（项目）名称 | 数量 | 计量单位 | 单价限价（万元） | 是否是核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 是 | 种植牙高端综合治疗椅 | 2 | 台 | 20.00 |  |
|  | 2 | 是 | 种植机（带光） | 1 | 台 | 6.00 |  |
|  | 3 | 否 | 牙椅管路水抑菌系统 | 1 | 套 | 15.00 |  |
|  | 4 | 否 | 牙科综合治疗椅 | 2 | 台 | 8.00 |  |
|  | 5 | 否 | 喷砂牙周治疗仪器 | 2 | 台 | 12.00 |  |
|  | 6 | 是 | 高端牙科综合治疗椅 | 3 | 台 | 20.00 | 是 |
|  | 7 | 否 | 氟离子导入仪 | 1 | 台 | 3.80 |  |
| 2 | 1 | 否 | 笑气吸入镇痛系统 | 1 | 台 | 10.00 |  |
|  | 2 | 否 | 口腔专用心电监护仪 | 2 | 台 | 1.30 |  |
|  | 3 | 否 | 静脉注射泵 | 2 | 台 | 1.00 |  |
|  | 4 | 否 | PRF膜制作专用离心机 | 1 | 台 | 3.00 |  |
|  | 5 | 否 | 4K口腔手术显微镜 | 2 | 台 | 32.00 | 是 |
|  | 6 | 是 | 牙周种植口外正畸儿牙手术器械套装 | 1 | 批 | 30.00 |  |
|  | 7 | 否 | 口腔种植器械 | 1 | 批 | 2.178 |  |
|  | 8 | 否 | 外科吸引器 | 1 | 台 | 0.20 |  |
|  | 9 | 否 | 弧型手术器械台 | 2 | 台 | 0.69 |  |
| 3 | 1 | 否 | 增材树脂 3D 打印机 | 1 | 台 | 15.00 |  |
|  | 2 | 是 | 咬合肌电分析仪 | 1 | 台 | 39.00 |  |
|  | 3 | 否 | 牙科头戴式放大镜 | 15 | 台 | 1.50 |  |
|  | 4 | 否 | 四手操作移动柜 | 12 | 台 | 0.35 |  |
|  | 5 | 否 | 面部扫描仪 | 1 | 台 | 37.50 |  |
|  | 6 | 否 | 口扫一体机（口腔数字印模仪） | 1 | 台 | 40.00 |  |
|  | 7 | 否 | 口腔手术动力系统 | 1 | 台 | 12.00 |  |
|  | 8 | 是 | 口腔科快速消毒系统 | 1 | 台 | 9.00 |  |
|  | 9 | 是 | 口腔铒激光 | 1 | 台 | 90.00 |  |
|  | 10 | 否 | 电子咬合力分析仪 | 1 | 台 | 34.00 |  |
|  | 11 | 是 | CAD/CAM全套切削设备 | 1 | 套 | 148.00 | 是 |
| 4 | 1 | 否 | 电动手术床 | 1 | 台 | 12.00 |  |
|  | 2 | 否 | 病人转运平车(产) | 3 | 辆 | 0.50 |  |
|  | 3 | 否 | 麻醉车 | 2 | 台 | 0.70 |  |
|  | 4 | 否 | 器械车 | 2 | 台 | 0.20 |  |
|  | 5 | 否 | 双臂器械托盘 | 1 | 台 | 0.15 |  |
|  | 6 | 否 | 负压吸引装置 | 2 | 台 | 0.25 |  |
|  | 7 | 否 | 多功能监护仪 | 1 | 台 | 13.50 |  |
|  | 8 | 否 | 麻醉机 | 1 | 台 | 19.20 | 是 |
|  | 9 | 否 | 四通道TCI注射泵站 | 1 | 台 | 5.00 |  |
|  | 10 | 否 | 治疗车（产） | 2 | 台 | 0.30 |  |
| 5 | 1 | 否 | 超高清电子胃肠镜系统 | 1 | 套 | 170.00 | 是 |
|  | 2 | 是 | 消化内镜电外科工作站 | 1 | 套 | 55.00 |  |

## 一、采购需求（技术要求）

#### 1标段：

#### 产品1：种植牙高端综合治疗椅

1.设备配置信息：

1.1医生单元1套

1.2护士单元1套

1.3手术灯1套

1.4.医生仪1个

1.5护士椅1个

1.6患者椅1个

1.7高速手机2把

1.8低速手机1套

- 2.设备参数：

2.1总体

2.1.1治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，患者椅电动驱动升降。设计整合集成化，无论两手操作或四手操作，医生均有足够的肢体操作空间。交叉感染可控制设计。

2.1.2数字化牙椅，具有网络接口及SD卡槽，快速实现远程诊断故障，具备拓展性。

2.2地箱

2.2.1采用内置式一体化地箱设计，无外漏管线，内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表。

2.3患者椅

2.3.1椅面采用一体无接缝式皮垫，不留卫生死角，患者甚至可在长时间诊疗期间保持舒适度；弧形扶手设计。

2.3.2患者椅高度升降范围：最低可降至≤390mm，最高可升至≥785mm，方便患者上下椅。

2.3.3患者椅采用多关节头枕，可快速进行上颌/下颌治疗位置转换，同时方便拆卸擦拭清洁消毒，配置原厂儿童坐垫。

2.3.4座椅提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态。

2.3.5座椅升降过程中有7处安全感应保护装置，移动中遇阻会自动停止，避免牙椅受损害，同时保障患者安全。

2.3.6四向脚控可以控制病人椅的运动，还可以控制抽吸管开闭。配置水汽快接头

▲2.3.7腿垫材质耐磨，易清洁，可机械调节拉长≥9cm。

2.4医生单元

2.4.1下挂式医生单元可有5+1组器械位，尾管全部为光纤管线。配置高速手机，器械挂架采用光感控制。

2.4.2医生控制面板采用≥4.3英寸彩色液晶触摸控制屏，可显示各项操作参数以及进行多种自定义程序的设置及储存。可控制并设置椅位，手术灯光，痰盂水漱口水，及手机等器械的转速，扭矩和功率等。

2.4.3具有4组医生程序,每组医生程序分别有4组程序椅位，（共16个程序椅位）可储存椅位、器械的转速等多种数据。

2.4.4医生侧控制面板及器械盘为悬臂式接在治疗主体，悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。

▲2.4.5医生单元器械具有光纤功能包括三用枪,高速涡轮手机尾管。配有USB数据接口

2.4.6配有4组时间计时器功能。

2.4.7配有一键清洁锁屏键。

2.5助手单元

2.5.1助手操作台采用落地式结构，可进行水平移动，可围绕患者旋转，具有助手控制面板及整合的顶置器械盘，并具有保护止停装置。

2.5.2助手操作台多关节结构,具有更广泛的运动范围。具备放置≥4个器械的器械架，器械位包含多功能用枪，强吸抽管,弱吸抽管，内置光固化机.

2.5.3助手面板可控制椅位，灯光，痰盂水，漱口水，并有计时器功能。

2.6痰盂及水杯注水器

2.6.1可旋转痰盂，可向病人椅方向移动≥110MM，具有自动安全保护装置。

2.6.2深窝及大直径的漱口盆构造，一体成形，表面光滑，不会溅出唾液，可拆卸清洗消毒，安全卫生无死角。

2.6.3可设置痰盂及漱口水时间，并可设置为随椅位变换而自动出水。

2.6.4具有自动水加热系统。

2.7手术灯

2.7.1采用LED手术灯照明系统，可黄白光切换，可感应控制，符合ISO色温和亮度标准，接近日光色温，感应距离可调节，亮度为5000-40000Lux7级可调节；色温为4600K-6200K三档可调，复合模式色温可低至3250K，适用于各种口腔治疗步骤。可多轴多角度旋转。

2.7.2具有感应控制功能，也可由医生侧、助手侧控制面板控制方式多样；亮度调节可感应式调节方式，实现无手化操作，减少交叉感染。

2.7.3LED手术灯随椅位变换同步自动开闭。

2.7.4LED灯把柄可拆卸并134度高温高压灭菌；可防止交叉感染。

2.8医生及护士座椅

2.8.1含医生及护士座椅各1个，坐垫皮面采用和患者椅同色系的椅垫材质。

2.8.2座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，方便操作者的灵活定位。

2.9交叉感染控制要求

2.9.1牙椅整体材料优质、面板外壳一体压制而成、便于清洁消毒；所有常接触、易污染处可拆卸清洁，包括：医生治疗台器械搁架，痰盂，手术灯手柄等，同时配有可消毒的硅胶保护套。

2.9.2具备手机机头、快接头、治疗台内部多重独立的防回吸设计，彻底防止交叉感染的发生。

2.9.3吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗，配置水汽快街头

2.9.4内置供水箱,提供独立供水;同时具备全自动管路消毒系统，可对器械软管进行24小时浸泡消毒，有效抑制水道中的细菌滋生。消毒接口内置于水箱侧，防止管线折损，接口有不同颜色区别，方便辨识，无需外接装置，防止交叉感染。

2.9.5具备吸唾系统内管道自动清洗功能；有专业的吸唾管道消毒液配合消毒其管道内壁，并具有清洁剂混合比例调节功能。

2.9.6器械管路冲洗和自动冲洗，有效控制细菌滋生和交叉感染。

2.9.7所有器械尾管不落地，最大程度减少了与地面细菌的接触。整个治疗台除手机尾管管线和强弱吸管线外，无其他的管线外漏，便于清洁消毒，并且最大程度避免了安全隐患。

2.10其他

2.10.1供电电压：≥220V 50Hz

2.10.2单相A.C.：≥50Hz

2.10.3功率：≥1000VA

2.10.4供水：≥2.5-6.0bar

2.10.5水最大消耗：≥3L/min

2.10.6供气压力：≥ 5.5—7.5bar，流量≥50L/min

2.10.7最大承重量：≥165kg

#### 产品2：种植机（带光）

1.配置要求：

1.1主机

1.2光纤马达连线

1.3多功能脚踏

1.4光纤20：1弯手机

1.5盐水袋支架

1.6手机支架

1.7内供水转换针

1.8校准棒

1.9主机备用保险丝

1.10防蒸汽栓

1.11一次性输液管

1.12输液管卡环

2.设备参数及配置(设备及功能需求)：

2.1显示屏：LCD背光液晶显示屏（非触屏）

2.2控制面板：按钮式，单一功能按键

2.3马达转速范围：200-40000min

2.4最大扭矩：≥80Ncm

2.5光照强度按钮：三档光照强度选择（无光-弱光-强光）

2.6注水流量控制：五档水量控制，每档15ml,最大水流量为75ml,分段精准控制水量适应不同治疗需求

2.7蠕动泵：外置式一体蠕动泵，最大程度防止意外漏水对主机主板造成损坏

2.8脚踏：多功能无极变速脚踏，同时具备水流量、光照及程序选择按钮，防水等级IPX8

2.9种植程序存储功能：提供8组程序存储，每组程序可设置8个步骤

▲2.10校准功能：设备带有一键校准功能，可对马达和弯手机进行校准检测，最大程度防止在种植过程中设备突然出现故障的情况

2.11反转声音提示：设备带有反正功能，并同时带有提示音

2.12齿轮比：设备一共提供5种齿轮比模式选择（20:1/1:1/1:2/1:3/1:5）,适配不同的机头，基本可覆盖种植、修复、基牙拔除等治疗

2.13配套光纤弯机：搭配纯钛20:1种植弯机，搭配DURACOAT镀层，防腐防锈，一体式水管头卡夹

#### 产品3：牙椅管路水抑菌系统

（一）配置要求：

1.主机1台

2.10L电解液1桶

3.余氯试纸1盒

4.带漏电保护电源线1条

5.10升桶盖（带软管吸珠）1套

6.广泛ph试纸1包

7.钥匙1条

（二）设备参数及配置：

1.微酸性电解水生成器（与扩展系统配合使用）

1.1一体化口腔水路消毒系统设备，数量：1套，系统设备包含原水净化设备，微酸性电解水生成器设备，储水及变频增压泵供水设备，可同时满足≥22张牙椅日常供水需求。

▲1.2设备符合国标GB28234-2020要求，采用无隔膜电解技术电解含有稀盐酸的电解质，电解产生以次氯酸为主要消毒成分的微酸性水溶液（生成次氯酸水PH5.0~6.5），用于为口腔水路、医疗器械产品消毒。

1.3采用电解法生成微酸水（次氯酸水），次氯酸水生成量每分钟是1.5~5L，生成次氯酸水，生成次氯酸水有效氯浓度（mg/L）:40~80mg/L，次氯酸供水量每分钟10L。

1.4电解装置：无隔膜电解槽、且电解槽寿命≥5000小时。

1.5微酸性电解水生成器生产厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证，设备具有消毒产品卫生安全评价报告备案凭证，并提供杀灭微生物效果和安全性，经口无毒、无刺激、“微核实验”检测阴性的第三方检测报告。

1.6微酸性电解水生成器属于国产一类消毒器械，设备相关参数在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查并与备案数据一致。

1.7设备具有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA菌)检测报告。

1.8设备具有医疗环境常见菌铜绿假单胞菌检测报告。

1.9设备输出水已杀灭包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌。不产生三致物质，符合《口腔综合治疗台水路污染控制与管理指南》（T/CHSA023-2023）用水要求。

▲1.10并提供设备制水PH值、有效氯浓度、杀灭微生物效果、有效氯含量测定、氧化还原电位、中剂鉴定试验、金属腐蚀性的测定、对物体表面消毒现场试验、皮肤刺激试验、一次破损皮肤刺激试验、急性眼刺激试验的第三方检测报告，提供设备制水无毒、无刺激、“微核实验”检测阴性的第三方检测报告，提供生活饮用水及物表消毒第三方检测报告。

1.11系统供水采用全自动静音不锈钢变频一体泵，供水压力1-3KG可调，具备无水保护、压力保护等多种安全设置。

▲1.12触摸屏微电脑控制，生成次氯酸水可选择高、中、低三种不同浓度。可通过时间控制器实现次氯酸水与纯净水智能切换，无需人工监管。

1.13系统设备配置＞100L的次氯酸水存储水箱，存储水箱具有高低水位，缺水、溢水、漏水等安全保护。

1.14电压：220V,50/60Hz

1.15氧化还原电位（ORP):≥ 600mV

1.16电解档位：0.2-3.5A （可调）

1.17设备功率：550W（泵）+50W（机器）

1.18给水条件：0.2-0.3Mpa

1.19HClO生成量：3L/min

1.20设备有效氯含量：3-80ppm（可调）

1.21进水配置超滤系统，过滤精度0.01um。排气口活性碳过滤吸收氯气。

1.22残留氯离子含量：<1000mg/L

1.23变频恒压供水泵：1）每小时输送水量≧1立方米；2）供水扬程≧33米；

1.24时间控制器：手机APP蓝牙控制

1.25液位控制器：4-20mA 模拟控制 1m

1.26供水控制系统：≧7寸电容屏，≧3种模式（至少包含手动模式，自动模式，次氯酸洗模式）

1.27设备具有4G互联网云平台，可通过云平台获取运行数据。配备微信小程序,可实现远程监控，实时监测用水。

1.28整机使用寿命：10年

1.29噪音：≤65dB

2.扩展系统（与微酸性电解水生成器配合使用）

2.1设备参数内容：

2.2.1配合微酸性电解水生成器使用

2.2.2 500L水箱：直径800×高1600mm

2.2.3水箱材质：PE

2.2.4水温（℃）：5-45（℃）

2.2.5机架：镀锌

2.2.6出水口：1寸外牙

2.2.7增压泵功率：0.75KW（TCBP-40A）

2.2.8电压：220V/50HZ

2.2.9流量：3立方每小时

2.2.10扬程：45米

2.2.11叶轮：不锈钢多极叶轮

2.2.12尺寸规格：349×161×158mm

3.纯水机

1.1基本参数：

1.1.1产水量500L/H，

1.1.2水利用率 ≥60%，

1.1.3脱盐率 ≥ 99%，

1.1.4产水电导率：≤15us/cm ，

1.1.5水源：市政自来水

1.1.6电源：220V50HZ

1.1.7水压：0.2MPA-0.5MPA

1.1.8水温：5-45摄氏度

1.1.9进水口3分口或4分口

1.1.10功率：3.7KW

1.2设备主要技术要求/标准性能

1.2.1以城市自来水为水源直接制备纯化水，单级纯化水的水质符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准；

1.2.2系统管道采用全密封式运行，采用预处理+反渗透处理技术，自带灭菌功能，预处理系统自动冲洗及再生运行，反渗透系统具有自动脉冲冲洗功能；灭菌系统自动运行，无需人工操作。

1.2.3系统采用多层闭环控制系统，具有过载、短路、自动复位等功能，具备无水保护，压力保护等多重保护，可实现多功能在线监测及手自动切换功能。

1.2.4供水系统采用恒压供水技术，供水同时受水箱液位或压力传感的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。

1.2.5纯水储水及管道采用无残留式消毒、灭菌，无二次污染，独立的循环管道确保全面消毒,维护末端用水水质。

1.2.6前端超滤系统过滤，适应不同地区的水质，保证出水质量和流量不受水源影响。

1.3控制方式：采用MCU自动控制系统、按钮操作，在线显示产水电导率

1.4预处理系统：预处理系统由活性炭过滤器、保安过滤器组成，罐体采用内衬ABS外绕FRP的树脂罐，和304不锈钢滤瓶，阀体为全自动控制阀，自动排污冲洗，滤料为果壳活性炭，保安过滤器采用10寸304不锈钢材质。

1.5超滤系统：304不锈钢壳体，0.01微米精度，8立方/小时制水量，1寸接口。

1.6反渗透系统：处理方式：单级，高压泵：材质:304不锈钢，法兰连接，膜元件要求；脱盐率≥99.5%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜。

1.7纯水供水系统：由储水箱及纯水泵等组成，水箱容积500L，纯水泵：材质不锈钢，水箱：PE材质。供水采用变频稳压供水，确保用水点出水稳定。

1.8管路要求 系统管道：U-PVC

1.9消毒系统：破坏细菌生存环境，细菌无法生存。消毒能力强，对环境不造成污染。

#### 产品4：牙科综合治疗椅

(一)设备配置：

1.三模式感应LED冷光灯1套

2.一体铸造金属椅架1套

3.下挂式医生工作台1套

4.液晶触摸控制系统1套

5.20个轻触式按键控制面板1套

6.四孔手机管线3套

7.全自动智能消毒系统1套

8.可旋转铸铝侧箱1套

9.内置热水系统2套

10.三用枪2套

11.纯净水系统1套

12.消毒水系统1套

13.语音控制系统1套

14.可拆卸陶瓷痰盂缸1套

15.高速手机2把

16.低速手机1套

(二)设备参数：

一、产品用途：主要拥有口腔检查、牙体牙髓治疗、修复正畸、种植等治疗提供平台

二、硬件参数要求：

1.工作条件：

1.1环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min；水源水压范围 0.2—0.4Mpa, 流量≥10L/min。

2.使用年限：

2.1牙椅注册使用期限≥15年；

3.口腔灯：

3.1具有与治疗机兼容的LED口腔灯，照明灯珠≥6颗，亮度可无极感应调节，最高亮度≥40000Lux，光斑面积≥10cm*20cm，口腔灯顶部内置≥3个触控开关，可控制白光/黄光/混光三种模式切换

4.牙科椅：

4.1牙椅整体采用金属材质一体铸造成型，滑槽式传动结构，三点受力，坚固稳定，运行平顺；座椅承重范围≥180KG；座椅升降范围：最高≥810mm，最低≤410mm；

4.2坐垫和靠背背板为ABS工程塑料的材质，防潮防霉，靠背免工具挂扣式安装方式，方便拆卸清洁；

4.3采用NAPPA皮革，触感柔滑，表面拥有防霉抗菌涂层，具备防霉抗菌效果；4.4座椅扶手为前翻式设计，舒适皮革包裹，扶手连接处位于椅身中部，不阻碍医生腿部动作，医生侧的扶手可向前翻转≥150°，便于患者上下牙椅；

4.5 头枕长度可在0-150mm间调节，头枕配置硅胶保护套，防汗防扎；

▲4.6靠背内置电动调节支撑气囊、靠背和坐垫具有振动舒缓和加热功能；

4.7牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，装备低压直流电机系统，具有升降瞬间延时功能，使病人感觉不到椅子的瞬间冲力，无顿挫感；

4.8牙科椅具备紧急修复功能、灯椅联动功能、供水冲痰联动、智能复位功能、紧急制动安全装置等功能；

4.9具有智能语音控制功能，具有≥40种语音指令控制牙椅功能，包括牙椅的升降俯仰、口腔灯开关、供水冲盂、记忆椅位调节、水源切换、倒计时选择、水杯水及三用枪温度调节和预设位调节等；

5.消毒抑菌系统：

5.1具有数字化显示全自动水路消毒系统： 一键实现管道冲洗、消毒液注入、静置、再冲洗全流程；具有断电续消功能、紧急退出至冲洗功能、防器械遗漏和防误操作智能管控功能，液晶屏可实时显示消毒流程和倒计时时间，消毒液静置管道时间≥20分钟，符合感控要求；

5.2消毒液可覆盖牙椅进水口、牙椅水过滤器，主副控三用枪、手机管、漱口水管等，消毒后手机管、三用枪管达到合格标准；

5.3牙椅进入消毒模式时，具有自动检测并智能切换水源功能，并在屏幕状态栏上显示；

5.4确保消毒消毒效果最大化，同时有效保护牙椅管路

6.医生治疗台单元：

6.1具有铸铝底盘的下挂式器械台，双层式结构，上层器械盘为金属材质，可独立旋转，器械托盘面积≥400mm*330mm，配置防滑硅胶软垫；

6.2采用触控控制和轻触按键控制双控制系统，主控操作面板内置≥3.2寸全彩液晶触控屏和配置≥20功能机械按键面板；

6.3液晶触控屏可实时显示各器械位使用状态、牙椅消毒实时进度、牙椅故障情况、三用枪用水水温、时间、用户习惯记忆参数等并且可进行触控调节水温、供水冲痰时间设置、联动开关、定时设置、手机光纤灯开关、中英文选择等；

▲6.4具有实时时间显示功能，集成屏上计时功能，拥有≥5种时间选择，可独立设置个性化时间，方便临床使用；

6.5工具盘配备即热型热水器，水温具有≥3档调节，可实时显示热水器水温，并且可以对水温进行区间控制调节；

6.6具有≥6套可独立设置医生操作程序，每套程序可储存≥4套椅位及器械设定参数，满足不同医生的使用；

6.7具有开机自检功能，显示屏可准确显示≥30种牙椅故障中英文信息描述；

6.8集成内置洁牙模块,可直接在牙椅系统精确操作洁牙机的功率、模式选择，并可自动记忆参数到医生程序；

6.9具有一键水电气开关，具有一键急救位、一键电控切换水源、一键呼铃、一键清洁位和一键屏锁功能

6.10具有手机管防回吸系统，可以防止手机回吸引起的管道内部感染；

7.侧箱单元：

7.1侧箱内部为整体铸造铝合金箱架，重量轻，耐腐蚀；

7.2侧箱双边侧门固定采用磁铁吸附，无需工具就可以快速拆卸和安装；

7.3牙椅排污管道均采用内走式连接于牙椅主体，不裸漏于表面，可防止管道与地面摩擦污染和清洁不便的问题；

7.4具有可旋转≥325°的可拆卸陶瓷痰盂缸，痰盂底座内置重力开合防臭隔污开关，痰盂配有消毒挂架，并具有2个三用枪插孔、4个手机管插孔和水杯水转接弯头；

7.5强弱吸过滤器采用旋入式设计，其过滤精度≤1㎜²，有效过滤面积≥600㎜²，过滤体积≥20㎜³，强弱吸过滤器滤网采用医用高分子材料，耐酸碱腐蚀；

7.6配置消毒液专用水瓶，内置于侧箱内，添加时开盖即可，无需拆装水瓶；配置纯净水系统，纯净水瓶容量≥1.2L，水瓶采用非透明设计，水瓶壁厚1.5mm；

8.助手位单元：

8.1配置≥10功能按键的助手控制面板，可水平旋转≥300度；助手器械挂架可进行水平≥200度旋转，挂架可各自进行垂直≥270度的旋转；

8.2具有3个关节助手杆，从箱体上方伸出，三个关节都可进行大范围灵活转动；

8.3强弱吸手柄采用高分子材料制成，耐高温，耐酸碱腐蚀（提供强弱吸耐酸碱测试的第三方检测报告）；

8.4配置冷热水三用枪；

9.地箱：

▲9.1内置封闭电源，整机输入功率≤350VA：防潮、防尘、防电磁干扰；（提供牙椅铭牌佐证）

9.2防污染的下水排污连接组件，可有效隔绝下水管道对诊室造成的病菌、异味和污水回流的污染；

10.脚踏：

10.1配置多功能脚踏，可控制牙椅升降俯仰调节、口腔灯开关、吹屑气开关、 供水、冲盂，吐痰位和椅位复位等功能。

11.医生椅：

11.1配置医生椅至少有八个方位可调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音大轮。

#### 产品5：喷砂牙周治疗仪器

（一）设备配置信息：

1.主机1台

2.电源线1根

3.粉罐1个(龈下粉罐）

4.粉罐1个 (龈上粉罐）

5.供气软管1根

6.供水软管1根

7.与设备兼容的喷砂手柄尾线1根

8.与设备兼容的超声手柄尾线1根

9.清洁盖1个

10.透明水瓶800毫升2个

11.清洁水瓶1个

12.喷砂粉1份

13.无线脚踏开关1个

14.手柄套装1套

手柄1个

清洁器1个

O型圈套件1套

水过滤器1个

空气过滤器1个

15.超声手柄套装1套

带光超声手柄手柄1个

喷嘴拔出器1个

龈下喷嘴20个

16.超声手柄套装1套

带光超声手柄1个

工作尖3个

扭矩扳手3个

聚光罩4个

O型圈3个

17种植体维护工作尖1个

18.种植体维护工作尖安装工具1个

19种植体维护工作尖尖端1个

20.台车1台

21.操作指导资料1套

使用说明书1份

快速指南1份

22.产品合格证及保修卡1份

（二）设备参数：

1.主机部分（含台车）：

1.1主机，高≤250mm，宽≤265mm，长≤295mm；

1.2自供水台车，设计紧凑，占用空间小：高度≤815mm（无负荷），宽度≤335mm，长度≤365mm

1.3圆形无线脚踏，直径≤137mm，高度≤38mm。

1.4机身两侧手柄线支架可拆卸，手柄支架自带喷砂及超声治疗水量调节旋钮，可分别≥10档调节，并带感应功能，能自动识别使用中的手柄，当手柄放入手柄支架，主机自动停机，可避免误踩脚踏引起的风险

1.5圆形无线脚踏,功率≥10档调节，并具备功率瞬间非线性爆发增强功能。踩踏脚踏中心，功率可爆发式（非线性）跃升≥5档

1.6供水模式≥3种：1机身水瓶，为超声治疗供水；2台车水瓶，为超声和喷砂治疗供水；3附带的水管连接牙椅水源，为超声和喷砂治疗供水；

1.7可通过≥5个独立薄膜按键，分别设定设备水温：不加热、25℃、30℃、35℃、40℃

1.8可通过≥5个独立薄膜按键，分别设定设备音量：无声音、低音量、中音量、高音量、最大音量；

1.9机身下方有水汽滤芯，透明外壳，可直接观察和判断气源水源质量，方便更换；

1.10主机带有清洁模式，取下手柄及手柄管线可激活。清洁模式下同步清洁喷砂及超声管理，面盘灯光提示清洁进度。

1.11系统自带清洁水瓶及耗材更换智能维护自动提醒功能。

1.12主机使用年限≥7年

2.超声部分：

2.1采用低功率高功效无痛超声技术，输出功率可根据工作尖上的负载自动调节，超声端最大档位的功率须≤8W，尖端主振动偏移≥200μm。

▲2.2LED带光工作手柄，采用压电陶瓷超声技术，工作尖纯线性振动（非椭圆振动），无敲击，无侧摆，确保治疗安全；

2.3同时超声端功率增长需满足从1档到最高档呈R2≥08的线性增长趋势。

2.4超声水流量≥85ml/min；

2.5超声手柄及手柄线可完全从主机拆卸，手柄可高温高压消毒；

2.6具备同品牌种植体维护工作尖，工作尖尖端由高分子PEEK材料复合30%碳纤维制成；

3.喷砂部分：

3.1主机具备龈上和龈下喷砂双粉罐，两个粉罐均集成动态压力调节器，根据所选粉罐和相关喷砂粉类型可以自动设定最优操作压力范围。

3.2喷砂端气压自动条件，20bar≤静态气压≤540bar；15bar≤龈上喷砂粉罐动态气压≤420bar；12bar≤龈下喷砂粉罐动态气压≤350Kpa。

3.3PEEK材料柔性龈下喷嘴，带刻度，柔软易弯曲，可水平三个方向喷砂，并垂直喷水；喷嘴上有释压沟槽，能确保袋内压力更恒定，龈下喷砂治疗深度达9mm。

3.4喷砂端气流流速≥80ml/min

3.5喷砂端动态及静态气压增长需满足从1档到最高档呈R2≥08的线性增长趋势。

3.6喷砂手柄及手柄线可完全从主机拆卸，手柄可高温高压消毒；

3.7龈上喷砂手柄喷嘴为六边形；

3.8龈上、龈下喷砂粉罐均无最小装粉量要求；

3.9分罐自动加减压时，遇故障，主机会有灯光闪烁报错提醒。

3.10使用同品牌赤藓糖醇喷砂粉（颗粒大小≤14μm），喷砂耗粉量可在04-4g/min任意调节

3.11碳酸氢钠砂粉（颗粒大小≥65μm），喷砂耗粉量可在04-7g/min任意调节

3.12喷砂粉罐能与以下浓度消毒液兼容：次氯酸钠≥5%，格列霉素≥1%，卡培他滨≥005%，聚维酮碘≥12%，季铵化合物≥07%，氯化十六烷基吡啶≥1%，柠檬酸≥5%，生理盐水（NaCl%）≥009%，乙醇≥5%，异丙醇≥5%。

#### 产品6：高端牙科综合治疗椅

（一）设备配置信息：

1.医生单元1套

2.护士单元1套

3.手术灯1套

4.医生仪1个

5.护士椅1个

6.患者椅1个

7.高速手机2把

8.低速手机1套

（二）设备参数

1.总体：

1.1治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，患者椅电动驱动升降。设计整合集成化，无论两手操作或四手操作，医生均有足够的肢体操作空间。交叉感染可控制设计。

1.2.数字化牙椅，具有网络接口及SD卡槽，快速实现远程诊断故障，具备拓展性。

2.地箱：

2.1采用内置式一体化地箱设计，无外漏管线，内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表。

3.患者椅：

3.1椅面采用一体无接缝式皮垫，不留卫生死角；弧形扶手设计。

3.2患者椅高度升降范围：最低可降至≤390mm，最高可升至≥785mm，方便患者上下椅。

3.3患者椅采用多关节头枕，可快速进行上颌/下颌治疗位置转换，同时方便拆卸擦拭清洁消毒。

3.4座椅提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态

3.5座椅升降过程中有7处安全感应保护装置，移动中遇阻会自动停止，避免牙椅受损害，同时保障患者安全。

3.6四向脚控可以控制病人椅的运动，还可以控制抽吸管开闭。

3.7腿垫材质耐磨，易清洁，可机械调节拉长10cm。

4.医生单元

4.1下挂式医生单元可有5+1组器械位，尾管全部为光纤管线。配置高速手机，器械挂架采用光感控制，易清洁使用寿命更长。

4.2医生控制面板采用≥4.3英寸彩色液晶触摸控制屏，可显示各项操作参数以及进行多种自定义程序的设置及储存。可控制并设置椅位，手术灯光，痰盂水漱口水，及手机等器械的转速，扭矩和功率等。

4.3具有4组医生程序,每组医生程序分别有4组程序椅位，（共16个程序椅位）可储存椅位、器械的转速等多种数据。

4.4医生侧控制面板及器械盘为悬臂式接在治疗主体，悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。

4.5医生单元器械具有光纤功能包括三用枪,高速涡轮手机尾管。配有国际通用标准ISO接口电马达，一体式转速扭矩控制，可135度高温高压灭菌，精准控速。

4.6配有4组时间计时器功能。

4.7配有一键清洁锁屏键。

5.助手单元

5.1助手操作台采用落地式结构，可进行水平移动，可围绕患者旋转，具有助手控制面板及整合的顶置器械盘，并具有保护止停装置。

5.2助手操作台多关节结构,具有更广泛的运动范围。具备放置≥4个器械的器械架，器械位包含多功能用枪，强吸抽管,弱吸抽管，内置光固化机.

5.3助手面板可控制椅位，灯光，痰盂水，漱口水，并有计时器功能。

6.痰盂及水杯注水器

6.1可旋转痰盂，可向病人椅方向移动≥110MM，具有自动安全保护装置。

6.2深窝及大直径的漱口盆构造，一体成形，表面光滑，不会溅出唾液，可拆卸清洗消毒，安全卫生无死角。

6.3可设置痰盂及漱口水时间，并可设置为随椅位变换而自动出水。

6.4具有自动水加热系统。

7.手术灯

7.1采用LED手术灯照明系统，可黄白光切换，可感应控制，符合ISO色温和亮度标准，接近日光色温，感应距离可调节，亮度为5000-40000Lux7级可调节；色温为4600K-6200K三档可调，复合模式色温可低至3250K，适用于各种口腔治疗步骤。安全耐用，可多轴多角度旋转。具有感应控制功能，也可由医生侧、助手侧控制面板控制方式多样；亮度调节可感应式调节方式，实现无手化操作，减少交叉感染。LED手术灯随椅位变换同步自动开闭。LED灯把柄可拆卸并134度高温高压灭菌；可防止交叉感染。

8.医生及护士座椅

8.1含医生及护士座椅各1个，坐垫皮面采用和患者椅同色系的高级椅垫材质。

8.2座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，方便操作者的灵活定位。

9.交叉感染控制要求

9.1牙椅整体材料优质、面板外壳一体压制而成、便于清洁消毒；所有常接触、易污染处可拆卸清洁，包括：医生治疗台器械搁架，痰盂，手术灯手柄等，同时配有可消毒的硅胶保护套。

9.2具备手机机头、快接头、治疗台内部多重独立的防回吸设计，彻底防止交叉感染的发生。

9.3吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗，配置水汽快街头

9.4内置供水箱,提供独立供水;同时具备全自动管路消毒系统，可对器械软管进行24小时浸泡消毒，有效抑制水道中的细菌滋生。消毒接口内置于水箱侧，防止管线折损，接口有不同颜色区别，方便辨识，无需外接装置，防止交叉感染。具备吸唾系统内管道自动清洗功能；有专业的吸唾管道消毒液配合消毒其管道内壁，并具有清洁剂混合比例调节功能器械管路冲洗和自动冲洗，有效控制细菌滋生和交叉感染。

9.5所有器械尾管不落地，最大程度减少了与地面细菌的接触。整个治疗台除手机尾管管线和强弱吸管线外，无其他的管线外漏，便于清洁消毒，并且最大程度避免了安全隐患。

10.其他

10.1供电电压：≥220V50Hz

10.2单相A.C.：≥50Hz

10.3功率：≥1000VA

10.4供水：≥2.5-6.0bar

10.5水最大消耗：≥3L/min

10.6供气压力：≥5.5—7.5bar，流量≥50L/min

10.7最大承重量：≥165kg

#### 产品7：氟离子导入仪

（一）设备配置信息：

1、护齿仪主机1台

2、电源充电器1只

3、手握棒10个

4、鳄嘴夹10个

5、连接导线10根

6、使用说明书1份

7、产品合格证1份

（二）设备配置信息：

一、产品用途：

1.1设备基于脉冲电场介导氟离子导入技术，通过脉冲电场精准介导氟离子渗透至牙体组织，与牙釉质发生化学反应，在牙齿表面形成致密氟化钙/氟磷灰石保护层，实现牙齿防龋、牙体再矿化修复。适用于≥3岁儿童群体龋齿基础预防，同时可覆盖牙釉质脱矿成人、固定正畸期患者、牙根面暴露中老年人、牙齿美白后牙本质过敏者等多类人群的口腔护齿需求

二、硬件参数要求：

1.主机

1.1分类：按电击防护分类属BF型内部电源普通设备。产品类别为IPX0设备、非AP/APG设备。

1.2工作制：连续运行。

2.输出导线

2.1护齿仪输出脉冲波形为近似方波，脉冲频率为1000Hz±10%，脉冲宽度为0.5ms±10%。

2.2脉冲输出：当输出最大电流0.6mA时，输出电压有效值为0.3V，输出幅度为0.6V。

2.3单个脉冲最大输出能量：不超过300mJ。

2.4护齿仪最大开路输出电压：不大于500V。

2.5护齿仪有十路输出，可供十个儿童同时进行透入。

2.6每路输出电流为0.3mA、0.45mA、0.6mA三个值，通过触摸屏选择电流。治疗时，对幼儿园儿童采用0.3mA，对小学生和初中生采用0.45mA，成人和中老年人可采用0.60mA。本机采用恒流源电路，在较大的人体电阻变化范围内，透入电流近似恒定。

2.7护齿仪输出时间为2分钟、3分钟、6分钟设置模式。

2.8电源种类：DC24V

2.9环境温度范围：5℃～40℃，相对湿度30%～75%，大气压力范围860hPa～1060hPa。

3.配套口垫:

3.1具有医疗器械资质凭证（提供医疗器械注册证/备案）

#### 2标段：

#### 产品1：笑气吸入镇痛系统

（一）设备配置信息

1.笑气吸入镇痛系统主机

2.氧气高压管

3.笑气高压管

4.转换接头

5.氧气瓶

6.笑气瓶

7.氧气减压器

8.笑气减压器

9.氧气减压器、国标氧气螺纹接头

10.C型气桥

11.保压阀接头

12.电源线

13.氧浓度传感器

（二）设备参数

一、工作条件

1.1供电电压：220V±22V～

1.2电源频率：50HZ±1HZ

1.3输入功率：60VA

1.4气源：O2、N2O（医用级）

1.5气源压力：280kPa～600kPa。

1.6环境温度范围：＋5℃～＋40℃

1.7相对湿度范围：≤80%

1.8大气压力范围：700hPa～1060hPa

二、性能特点

2.1 ≥12.1寸可触摸屏幕，各参数设置可选择触摸控制和机械控制两种方式。

2.2新增6种快速操作模式，对应不同临床环境，一键设置，减少调节时间。

2.3机器内置浓度监测系统，实时监测患者吸入混合气体的浓度。

2.4电子式混合气体控制装置专利技术（可提供专利号），调节精度高，作用更快。

2.5实时流量柱形显示，笑气和氧气流量精确柱形显示。

2.6实时气道压力—时间波形图，中心供气压力数字显示。

2.7内置压力监测系统，实时监测患者压力，提高安全性。

2.8计时功能，方便医护人员在手术过程中记录时间，精确控制手术内容。

2.9计流量功能，方便医护人员在手术过程中记录气体使用流量，控制手术进展。

2.10报警信息显示,准确判断报警原因，可及时做出故障排除。

2.11标配新型鼻罩或面罩，操作简单快捷。

2.12标配多科室附件，覆盖口腔、口腔种植、胃肠镜、妇产及美容等多科室附件。

2.13内置备用电源，在充满电状态下可持续工作大于2小时，提供额外的电力供应，以及在特定环境下保证设备的持续运行。

2.14标配排出废气传递和收集系统，保持环境的清洁，减少有害物质的排放，降低对环境和人体健康的危害。

三、主要参数

3.1通气模式：

3.1.1按需气流通气

3.1.2持续气流通气

3.1.3手控通气

3.1.4快速供氧通气

3.2调节参数：

3.2.1氧气浓度调节范围：30%～100%（体积百分比）

3.2.2笑气浓度调节范围：0%～70%（体积百分比）

3.2.3持续流量调节范围：0L/min～40L/min

3.2.4按需流量调节范围：0L/min～40L/min

3.2.5触发压力调节范围：－1cmH2O～－10cmH2O

3.2.6供气时间调节范围：1s～6s

3.2.7手控通气流量调节范围：0L/min～40L/min

3.2.8快速供氧流量：25L/min～75L/min

3.2.9最大总流量：≥60L/min

3.3监测参数

3.3.1氧气浓度监测范围：30%～100%

3.3.2气道压力监测范围：0cmH2O～60cmH2O

3.3.3持续流量监测范围：0L/min～40L/min

3.3.4按需流量监测范围：0L/min～40L/min

3.4波形显示

3.4.1气道压力—时间波形图

3.4.2流量柱形图

3.5报警保护

3.5.1交流电源断电报警

3.5.2内部备用电源电压欠压报警

3.5.3低笑气输入压力报警

3.5.4低氧气输入压力报警

3.5.5高氧浓度报警

3.5.6低氧浓度报警

3.5.7气道高压报警

3.5.8压力限制保护

3.5.9供氧不足保护

3.5.10最大极限压力保护

3.5.11应急空气吸入阀保护

3.5.12气源输入安全阀保护

3.5.13静音

#### 产品2：口腔专用心电监护仪

（一）设备配置信息

1.主机1台

2.血氧功能及附件1套

3.心电功能及附件1套

4.血压功能及附件1套

5.电源线1根

6.合格证1张

7.说明书1本

（二）设备参数

1.整机要求

1.1便携一体式监护仪,整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

1.2≥10寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示。

1.3标配锂电池，工作时间≥4.5小时。

1.4安全规格：ECG,TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.5监护仪设计使用年限≥10年。

1.6主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落。

2.监测参数

2.1标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

2.2具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

2.3支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.4提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

2.5血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。

2.6提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。

2.7配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

2.8提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

3.系统功能

3.1具有三级声光报警，参数报警级别可调。

3.2支持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能。

3.3支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.4具有图形化技术报警指示功能，快速识别报警来源。

3.5支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5000条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒相关波形和报警触发时所有测量参数值。支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能，≥24小时呼吸氧合图事件回顾。

3.6具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。

3.7具备动态趋势界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

3.8支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能0.5

3.9动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.10支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。0.05

3.12主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

3.13支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

#### 产品3：静脉注射泵

（一）设备配置信息

1.主机（含锂电池）1台；

2.固定夹1个；

3.说明书1本。

（二）设备参数

1.主机（含锂电池）1台；

2.固定夹1个；

3.说明书1本。

（二）设备参数

一、参数需求

1.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

2.速率范围：0.01-2300ml/h,最小步进0.01ml/h

3.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

4.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

6.支持注射器规格：1ml、2ml/3ml、5ml/6ml、10ml/12ml、20ml、30ml/35ml、50ml/60ml；

7.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹

8.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

9.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能

10.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

11.全中文软件操作界面

12.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

13.支持药物库，可储存5000种药物信息

14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色

15.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

16.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

17.压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg

18.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

19.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

20.信息储存：可存储3500条的历史记录

21.电池工作时间≥5小时@5ml/h

22.防异物及进液等级IP33

#### 产品4：PRF膜制作专用离心机

（一）设备配置信息

1.低速离心机一台1台

2.纤维蛋白成型处理工具包-有齿镊（L=145）1把

3.纤维蛋白成型处理工具包-弯剪刀Ⅰ型（L=133.5）1把

4.纤维蛋白成型处理工具包-双头刮板Ⅰ型（L=190）1把

5.纤维蛋白成型处理工具盒Ⅱ型（175×85×35）1个

6.纤维蛋白成型处理工具包-成型器Ⅰ型（L=164.5）1把

7.维蛋白成型处理工具包-圆碗Ⅰ型（Φ57×23）1个

8.维蛋白成型处理工具包-小方盘Ⅰ型（85×70×13）1个

9.试管架1个

10.一次性使用人体静脉血样采集容器普通管100支

（二）设备参数

一、产品用途

1.1种植牙覆盖，骨粉覆盖，拔牙窝填充，上颌窦壁骨窗覆盖，上颌窦粘膜破损封闭，结缔组织瓣供区/受区覆盖或填充，下颌神经游离保护，牙周袋愈合，PRF、CGF在口腔手术中的的应用，主要有：GTR、GBR，上颌窦粘膜破损修复，上颌窦提升，上颌窦提升同期种植，种植二期手术，即刻负重，复活牙髓。应用模式分为，膜片制作，碎片制作，团块制作。

二、硬件参数要求

1.技术性能

1.1能分离出98%以上血小板，65%以上白细胞，三维网状纤维蛋白结构，持续高水平释放生长因子。

1.2分离出的PRF、CGF构成三分子结构纤维蛋白立体网架结构，具有较大孔隙及良好弹性。

1.3与生长因子产生化学键结合，使其相对稳定的存储于PRF、CGF凝胶内，缓慢释放，发挥相互协同作用，促进组织再生修复能力。

1.4网状结构能有效捕获与组织修复相关的干细胞，加快创伤愈合。

1.5纤维蛋白易于滞纳自体血中的粘多糖，而粘多糖具有促进细胞迁移和组织愈合的功能。

2.技术指标

2.1最大速度4000rpm

2.2最大相对离心力2000g

2.3最大容量10ml×12;15ml×8

▲2.4转子可高温消毒

2.5 10秒~99分钟，连续运行

▲2.6离心腔温度显示。

2.7噪音58分贝

2.8无刷直流驱动电机

3.其他主要技术规范

▲3.1（转速相对偏差）转速误差、离心机在额定电压、最高转速对应载荷下，（转速相对偏差±2.5%），转速误差±20rpm.

3.2转速稳定精度：离心机在额定电压、最高转速对应载荷下（转速稳定精度不大于±1%）转速稳定精度±10rpm.转速显示精度：±10rmp

3.3噪声、振幅、温升

3.3.1离心机整体噪声不大于65db

3.3.2离心机运转应平稳，振幅不大于0.05mm。

3.3.3离心管内试液运转20min后试液温升≤12℃。

3.4离心机的定时相对偏差不大于±1秒。

3.5内置可拆卸转子及试管托槽，可无限次消毒。

4.技术支持承诺提供7*24小时的线上支持

5.使用年限：使用年限≥7年（提供铭牌图片）

#### 产品5：4K口腔手术显微镜

（一）设备配置要求

1.手术显微镜整机1台

2.内置4K超高清影像系统一套

3.Mini多功能无线脚控1套

4.辅助照明系统

5. 30°光学延长器集成

- 2：8立体分光器1套

2.设备参数及配置

一、产品用途

1.主要在牙体牙髓治疗、修复正畸、种植等治疗时可以看到很多以前看不到的细节，增加疑难牙齿治疗。

二、硬件参数要求

（一）主镜部分

1.显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。

2.全金属变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-180°。

3.双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。

4.高眼点广角目镜，护眼杯高度可调,视度调节范围不小于±7D。

5.目镜视场直径范围不小于12mm~120mm。

▲6.电动连续变倍系统，放大倍数至少覆盖2倍-19倍，手动连续变倍模式可选。

7.人体工程学30°光学延长器与分光器集成（2:8或者5:5可选）。

8.双目镜筒倾摆功能装置：在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。

▲9.多功能电控手柄：可控制锁定/解锁电磁锁，变倍、变焦功能；影像拍照、录像、自动对焦功能；照明亮度调节、一键开关光源；调节速度2档可调。

10.变焦系统：内置原厂一体大行程电动变焦物镜，焦距覆盖范围不小于F=200mm-430mm，带防溅保护罩。

11.内置一键自动对焦系统，按下手柄上的按钮即可实现自动对焦。

12.LCD显示：显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、测量系数、LED光源亮度等参数。

（二）照明部分

1．光源:集成真色彩LED照明系统，色温5500K，CRI>90,照度＞100000Lux。

▲2．配置增强照明系统：光亮度与放大倍数联动，最大放大倍率时自动增加30％的强度（照度>150000Lux）。

▲3．荧光切换系统，可用于辅助检查探测龋齿。

4．显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。

5．照明光斑大小多档可调，最大光斑直径不小于90mm。

▲6．配置消光功能:偏光消反光，还原真实的细节

7．标配辅助LED照明光源，双LED结合后物面照度＞200000Lux

8.迷你无线脚控开关，控制调焦、变倍、拍照以及录像。

▲9.具备标尺自动配准测量功能，图像缩放，图像对比功能。

（三）影像部分

1.内置4K超高清影像摄录系统：采用1/1.2"CMOS摄像头，分辨率3840x2160;

2.影像存储:双USB影像储存，双USB功能控制，图片、视频记录格式：JPEG;MP4;

3.影像输出方式:双视频输出1HDMI、1DVI两种端口;

4.影像一键自动对焦功能

▲5.内置麦克风语音控制模块

6.4k超高清显示器,含显示器支架、显微镜立柱抱箍;

7.全平台App（Windows、macOS、iOS和Andriod）:通过无线WIFI或有线RJ45连接,可将显微镜视频流媒体传输到Windows桌面设备和手机,通过App的PC/Android

（四）支架部分

▲1.三电磁锁控制系统：按钮控制锁定/解锁机身全关节前后、左右、旋转移动。

2.落地式支架，轻便，便于移动，支架臂伸展范围不小于1600mm。第一横臂长度不小于500mm，旋转角度：360°；第二横臂长度不低于800mm，旋转角度：±150º，上下移动不小于±300mm；第一横臂位于第二横臂上方。

3.配有主镜可调节平衡系统（前后、左右）,通过旋钮可轻松的完成整个主镜系统的平衡调节

三、配置设备参数要求

1.手术显微镜整机1台：落地式支架；三电磁锁控制系统；0-190°变角双目镜筒（带旋钮式瞳距调节机构）；自适应照明系统；荧光龋齿检查模块；偏振消反光模块；带橙色、绿色滤镜，光斑大小4档可调；电动连续变倍；内置大行程电动变焦物镜；一键自动对焦系统；显示屏（显示工作距离、缩放系数、放大倍率、测量系数、LED光源亮度等参数）；多功能电动控制手柄；各关节旋钮带消毒罩。

2.内置4K超高清影像系统一套：采用1/1.2"CMOS摄像头，分辨率3840x2160；双USB3.0影像储存；双USB2.0控制接口；3840x2160/60PUltraHD4K影像实时输出，输出接口1HDMI+1DVI；麦克风语音控制模块；影像一键自动对焦；全平台App，通过无线WIFI或有线RJ45连接,可将显微镜视频流媒体传输到Windows桌面设备和手机,通过App的PC/Android/iOS采集编辑影像。

3.Mini多功能无线脚控1套：控制调焦、变倍、拍照以及录像等功能。

4.辅助照明系统：双LED结合后可使物面照度提高到200000Lux以上

5.30°光学延长器集成及2：8立体分光器1套：0度光学延长器集成分光器2:8，30度光学延长器。

6.旋转环1件：在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。

7.27寸4K显示器：超高清4K显示器，带抱箍支架

#### 产品6：牙周种植口外正畸儿牙手术器械套装

（一）手术器械套装一：

1.口镜柄 #6

2.双面高清口镜 4#

3.双面口镜#4

4.双面高清口镜 5#

5.UNC 刻度探针，单头

6.牙龈生物型探针，含3个把手和12个针尖（4个绿色，4个蓝色，4个白色）

7.手术刀柄

8.#1手术刀

9.#2手术刀

10.隧道刀-1黑晶

11.隧道刀-2黑晶

12.PM Nanos S (直柄), EE2, 牙龈刀

13.隧道刀

14.1/2 Allen Orban 牙周龈切刀 圆锐头

15.牙周龈切刀

16.骨膜分离器

17.骨膜分离器

18.Castroviejo 持针钳（金柄）

19.显微组织剪

20.显微组织镊

21.4R/4L Columbia 通用刮治器 9#柄 EE2

22.10 Frazier吸唾器(口径2.5mm)

23.University of Minnesota颊面拉钩

24.大器械盒（16支装+空隔）红色

25.器械盒（10支装）红色

26.Utility Pick-Up 镊子

27.Buser 骨膜分离器

28.24G 骨膜分离器  #6

29.20 Corn 缝合镊

30.41 Adson Plain 组织镊

31.14 手术剪，单柄镀金

32.YG7/8 Younger-Good 通用刮治器 EE2

33.PR1/2 Prichard 外科刮治器

34.Crile-Wood 持针钳（金柄）

35. 36/37 6号柄 Rhodes Back-Action双头牙周骨凿

36. #15/16 Kirkland牙周龈切刀, 不锈钢

37.1/2 Orban 牙周龈切刀

38.金属器械盒器械夹 ，6个

39.骨膜分离器

40.牙槽骨刮器

41.85 Lucas 外科刮匙 #6

42. 87 Lucas 刮治器

43.General 组织镊，金柄

44.42 Adson 1x2 齿组织镊

45.16 Goldman-Fox  手术剪，单柄镀金

46.	13S Suture 线剪

47.	小型金属混合杯

48.	Cawood-Minnesota颊面拉钩

49.	3 Mosquito 止血钳（12CM弯）

50.	Friedman Rongeurs 咬骨钳，Mini

51.	骨粉勺/填压器  #6短柄

52.	巾钳

53.	JovanIvic 骨粉充填器

54.	牵开器（上颌前庭拉钩）

55. 5/6 Gracey 刮治器 9#柄 EE2

56. 7/8 Gracey 刮治器 9#柄 EE2

57.11/12 Gracey 刮治器9#柄 EE2

58. 13/14 Gracey 刮治器  9#柄 EE2

59. Slim 微创牙挺 2mm，长杆 直头

60. Slim超薄微创牙挺 3mm，长杆 直头

61 Slim 超薄微创牙挺 2mm，长杆 弯头

62. Slim 超薄微创牙挺 3mm，长杆 弯头

63. 3mm 微创牙挺（切割牙周韧带--直头）

64. 3mm 微创牙挺（切割牙周韧带--弯头）

65. Heidbrink 根尖挺

66. Heidbrink 根尖挺

67. Heidbrink 根尖挺

68. 梯形钳

69. 三叉钳

70. 日月钳

71. 分牙圈放置钳

72. 细丝弯制钳

73. 前牙托槽去除钳

74. 后牙托槽去除钳

75. 细丝切断钳

76. 游离牵引钩钳

77. 转矩形成钳

78.末端切断钳

79. 末端回弯钳

80. 带环去除钳

81. 打孔钳

82. 泪滴钳

83. 水平钳

84. 垂直钳

85. 儿童金冠剪，弯头

86. 带环推子

87. 缩颈钳

88. 卷边钳

89. 眼科剪，弯头

90. 10 Frazier吸唾器(口径2.5mm)

设备参数：

1.口镜柄4支，分体式设计，配合口镜头使用

2.口镜头1个，分体式，口镜头为双面，高清，表面镀铑，直径22mm

3.口镜头1个，分体式，口镜头为双面，表面镀铑，直径22mm

4.口镜头2个，分体式，口镜头为双面，高清，表面镀铑，直径24mm

5.牙周探针10支，由柄和工作端组成, 工作端刻度以毫米为单位，共有15mm 间隔为1mm 手柄为中空

6.牙龈生物型探针一套，含 3 个把手和12 个针尖（4个绿色，4个蓝色，4个白色）

7.刀柄4支，圆柱型设计，柄部有防滑纹设计，可安装通用型刀片

8-13.隧道刀6个型号各1支，工作杆形态为直型和弯曲型，工作端为锐头和钝头，由颊舌和近远中之分

14.改良Orban刀1支，工作尖端为平头设计

15.沟内切口刀1支，尖端有切割功能，而侧缘无切割

16-17.显微骨膜分离器两个型号各1支，一支宽度3mm，一支宽度为2mm。 双头弧状工作端，一端为直柄状，一端为颈部弯曲状 用于牙周隧道成形术中瓣膜分离

18.显微针持1支，工作端带钨合金镶片，全长18cm,可用于5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,10-0 缝针

19.显微剪1支，弯头，长度为18CM

20.显微组织镊1支，直头无齿设计，工作端镶嵌金刚砂，全长18cm

21.通用型刮治器1支，哥伦比亚设计，工作端为双刃，全长15cm

22.吸唾管2支，为金属材质，全长23cm，可接强吸。中部有控制孔，可控制气流大小。工作端侧面有孔，用于侧吸。

23.拉钩3支，一端可拉嘴角，一端可用于拉游离瓣。全长14cm

24.器械盒4个，不锈钢材质，表面光滑，孔状设计便于清洗消毒，可放置10支器械，尺寸为203mm x 280mm x 32mm

25.器械盒1个，不锈钢材质，表面光滑，孔状设计便于清洗消毒，可放置16支器械，尺寸为140mm x 203mm x 32mm

26.镊子3支，辅料镊，带定位孔

27.骨膜分离器3支，一端为菱形设计，利于分离龈乳头部位，一端为椭圆形，分离半厚

28.骨膜分离器3支，一端为小头剥离，一端带刃口，可用于切割

29.缝合镊1支，长度15cm，工作端弯形，圆形缺口用于软组织定位缝合

30.组织镊1支，全长12cm，直型工作端，工作头有防滑纹

31.牙科剪1支，全长11.5cm，形态S形设计，手柄部单金柄处理，工作刃口一端有锯齿状防滑纹处理

32. 刮治器3支，通用型，Younger-Good

33.刮治器1支，外科型刮治器，工作端宽大

34.持针器3支，全长15cm，手柄双金柄设计，工作端有钨合金镶片，可夹持3-0至6-0缝合针线。

35.牙周凿1支，双头工作端，工作端斜向刃口更利用手术中后牙区操作

36.牙龈刀1支，斧形

37.牙龈刀1支，柳叶形

38.器械夹3包，配套器械盒专用夹，用于关节类器械再器械盒内的专业固定，6个/包

39.骨膜分离器2支，剥离和翻开骨膜瓣，暴露骨面。一端可做口镜、牵拉组织瓣，一端为剥离头带孔可物理麻醉。

40.骨刮器2支，双头设计，分别是5mm、6mm，暴露骨面时修整骨或引导骨再生时刮取碎骨。

41.外科刮匙2支，工作端直径为2.5mm

42.外科刮匙2支，工作端直径为3.5mm

43.组织镊2支，缝合时用于夹持固定组织，工作端带硬质钨钢镶片，全长15cm

44.组织镊2支，缝合时用于夹持固定组织，12cm。头部有1*2齿

45.组织剪2支，双弯单金柄设计，全长11.5cm

46.拆线剪2支，工作端带小勾设计，用于挑线，全长12cm

47.微型调拌杯2个,带手持把手

48.颊面拉钩4支，大号，宽大牵拉面

49.止血钳2支，弯头，全长12cm

50.咬骨钳2支，Mini Friedman,全长14.5cm。

51.骨粉填压器2支，双头设计，一端为圆匙状用于骨粉输送，一端为圆锥状，用于骨粉充填

52.巾钳4支，用于固定铺盖手术切口周围的手术巾。

53.骨粉充填器2支，直径3mm

54.种植拉勾，全长23cm

55.Gracey 刮治器20支，标准型。Everedge 2.0，高碳钢材质，5/6，前牙通用

56.Gracey 刮治器20支，标准型。Everedge 2.0，高碳钢材质，7/8，后牙颊舌面用

57. Gracey 刮治器20支，标准型。Everedge 2.0，高碳钢材质，11/12，后牙近中区域用

58. Gracey 刮治器20支，标准型。Everedge 2.0，高碳钢材质，13/14，后牙远中区域用

59.Slim 超薄微创牙挺1支 2mm，长杆 直头刃身极薄、刃口锋利、直杆同轴设计

60.Slim超薄微创牙挺1支， 3mm，长杆 直头刃身强度更高、支撑力更强

61.Slim 超薄微创牙挺1支， 2mm，长杆 弯头,弯头适配牙体邻间间隙

62.Slim 超薄微创牙挺1支， 3mm，长杆 弯头，力传导稳定

63.微创牙挺1支，3mm,切割牙周韧带--直头,刃口专门开刃设计，直线型切割端

64.微创牙挺1支，3mm,切割牙周韧带--弯头,弯头贴合牙根圆周弧度

65-67. Heidbrink根尖挺，直头1支，左/右向弯头各1支

68.梯形钳2支， 头部对称梯形设计，咬合精准不打滑，钳身杠杆力适中

69.三叉钳1支， 三点式咬合卡位，受力均匀，不会挤压变形弓丝

70.日月钳1支， 喙头纤细，贴合细小弯曲，适配细软弓丝

71.分牙圈放置钳1支，钳头弹力强、张口幅度大，咬合加持力稳定

72.细丝弯制钳2支，头部极纤细，咬合缝隙零公差，专为细丝设计

73.前牙托槽去除钳2支，喙头弧度贴合前牙唇面，不会划伤牙釉质

74.后牙托槽去除钳2支，钳身杠杆力更强，适配后牙狭小操作空间

75.细丝切断钳2支，仅切削细丝，剪切面平整，无毛刺

76.游离牵引钩钳1支，卡位精准，加持牵引钩不打滑、不变形

77.转矩形成钳4支，双侧对称平行咬合，施力均匀可控

78.末端切断钳8支，刃口硬度高，剪切力强，切断后自动锁住丝头不掉落

79.末端回弯钳2支，头部宽度适配弓丝末端，弯折角度可控

80.带环去除钳5支，力学支点合理，对牙体几乎无侧向压力

81.打孔钳1支， 冲孔直径标准，切面整齐无开裂

82.泪滴钳1支，凹槽弧度固定，一次成型、左右对称

83.水平钳1支，凹槽弧度固定，一次成型、左右对称

84.垂直钳1支，垂直向精准施力，角度稳定不偏移

85.儿童金冠剪9支，弯头,刀口超薄锋利、咬合紧密无间隙，弯头角度适配儿童狭小口腔空间

86.带环推子2支，前端受力面宽大，整体刚性强、不弯折

87.缩颈钳4支，钳头弧度贴合牙冠颈部外形，咬合力度可控

88.卷边钳4支，头部短而精准，卷边成型规整，不会压裂冠体

89.眼科剪5支，弯头 刃长较短、弯曲角度柔和，剪切精度极高

90.吸唾器1支，金属材质，口径2.5mm

（二）手术器械套装二（上颌窦内提工具盒）：

一、基础信息

1.产品名称：上颌窦敲击式内提升工具盒（骨凿工具套装）

2.材质：医用不锈钢，可高温高压消毒

二、核心配置

1.凹头骨凿（内提升凿）， φ2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm ，各1个， 凹头设计，窦底敲击提升，带深度刻度

2.医用骨锤 ，标准型， 1 个，不锈钢，适配敲击操作

3.止动环（限深环）， 2–12mm（1mm间距）， 11 个，彩色阳极氧化，镭射数值，精准控深

4.深度刻度尺 5–15mm， 1个， 刻度：5/7/8.5/10/11.5/13/15mm

5.消毒工具盒， 配套， 1 个，耐高温高压，器械分区收纳

三、关键技术参数

1.骨凿设计- 头部：凹形圆头，防窦膜穿刺，适配窦底骨壁贴合

1.1杆部：带激光深度刻度（5–15mm），清晰耐磨

1.2 规格：φ2.0–4.0mm（5支），由细至粗逐级敲击

2.止动系统- 范围：2–12mm，1mm精准间距，避免过度进入窦腔

2.1标识：彩色阳极氧化+镭射数字，防腐蚀、易识别

3.提升性能- 提升高度：3–5mm，适配剩余骨高度≥5mm病例

3.1操作方式：敲击式青枝骨折，无创提升窦膜，减少穿孔风险

4.消毒与适配- 灭菌：所有器械支持135℃高温高压消毒，重复使用

4.1 适配：多种植体，适配φ3.5–4.5mm种植窝

- （三）手术器械套装三(上颌窦外提工具盒)：

一、产品基本参数

1.产品名称：牙科上颌窦外提升手术器械套装

2.材质：医用高品质不锈钢，耐高温高压

3.灭菌方式：可134℃高温高压重复灭菌消毒

4.适用范围：口腔种植上颌窦侧壁开窗窦底提升术

二、主要配置清单

1.上颌窦侧壁开窗专用钻 若干规格

2.窦底骨膜剥离器、窦膜提升器（多角度双头弯型）

3.深度限位止动环，多规格精准限深

4.骨挤压、骨充填器械

5.专用无菌高压消毒收纳盒一套

三、核心技术参数

1.窦膜提升器械采用多角度弧形钝头设计，有效避免上颌窦黏膜穿孔撕裂，适配不同角度窦腔形态。

2.手术钻头部特殊安全刃型，侧窗精准开槽，不易损伤窦膜，带深度刻度标识。

3.限位止动装置分级精准控深，深度间隔1mm，有效控制手术深度，避免术中并发症。

4.器械整体光滑无毛刺，耐腐蚀、抗疲劳，反复高温消毒不变形、不褪色。

5.适配登腾全系列种植体，兼容临床常规上颌窦外提升术式，提升高度可达3~8mm。

6.工具盒分区卡槽式设计，器械摆放规整，便于院感管理与消毒存放。

#### 产品7：口腔种植器械

1.橡皮障套装：夹子：黑色涂层不反光（黑金系列）12个满足不同牙位，超韧不锈钢材质。打孔器打孔圆整，精准、锋利。支架含成人、儿童二个。消毒器械盒底部绘制器械图案便于器械收纳管理

2.充填器：5支装硅胶柄树脂套装。柄部：采用彩色硅胶柄，轻、不粘，可高温高消毒。彩色方便医生辨别型号。工作端可满足不同牙位雕刻充填美学要求。

3.种植取骨环钻：医用级钛合金或不锈钢，表面经防腐蚀处理;适配机型:牙科低速/高速手机，单刃/双刃切削刃，刃口锋利，带排屑槽;部分带内芯钻，便于取骨后完整取出骨柱;接口处有防滑设计，确保连接稳固

4.钛刷：I型1mm :刷毛多为医用纯钛/钛合金(如TI-6AL-4VELI),刷柄为不锈钢;类型:尖头刷(锥形)、小头刷(卷曲分散型)、大头刷(宽幅型)等;接口:适配牙科低速手机

5.膜钉、钛钉套装：用于牙科GBR术膜固定，可重复使用，可高温高压灭菌，适配膜钉枪精准植入。

6.智能钛网：适配骨缺损重建，免修剪免弯折，可直接贴合骨缺损;部分型号无需螺丝固位，术中快速就位。

#### 产品8：外科吸引器

1.电动外科吸引器，采用无油活塞泵设计，具备手动/脚踏双控、溢流保护等功能，适配手术室、ICU、急诊等临床场景。

2.结构形式：立式移动推车结构，可直接落地放置，配备医用静音万向轮与刹车装置，手术室可灵活转运，定点停放稳定不滑动。

3.极限负压值：≥0.09MPa，负压调节范围0.02MPa~极限负压，可根据临床需求灵活调节吸力。

4.抽气速率：≥32L/min，满足外科手术、急诊抢救等场景的大流量吸引需求。

5.噪音值：≤65dB(A)，运行噪音低。

6.储液配置：标配2500mL大容量医用储液瓶，支持双瓶切换设计，减少手术中废液倾倒次数，提升操作效率。

7.输入功率：符合医用电气安全标准，适配手术室供电环境，运行稳定可靠。

8.电源电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz，满足国内医院常规供电要求。

9.安全设计：具备防溢流保护、防倒流装置，避免废液倒灌污染设备，符合院感管理要求。

10.材质工艺：整机采用医用级材质，易清洁消毒，无卫生死角，耐腐蚀，适配医院高频消毒使用场景。

11.操作设计：手动/脚踏双控操作模式，手术中可解放双手，灵活控制吸引启停，提升操作便利性。

12.外形尺寸与包装：符合医用设备运输、存储要求，包装尺寸适配常规物流运输，设备外形适配手术室空间布局。

#### 产品9：弧型手术器械台

- 1.不锈钢扇形推车，专为手术室器械摆放与转运场景设计，适配医院诊疗环境使用。

- 2.材质工艺：整体采用医用级不锈钢打造，围栏与立柱使用实心不锈钢棒，采用穿透式满焊工艺，台面下增设支撑管加固，同时配备踢脚板；焊接平滑均匀，表面经抛光处理，耐腐蚀、易清洁，无卫生死角，符合院感管理要求。

- 3.脚轮配置：配备医用硅胶静音万向轮，四轮均带刹驻停功能，移动过程无噪音，不会干扰诊疗秩序，定点停放时稳定不滑动。

- 4.规格：≥长1200×宽450×高860mm,扇形弧面设计可贴合墙角或弧形操作区，最大化利用空间，减少操作死角。

- 5.核心用途：适用于手术室、治疗室等场景，可用于器械、耗材的摆放与转运，双层台面搭配防护围栏，可有效防止器械滑落，提升使用安全性。

#### 3标段：

#### 产品1：增材树脂 3D 打印机

- 1.配置

1.1打印机1台（内含1个打印料盒，1个打印平台，1套电源线，1个工具箱）。

1.2 铲件清洗机1台

1.3固化箱1台

- 1.4 打印设备排版切片软件1套

2.尺寸规格：

1.设备用途：采用3D打印/增材制造方式，结合口腔数字化CAD设计软件，匹配齿科专用树脂，适用于医学3D建模（口腔）、医学3D导板打印（口腔）、3D模型打印（口腔）、临时冠修复置入费等国家医保诊疗收费项目。

2.应用方向：可打印牙科模型材料、种植导板材料、托槽粘接导板材料、临时牙材料、夜磨牙垫材料、铸造材料、牙龈胶材料、咬合板材料、基托材料、个别托盘等树脂材料等，适用于牙科修复、活动义齿、正畸等场景。

3.成型技术：DLP

4.成型幅面：144mm × 81mm × 75mm（X，Y，Z）

5.分辨率：1920×1080

6.光功率：最大可至12mw/cm2，打印更高效，适配的树脂材料更丰富

7.打印尺寸公差：标准件尺寸误差±0.025mm

8.打印速度：最快可＞100mm/h

9.设备多方位传感器，避免误操作：料盒到位检测，打印平台到位检测，料盒液位检测，料盒内部异物检测等

10.平台、料盒双加热系统：材料适配性及打印成功率大幅提高

11.配置专用铲件清洗机：铲件+清洗一体化。

12.附带排版切片软件：具有种植导板、冠桥、修复模型、基托、颌垫、托槽粘接导板材料等的一键自动排版、加支撑和切片功能

13.附带模型编辑软件：可以进行抽壳、加文字、打排液孔、加颌架等操作，快速设计输出牙科工作模型用于3D打印

14.附带正畸托槽粘接导板软件：可以快速设计输出辅助托槽快速定位和粘接的导板数据用于3D打印

15.附带临时冠软件：可以快速设计输出固定修复临时冠用于3D打印

16.文件传输方式：U盘、ethernet、Wi-Fi

17.材制造用光固化临时冠桥树脂取得国内医疗器械三类注册证，其他材料均具有I类医疗器械备案证

18.配置具有OLED操作旋钮的专用固化箱：固化箱支持光固化、热固化双模式。

19.设备可联网：进行在线切片下发打印、打印任务管理、打印数据统计等操作

#### 产品2：咬合肌电分析仪

- 设备配置信息：

- 肌电图仪主机：1 套

- 数据采集器：1 套

- 数据线：1 条

- 双电极采集线：8 条

- 单电极采集线：1 条

- 双极电极片：96 个

- 单极电极片：12 个

- 分析软件光盘：1 张

- 手提箱：1 个

- 使用说明书：1 本

- 设备参数：

- 一、产品用途

- 1.用于和咬颌有关的临床、研究和教学领域以及活动和固定修复、种植修复、关节疾病、咬合创伤的定位与处理，牙周、正畸的咬合调整。通过检测患者咬合过程中颅面部肌肉群组的肌电图记录，检查肌肉活动异常变化，对上下颌咬合不正、咬肌异常、颞肌异常、牙缺失导致的咬合不稳定、咬合干扰、咬肌障碍OMD等提供诊断依据。

- 二、硬件参数要求

- 1.工作环境与电源

- 1.1环境温度：+5℃～+40℃室温；

- 1.2相对湿度：≤80%；

- 1.3大气压力：860hPa～1060hPa；

- 1.4电源：采用计算机USB口供电

- 2.信号放大与数据采集模块

- 2.1电极通道数：≧8个（4对）；

- 2.2放大器：差分式放大器，放大5000倍，固定增益；2.3阻抗：＞100兆欧；

- 2.4肌电测量范围：0到1550微伏

- 2.5平均噪音：﹤0.3微伏；

- 2.6偏移范围：±0.7伏；

- 2.7模数转换敏感度：0.5微伏；

- 2.8敏感度：小于0.3微伏（峰值到峰值）；

- 2.9静音周期测量：至最接近的毫秒

- 3.抗干扰设置

- 3.1常规抑制比：﹥130分贝（60赫兹时）、﹥120分贝(100至600赫兹时)；

- 3.2最大信号与噪音比：1000000:1；

- 3.3软件噪音控制：40Db；

- 3.4带宽：30至1000赫兹；

- 3.5搭载NRG系统，自动去除系统噪声降低电磁信号干扰

- 4.安全隔离装置

- 4.1光频绝缘：光电隔离UL光耦合器将患者与电流隔离；

- 4.2最大隔离电压：3500伏；

- 4.3泄露电流：﹤1.0微安培；

- 4.4交流电源线电容：﹤2皮法拉；

- 4.5通用模式电压范围：±6.5伏直流

- 5.信号数据传输模块

- 5.1数据传输：通过USB接口实现肌电数据传输，稳定降噪无干扰，并可支持数据导出兼容第三方分析系统

- 三、软件参数要求

- 1. Patient患者信息管理系统：Patient患者信息管理系统，支持局域网络，支持数据库创建、编辑、保存、删除、查询、打印、导出、备份、维护数据库等功能，病例类型分类统计预览功能

- 2.数据分析系统：软件UI应包括：肌电分析模块，可扩展的关节分析模块，可扩展的EGN与EMG联动分析模块、可扩展的ACP与ACC分析模块、可扩展的电子咬合测力器模块（提供证明资料）病例记录模块、报告生成模块、病例打印模块、帮助模块

- 3.Record采集记录系统模块：软件页面应包括：Bite Registr.模块、EMG模块、可扩展的EGN模块、可扩展的JVA模块、可扩展的T-Scan模块

- 4. Link互联模块：软件升级后可与电子咬合测力器在同一界面同步操作，在使用过程总同时记录咬合和肌电数据，并保存为一个文件存数

- 5.分析模块配置：标准肌电图分析模块，可记录颅面部多组肌肉肌电活动数据，记录模块不少于Resting、Clench、Swallow、Mastication等

- 6.扩展升级接口

- 6.1支持扩展下颌运动模块扩展；

- 6.2支持关节运动数据模块扩展，实现多模块数据同步记录整合,同步分析。

- 7.神经肌肉与咬合力数据融合同步分析：与电子咬合测力器分析模块对接，支持对神经肌肉牙合位的检测模式，可将肌电数据与咬合力数据同步整合，可显示MIP或任意咬合位置下肌电对应咬合力的匹配数据，同步分析咀嚼状态下颅面肌肉群肌电变化对牙齿咬合力的影响

- 8.技术支持：承诺提供7*24小时的线上技术支持，及时响应设备使用与软件操作问题

- 9.使用年限：使用年限≥5年（提供铭牌图片）

- 10.配套要求：配套主机、电源、4对电极、双极/单极电极片、笔记本电脑等设备配件；易损件（电极片、配套电极等），终身提供配件支持

#### 产品3：牙科头戴式放大镜

（一）设备配置信息

- 1.每套含放大镜1个、头带绳、个性化收纳盒、清洁布、备用鼻托

2.每套头灯1个（含3块电池）

（二）设备参数

一、放大镜5倍

1.放大倍数 5 倍

2.放大镜镜片使用优质光学玻璃，经过抗反射涂层处理，实现从视野中央到边缘清晰的手术视野和精确的色彩再现

3.眼镜镜架采用钛合金材质，超轻耐用

4.依据使用者验光结果制作放大镜，在放大镜镜片和眼镜镜片上进行矫正近视、远视、散光、花眼的矫正

5.工作距离可定制 350mm-750mm

6.瞳距可定制 50mm-70mm

7.放大镜镜筒下倾角可定制 40°-60°

8.在 550mm 距离，视野范围≥75mm，视野景深≥115mm

9.放大镜+镜架+镜片整体重量≤58g

10.眼镜镜架中央梯形卡扣式接口，可连接医用头灯使用

11.配置需求：每套含放大镜1个、头带绳、个性化收纳盒、清洁布、备用鼻托

二、头灯

1. 头灯(长×宽×高)：50mm±5mm×30mm±5mm×20mm±5mm

2. 照明强度：250mm工作距离达到35000Lux光强度

3. 色温：5000K≤色温≤5700K

4. LED使用寿命：100000小时

5. 电池寿命≥700次循环

6. 光斑尺寸：350mm工作距离，直径≥60mm

7. 充电锂电池的应用，每次充满电确保操作时长为4-5小时

8. 液晶头灯≤30克

9. 标准配置黄光过滤器能够滤掉蓝光，防止复合材料的过早硬化

10. 配置需求：每套头灯1个（含3块电池）

#### 产品4：四手操作移动柜

（一）设备配置信息

1.柜体：1组

2.台面：1块

3.格盘：2组（1组可自由分隔）

4.静音滑轨：5付

5.脚轮：4个（2主2从）

6.把手：5把

7.锁具：1组

（二）技术要求汇总

一、产品用途

口腔诊疗辅助设备。

二、参数要求

1. 尺寸规格：（长*宽*高：510±10mm*490±10mm*870±10mm），需可定制。

2. 柜体：

2.1柜体材质：镀锌钢板，钢板厚度≥1.0mm，柜体内外面板采用环氧树脂喷塑涂层工艺覆盖，具有无毒、无味、环保和防锈功能。

2.2门抽屉面板为双层钢板结构，保证柜体满足使用要求的承重强度。

2.3柜体颜色需多色可选。

3.台面：采用模具浇注一体成型人造石仿瓷台面，台面设计有后挡水；台面平滑、高密度抗耐磨，防污渍、不易划伤，台面耐酸碱和碘酒的浸泡，不粘色、易清洁、消毒，不变色。

- 抽屉柜

- （1）抽屉材质为镀锌钢板，规格：460±10mm*420±10mm，抽屉深度可按要求订制。

（2）抽屉内置口腔科专用的多款各式注塑搁盘，（需要自由调整搁盘内分割空间），满足牙科专用器具科学有序的放置要求。

（3）抽屉配置品牌钢制优质三节承重自吸阻尼滑轨，不生锈，内藏式设计，带自动复位功能，静音，可自由开合≥6万次。

5.脚轮：静音脚轮，2个前轮（主动轮）带刹车装置，方便随时停放，不滑动；2个后轮（从动轮）不带刹车，活动灵活。

6.把手：抽屉拉手为实心铝合金材质，可根据使用需要进行色彩搭配，可提供色卡，多色可选。

7.锁具：联锁，锁具位置统一安装柜体正上方，锁芯与柜面平行不突出，配置防折断锁匙。

#### 产品5：面部扫描仪

（一）设备配置信息：

1.CPU：不低于 i7

2.内存：≥32GB（DDR5）

3.硬盘：≥1TB 固态硬盘

4.显存：不低于12GB GDDR6

5.系统：不低于Windows 10

6.显示器尺寸：≥23.8英寸

7.控制面板：触摸显示屏

8.配备推车支架：方便跨诊间自由移动无障碍。

9.配备备用电源：配备备用电源：全程扫描状态可持续供电约2小时； 印模仪休眠，仅开机无操作状态，可持续供电6小时

（二）设备参数：

一、下颌运动测量仪

1.具备面部3D数据采集功能：支持手持、固定2种方式进行面部数据采集，快速完成数据采集。

2.机身重量≤800g

3.尺寸精度≤50um

4.扫描帧率≥15帧/秒

5.机身尺寸≤215mm × 50mm × 75mm

6.分辨率：深度相机优于1280 × 1080

7.数据格式：数据格式支持输出不限于PLY、OBJ和STL多种格式

8.面部数据、下颌运动轨迹、口扫、CBCT数据匹配：

8.1	面扫软件端完成数据匹配生成虚拟 4D 患者

8.2	集成正畸模拟、规划模拟功能，模拟颜面、牙齿的变化效果；

8.3	匹配好的面扫&下颌运动轨迹&口扫&CBCT数据可支持导入至第三方CAD设计软件，用于后续的方案设计

9.下颌运动轨迹采集、分析功能:

9.1	下颌运动轨迹采集：实时记录下颌开闭口、前伸、左右侧方等功能运动

9.2	下颌运动轨迹分析：支持导入CBCT数据，实时可视化髁突及切缘的3D运动轨迹，将其投影到2D视图上，清晰了解功能运动，并生成定制的轨迹分析报告

9.3	配置虚拟颌架，可快速测量获取阿曼吉尔巴赫颌架调节数据信息

10颌位关系确定功能：

10.1有牙颌颌位关系确定：软件基于息止颌间隙来确定垂直颌位关系， 通过30次小张口运动，在轨迹线和平面（近似颌平面）的交点中距离 (VDO)找到患者重复度最高的位置建颌，可输出给颌垫设计软件进行咬合垫设计等

10.2无牙颌颌位关系确定：软件基于息止颌位法来采集患者处于息止颌位时的上下颌位置和面部，同时通过大于30次的小张闭口运动，在轨迹线和平面（近似颌平面）的交点中距离 (VDO)找到患者重复度最高的位置建颌，可输出用于修复体设计加工等

11 DSD 美学设计：采用数字化技术，为患者进行前牙美学设计，精准呈现美学效果预览。设计完成后可生成报告，可输出诊断蜡型模型和贴面数据。

12 DSD视频模拟：采集患者在言语、微笑等自然表情运动视频后，模拟经DSD设计后的牙齿形态、比例及其与面部动态协调关系，展示次数1000次。

#### 产品6：口扫一体机（口腔数字印模仪）

（一）设备配置信息：

1.主机 1 台

2.扫描棒 1 个

3.配套车轮支架 1 套

4.一次性保护套 1 盒（25 个）

5.扫描棒支架 1 个

（二）设备参数：

1.口内扫描精度：修复局部精确度＜20μm, 正畸局部精确度＜20μm

2.扫描频率与速度：每秒≥6000 帧，全口扫描时间≤180 秒

3.成像方式：连续彩色成像，连续数据采集，生成逼真 3D 模型

4.成像色彩：帧彩（真彩）扫描，逼真 3D 模型，可区分牙齿、牙龈、粘膜的颜色。

5.一体化触摸屏主机：牙科用口腔数字印模仪，一体化触摸屏，采用增强色。

6.口腔数字印模仪车轮支架设计：移动便捷，可在不同诊间、椅位间等自由移动

7.内置锂电池：续航持久的可充电电池，无需插电，便于携带，30 分钟不间断扫描。

8.手持的快速 3D 扫描枪：无需喷粉，无需遮色剂

9.扫描头：防雾化功能，防止镜头使用中起雾

▲10.近红外线成像 NIRI：波长 850±10nm，可作为检测龈上邻面龋的辅助手段。动态 3D 视图	：全方位展示患者口腔内部情况，包括牙齿全貌、咬合关系等，可用于口腔健康沟通（包括青少年牙弓宽度分析、生长发育预测等）。患者模拟器功能：基于大数据的矫正效果模拟，3～5 分钟即可出矫正模拟方案，免费支持数据发送，可直接进行病例设计、修改及提交方案。复诊监控功能：可在治疗过程中实时获取牙齿及周围软、硬组织信息，对比每一步方案，有效评估并把控治疗进展，同时利于患者依从性管理。时间轴功能：辅助诊断工具，可进行不同时间点的口内情况对比，并通过可视化界面让患者清晰了解病情发展，做出进一步治疗的决定。

11.直接导出 STL 文件：可传输至 CAD/CAM 系统，提升牙科修复体设计和加工精度

12.微信报告及截屏快照功能：可用于生成口内扫描报告.

#### 产品7：口腔手术动力系统

（一）设备配置信息：

1.主机                        1个

2.脚踏开关                    1个

3.脚踏挂钩                    1个

4.马达（带光）                1个

5.手机托架                    1个

6.支撑杆                      1个

7.电线                        1根

8.陶瓷管L25A 250V保险丝      2根

9.说明书                      1份

10.合格证                     1份

11.可拆卸马达管线2条

12.往复锯 1把

13.摆动据 1把

14.失状锯 1把

15.40：1种植弯机 2把

16.1：4.2迷你头外水道反角机头 5把

17.1：5外水道增速手机2把

（二）设备参数：

一、产品用途

1.手术动力系统采取电能转化机械动能的基础原理，通过不同手持手机及车针，达到不同的临床使用场景；该动力系统设备对比传统动力系统，具备转速输出精准、扭力实时调节、带光纤灯光、双供水模式等独家特点，更加符合手术室感控标准，让患者术中更微创、更舒适，术后愈合更短、肿胀更轻。

二、硬件参数要求

1.功能性

▲1.1操作系统：全中文显示、种植、微创拔牙、电动高速、电动低速、电动骨刀，并带下级操作菜单。

1.2冷却功能：外接生理盐水、马达可内出水用于1：5增速手机20万转工作不发烫。

1.3使用方便：插电即用，适合手术室使用，不需外接空压机与负压，操控简单，携带方便。

1.4工作安全：操作温升<8℃（安全防护不烫手）内循环冷却系统

1.5临床应用：具备种植牙功能“定位、导向、钻孔、植入”扭力、转速按手术要求可调，修复、去龋、拔牙等

2.手柄，马达配置

2.1可搭配40:1种植手机、1:4.2迷你头外水反角手机、1:5高速手机、1:1电动弯机，四种手机需独立注册证。

2.2马达管线：马达管线长度≥2.8米（适合手术室），可便捷拆装，线管+马达可一起高温135℃消毒。

2.3马达参数:空载最低转速≤100转/分钟，最高转速≥40000转/分钟。

3.主控设置

3.1界面控制：≥7英寸液晶触控显示屏精准调节转速、扭力、灯光、水量大小

3.2操作控制：无级变速脚踏控制及切换子菜单程序，可触屏控制。

4.设备有效期：10年（提供产品铭牌）

#### 产品8：口腔科快速消毒系统

（一）设备配置信息：

1. 原装进口卡式压力蒸汽灭菌器1台；

2．卡式灭菌盒一个。

3．电源线一条；

4．含有冷凝装置的白色废水桶一个；

5．聚四氟乙烯排气管一个；

6．固定排气管的卡子一套；

7．产品使用说明书；

8．灭菌器械支架一个；

9．2盎司STAT-DRI干燥剂一瓶

（二）设备参数：

1.产品用途：在连台手术期间，迅速对综合手术室、眼科、口腔科、耳鼻喉、骨科、微创手术等各科室所需各种连台手术、应急器械及贵重精密器械灭菌。

2.参数要求：

2.1非包裹灭菌全过程≤9分钟完成，灭菌时间≤3.5分钟

2.2采用卡式灭菌盒灭菌方式，可配备多个卡式灭菌盒提高器械使用周转率

2.3卡式灭菌盒内腔尺寸：长，38厘米；宽，18厘米；高，8厘米

2.4卡式灭菌盒容积：5.1升

2.6蓄水箱容积：总容积4.9升,可用容积4升

▲2.7包含七个灭菌程序：（含以下2.7.1-2.7.3，一项不满足即扣分）

2.7.1非包裹键：一个实心非包裹（N级）循环，灭菌时间134℃，3.5分钟（全过程11分钟）；两个含腔非包裹（S级）循环，分别是灭菌时间134℃，3.5分钟（全过程12.5分钟）和灭菌时间134℃，18分钟（全过程27分钟）。

2.7.2包裹键：包含两个含腔包裹（S级）循环程序：灭菌时间134℃，3.5分钟（全过程16分钟）和灭菌时间134℃，18分钟（全过程30分钟）。

2.7.3橡胶塑料制品键：包含两个含腔橡胶塑料制品（S级）循环程序：灭菌时间121℃，15分钟（全过程20.5分钟）和灭菌时间121℃，30分钟（全过程35.5分钟）

2.8.干燥键：具有单独干燥功能程序

2.9.具备自我检测系统，在灭菌过程中，一旦出现问题，系统会自动中止运作，并将故障显示于屏幕。

#### 产品9：口腔铒激光

（一）设备参数及配置：

1.产品用途：用于口腔软、硬组织疾病的治疗。包括：口腔粘膜病，口腔白斑，扁平苔藓，牙周疾病，牙龈成形术，牙龈切除术，开放刮治术，闭合刮治术，系带切断，种植体黏膜炎，种植体周围炎，种植二期开窗手术，种植窝洞处理，窝洞预备，根管荡洗，骨切除术等。

2.主要参数要求：

2.1波长：波长范围：2780-2940nm

2.2输出脉冲能量：最低不大于5mJ，最高不小于900mJ，输出能量可调，可以根据内置的参数进行微调，以便更精确地用于不同病例情况；

2.3脉冲频率范围：铒激光2-50Hz，必须可调；

▲2.4脉冲宽度：脉冲宽度：铒激光的最短脉宽可以达到50us微秒，最长可以接近1000us微秒；

2.5脉宽数量：铒激光要求有不少于5种脉宽可调，短脉宽可以真正实现无需麻醉的治疗，长脉宽有很好的凝血作用；

▲2.6输出功率：最大输出功率：铒激光≥8W，冗余量大，保护激光发射器，延长机器寿命；

2.7传输系统：光束传输系统：真空光学导光臂，无能量损耗，可以耐受高功率激光，传输效率高，无需更换，减少后期成本。激光发生器的位置设置：从寿命持久性和安全隐患考虑，激光发生器要求必须位于机器内部。

2.8预设治疗程序的控制系统：预设治疗程序的控制系统：预设程序≥40种操作模式；

2.9治疗程序及存储功能：设备具备治疗程序的修改和存储功能：有记录参数和存储命名功能。为了方便医生实现快速精准治疗，医生可以将日常经常使用的参数修改后命名存储，每次直接可以调用。

▲2.10参数存储功能：参数存储功能：可自行调节参数并存储达20种以上治疗参数；

2.11水气设置：根据各椅位的临床需求，水气内置，要求内置气泵，可随时移动操作地点。不需外接气泵到牙椅上，避免造成牙椅的气压不足及在牙椅上打孔，造成牙椅的售后问题；

2.12报警系统：具有报警系统：提示水位不足；

2.13治疗指引光：具备与激光发射同向、同光斑大小的半导体激光指引光指示激光处于待发射状态，治疗时指引激光治疗的部位；

2.14操作屏幕：屏幕：彩色液晶屏，高灵敏触摸屏，可旋转；

2.15脉冲计数：有脉冲计次可作为收费统计依据，需要有内置的脉冲计数功能，每个病人治疗前后可以显示治疗过程中的脉冲次数统计；

2.16安全系统：安全系统：设有紧急停止按钮，可在紧急情况下立即停。

2.17使用年限：使用年限≥10年

3.配置要求：主机1台；导光臂1套；铒激光手机1套；铒激光护目镜2个；脚踏控制感应器1套；光纤尖4支；开机钥匙2把；感应门锁1套；临床应用手册及操作手册各1套；防尘罩1个

#### 产品10：电子咬合力分析仪

（一）设备配置信息：

1.新款手柄（1 套）

2.大号传感器片（10 片）

3.小号传感器片（10 片）

4.大号传感器固定架（2 个）

5.小号传感器固定架（2 个）

6.品牌笔记本电脑（1 台）

7.操作介绍光盘（1 张）

8.手柄挂架及不干胶（1 套）

9.中文说明书（1 个）

10.合格证、保修卡（1 个）

（二）设备参数：

1.产品用途：采用电子数字传感技术，精确记录患者咬合数据（咬合动态过程、力量分布），识别咬合早接触点、种植体早期负载等；广泛应用于咬合相关临床、研究、教学领域，适用于活动/固定修复、种植修复、关节疾病、咬合创伤定位处理、牙周及正畸的咬合调整。

2.硬件参数要求：

2.1工作环境：

2.1.1环境温度：+5℃～+40℃室温；

2.1.2相对湿度：≤80%；

2.1.3大气压力：860hPa～1060hPa；

2.2供电运行方式：

2.2.1有源医疗器械，采用计算机USB口供电方式；

2.2.2工作电压5VDC

2.2.3运行电流≤200mA；

2.2.4 应能连续工作8小时以上；

2.3工作原理：

2.3.1利用触觉压力传感器技术检测咬合关系和周期，在咬会发生的某一时间点能够将病人咬合过程可视化，包括咬颌发生的动态过程和力量分布状况，并将整个过程精确记录为一个咬合数据。

2.4数据采集传输方式：

2.4.1传输协议：USB2.0协议，Type-A插头，

2.4.2 USB电缆长度≥1800毫米

2.4.3通过USB线缆将薄膜传感器采集的患者咬合数据稳定传输给计算机端。

2.5手柄硬件外观：

2.5.1人体工程学设计、方便单手握持；

2.5.2尺寸：长185mm，宽32-56mm，厚35mm；

2.5.3材质：ABS工程塑料；

2.5.4重量：250g（≤250g）；

2.6控制按键要求：

6.1按键数量：≤3个；

2.6.2按键可单手进行操作，支持记录/停止记录/播放数据，并对应指示灯显示；

2.6.3设置有灵敏度调节功能键；

2.7薄膜传感器技术要求：

2.7.1传感器类型：聚酯压阻薄膜式传感器；

2.7.2传感器厚度：≤100微米；

2.7.3传感器灵敏度：≥60感应点/cm²；

2.7.4传感器规格不少于大号、小号两种类型，能够进行快速描拔更换，并具有正反面提示标记。

2.7.5传感器扫描速度:≥500Hz

2.7.6数字式压力分辨率:≥8BIT

2.7.7传感器对应支架应不少于大号、小号两种类型；

2.7.8传感器支架尺寸：最大宽度不能≤75mm,支架厚度≤5mm；

2.7.9传感器支架的连接手柄插头宽度应>11mm，长度应>21mm；

2.7.10传感器可采用非接触式支架进行连接；

2.8消毒方式：

2.8.1薄膜传感器要求够进行低温消毒或使用酒精碘伏消毒；

2.8.2传感器支架要求能进行高温灭菌；

3.软件模块：

3.1核心功能：

3.1.1咬合数据通过可视化软件转换为二维视图，并将牙齿受力分布情况显示在计算机对应的上颌或下颌牙弓视图上，以不同图形、不同颜色的方式模拟显示患者牙齿的咬合情况，清晰、快速、简便地对每个咬合点进行解读。

3.1.2咬合数据能通过可视化软件转换为三维视图，并将牙齿受力大小和力分布情况显示在计算机对应的上颌或下颌牙弓视图上，以不同颜色的柱状图形式模拟显示患者牙齿的咬合情况，清晰、快速、简便地对每个咬合点进行解读。

3.1.3可分别显示上颌牙列咬合接触点、下颌牙列咬合接触点；

3.1.4可同时显示上颌牙列咬合接触点和下颌牙列咬合接触点；

3.1.5咬合力要以颜色梯度进行区分（蓝色最小、粉红色最大）

3.2采集帧数据精度：

3.2.1软件系统一秒钟内采集的单帧数据应大于等于500帧。

每一帧数据可按咬合时序进行视图浏览分析咬合力的大小及变化。

3.3数据记录与分析：

3.3.1具有力与时间变化对应关系视图；

3.3.2支持咬合时序帧数据浏览分析；

3.3.3支持单颗牙齿力与时间变化分析；

3.3.4支持异常力值预警分析功能；

3.3.5支持咬合早接触检测、异常咬合力；

3.3.6支持分析咬合时间和咬合分离时间；

3.4数字印模显示模块：

▲3.4.1具有DIO功能，能与口内扫描仪配合使用,能将咬合接触数据和口内扫描数字模型的数据进行重叠.使每牙位的咬合力与三维数字印模牙齿关联起来，让使用者可直视的观察到每个牙位咬合按触的位置和咬合力的大小情况。

3.5个性化牙弓设置：

3.5.1可以进行牙弓宽度及状态设定功能，可设定每一个牙位的大小及保存状态。

3.6扩展模块：

▲3.6.1 种植修复异常受力报警分析模块，对种植修复牙位咬合力进行自动分析，负载过大或有早接触时报警提示；

3.6.2具有DTR功能模块，分析不同咬合阶段的咬合时间、分离时间、异常咬合力分析。为TMD治疗提供依据。

3.6.3具有单颗牙齿力与时间变化分析功能

3.7Link互联模块：

▲3.7.1软件升级后可与EMG肌电仪在同一软件界面中同步操作，将肌电数据与咬合力数据同步整合，可显示MIP或任意咬合位置时肌电对应咬合力的数据情况。同步分析颅面肌肉群在咀嚼功能状态下的肌电变化和对上下颌之间颌关系的影响。

3.8数据导出与报告：

3.8.1在二维视图和三维视图中，咬合过程中每一帧数据，均可导出。

3.8.2可生成PDF格式咬合检查报告，

3.8.3支持AVI视频记录

3.8.4扫描数据以.fsx格式保存，

3.9技术支持：承诺提供7*24小时的线上支持

3.10使用年限：使用年限≥12年

3.11配套要求：新款手柄（1 套），大号传感器片（10 片），小号传感器片（10 片），大号传感器固定架（2 个），小号传感器固定架（2 个），品牌笔记本电脑（1 台），操作介绍光盘（1 张），手柄挂架及不干胶（1 套），中文说明书（1 个），合格证、保修卡（1 个）

#### 产品11：CAD/CAM全套切削设备

(一)设备配置信息：

1.椅旁专用扫描及设计系统；1台

2.椅旁专用加工系统;1台

3.专业修复设计软件：1套

4.口腔专业高速结晶上釉一体炉：1台

(二)设备参数：

一、产品用途：

1.1全瓷修复体设计加工系统要求可以满足临床全方位修复方式及材料的需求,并于椅旁的CAD/CAM数据相兼容为首选,达到数据共享及数据传输.以便更好的服务于临床；

二、硬件参数要求

1.系统组成

1.1椅旁专用扫描及设计系统；

1.2椅旁专用加工系统;

1.3专业修复设计软件

1.4.口腔专业高速结晶上釉一体炉

2.椅旁专用扫描及设计系统：

2.1扫描仪可于椅旁直接完成扫描、设计、控制研磨等操作，无需多台电脑间数据导入导出；

2.2扫描手柄无开关，拿起即自动开启扫描仪，且可通过脚控开关控制；

2.3无需喷粉即刻全彩色拍摄患者口内情况，全口扫描时间≤3分钟；

2.4具有内置内窥镜系统，支持拍摄口内视频及照片；

2.5摄像头规格尺寸：宽x高≤23mmx21mm；

2.6设计系统配备一体式触控面板及鼠标

2.7配备金属材质扫描头套筒

2.8扫描头支持更换一次性套筒，便于连续扫描；

2.9执笔式握持手柄，方便形成支点连续稳定地完成扫描；

2.10扫描头镜头完全密封，防止唾液进入；

2.11 21.5寸触控液晶显示器,可触控直接操作软件；

2.12扫描设备可升级内置蓄电池，不外接电源下工作不低于60分钟；

2.13扫描仪为落地推车式，内置专用电脑及无线网卡，带滑轮，并支持锁定制动，便于各诊室之间的移动,全科使用；

2.14动态景深扫描技术，景深可达20mm；

2.15扫描头内部主动加热，防止起雾；

2.16扫描仪具备牙齿比色功能；

3.椅旁专用加工系统：

3.1椅旁加工系统与口内扫描仪兼容，易于操作与兼容；

▲3.2玻璃陶瓷双车针双面同时加工技术，加工速度：嵌体/高嵌体5-8分钟/颗；后牙冠10-12分钟/颗；两个直流马达控制磨头转速及自动校准；

2.3湿加工完全内置一体化水箱，带过滤系统，无需外接水及空压设备；

▲3.4干湿两用，同时支持氧化锆干加工和湿加工，含兼容吸尘器；多种加工模式可选，支持氧化锆、快速、研磨模式。

4.专业修复设计软件：

4.1软件具有“生物再造”功能，一键自动恢复缺损的牙体形态及咬合关系,做到量牙定齿；软件无年费,后期无使用费用；

4.2虚拟牙合架功能，模拟患者的咀嚼运动轨迹；

4.3微笑设计软件，将患者2D照片导入，可形成三维模拟数据，可根据面形及口角笑线设计修复体形态；

4.4支持人工智能扫描，软件自动去除唇、舌、颊等软组织干扰

4.5口内直接扫描设计种植基台，无需转移模型，规避翻制模型造成的误差；

4.6颊侧咬合扫描可自动匹配咬合获得咬合关系；

4.7咬合面咬合接触点分析，修复体厚度的色标指示及保护；

4.8软件支持种植体基台以及一体冠设计；

4.9软件具有备牙评估及检查功能，对基牙就位道、倒凹、空间、肩台、线角一一评价并显示备牙指导，提高临床备牙水平；

4.10数据开放，支持直接导出标准STL模型数据，无需上传下载，无需借助其他软件转换格式；

5.口腔专业高速结晶上釉一体炉：

5.1椅旁多功能烧结炉，既可完成氧化锆结晶，同时支持氧化锆及玻璃陶瓷染色上釉烧结；

▲5.2CAD软件直接控制烧结炉，烧结程序由CAD软件根据材料类型自动生成并传输到烧结炉；

▲5.3单颗氧化锆结晶时间≤15min；三单位氧化锆结晶时间≤30min；

5.4单颗氧化锆、玻璃陶瓷上釉染色时间≤9min；

5.5支持预干燥、预干燥氧化锆结晶、上釉等程序烧结；

5.6支持多种玻璃陶瓷的染色上釉烧结。

#### 4标段：

#### 产品1：电动手术床

1.功能需求：满足成人、儿童不同手术体位和术中X线检查需求，可电动精准调节床面的高度、倾斜角度以及患者体位。

2.基本配置要求：

▲2.1底座采用304不锈钢材质，手术床台面为碳纤材质，由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板组成，电动操作，具有床面升降、平移和≥7种手术体位等功能，床面为可透视材质制成，头板、上背板、腿板各模块可拆卸，床板均可透过X线，腿板为阻尼气压设计，可随意调整腿部手术位置，头、脚板可互换位置。

2.2 电磁阀驱动，手术台使用寿命≥10年。

2.3 承重支撑稳定安全可靠，坚固耐磨不易损坏，不易残留划痕。

2.4发生故障时具备漏电、电击安全防护功能。

▲2.5配置万向轮及电动刹车，可向各个方向移动床台。手术床床垫为≥70mm多层复合减压记忆海绵。

2.6 具备对溢流、泄露、受潮、进液、清洗、消毒和灭菌的防护能力。

2.7 设备的床身骨架为高强度合金，床面采用可透X光材质，床面可从中心柱往床头、床尾双向平移≥300mm。

2.8 基座和升降柱易清洁、易消毒、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用。

2.9尺寸要求：台面长度≥1950mm ；台面宽度≥500mm (不含钢轨)

2.10 升降高度：最低≤630mm，最高≥1010mm

2.11 横向倾斜：左右各≥21°

2.12 纵向倾斜：前后各≥26°

2.13 头板：上≥60°/下≥90°

2.14 背板：上≥80°/下≥40°

2.15 脚板：垂直方向上≥15°/下≥90°，水平方向≥90°单片

2.16 腰上：≥220°

2.17 腰下：≤100°

2.18 床面平移：≥300mm

2.19 可一键式调节自动水平复位

2.20手术床内置蓄电池，带电池电量指示灯显示电池当前电量

2.21马镫型腿架：

2.21.1悬臂垂直角度调节范围≥100。

2.21.2悬臂水平角度调节范围≥35。

2.21.3具有气动助力协助调节，角度精确，刻度显示。

2.21.4胶靴支撑杆长度≥650mm，直径≥20mm，调节范围≥300mm。

2.21.5适用患者体重最大≥180kg。

3.配件要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头板 | 1个 |  |
| 2 | 腿板 | 1对 |  |
| 3 | 麻醉布帘架(附万向接头) | 1个 |  |
| 4 | 记忆海绵床垫 | 1张 |  |
| 5 | 手控制器 | 1个 |  |
| 6 | 肩托 | 1对 |  |
| 7 | 侧卧手架 | 1套 |  |
| 8 | 腰架 | 1对 |  |
| 9 | 大腿固定器 | 1对 |  |
| 10 | 体部固定带≥60x7x1cm | 1根 |  |
| 11 | 腕关节固定带32x5x1cm | 1对 |  |
| 12 | 膝关节凝胶固定带 | 1对 |  |
| 13 | 记忆棉防水隧道垫550*460*170mm | 1对 |  |
| 14 | 凝胶开放式头圈婴儿型、儿童型及成人 | 各1个 |  |
| 15 | 凝胶圆形头圈婴儿型、儿童型及成人 | 各1个 |  |
| 17 | 凝胶下肢垫50*30*1.5cm（截石位腘窝保护） | 1对 |  |
| 22 | 马镫型腿架 | 1对 | 每套配置清单要求:马镫型多功能腿架1套、脚蹬保护套1对、小推车1台（带防滑万向脚轮，可锁止）、边轨固定夹1对。 |

#### 产品2：病人转运平车(产)

1.规格与功能：转运车全长2000mm±50mm, 全宽700mm ±50mm, 床板距离地面高度最低位≤500mm,最高位≥800mm。背板升降由气动弹簧控制，0—70度无级操作，整床高低升降500-850mm。转运车两侧都安装有PP树脂材料制成的护栏，可水平固定，承重≥10kg。

2.护栏采用双重安全锁，护栏开关需设置在足侧，双重安全锁配有锁定确认显示窗，颜色有区分。

3.足侧护栏支架由护栏支撑、柱塞座、转动杆三部分构成，头侧采用金属护栏支撑、转动杆、弹簧三部分构成，铆钉固定连接，可单独更换。

4.头足侧左右两边金属支座均有输液架安装孔，共4处，金属支座上设置输液架固定把手。

5.配置一张转运床垫，转运床垫标配四个拉手，每个拉手分别承受≥500N拉力时不得脱线、豁开、断裂现象。

6.床板采用PP树脂材料制成，床板采用两段式设计，腿部床板背面采用加固凹槽≥22个。

7.配置病人约束带两根，转运过程中能对病人进行束缚。

8.配置2个输液架。

9.床下框架配置托盘：托盘分为两部分，设有4-6个漏水孔，托盘设置输液架收纳位。

10.配置：不锈钢插式输液杆1根、氧气瓶架1个、安全带2付、床垫1张。

#### 产品3：麻醉车

1.功能需求：支持术中麻醉操作，满足药品、耗材分类规范存放、便捷存取，具有安全锁控、稳定移动的功能，台面耐腐蚀，符合院感要求。

2.基本配置要求：

2.1麻醉车规格不小于755×495×870mm±5mm，车体立柱为（镁硅铝合金，壁厚≥1.5mm，底板厚度≥50mm， 脚轮为防缠绕静音双面脚轮，其中2 只双向带刹，单只动载载重100Kg。脚轮有全自由、全锁定两档功能；脚轮有防尘、防异物卷入装置。

▲2.2操作台面为304不锈钢油磨抗指纹板，厚度≥0.8mm。

2.3 推车右侧配有侧拉板，增加有效操作面≥350mm×300mm，侧拉板负载≥5Kg。

2.4 抽屉4层，从上到下第一层抽屉≥480mm×306mm×135mm，后面三层深度逐渐增加，配有醒目标签牌，抽屉负载≥30Kg 。

2.5 药盘内配可调活动式隔条（隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔）， 满足多种药品有序存放，配有醒目标签牌。

2.6 抽屉锁采用联动结构所有抽屉可一次性全部解锁、锁定。

2.7抽屉滑轨防止抽屉自动滑出，满足药盘、药品取出。滑轨负载30Kg 。

2.8麻醉药盒架不锈钢焊管焊接成型，可高度调节，配置有≥10个透明麻醉药盒。

3.配置 锐器盒及盒架一套（锐器盒≥20cmx16cmx24cm）、杂物筐一个、垃圾桶二只（≥15L)、手消液托架1个、ABS塑料耐腐蚀无菌治疗盘一套（≥31cmx20cmx5cm）带弯盘、小规格ABS塑料耐腐蚀无菌治疗盘一套（≥19cmx13cmx5cm，有分隔）。

#### 产品4：器械车

1.功能需求：用于放置无菌器械、物品及医疗设备，符合手术室洁净环境要求，具有耐化学腐蚀性，可耐受常用医用消毒剂。

2.技术参数：包括双层器械车和器械套车。

▲2.1双层器械车（6台）：≥1100mm × 700mm × 920mmmm；器械套车（6套）：大号：≥1000*500*850mm，中号：≥850*475*800mm，小号：≥700*450*750mm；（每套含大中小各一台）

2.2台面结构与材质。台面为厚度≥1mm的304不锈钢，表面经抗指纹磨砂处理；

2.3围栏与附加台面配置。

2.3.1双层器械车：上层及下层左、右及后方三面配备304不锈钢围栏，围栏采用304不锈钢立柱；

2.3.2器械套车：大号推车：上台面左、右及后方三面配备304不锈钢围栏。

2.3.3小号推车：配备下台面，下台面左、右及后方三面配备304不锈钢围栏，围栏采用304不锈钢立柱。

2.4 单车配置4只静音耐磨橡胶脚轮，脚轮外罩防缠绕，其中2只脚轮配置刹车功能。

2.5车身抗腐蚀与耐化学消毒性，整体焊接部位紧密，无凹凸不平，无毛刺。

2.6配件：配置手术用不锈钢脚踏凳1个，尺寸400×300×200 mm (±5mm)，12台器械车共12个脚踏凳。

#### 产品5：双臂器械托盘

1.功能需求：用于手术室器械承载，具备灵活调节、安全防护等功能，符合手术室洁净环境要求，具有耐化学腐蚀性，可耐受常用医用消毒剂。

2.技术参数：

2.1规格尺寸：≥770×500×1000mm；

2.2配置不锈钢手术托盘1只，规格：≥860×510×25 mm，采用厚度≥1.2mm的304不锈钢。

2.3支撑框架。不锈钢托盘主支撑架及活动支撑管结构稳固，额定承重≥20kg。

2.4高度调节。托盘灵活升降，1000 mm≤离地高度≤1500 mm，配锁紧装置，随意在高度范围内锁定位置；

2.5脚轮系统。配4只静音脚轮，2只脚轮带有刹车装置，可在任意位置锁定车体。

2.6配件：污物袋车1辆，尺寸≥560mm×560mm×870mm（框架SUS304全不锈钢管制作而成，管材厚φ25×1.0,板材厚1.0mm；配高强度涂塑牛津布可拆卸防水布袋；脚轮采用静音万向轮。）6台双臂器械托盘共6辆污物袋车。

#### 产品6：负压吸引装置

▲1.功能需求：连接医院中心管道负压源终端接口，每台负压吸引装置由德标插头调压表、连接管和防逆流引流瓶各一个构成，用于术中吸引，具备防逆流和防交叉感染功能，符合相关安全与卫生标准。

2.技术参数：

2.1结构与材质. 连接手术室中心负压吸引系统，由负压调节指示器、收集容器组件（架子、积液瓶、收集袋和软管）、防溢流装置、吸引管道等组成。耐化学腐蚀性，可耐受常用医用消毒剂的反复擦拭，防止废液倒流，保障气体管路安全。

2.2负压接口为德标可与医院中心负压终端匹配。

2.3负压调节范围：-0.07 ~ 0 MPa（可任意调节）。

2.4负压调节指示器：配备可调压力的负压表，实时显示负压数值。

2.4防溢流装置：浮子式或滤芯式防溢流，液体达容量90%时自动关闭吸引口。

2.5连接管长度：由连接管、接头组成，医用PVC或硅胶，长度≥3米，为可复消或消毒液浸泡多次使用连接管，确保连接后密封性能良好，无泄漏，每台备连接管≥10根。

2.6配套附件

2.6.1 每台配吸引篮筐一个，吸引篮筐匹配≥3500ml一次性吸引袋，提供不少于10个一次性吸引袋（为一次性使用无菌产品）备用。

2.6.2每台配备双瓶或4瓶型吸引站支架一个，支架稳固，支架为金属或耐用结实塑料，带脚轮，确保不生锈，可不同方向移动，吸引站支架可供2个或4个积液瓶串联共同收集使用。

2.6.3每台配4个≥2.5升积液瓶，集液瓶刻度清晰，能够耐受消毒液浸泡，串联连接管不少于10根，长度根据实际需求配置。

#### 产品7：多功能监护仪

1.功能需求：满足成人、儿童和新生儿手术麻醉中的标准监测、麻醉深度监测、麻醉气体浓度监测、肌松监测、有创压力监测、心排量和外周血管阻力监测等,具备成人、儿童和新生儿监护模式并可根据需要选择，兼容并配置成人、儿童和新生儿型号无创血压袖带、血氧饱和度探头≥3套。

2.基本配置要求：

▲2.1 模块化插件式床边多参数监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，支持心排量监测等功能扩展和升级。彩色电容触摸主屏：≥15英寸，分辨率：≥1920 x 1080像素，显示通道数：≥8，显示屏亮度根据环境光自动调节。

2.2标配内置锂电池，供电时间：≥2小时。

2.3 USB接口：≥2个，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

3.监测参数和模块配置要求：

3.1 监测参数包括心电图、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温、双通道有创血压、麻醉气体和麻醉深度等。

▲3.2 基本功能模块从监护仪取出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，转运监护仪屏幕尺寸：≥5英寸，内置锂电池供电：≥4小时。

3.3 具备3/5导联心电图监测，并可在监护仪上完成5导联心电图分析。

3.4 心电图监测具备抗电刀干扰功能。

3.5 具备心律失常分析功能，支持≥20种实时心律失常分析。

3.6 具备监测、分析ST段的功能，抬高或者压低时提供单个或多个ST值ST报警，支持相对的报警限设置。

3.7 具备心电图导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下能自动转为其他导联继续监护。

3.8 标配指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒。

3.9 标配双通道有创压IBP监测，并支持升级为≥4通道有创压监测。

3.10 配置AG麻醉气体模块，至少可自动识别五种常用吸入麻醉药，可同时监测两种吸入麻醉药浓度MAC及EtCO2、O2浓度。

▲3.11 麻醉深度监测：不使用一次性脑电传感器耗材的监测模式，可显示EEG、双频指数（BIS）、肌电活动（EMG）、抑制比（SR）、频谱边缘频率（SEF）/状态熵指数、反应熵指数（RE）/ 脑状态指数ESI、肌电指数（EMG）测、爆发抑制比（BSR）、信号质量指数、频谱边缘频率（SEF）、频谱峰值频率 (PPF)。

3.12支持与主流麻醉机品牌的麻醉机相连，实现麻醉机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算，支持监护仪的监测参数数据与医院麻醉信息系统间的对接传输及采集。

3.13配置NMT监测模块，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2等测量模式。

4.系统功能：

4.1大字体界面支持：多个参数的设置和显示。

4.2多参数监护仪，具有图形化报警指示功能，三色及声音报警显示。

4.3参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

4.4 事件回顾：≥800条，具≥48小时报警事件列表全息波形的存储与回顾功能，报警事件能够回顾相关波形以及报警触发时所有测量参数值，≥120小时ST片段回顾。

4.5具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

4.6提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

4.7具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

4.8配置监护仪固定安装支架、管线收纳架各1套，可选择固定安装在麻醉机的侧面或顶部。

#### 产品8：麻醉机

1.功能需求：满足成人、儿童的吸入麻醉、面罩给氧、高流量给氧、辅助通气和具备多种机械通气模式等功能需求。

2.基本配置要求：

2.1电源：220V-240V，50/60Hz ，输出电源接口≥3个

▲2.2显示屏为≥15英寸彩色电容触摸屏，配置照明顶光灯、LED报警指示灯、扩展功能插件槽≥2个。

2.3机架：带大工作台侧栏杆推车，抽屉≥2个，标配脚轮及刹车。

2.4 接口：具备 LAN接口、RS-232 接口、视频信号接口、 USB接口、无线网卡的网路接口等，可扩展连接支持HL7协议的设备，可与手术麻醉信息系统、注射泵、监护仪等连接实现信息交互和显示。

2.5配锂电池，断电后电池可维持麻醉机正常工作≥90分钟；

3.气源和流量计配置要求：

3.1配备氧气、空气两气源，可快速充氧。

3.2配备氧气、空气流量计，调节范围： 0L/min～15L/min，屏幕可显示新鲜气体总流量和氧浓度。

3.3配备辅助吸氧流量计.

4.呼吸机配置要求：

4.1气动电控呼吸机，风箱外置，全中文操作和显示

▲4.2提供辅助/控制通气，标配VCV、PCV、SIMV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、呼气末正压（PEEP）、肺复张等通气模式，支持升级更多种通气模式

4.3可根据病人理想体重自动关联潮气量

4.4潮气量设置范围：10ml-1500ml

4.5吸气压力设置范围：3-80 cmH2O

4.6支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O

4.7呼吸频率：2-100次/分钟

4.8吸呼比：2:1到1:10

4.9压力限制范围：10-100 cmH2O

4.10电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，2-50 cmH2O

4.11吸气暂停：OFF，5%-60%

4.12 呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min

4.13配备吸入端、呼出端双流量传感器，流量传感器为非易损耗部件，可动态潮气量实时自动补偿功能，可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

4.14 具备心肺旁流模式CPB。

4.15配置肺保护工具：支持定时膨肺功能。

5.挥发罐配置要求：

5.1配置七氟烷气体麻醉剂挥发罐一个

5.2 挥发罐和麻醉机兼容，具备压力、流速和温度补偿功能

6.呼吸回路配置要求：

6.1 一体化集成回路，具有吸气呼气单向阀、机械气道压力表以及手动/机控切换开关

6.2回路部件包括流量传感器可以耐受126℃高温高压消毒

6.3二氧化碳吸收罐，容积≥1000ml，在机械通气过程中，无需关停机械通气即可更换钠石灰罐

6.4具有回路整体加温/冷凝防积水功能

6.5配有CO2旁路功能，具备智能回路识别报警系统

6.6呼吸系统泄漏量≤60mL/min

▲6.7配置经鼻高流量给氧功能或单机，输出流速范围2-40L/min，氧浓度设置范围为21~100%

7.显示和监测报警

7.1主屏数字和波形显示监测参数，可同屏显示波形和呼吸环图，电容触摸屏，支持手势操作

7.2具备三级声光报警功能和报警限制功能，可视化报警显示，对于导致报警的原因给于提示

7.3扩展功能插件槽可直接热插拔AG麻醉气体监测模块、呼末二氧化碳监测模块

7.4同屏幕可显示潮气量、分钟通气量、呼吸频率、压力、压力时间、流速时间、容量时间、 CO2、麻醉气体浓度等通道波形

▲7.5标配EtCO2模块，用于无需监测麻醉气体的全凭静脉。

7.6 标配主动排污系统、配置监护仪在麻醉机的侧面固定安装支架1套。

8.整机质保≥6年。

#### 产品9：四通道TCI注射泵站

1.四通道TCI注射泵站的数量及功能需求：

1.1数量需求：2台，每台由1个基础组合构件+2台靶控输注（TCI）泵+1台注射泵+1台输液泵+轮式输液杆架1台组成。

1.2功能需求：满足成人、儿童和新生儿手术麻醉中的麻醉药物、镇静药物、心血管活性药物、液体、血液制品的靶控输注（TCI）、精确输注和输注一体化集成管理，单个组件均配有单独的电源线。

2.基本配置要求：

2.1基础组合构件

2.1.1集中一体式供电，只需一根电源线即可为基础组合构件内4台输液泵/注射泵供电

2.1.2泵在基础组合构件内即插即用

2.1.3支持后期泵的通道数量扩增、减少和系统升级

2.1.4可通过网线接入监护仪中央站和手麻系统，实现监护仪和输注泵信息同屏查看及输注信息传输采集

2.1.5基础组合构件内各台泵之间具备联机连续输液功能

2.1.6基础组合构件背部可固定在杆上和顶部可挂在架上

2.2泵

▲2.2.1每套输注工作站包含2台靶控输注（TCI）泵+1台注射泵+1台输液泵，每个泵均配有电源线，可取下单独使用；泵的显示屏为彩色、≥3.5英寸，电容触摸屏技术，全中文软件操作界面

2.2.2 注射泵支持1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml规格的注射器，可自动统计24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

2.2.3输液泵无需使用额外耗材，使用普通输液器管路即可，输注精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%，速率范围：0.01-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h，预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

2.2.4 TCI模式支持自动诱导、定时诱导、平滑诱导和分段诱导等诱导方式，至少支持丙泊酚、瑞芬太尼、右美托咪定TCI输注

2.2.5 在线动态压力监测，实时显示当前压力数值

2.2.6报警时可通过示意图片直观提示报警信息，压力报警阈值可调

2.2.7报警时可通过示意图片直观提示报警信息具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

2.2.8具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时自动重新启动输液

2.2.9具有储存麻醉科常用药物信息的药物库，并具有输注信息储存功能

2.2.10 电池工作时间≥3小时，具有防异物及进液功能

3.每套轮式安装固定杆架1台

#### 产品10：治疗车（产）

1.功能需求：

1.1满足药品、耗材分类规范存放、便捷存取，具有安全锁控、稳定移动的功能，台面耐腐蚀，符合院感要求。

2.技术参数：

2.1产品规格不小于750×500×880mm±10mm。

2.2材料：铝合金、ABS塑料、不锈钢。

2.3脚轮其中2只带刹，静音。

▲2.4不锈钢台板设计，抽屉采用联锁结构，抽屉滑轨带自动回收功能，有醒目的色块和抽签牌。

2.5配置说明：1个中抽屉、垃圾桶二只（≥15L)、洗手液托架、锐器盒及盒架一套（锐器盒≥20cmx16cmx24cm）、杂物筐、抽拉式台板、ABS塑料耐腐蚀无菌治疗盘一套（≥31cmx20cmx5cm）带弯盘。

#### 5标段：

#### 产品1：超高清电子胃肠镜系统

- （一）超高清全数字电子内窥镜处理系统（内含光源）1台

- 1.主机和光源一体化设计，便于移动；

- 2.光源：≥4色LED,多光源整合技术；

- ▲3.特殊光模式：具备特殊光模式iscan、LCI、BLI、SEI、MSI、NSI、DCI、SVI、ACI其中至少≥3种；

- 4.LED寿命：≥14000小时；

- 5.数字信号接口：支持4k输出，分辨率≥3840*2160；

- 6.测光模式：≥3种；

- ▲7.兼容性：兼容胃镜，肠镜，光学放大胃镜，光学放大肠镜，经鼻胃镜，胆道镜，十二指肠镜，环扫超声胃镜，扇扫超声胃镜，电子支气管镜，超声支气管镜，电子鼻咽喉镜，气囊小肠镜，双钳道胃镜等；

- 8.图像增强:≥8档;

- ▲9.图像放大：兼容内镜均可电子放大≥2倍，≥20级可调；

- 10.冻结模式：实时冻结，≥3种冻结模式可选；

- 11.DICOM功能：内镜主机具备DICOM功能；

- 12.对比度调节：≥3档可调；

- 13.色彩调节：≥9档可调；

- 14.无线连接技术：不需要通过接触连接就能传输电力和图像数据，连接部没有任何金属触点，避免因洗消引起的腐蚀现象；

- 15.快门速度：具备快门速度可调功能；

- 16.热插拔功能：具备；

- 17.分光图像强调技术：可扩展，≥10种预设，预设可调；

- ▲18.多重观察模式：具备，可同时在画面中观察两种特殊光画面；

- 19.其他特殊技术：具有动态调光技术、三重降噪技术技术。

- （二）超细电子治疗胃镜1条

- 1.感光元件：≥100万像素CMOS；

- 2.视野角：≥140°；

- 3.观察景深：≥2-100mm；

- 4.先端部直径：≤7.9mm；

- 5.软性部直径：≤7.9mm；

- ▲6.弯曲角度上/下：上≥210°/下≥160°；

- 7.弯曲角度左/右：各≥100°；

- 8.钳道直径：≥3.2mm；

- ▲9.工作长度：≥1100mm；

- 10.与主机连接方式：无线连接、无线插拔，连接部没有任何金属触点；

- 11.前射水：具备。

- （三）超高清电子胃镜1条

- 1.感光元件：≥100万像素CMOS；

- 2.视野角：≥140°；

- 3.观察景深：≥2-100mm；

- 4.先端部直径：≤9.3mm；

- 5.软性部直径：≤9.3mm；

- 6.弯曲角度上/下：上≥210°/下≥90°；

- 7.弯曲角度左/右：各≥100°；

- 8.钳道直径：≥2.8mm；

- ▲9.工作长度：≥1100mm；

- 10.与主机连接方式：无线连接、无线插拔，连接部没有任何金属触点；

- 11.前射水：具备。

- （四）超高清光学变焦放大胃镜1条

- 1.感光元件：≥100万像素CMOS；

- ▲2.光学放大倍数：≥145倍；

- 3.视野角：常规≥140°，接近≥55°；

- 4.观察景深：正常≥3-100mm，接近≥1.5-2.5mm；

- 5.先端部直径：≤9.9mm；

- 6.软性部直径：≤9.9mm；

- 7.弯曲角度上/下：上≥210°/下≥90°；

- 8.弯曲角度左/右：各≥100°；

- 9.钳道直径：≥2.8mm；

- ▲10.工作长度：≥1100mm；

- 11.与主机连接方式：无线连接、无线插拔，连接部没有任何金属触点；

- 12.前射水：具备。

- （五）超高清电子肠镜2条

- 1.感光元件：≥100万像素CMOS；

- ▲2.视野角：≥170°；

- 3.观察景深：≥2-100mm；

- 4.先端部直径：≤12.0mm；

- 5.软性部直径：≤12.0mm；

- 6.弯曲角度上/下：各≥180°；

- 7.弯曲角度左/右：各≥160°；

- ▲8.钳道直径：≥3.8mm；

- 9.工作长度：≥1330mm；

- 10.与主机连接方式：无线连接、无线插拔，连接部没有任何金属触点；

- 11.前射水：具备；

- 12.硬度可调：具备；

- 13.精准传导：具备；

- 14.顺应插入：具备。

- （六）内镜一体化清洗消毒中心2套（胃、肠镜洗消各1套）

- 1.槽体：5个槽，槽体一次成型,既可保护内镜，又可耐酸碱、坚实耐用。

- 2.柜架及门：柜体门由防水材料制成。

- 3.功能背板：表面光滑、耐腐蚀，易于清洁擦拭，不会存在死角。

- 4.可控式水龙头：可控制转向于水流方向，易于拆卸及物表消毒。

- 5.高压水枪：专用高压水枪可有效去除内镜管道的沾液、血渍，防止清洗不干净而导致消毒不彻底。

- 6.高压气枪：专用高压气枪可有效去除内镜管道残余的水、酶、消毒液。

- 7.水处理器：专用水处理器，净化水质，更保证内镜清洗安全。

- 8.内镜清洗消毒流程牌：经防腐抗锈处理。

- 9.保养操作平台：经抗强酸碱处理。

- 10.照明灯：低温暖色，镶嵌于背板上。

- 11.多功能一体化电路系统：带防漏电装置，有效达到防漏电等功能。

- 12.专用供排水系统：经防腐抗锈处理。

- 13.灌流器：在每一个洗消槽用于管道外腔的灌流，清洗。

- 14.高压气泵：医用，无油，无水，静音。

- 15.自动吹气功能：有效去除每个流程内镜管道残余的水、酶、消毒液。

- 16.消毒槽盖：减少消毒液在空气中的挥发。

- 17.每套含单门储镜柜1台、超声波清洗机1台、内镜转运车1台。

- （七）辅助配套

- 1.内镜专用台车1台；

- 2.4K显示器1台；

- 3.图文工作站1台；

- 4.内镜用二氧化碳送气装置1台；

- 5.内镜用送水装置1台；

- 6.电动吸引器。

- 7.C14呼气仪1台，单次检查耗材成本不高于30元（人民币）；

- 8.可移动检查床3张：可抬高床头、两侧有活动护栏；

- 9.ABS急救车2辆：用于配合消化内镜下治疗，规格：63cm×47cm×92cm（长×宽×高），对开门双抽屉，不锈钢护栏；

- 10.心电监护仪2台；

- 11.双盘双桶托盘治疗车2台；

- 12.电子血压计2台；

- 13.指夹式脉搏血氧仪1台。

- 二、质保要求：

- 1.胃肠镜主机及镜子免费保修5年，终身维护。

#### 产品2：消化内镜电外科工作站

- 一、高频电外科主机

- 1.主机为模块化设计，可根据需求实现个性化硬件模块配置和软件升级，可以连接氩气、吸烟、吸引模块等，内置中文、英语等多种语言操作系统。

- ▲2.设备有专用内镜电切模式功能，电切和电凝自动交替输出，确保电凝不会过度而引发穿孔风险，切割时不会过快而引发出血风险。

- 3.内镜电切技术，具有≥2种内镜切割模式，其中内镜切割模式1（针型刀I模式），主要用于十二指肠乳头切开；内镜切割模式2（圈套器Q模式），主要用于息肉圈套和ESD等手术。

- ▲4.主机具有≧4档切割效果、≧4档切割宽度、≧4档切割间隔(160ms/级)的参数调节菜单，操作方便，术者可根据适应症、习惯，自由调节。

- 5.设备除了有内镜切割模式外，还有其他多种切割和电凝模式，如自动电切、柔和电凝、强力电凝、双极电凝等模式。

- 6.主机频率≤360KHZ。

- 7.主机兼容性好，适用于内镜下各种手术治疗需要，和所有内窥镜品牌通用。

- 8.设备为液晶显示、触摸式操作界面，具有集中显示功能，人机交互对话方式，功率和效果参数可以直接通过上下键设置。

- 9.设备有多种智能调节技术：

- 9.1电压调节，可实现组织损伤及重复性极佳的电切和与电凝；

- 9.2电弧调节，可实现电切、电凝和液体环境下的电切提供支持，高阻抗组织区域内实现可重复的高效率电切；

- 9.3输出调节，可实现电凝和组织失活提供稳定的功率输出。

- 10.整机采用微电脑技术和传感器技术，具有自动切割控制功能，可根据组织变化自动动态输出功率。

- 11.设备具有功率峰值补偿功能，对初始切割和切割过程提供智能补偿支持。

- ▲12.具有内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压≤4700V：较低的峰值电压设计。

- 13.具有中性电极安全监测系统（≥4种监测类型可选择），能够对病人阻抗在20-118欧姆之间进行动态监测，能够监测高低频漏电电流，有新生儿中性电极专用监测功能，提供实时的负极板使用阻抗信息。

- 14.具有升级功能，能够升级水刀系统。

- 15.功率输出：电切最大输出功率：≥200W/500欧姆，电凝最大功率≥120W。

- 16.电源电压：110V-120V/220V-240V+/-10%；待机模式功率≤40W。

- 二、氩气控制器主机：

- 1.氩气电极带有过滤装置，具有≥3种以上直径型号的氩气电极，并具有一次性和重复性的氩气电极可供选择，氩气电极末端有压力恒定装置。

- 2.氩气电极前端具有多种喷口，有直喷口、侧喷口和360度环形喷口的电极。

- 三、辅助配套：

- 1.双脚踏开关1套；

- 2.中性电极（5片/包）10包；

- 3.氩气电极5根；

- 4.中性电极连接线1根；

- 5.单极连接线1根；

- 6.减压阀1个；

- 7.固定件1个；

- 8.氩气瓶（5L）1个；

- 9.台车1台。

- 四、质保要求：

- 1.设备主机保修三年，终身维护。

## 二、交货及安装要求（商务要求）

（一）合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束之日止。

交货期：合同签订后，国产产品不超过30个日历日，进口产品不超过90个日历日，中标人交付产品必须为全新产品，交货时间与生产日期间隔不超过六个月。

同时提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

（二）交货（安装调试）地点：云南省妇幼保健院指定地点。

（三）交货方式和要求：落地交货。

## 三、功能或目标要求（商务要求）

（一）采购标的需实现的功能或者目标：为建设云南省高标准、高水平集医疗、教学、科研为一体的专科医院，改善医院医疗、教学、科研环境，改善医院医疗诊断设施，提高医院诊疗水平。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业等。

## 四、产品和售后服务标准及要求（商务要求）

（一）产品要求：具有国家有关部门注册并符合国家相关质量检测标准和产品出厂标准的设备。

（二）产品质保期要求：产品整体（含配套产品）原厂质保≥3年（有特殊要求的设备以标注为准），质保期以验收通过日起计算，定期进行设备保养和维护。质保期内，乙方对产品整体原厂提供全免费保修或免费更换；保修期届满，乙方按实际成本收取维修费。

（三）售后服务标准及要求：设备故障响应≤2小时，及时在线或电话指导排除故障，24小时内到达现场进行维修，24小时未修复提供备用设备。

（四）培训要求：

中标方向采购人提供专业技术人员技术培训、技术协助，验收时培训至少一次；专业技术人员要求必须熟练掌握：所投标段涉及相应设备的全部技术培训、流程的使用、操作及保养、维修等。若采购人的工作人员反映对培训内容及实操仍有疑问，中标方有义务在工作时间予以积极回应。

- 产品铭牌上有使用年限标识。

## 五、包装要求及验收（设备检验考核）标准（商务要求）

1）设备验收：设备到达甲方指定地点后，双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由乙方负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由甲方测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符的，乙方必须无条件进行更换。更换所产生的费用由乙方负责，若因此导致交货逾期，由乙方承担逾期交货的违约责任。甲方有权在验收过程中或使用过程中对设备质量存疑时，自行委托第三方检测机构进行质量鉴定，检测费用由结果过错方承担。

2）根据货物的实际情况，将对设备进行安装调试后验收，验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定对照本合同项目填写验收交接单，经甲方项目负责人签字确认验收结果，验收合格后方视为完成交货。

3）乙方所提供货物质量安全、技术规格、物理特性等属性符合国家及地方现行标准及规范，并满足采购需求；安装质量符合国家及地方现行标准及规范，乙方对所提供的货物及安装质量在规定期限内负质量责任。

附注：根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）及《国民经济行业分类》”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- |
| 种植牙高端综合治疗椅 | 工业-制造业 |
| 种植机（带光） | 工业-制造业 |
| 牙椅管路水抑菌系统 | 工业-制造业 |
| 牙科综合治疗椅 | 工业-制造业 |
| 喷砂牙周治疗仪器 | 工业-制造业 |
| 高端牙科综合治疗椅 | 工业-制造业 |
| 氟离子导入仪 | 工业-制造业 |
| 笑气吸入镇痛系统 | 工业-制造业 |
| 口腔专用心电监护仪 | 工业-制造业 |
| 静脉注射泵 | 工业-制造业 |
| PRF膜制作专用离心机 | 工业-制造业 |
| 4K口腔手术显微镜 | 工业-制造业 |
| 牙周种植口外正畸儿牙手术器械套装 | 工业-制造业 |
| 口腔种植器械 | 工业-制造业 |
| 外科吸引器 | 工业-制造业 |
| 弧型手术器械台 | 工业-制造业 |
| 增材树脂 3D 打印机 | 工业-制造业 |
| 咬合肌电分析仪 | 工业-制造业 |
| 牙科头戴式放大镜 | 工业-制造业 |
| 四手操作移动柜 | 工业-制造业 |
| 面部扫描仪 | 工业-制造业 |
| 口扫一体机（口腔数字印模仪） | 工业-制造业 |
| 口腔手术动力系统 | 工业-制造业 |
| 口腔科快速消毒系统 | 工业-制造业 |
| 口腔铒激光 | 工业-制造业 |
| 电子咬合力分析仪 | 工业-制造业 |
| CAD/CAM全套切削设备 | 工业-制造业 |
| 电动手术床 | 工业-制造业 |
| 病人转运平车(产) | 工业-制造业 |
| 麻醉车 | 工业-制造业 |
| 器械车 | 工业-制造业 |
| 双臂器械托盘 | 工业-制造业 |
| 负压吸引装置 | 工业-制造业 |
| 多功能监护仪 | 工业-制造业 |
| 麻醉机 | 工业-制造业 |
| 四通道TCI注射泵站 | 工业-制造业 |
| 治疗车（产） | 工业-制造业 |
| 超高清电子胃肠镜系统 | 工业-制造业 |
| 消化内镜电外科工作站 | 工业-制造业 |

第六章 资格审查

资格审查前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“投标人须知”第3项投标人的资格要求规定，且提供了招标文件要求提供的证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 本项目的特定资格要求 |  |  |

一、资格审查

1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。

3.投标人为满足投标人的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。

4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

## 二、资格审查报告

采购人或者采购代理机构根据资格审查情况出具资格审查报告。

第七章 评标方法

评标方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性审查标准 | 投标报价 | 未超过采购最高限价，未出现缺项、漏项，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价； |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章《投标人须知》第17.1项规定； |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章《投标人须知》第18.1项规定； |
|  |  | 招标文件中要求盖章、签名或签章的地方 | 按招标文件要求盖章、签名或签章； |
|  |  | 其它实质性要求 | 1）招标文件中投标文件格式部分及其他文件内容中标注★号的，投标人必须按招标文件要求填写或提供资料，否则其投标文件按无效投标处理； 2）法律、法规和招标文件明确规定的其他投标无效情形。 3）产品整体（含配套产品）原厂质保≥3年（有特殊要求的设备以标注为准），质保期以验收通过日起计算。 |
| 2 | 详细评审标准 | 1）评标总得分计算公式 | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中： F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2）评分因素权重 | 投标报价F1：30分； 技术部分F2：50分； 商务部分F3：20分。 |
|  |  | 3）投标报价得分F1（满分30分） | 投标报价计算公式= 评标基准价/投标报价×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 说明：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注： 1）应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价； 2）若本次采购范围内所有标的物均由小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）提供，请按第四章投标文件格式规定填写“中小企业声明函”，经评标委员会核实方可获得价格扣除； 3）对于非专门面向中小企业的项目，在计算投标报价得分时，对提供的所有标的物均为小微型企业产品的投标人投标总报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审； 4）残疾人福利性单位（或监狱企业）产品视同小型、微型企业，享受同等价格扣除；针对小微企业价格扣除政策，投标人仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受； 5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。投标人应按第四章投标文件格式规定提供并填写“关于符合本国产品标准的声明函”，否则不考虑价格扣除。 6）计算结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
|  |  | 4）技术部分得分F2（满分50分） | 1）投标产品的技术参数与性能指标评审（满分50分） 评标委员会将综合考虑投标人所投产品的技术参数、规格要求对招标文件的响应程度等因素综合打分： 1标段： 1）标注“▲”的为重要技术指标，共有 10 条，本项分值共计 40 分，投标产品每出现一项标注“▲”重要技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣4分； 2）每个产品中未标注“▲”的视为一项一般技术指标，7个产品共有 7条，本项分值共计 10 分，投标产品每出现一项技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣1.5分，有7项不满足的为0分。 2标段： 1）标注“▲”的为重要技术指标，共有 11 条，本项分值共计 33 分，投标产品每出现一项标注“▲”重要技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣3分； 2）每个产品中未标注“▲”的视为一项一般技术指标，9个产品共有 9条，本项分值共计 17 分，投标产品每出现一项技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣2分，有9项不满足的为0分。 3标段： 1）标注“▲”的为重要技术指标，共有 13 条，本项分值共计 39 分，投标产品每出现一项标注“▲”重要技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣3分； 2）每个产品中未标注“▲”的视为一项一般技术指标，11个产品共有 11条，本项分值共计 11 分，投标产品每出现一项技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣1分。 |
|  |  |  | 4标段： 1）标注“▲”的为重要技术指标，共有 14 条，本项分值共计 42 分，投标产品每出现一项标注“▲”重要技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣3分； 2）每个产品中未标注“▲”的视为一项一般技术指标，10个产品共有 10条，本项分值共计 8 分，投标产品每出现一项技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣0.8分。 5标段： 1）标注“▲”的为重要技术指标，共有 14 条，本项分值共计 42 分，投标产品每出现一项标注“▲”重要技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣3分； 2）每个产品中未标注“▲”的为一般技术指标，2个产品共有 114条，本项分值共计 8 分，投标产品每出现一项技术指标不满足招标文件第五章采购需求的，扣0.08分，有100项及以上不满足的为0分。 注：1）技术指标的响应评审参考投标人提供的“技术规格偏离表”，以投标人提供的技术支持资料为准（若招标文件 第五章 采购需求中对技术支持资料有特定要求的以招标文件为准，若招标文件 第五章 采购需求中无特定技术支持资料要求的详见“技术规格偏离表”内的规定），否则不予认可。 2）设备技术指标中标注“▲”的以“序号1、序号1.1.序号1.1.1……”分别各视为1项技术指标（除标题外下属功能参数每一条为1项），未标注“▲”的以各产品第五章 采购需求中标注为准；各项技术指标中包含的具体指标中有任意一条不满足招标要求的，则视为该项技术指标不满足招标要求。 |
|  |  | 5）商务部分得分F3（满分20分） | 1）节能、环保产品评审评分（满分1分） 投标产品有一项及以上认定为节能产品的得0.5分； 投标产品有一项及以上认定为环保产品的得0.5分。 若货物为除强制节能产品（强制节能产品详见招标公告或采购需求）以外的经国家认定的节能产品或环境标志产品，提供有效期内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 2）交货及安装方案评审评分（满分3分） 第一个档次（3分）：交货进度计划及安装方案完全满足招标文件要求，内容完整、具体详尽、安排合理、切实可行的； 第二个档次（2分）：交货进度计划及安装方案满足招标文件要求，内容基本完整、安排基本合理的； 第三个档次（1分）：交货进度计划及安装方案满足招标文件要求，安排不合理的； 第四个档次（0分）：未提供交货及安装方案的。 |
|  |  |  | 3）质量承诺及保证措施评审评分（满分2分） 第一个档次（2分）：质量管理体系完整，质量承诺内容描述详细、合理且有具体的违约责任承诺，质量保证措施针对性好； 第二个档次（1分）：质量管理体系不完整，质量承诺内容描述一般，违约责任承诺不具体，质量保证措施针对性较差或有重大缺陷、错漏； 第三个档次（0分）：未提出货物质量保证及承诺。 |
|  |  |  | 4）售后服务方案评审评分（满分2分） 第一个档次（2分）：售后维护技术人员及备品备件库配备全面，售后服务承诺及违约承诺内容完整具体，故障响应时间及时、保障措施全面、可行，有巡检维护计划且巡检内容及周期合理、可行，并有较好的应急方案； 第二个档次（1分）：售后维护技术人员及备品备件库配备基本完整，有售后服务承诺及违约承诺内容但不具体，故障响应时间及保障措施基本可行，有巡检维护计划且基本可行，应急方案基本可行； 第三个档次（0分）：未提供售后服务方案的。 |
|  |  |  | 5）培训方案评审评分（满分3分） 第一个档次（3分）：培训内容完整、培训方式多样、培训课程安排科学合理的； 第二个档次（2分）：培训内容基本完整、培训方式能满足需求、培训课程安排较为科学合理的； 第三个档次（1分）：培训内容不完整、培训方式单一、培训课程安排不合理的； 第四个档次（0分）：投标人未提供培训方案的。 |
|  |  |  | 6）质保期评审评分（满分4分） 质保期满足招标文件要求（各别设备有特殊要求的以设备标注为准）的不得分，每增加1年质保期（所有设备）的加2分，加至4分为止。 |
|  |  |  | 7）类似项目业绩评审评分（满分5分） 根据所投产品品牌自2022年1月1日至本项目投标文件提交截止时间前已完成的类似业绩（各标段核心产品）进行评价打分，每提供一个类似项目业绩得1分，满分5分。 注：投标文件中须提供《类似项目业绩列表》及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页），业绩证明材料时间以合同签订日期为准，合同中需能体现品牌型号。无证明材料或未按要求提供证明材料或证明材料不明确、无法体现产品品牌型号等信息的，不予认可。 |

一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库[2012]69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。

二、评审标准

1.符合性评审标准

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标方法前附表。

2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标方法前附表。

（2）技术部分：见评标方法前附表。

（3）商务部分：见评标方法前附表。

2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。

2.3 评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。

三、评标程序

1.符合性评审

1.1评标委员会依据本章“第1项规定的标准”对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）启动异常低价投标审查程序后，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

2.详细评审

2.1 评标委员会按本章“二、评审标准”第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1。

（2）按本章第2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2。

（3）按本章第2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3。

（4）汇总F1、F2、F3得分即为评标总得分。

2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。

2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

2.4评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

3.评标结果

3.1 本项目采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票推荐（少数服从多数的原则）的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌（核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定）均相同的，按前款规定处理。

四、其它

1.关于中小企业

1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.4在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。

1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。

1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1.10投标人提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.关于监狱企业

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位

3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4.关于节能产品及环境标志产品

4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“▲”标注的为政府强制采购产品。

4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。

5.关于本国产品相关政策

5.1 按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.2投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

5.3 对本国产品的支持政策的相关要求

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），对本国产品的支持政策：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

5.4评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。