目  录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	6

第三部分  评标标准和评标方法	40

第四部分  商务、技术要求	43

第五部分  合同原则	43

第六部分  投标文件格式	68

# 第一部分  招标公告

项目概况

长治市第二人民医院公立医院改革与高质量发展项目医疗设备采购的潜在供应商应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年5月29日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1404992026AGK00110

项目名称：长治市第二人民医院公立医院改革与高质量发展项目医疗设备采购

预算金额（元）：7750000.00

最高限价（元）：7750000.00

采购方式：公开招标

采购需求：

标项一

标项名称：采购包1

数量：1套

预算金额（元）：2000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：体外心肺支持辅助设备（ECMO）1套。具体内容详见招标文件，采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

标项二

标项名称：采购包2

数量：1套

预算金额：2000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：脊柱内镜手术系统（含内窥镜、影像系统、手术器械、射频系统、骨动力系统）1套。具体内容详见招标文件，采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

标项三

标项名称：采购包3

数量：4套

预算金额：2650000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：308nm 紫外线光疗仪1套、短波理疗仪（皮肤舒敏用）1套、数字病理切片扫描系统（含远程会诊功能）1套、手术动力系统（环钻，皮肤用）1套。具体内容详见招标文件，采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

标项四

标项名称：采购包4

数量：7套

预算金额：1100000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：辐射烧伤治疗机（悬吊式）2套、医用多普勒血流探测仪1套、烧烫伤浸浴治疗机1套、烧伤辐射治疗机（大型）1套、烧伤辐射治疗机（中型）2套。具体内容详见招标文件，采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

备注：（1）采购内容中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购本国产品。所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。

（2）供应商的单价及总价不得超过最高限价，否则视为响应无效。

合同履行期限：20个工作日

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

①投标人属于医疗器械生产企业（制造商）直接参加本项目的，所投产品属于一类医疗器械的须提供生产备案凭证和相应产品的医疗器械备案凭证；所投产品属于二类医疗器械的须提供生产企业许可证和经营备案凭证和相应产品的医疗器械注册证；所投产品属于三类医疗器械的须提供生产企业许可证、经营许可证和相应产品的医疗器械注册证；

②投标人属于医疗器械经营企业参加本项目的，所投产品属于一类医疗器械提供相应产品的医疗器械备案凭证，二类医疗器械的须提供经营备案凭证和相应产品的医疗器械注册证，三类医疗器械提供经营许可证和相应产品的医疗器械注册证。

三、获取采购文件

1.时间：2026年5月7日00时00分00秒至2026年5月13日23时59分59秒；北京时间（法定节假日、双休日除外）。

2.地点：山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）线上获取。

3.方式：只允许在线获取；凡有意参加投标的供应商，请按照以下步骤免费获取招标文件：

（1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；

（2）请于招标文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）使用企业数字证书（CA）在网上获取招标文件。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年5月29日9点30分（北京时间）

2.地点：登录政采云平台投标客户端投标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：长治市第二人民医院

地    址：长治市和平西街83号

联 系 人：张晓林

2.采购代理机构信息

名    称：山西欣恒益招标代理有限公司

地　　址：山西省太原市杏花岭区肖墙路9号御花园假日广场B座1512

联系方式：0351-4161000

3.项目联系方式

项目联系人：郭建梅

电　　话：0351-4161000、15635385091

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长治市第二人民医院公立医院改革与高质量发展项目医疗设备采购 |
| 2 | 项目编号 | 1404992026AGK00110 |
| 3 | 供货地点 | 招标人指定地点 |
| 4 | 投标人资格条件 | 同招标公告 |
| 5 | 合同履行期限 （供货时间） | 20个工作日 |
| 6 | 质保期 | 整机质保≥3年 |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 8 | 招标范围 | 本项目货物的供货、安装、调试、验收等，具体以本招标文件采购需求中商务、技术的规定内容为准。 |
| 9 | 投标人应提交的资格部分文件 | 投标人应按下列顺序提交资格部分文件： *1.供应商信用承诺函 *2.提供证明已缴纳投标保证金的凭证或票据或保函等； *3.投标人关联单位的说明（投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：a.与投标人单位负责人为同一人的其他单位；b.与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位）（格式自拟）； *4.投标人廉洁自律承诺书；（见‘投标文件格式’） *5.特定资格 ①投标人属于医疗器械生产企业（制造商）直接参加本项目的，所投产品属于一类医疗器械的须提供生产备案凭证和相应产品的医疗器械备案凭证；所投产品属于二类医疗器械的须提供生产企业许可证和经营备案凭证和相应产品的医疗器械注册证；所投产品属于三类医疗器械的须提供生产企业许可证、经营许可证和相应产品的医疗器械注册证； ②投标人属于医疗器械经营企业参加本项目的，所投产品属于一类医疗器械提供相应产品的医疗器械备案凭证，二类医疗器械的须提供经营备案凭证和相应产品的医疗器械注册证，三类医疗器械提供经营许可证和相应产品的医疗器械注册证； |
| 10 | 投标人应提交的商务部分文件 | 投标人应按下列顺序提交商务部分文件： *1.投标函 *2.投标人为法定代表人参加本项目投标时须提供法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明书； *3.非法定代表人/负责人参加本项目投标时须提供法人授权委托书、法定代表人/负责人身份证明书及法定代表人/负责人身份证复印件及被授权人在本公司缴纳的近6个月社保证明； 4.近三年（2023年5月1日至今）投标供应商项目案例及相关证明资料（复印件或扫描件须加盖报价人公章） 5.投标人企业简况； 6.投标人认为需要提供的其他商务材料； 注：加*项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在投标截止时间后补正； |
| 10 | 投标人应提交的技术部分文件 | 投标人应按下列顺序提交技术部分文件： *1.开标一览表；（见‘投标文件格式’） *2.报价明细表；（见‘投标文件格式’） *3.商务规范偏离表；（见‘投标文件格式’） *4.投标货物技术偏离表；（见‘投标文件格式’） 5.投标产品技术白皮书或产品的技术说明文件（需体现主要技术指标或运行性能的详细描述）； 6.本项目实施时间进度表； 7.技术支持和售后服务； 8.投标人认为需要提供的其他技术材料。 注：加*项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在投标截止时间后补正； |
| 11 | 政府采购政策性要求部分（如涉及） | 1.政府强制采购产品明细表（见‘投标文件格式’），并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件 2.政府采购绿色产品明细表（见‘投标文件格式’），并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件 3.符合绿色数据中心建设要求承诺书；（见‘投标文件格式’） 4.符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书；（见‘投标文件格式’） 5.商品包装和快递包装承诺；（见‘投标文件格式’） 6.网络安全专用产品说明；（见‘投标文件格式’） 7.正版软件承诺；（见‘投标文件格式’） 8.中小企业声明函；（见‘投标文件格式’） 9.残疾人福利性单位声明函；（见‘投标文件格式’） 10.监狱企业声明函；（见‘投标文件格式’） 11.本国产品标准的声明函；（见‘投标文件格式’） 12.政采智贷；（见‘投标文件格式’） |
| 12 | 投标文件有效期 | 90日历天（从开标日起计算） |
| 13 | 联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目需要提交投标保证金 - 1．投标保证金金额： - 第一包：20000元 - 第二包：20000元 - 第三包：26000元 - 第四包：11000元 投标保证金在投标文件的有效期内保持有效。 2．投标保证金交纳的形式： （1）供应商须采用网上银行电汇、转账、担保机构出具的保函等非现金形式提交，并确保在投标文件开启之前到账。 （2）供应商保证金通过本单位银行对公账户递交，应在汇款用途栏或备注栏中标明“项目编号”。 收款单位：山西欣恒益招标代理有限公司 开 户 行：中国农业银行太原解放南路支行 银行帐号：04001001040051770 （3）提供保函，保额等同于投标保证金金额（银行、保险机构、担保机构出具的均可） 投标文件中必须附转账或电汇凭证或保函复印件。 |
| 15 | 投标文件份数 | 1.正式电子投标文件壹份（在线加密递交），电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前应通过山西省政府采购网-山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）上传经过CA签章的加密电子投标文件； 2.纸质投标文件： 正本壹份、副本两份、电子版U盘壹份（WORD格式及PDF格式盖章签字版） 投标文件所有内容装订成一册，正、副本、电子版密封于一袋内。本项目不接收活页（活夹）形式的投标文件。 投标人需在2026年5月29日 9：30-12：00之间将纸质投标文件送至山西省太原市杏花岭区肖墙路9号御花园假日广场B座1512室。 |
| 16 | 投标文件递交地点及 截止时间 | 时间：2026年5月29日9点30分(北京时间) 地点：请登录政采云投标客户端投标 |
| 17 | 开标时间及地点 | 时间：2026年5月29日9点30分(北京时间) 地点：请登录政采云投标客户端投标 |
| 18 | 采购方式 | 公开招标 |
| 19 | 投标过程中可能实质性 变动内容 | 招标文件中第四部分和第五部分中的相关内容。 |
| 20 | 招标控制价 （最高投标限价） | 本项目设招标控制价（最高投标限价）: 第一包：贰佰万元整（2000000元） 第二包：贰佰万元整（2000000元） 第三包：贰佰陆拾伍万元整（2650000元） 第四包：壹佰壹拾万元整（1100000元） 各投标人投标报价高于招标控制价（最高投标限价）的，按废标处理。 |
| 21 | 偏离情况 | 非*号项允许偏离 |
| 22 | 评标委员会人数及构成 | 评标委员会构成：5人；其中评标专家4人，采购方代表1人。 评标专家确定方式：由山西省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 23 | 中标人的确定 | 甲方授权评标委员会直接确定。 |
| 24 | 其他事项 | 获取招标文件后如对招标文件中认为有不合理、不清楚以及有疑义并需要修正的地方，请在开标规定日期前以书面形式告知，以便统一上网公告更正，如不提交书面材料视同完全同意招标文件所有条款。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 计算方法： 中标金额＜100万元：服务费=（中标金额*1.5%）； 500万元＞中标金额≥100万元：服务费=【（中标金额-100万元）*1.1%+1.5万元】； 1000万元＞中标金额≥500万元：服务费=【（中标金额-500万元）*0.8%+100万×1.5%+400万×1.1%】； 5000万元＞中标金额≥1000万元：服务费=【（中标金额-1000万元）*0.5%+100万×1.5%+400万×1.1%+500万×0.8%】； 支付方式：由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性支付。 注：采购代理服务费实行市场调节价，参照国家及山西省现行政府采购代理服务收费相关规定执行，由成交供应商支付。 |
| 26 | 备注 | 1.本项目不专门面向中小企业采购 2.本项目所属行业划分为：工业（制造业） |

电子响应须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件编制 | 1.1供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。 1.2在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。如：上传营业执照和开户许可证，要把营业执照和开户许可证形成独立PDF格式文档，在供应商具有独立承担民事责任能力模块处完成上传。 1.3电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子响应文件解密 | 2.1在招标文件规定的响应文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，供应商在收到解密指令后，须使用加密响应文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子响应文件进行解密（可远程解密）。 2.2电子响应文件解密时间：30分钟 2.3电子响应文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成 2.4因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件，包括以下情形： （1)供应商未在规定时间内解密响应文件的； （2)供应商使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3)供应商使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 其他 | 3.1本项目采购活动的全过程采用电子形式进行。在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。 3.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。 |

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2. 定义

2.1 “采购人”指本次采购活动的采购单位。

2.2“采购代理机构”指组织本次采购活动的执行机构，即“ 山西欣恒益招标代理有限公司”。

2.3“供应商”指符合本采购文件的规定和要求，受邀请获得采购文件参加投标,并向采购代理机构递交投标文件的供应商。

2.4“货物”指供应商按采购文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”指采购文件规定的供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6 “工程”指本采购文件所述建设工程。

3. 合格投标人的条件

3.1 具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。

3.3 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

（8）本项目不接受联合体投标；

3.4 投标人获取招标文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.5 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按招标文件提供的格式填写)。

3.6 投标人应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.7投标文件为专家唯一评标参考依据，请各投标单位在制作投标书时，保证所有材料均合法有效并完备。在开标过程中不得附加、增补、修改。凡未在投标书中装订的文件、资质、证明等所有补充材料在开标时专家有权不采信。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.对同一制造商、制造商与代理商投标的限制与判定

5.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照总报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，总报价相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2制造商与代理商同时参加投标的，制造商作为有效投标人，代理商不能作为有效投标人。总公司和分公司不能以不同的投标人身份参加同一包的投标。

5.3参与采购项目前期咨询论证的投标人不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

5.4对同一制造商的的判定仅限于每包中的主要产品，附属配套设备等非主要产品除外。本款所指的主要产品是在分包中占预算金额比重较大的产品。对两家以上代理商使用相同制造商产品作为其项目包的一部分，且相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价60%的，按一家投标人认定。

二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 评标标准和评标方法;

第四部分 技术要求；

第五部分 合同原则；

第六部分 投标文件格式。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 投标人澄清要求的提交：任何已登记备案并获取了招标文件的潜在投标人，均应以书面形式要求对招标文件进行澄清，按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真、电子邮件，下同）送达采购代理机构。

7.2 采购代理机构对澄清要求的处理：采购代理机构对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面及中国山西政府采购网补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

7.3 采购代理机构主动进行的澄清、修改；采购代理机构无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交投标文件截止之日前15日发出，需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当在投标文件提交截止时间前3日重新发出通知或在补充文件中一并明确。

7.4 采购代理机构澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

7.5 采购代理机构将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并获取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，而无论采购代理机构或采购人是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

7.6 采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购代理机构将向所有已登记备案并获取了招标文件的潜在投标人发出通知。

7.7 采购代理机构在开标现场对投标情况可在不改变招标文件实质内容前提下做进一步的澄清和说明，并经全场投标人代表签字确认。

三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件上传电子投标文件要求，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。电子投标文件必须采用山西CA发布的机构、法人及授权代表数字证书进行电子签章，确保投标文件合法有效。

9.2 投标文件分为资格证明文件、商务部分和技术部分。投标文件的编制要求见供应商须知前附表。

资格部分指投标人提交的证明其有资格参加报价。

商务部分指投标人成交后有能力履行合同的文件。

技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的技术指标及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人应按本招标文件要求提交商务、技术部分内容和需要投标人自行编写的其他文件。其中加*项目若有缺失或无效，将导致报价被拒绝（具体填写要求及格式详见招标文件第六部分）。

9.3投标文件要求内容及编排顺序

投标文件的要求及内容见投标人须知前附表。

9.4 投标文件应按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

为方便评标，技术文件中的各项表格必须按照招标文件第六部分格式要求制作；投标人可对表格格式及内容做适当调整，不得有实质性变更。加*号项目若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正，未加*项目不做强制要求，投标人可以视自身情况填写。

投标文件须按照招标文件对投标文件格式要求完成，并按照格式要求盖章、签字；投标文件每页须加盖投标人公章确认。否则可认定为无效投标；投标文件提供所有内容应真实有效，与原件完全一致，不得有涂改、修改、标注、插页、换页等等一切与原文件不符之处，一旦发现，以弄虚作假行为论处；

投标文件中有造假、提供虚假文件及一切弄虚作假行为，评审小组有权取消其本项目投标资格，并上报相关部门记入黑名单。

9.5  投标保证金

投标人须在开标前提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金。

9.5.1该保证金采用电汇方式交纳的，应从对公账户转出；采用保函形式的，投标人自行办理。

9.5.2未按前述各款要求提交保证金的，将被视为未提交，无效投标。

9.5.3投标人的保证金交纳后，将已缴纳保证金的汇款凭证附在投标文件中。

9.5.4在中标结果公告发布后 5 个工作日内，未中标的投标人的投标保证金自动退回原账户。

9.5.5在采购合同签订后 5 个工作日内，采购代理机构财务部门自动将中标单位的投标保证金退还原账户。

9.6  投标报价

（1）所有投标报价均以人民币“元”为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

（2）投标人投报多包的，应对每包分别进行投标、报价。投标文件、投标函必须分别编制封包。

（3）本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

（4）投标人要按投标货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

（5）投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

（6）投标的报价优惠承诺应对应开标一览表。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

（7）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

10. 投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

10.2 投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

10.3 投标文件应严格按照招标文件第六部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

10.4投标文件对应规范的响应与事实不符或虚假投标的，将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

10.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

11. 投标文件的有效期

11.1 本项目投标文件的有效期为90日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

11.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

11.3 投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

12. 投标文件的签署及规定

12.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

12.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。电子投标文件必须采用山西CA发布的机构、法人及授权代表数字证书进行电子签章，确保投标文件合法有效。

12.3 投标人应按照招标文件要求，在投标文件封面下方以及其他招标文件要求的位置填写投标人全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖本人签名章。要求“签字”处宜使用钢笔或签字笔，必须与身份证上的名字一致，不能签小名、别名等；要求“盖章”处必须与当事人名称全称相一致的名章；要求“签章”处签署法定代表人或投标人代表的全名并加盖本人签名章。

12.4 投标文件编写规定

- 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。

- 投标文件须按照招标文件格式要求（包括封面格式要求），所有盖章、签字处须根据要求完成，投标文件每页均需加盖投标人公章确认，否则专家有权认定其为无效投标，取消其投标人资格。

- 12.5 投标人应按本招标文件所要求的投标文件的份数提交投标文件。

投标人对本招标文件第六部分“投标文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与投标人全称相一致的标准公章并经法定代表人或投标人代表签字，否则按投标无效处理。

12.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

12.7 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封及标记

13.1 投标文件应按以下方法密封：

- 使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。

14. 投标截止时间

14.1 投标文件须按照招标文件规定的投标时间上传。

15. 投标文件的补充、修改和撤回

15.1 供应商在投标文件解密截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

15.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

15.3在投标文件解密截止时间之后，供应商不得对其已解密的投标文件（含补充、修改）进行撤回。

五、开标

16. 开标及其有关事项

16.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

16.2 投标代表登录投标客户端签到。

16.3 投标单位在政采云平台上传加密投标文件，在规定时间内完成解密。

16.4评标小组在政采云系统平台查看资格、符合、报价文件及投标文件，其中包括投标人名称、投报价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及其他内容。

16.5 投标代表的在投标客户端确认开标记录并签字。

16.6 开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

16.7资格审查内容

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。（此项统一承诺，按招标文件格式填写） 仅提供承诺书即可。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 5 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 6 | 保证金的交纳 | 提供证明已缴纳投标保证金的凭证或保函等复印件。 交纳金额和形式符合招标文件要求 |
| 7 | 特定资格 | ①投标人属于医疗器械生产企业（制造商）直接参加本项目的，所投产品属于一类医疗器械的须提供生产备案凭证和相应产品的医疗器械备案凭证；所投产品属于二类医疗器械的须提供生产企业许可证和经营备案凭证和相应产品的医疗器械注册证；所投产品属于三类医疗器械的须提供生产企业许可证、经营许可证和相应产品的医疗器械注册证； ②投标人属于医疗器械经营企业参加本项目的，所投产品属于一类医疗器械提供相应产品的医疗器械备案凭证，二类医疗器械的须提供经营备案凭证和相应产品的医疗器械注册证，三类医疗器械提供经营许可证和相应产品的医疗器械注册证。 |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 供应商关联单位的说明：a.与供应商单位负责人为同一人的其他单位；b.与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位 |
| 9 | 廉洁自律承诺 | 提供投标人廉洁自律承诺书 |

六、评标程序和要求

17. 组建评标委员会

17.1 采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人及以上单数组成。

17.2 采购代理机构就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标，采购单位人员不得以专家身份仅以采购代表身份参与评标，采购机构工作人员不得参加评标。

18. 符合性审核

18.1 开标后，评标委员会将审查各投标供应商投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格部分是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证投标保函。

18.2 审核时，评标委员会要审核每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求

（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系指投标货物的质量、数量和合同履行期限（供货时间）限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、本文件“投标人须知”第9条“投标文件的组成及相关要求”部分中，带*部分的资格证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定密封、签署、盖章的；

C、投标有效期不足的；

D、投标货物性能、规格、数量、交货时间、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

E、未按照招标文件规定报价的；

F、不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

H、投标文件附有采购人不能接受的条件；

I、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（3）重大偏离不允许在开标后修正。

（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

18.3  审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

（4）调整后的数据应对投标人具有约束力，若投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

18.4评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

18.5符合性审查的内容及标准

| 序号 | 符合性检查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 投标单价及总价是否超过预算金额或最高限价 |
| 2 | 投标报价是否通过异常低价审查 |
| 3 | 是否满足招标文件的主要条款：数量、合同履行期限（供货时间）、质保期等实质性内容 |
| 4 | 法定代表人或授权代表是否有效签字 |
| 5 | 是否满足招标文件商务技术部分*号项目的要求 |
| 6 | 是否按照招标文件规定要求的签署、盖章 |
| 7 | 是否满足招标文件规定的投标有效期 |
| 8 | 是否满足招标文件其他实质性要求 |

18.6 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

J、不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

18.7 如果多个投标人所投产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，投标产品未注明“非核心产品”字样的，均视为核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定执行。

19. 投标的澄清

19.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会专家共同签字。

19.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

19.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

19.4 评标委员会评审中出现下列情形之一的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

19.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，对属于前述第（1）至（4）项情形的，应要求相关供应商在评审现场30分钟澄清时限内，对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算的书面说明及可追溯的证明材料；其中属于第（3）项情形（投标报价低于采购项目最高限价45%），供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要证明材料的，评审现场可不再重复提交。

供应商需提供的成本测算书面说明及证明材料具体包括：①原材料采购合同、原厂报价单或有效询价单；②项目人工成本核算表（含人员配置、工时及行业薪资标准依据）；③设备生产/销售环节的成本明细账（含制造、运输、安装调试等费用分项核算）；④行业协会或国家相关部门发布的同类产品成本标准、市场指导价；⑤与报价匹配的产品配置、供货范围证明材料。以上材料需加盖供应商电子签章，复印件需标注“与原件一致”。

评审委员会依据专业经验，结合采购人、采购代理机构提供的同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等资料，可在遵守评审工作纪律的前提下通过合规渠道查询公开市场信息，综合对报价合理性进行独立判断。

投标（响应）供应商存在下列情形的，评审委员会应出具经全体成员签字确认的书面审查意见，明确判定理由，将其作为无效投标（响应）处理：①未在规定时限内提供书面说明及证明材料的；②提供材料不完整、无法追溯的；③提供的书面说明及证明材料不能有效证明报价合理性的。

采购人、采购代理机构应为评审委员会在评审现场获取本条所述相关信息资料提供必要便利和支持；评审委员会借助互联网等合规渠道查询信息的，需做好查询记录、严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为，查询历史需留存归档。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、供应商澄清情况、评审委员会核查意见、最终审查结果，应在评审报告中详细准确记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料、评审委员会互联网浏览/查询历史记录一并完整归档。

20. 详细评审

20.1 评标委员会只对通过资格性、符合性审查的投标文件进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行。具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三部分“评标标准和评标办法”。

20.2 评标委员会根据评审情况编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

20.3 评标委员会对须要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

20.5 评标报告签署前，经复核发现存在20.4的情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审后须要改变评审结果的，依照相关法律法规规定办理。

21. 确定中标人

21.1 招标文件规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标人或者是排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人或者排名第一的中标候选人。

21.2招标文件规定采用最低价法评标的，评标结果在质量和服务均能满足招标文件实质性要求的前提下，报价最低的投标人为为中标人或者是排名第一的中标候选人。报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人或者排名第一的中标候选人。

22. 评标过程保密

22.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

22.1  开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

22.2 在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

22.3 评标结束后，参与评标的所有人员不得带走评标现场的任何资料。

22.4 相关人员对评标情况以及在评标过程中获取的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23. 关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

24. 采购项目废标

24.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

（2）报价等于或低于项目采购预算的投标人不足3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

24.2 废标后，采购机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

七、签订合同

25. 中标通知

25.1 中标人确定后,采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.2 中标通知书是合同的组成部分。

26. 中标服务费

中标人在接受“中标通知书”同时应向招标代理机构缴纳中标服务费。

注：采购代理服务费实行市场调节价，参照国家及山西省现行政府采购代理服务收费相关规定执行，由成交供应商支付。参照国家发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》之规定，特殊情况下代理费可上浮20%。

27. 签订合同

27.1 中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

27.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

27.3 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

27.4 中标人一旦中标，未经采购代理机构事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

27.5 违反27.1条、27.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

八、保密和披露

28.保密

投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

29.披露

29.1采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

29.2在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

30. 投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

30.1 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

30.2 投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

29.3 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构（或采购人）提出询问。

29.4 投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

30.5 质疑应当以书面形式通过政采云系统向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

30.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

30.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文。

30.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）其它不符合受理条件的情形。

30.9采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.10质疑投标人对采购代理机构的答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

十、违约处罚

31.发生下列情况之一，投标人可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

（2）在评标期间，投标人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

（3）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（4）中标人未按本招标文件规定签约；

（5）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（6）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（7）采购文件规定的其他情形。

十一、供应商信用信息查询

32.1供应商信用信息查询渠道及截止时点

采购代理机构应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，信用记录的查询截止时点为投标截止时间。

32.2信用信息的使用规则

采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

采购代理机构应当妥善保管供应商信用信息，不得用于政府采购以外事项。

十二、政策性因素

33. 依据政府采购政策因素的相关规定，如果投标人所提供的货物、服务、工程满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

33.1本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购本国产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的本国产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的本国产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

33.2本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》；不接受非强制采购产品。

本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可以投报清单以外的产品。

33.3当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》，符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予5%价格扣除。

对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算、叠加执行，叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。

33.4采购单位应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《符合绿色数据中心建设要求承诺书》。

33.5本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》。

33.6投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构），否则将可能导致投标无效。

33.7小型、微型企业参加本项目的评审标准

1. 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

2. 小型、微型企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

3. 小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

4. 联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予5%的价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5. 大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予5%价格扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包 的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6. 通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.8残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

1. 须根据财库〔2017〕141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位参加本项目，享受等同于小微企业的15%价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

2. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数；

（7）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

（8）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

33.9监狱企业参加本项目的评审标准

（1）监狱企业参加本项目视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微型企业制造的货物，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加本项目的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占合同金额30%以上的，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

33.10若专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。

33.11本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准：严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》。

33.12涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：

如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”。

33.13.本国产品标准及相关政策

本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

④简单的上漆、磨光和分装；

⑤其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本项第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.14政采智贷的要求

凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标/成交供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。

- 第三部分 评标标准和评标方法

- 一、评审原则

评审小组只对通过资格性审查和符合性审查，实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。评审小组在评审时，依据招标内容和各项技术、采购因素对供应商进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：商务部分、服务部分、技术部分、报价得分以及供应商提供的其它内容和条件。详见附件：综合评分法评分细则。

- 二、评审方法

本次评审采用综合评分法，满分100分，其中商务部分10分、服务部分24分、技术部分36分、最后报价得分30分。

供应商得分=报价得分+商务部分得分+技术部分得分+服务部分得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。

- 三、相同品牌的不同供应商参加同一合同项下投标的规定

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；报价也相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定执行。

四、无效投标的情形

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性符合性审查的供应商的投标文件为无效投标。

- 五、成交标准

评审小组采用综合评分法对供应商的投标文件和报价进行综合评分，投标文件满足招标文件全部实质性要求，对价格、商务、服务、技术、政府采购政策等主要因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人。

评 定 内 容 及 标 准

| 评定内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 业绩 | 提供投标人近三年内(2023年5月1日至今)同类项目合同案例,合同要求必须提供与最终用户签订的合同首页、供货明细页、签字盖章页，每提供一份得2分，最高得10分，未提供0分。 （同类型合同案例指医疗设备采购类项目） | 10 |
| 服务部分 | 组织实 施保障 | 投标人提供项目实施保障内容，包含①实施计划②实施重点难点③时间进度安排④质量保障措施等具体内容，以上内容清晰、完整、紧密贴合本项目的具体特征与需求得12分，每有一项缺失扣3分，每有1处存在内容缺陷扣1分（缺陷是指以下情形中的任意一项：提供内容混乱、非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容、无针对性、无可行性）。 | 12 |
|  | 售后服 务方案 | 1、投标人具有完善的售后服务体系，包括但不限于①售后服务团队人员安排②产品质量或操作问题的服务措施③质保期后的维护方式④易损件、备品备件的供应保障（包含易损件、备品备件的清单、供应保障）等内容，以上内容清晰、完整、紧密贴合本项目的具体特征与需求得8分，每有一项缺失扣2分，每有1处存在内容缺陷扣1分（缺陷是指以下情形中的任意一项：提供内容混乱、非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容、无针对性、无可行性），本项8分。 2、投标人为采购人进行设备安装调试培训，包括①货物配送、安装调试方案②对使用人员的培训及技术指导内容、所达到培训效果的承诺和方案等内容，以上内容清晰、完整、紧密贴合本项目的具体特征与需求得4分，每有一项缺失扣2分，每有1处存在内容缺陷扣1分（缺陷是指以下情形中的任意一项：提供内容混乱、非专门针对本项目或不适用本项目特征、套用其他项目内容、无针对性、无可行性），本项4分。 | 12 |
| 技术部分 | 技术性能指标 | 技术参数、配置满足招标文件要求的全部技术指标的得（36）分。技术指标有负偏离的，有一项扣（2）分，扣完为止。（如技术参数偏离表的响应情况与技术证明文件资料或其它合法证明文件描述不符，专家有权认定为负偏离）。 | 36 |
| 报价 | 通过资格性、符合性审查及计算错误修正的投标人的最后报价为有效报价（评标期间，未通过资格性、符合性审查或未接受计算错误修正的投标人的报价不参与评标基准价的计算）。 经评审小组核实有效的小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加本项目采购活动的，对其报价给予15%的扣除用扣除后的价格参与评审。 根据晋财购〔2024〕54号《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对于优先采购的绿色产品，给予其5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 满足评审文件要求且投标报价（含扣除后的价格）最低的投标人的价格为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100 报价得分保留两位小数。投标人报价得分按照由高到低的顺序进行排名。 注：投标人的单价及总价不得高于本项目最高限价，否则投标文件按无效处理。 |  | 30 |

# 第四部分  商务、技术要求

    - 第1包

- 一、商务要求：

# 1、合同履行期限（供货时间）：20个工作日

# 2、交货地点：长治市第二人民医院

# 3、质保期：设备整机质保≥3年

# 4、质量标准：符合国家行业生产及销售标准

5、付款方式：合同签订后，甲方给乙方支付合同总金额的70%，货物运抵安装现场、完成安装调试并通过甲方验收后，甲方支付合同尾款。

6、履约验收

验收方式：组织相关管理人员进行验收。

验收标准：依据国家相关标准、医疗器械注册标准、招标文件技术参数和供应商投标承诺进行逐项测试。

- 二、技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外心肺支持辅助设备（ECMO） | 1套 | 2000000 | 2000000 |

1.设备主体：

1.1可快速切换至转运模式，转运模式下≤15kg；

1.2备用电池可用时间：≥100 min；配备两块电池，可快速拆卸脱离主机；

1.3 显示面板显示屏≥10英寸触摸屏；

1.4具备开机自检、异常自检及报警功能；

2.泵驱动装置：

2.1工作原理：磁耦合；

2.2泵驱动装置配备TFT屏，有泵驱动启动/停止、加速/减速和设置确认按键，泵驱动装置具有流量气泡传感器接口，连接流量气泡传感器后，可以实时进行流量和气泡监测；

2.3转速范围：0～6000 RPM；

2.4流量范围：0～7LPM；

2.5压差：≥500 mmHg；

2.6泵头预充量： ≤30mL；

2.7泵头表面积：≤150cm2；

3.紧急泵驱动装置：

磁耦合原理，在紧急状态下，可与备用电池直接连接维持驱动运转且显示流量转速，具有气泡报警及电池电量低报警等报警功能。

4.监测：

4.1 流量监测：外置流量气泡传感器，无需使用耦合剂，可以实时进行流量、气泡监测。

4.2 压力监测：可监测泵前压力、膜前压力、膜后压力，并自动计算跨膜压差；

4.3 温度监测：可监测静脉温度和动脉温度；

4.4 参数显示：具有可视化循环图，直观说明各个参数监测的相对位置；醒目的流量、转速及气泡显示，和醒目的报警信息栏提示及报警参数颜色警示；

4.5 提供≥24小时流量、转速等参数趋势图回顾。

5.空氧混合器：适用于各类型膜式氧合器；能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给；FIO2：21%～100%。

6. 变温水箱：水箱容积：≤1.5升；温度范围：35℃～39℃；工作电压：220V AC

7. 脑氧监测仪：具备监测局部组织血氧饱和度，可反应局部组织的氧供应与消耗动态平衡，具备监测局部组织血氧饱和度相对变化量百分比。

9.设备使用年限：≥8年

10. 配套专用套包：提供同品牌膜式氧合器套包，提供≥5天体外循环支持。

    - 第2包

- 一、商务要求：

# 1、合同履行期限（供货时间）：20个工作日

# 2、交货地点：长治市第二人民医院

# 3、质保期：设备整机质保≥3年

# 4、质量标准：符合国家行业生产及销售标准

5、付款方式：合同签订后，甲方给乙方支付合同总金额的70%，货物运抵安装现场、完成安装调试并通过甲方验收后，甲方支付合同尾款。

6、履约验收

验收方式：组织相关管理人员进行验收。

验收标准：依据国家相关标准、医疗器械注册标准、招标文件技术参数和供应商投标承诺进行逐项测试。

# 二、技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脊柱内镜手术系统（含内窥镜、影像系统、手术器械、射频系统、骨动力系统） | 1套 | 2000000 | 2000000 |

(一）双通道脊柱微创手术器械包

- 1.椎板咬骨钳：工作长度≥220mm,直径≥2.0mm，角度≥130°

- 2.椎板咬骨钳：工作长度≥220mm,直径≥3.0mm，角度≥90°

- 3.椎板咬骨钳：工作长度≥220mm,直径≥3.0mm，角度≥130°

- 4.椎板咬骨钳：工作长度≥220mm,直径≥5.0mm，角度≥130°

- 5.椎板咬骨钳：工作长度≥220mm,直径≥3.0mm，角度≥110°

- 6.脊柱外科手术器械手柄：枪型

- 7.髓核钳：指圈式直头，工作长度≥180mm,直径≥3.0mm

- 8.髓核钳：指圈式弯头，工作长度≥180mm,直径≥3.0mm

- 9.髓核钳：钳柄式直头，工作长度≥220mm,直径≥2.0mm

- 10.髓核钳：钳柄式直头，工作长度≥220mm,直径≥4.0mm

- 11.髓核钳：钳柄式弯头，工作长度≥220mm,直径≥2.0mm

- 12.髓核钳：钳柄式直头，工作长度≥220mm,直径≥3.0mm

- 13.骨凿：前弯，长度≥260mm,头端宽度≥5.0mm

- 14.骨凿：直形，长度≥260mm,头端宽度≥6.0mm

- 15.骨凿：直形，长度≥260mm,头端宽度≥8.0mm

- 16.骨凿：弧形，长度≥260mm,头端宽度≥7.0mm

- 17.骨凿：方形，长度≥260mm,头端宽度≥6.0mm*6.0mm

- 18.骨剪：头端直形，工作长度≥180mm,直径≥3.0mm

- 19.骨剪：头端弯头，工作长度≥180mm,直径≥3.0mm

- 20.骨膜剥离器：长度≥260mm,前端宽度≥7mm，

- 21.骨膜剥离器：弧形，长度≥215mm,前端宽度≥8.0mm，后端宽度≥10.0mm

- 22.骨膜剥离器：长度≥300mm,前端宽度≥5.1mm，后端宽度≥5.1mm

- 23.骨膜剥离器：长度≥300mm,前端宽度≥6.3mm，后端宽度≥5.2mm

- 24.开路器:工作长度≥100mm,头端宽度≥6.0mm

- 25.扩张式通道管:长度≥200mm，外径≥5.0mm

- 26.扩张式通道管:长度≥185mm,内径≥5.0mm，外径≥7.0mm

- 27.扩张式通道管:长度≥170mm,内径≥7.0mm，外径≥9.0mm

- 28.扩张式通道管:长度≥155mm,内径≥9.0mm，外径≥11.0mm

- 29.扩张式通道管:长度≥80mm,内径≥8.0mm

- 30.扩张式通道管:长度≥60mm,内径≥8.0mm

- 31.骨科用保护器：工作长度≥151mm,内径≥6.6mm，外径≥8.0mm，前端钩状

- 32.骨科用保护器：工作长度≥142mm,内径≥6.6mm，外径≥8.0mm，前端鸭嘴

- 33.骨科用保护器：工作长度≥142mm,内径≥6.6mm，外径≥8.0mm，前端圆弧状

- 34.脊柱手术用神经拉钩：长度≥110mm,头端宽度≥4.0mm，Z型

- 35.脊柱手术用神经拉钩：长度≥195mm,头端宽度≥4.0mm，L型

- 36.脊柱手术用神经拉钩：长度≥195mm,头端宽度≥6.0mm，L型

- 37.脊柱手术用神经拉钩：长度≥195mm,头端宽度≥8.0mm，L型

- 38.手术刀:长度≥300mm,直径≥5.5mm

- 39.手术刀柄:工作长度≥115mm,直径≥6.4mm

- 40.骨锤：硅胶手柄1个

（二）4K医用内窥镜摄像系统

1、摄像系统参数：

- 1.1、摄像系统；支持分辨率3840x2160P的图像采集、传输、接收和处理，实时影像传输速度12GHz。

- 1.2、摄像头：低温低功率设计，具备操作按键；图像传感器CMOS芯片；水平分辨力≥3200线，垂直分辨力≥1900线。

1.3、感光器最低照度≥3Lux,自动曝光控制，自动识别光亮强弱,自动调整图像光亮度；摄像系统与光源相连自动输出相应光通量。

1.4、摄像系统自动排查并修正噪点，信噪比≥50dB；

1.5、双白平衡按键功能，自动手动白平衡；自动记忆白平衡；

1.6、自动增益：微处理器自动调节控制增益；

1.7、具有纤维镜优化功能。

1.8、摄像主机内置图片视频录像系统，通过USB支持≥1T硬盘，存储无压缩高清录像并抓拍高清图片。

1.9、输出输入方式：3G-SDI、4x3G-SDI、DVI、HDMI2.0等数字输出输入；USB2.0/3.0，格式MP4,支持U盘

1.10、具有多种场景模式可调，可适用于不同尺寸内镜光学需求；

1.11、具有光源种类选择功能，可适用LED、氙灯等不同种类冷光源；

1.12、具有多种色调可调，满足个人对图像色彩的喜好调节RGB三色

1.13、具有具备数字降噪功能，高、中、低和关闭的模式

1.14、具有多档锐度调节

1.15、具有图像电子放大缩小功能，按0.5到5.0倍调节

1.16、自动补光消光功能，自动调节光亮度。

1.17、具有多档图像增益调节，多档亮度调节，多档饱和度和对比度调节。

1.18、具有多种伽马调节模式，暗区改善调节模式。

1.19、具有多种双镜图像调节，多种镜像调节翻转。

1.20、中英文菜单调节设置，支持60、50、30、25帧输出

1.21、具有JPEG和BMP两种图片格式，具有多种图像和视频画质模式，录像日期的设置。

1.22、摄像头线缆长≥3米；分辨率3840x2160P

1.23、防水摄像头：防尘防水等级≥IPX8级；可低温等离子消毒

1.24、摄像头具备按键，可根据个人喜好编程各种功能

- 2、4K监视器参数：

2.1、对角线尺寸：≥27英寸

2.2、分辨率：≥3840*2160

- 2.3、刷新率：50/60Hz

- 2.4、显示颜色：≥1.07B

- 2.5、亮度：≥800cd/m²

- 2.6、对比度：≥1000:1

- 2.7、可视角度：≥178°/178°

- 2.8、响应时间：≤12ms

3、LED医用内窥镜冷光源参数：

3.1、照度输出≥1800000lux，相关色温：6500k，显色指数≥90

3.2、使用寿命≥30000小时

3.3、光通量≥1000Lm

3.4、可通过摄像头按键远程遥控调节光源亮度，并输出相应光通量

3.5、全触控LCD大屏显示光源亮度0%-100%调节范围

3.6、可配不同品牌导光束 ，直径≥4.8mm.长≥3m导光束，可高温高压消毒

3.7、长时间警示使用寿命显示功能，噪声≤58dB

4、配套台车：

4.1、层数：≥5层带抽屉，层高可调

4.2、铝合金模具拉伸立柱

4.3、具有线缆整理槽，前轮锁定，轴向控制

4.4、双显示屏挂臂

4.5、摄像头挂架

（三）电动骨组织手术系统

1、主机：彩色液晶屏显示，输入220V，50Hz；BF型电气安全设计。

2、脚踏：线缆长≥3m，无级调速，≥IPX8防水等级，金属底座。

3、手柄：用于开放手术的电机，转速≥55000 r/min，电机最大功率≥100W，可高温灭菌。手柄内注水水冷结构。

4、开放弯曲刀头：刀杆弯曲，刀杆内注水设计。工作转速≥55000r/min。

5、开放往复刀头，具有全刃刀头设计，转速≥55000r/min，刀杆内注水弯曲设计。

6、一体式护鞘磨头：前端刀杆弯曲，磨头前端带保护鞘，刀杆内注水设计。磨头直径≥3.5mm，≥长度110mm，工作转速≥55000r/min。

7、增速磨头：一体式刀杆弯曲磨钻头，刀杆内注水设计，刀具转速≥110000r/min（1:2增速传动）。

8、动力骨刀：，内注水设计，刀头齿部长度≥9mm，刀头前后往复运动，转速≥55000r/min。

9、环形动力骨刀：，长度≥110mm，环形刀刃，前端有齿，刃部直径≥6mm，刀头往复运动转速≥55000r/min。

10、摆动形动力骨刀：，长度≥110mm，摆动形刀刃，前端有齿，刃部直径≥7mm，刀头往复运动转速≥55000r/min。

11、椎间孔镜下钻头：具有金刚砂球形和不锈钢切削刃球形两种，刀杆直径≤3.5mm刀头直径≤3.5mm，刀杆有效长度≥280，刀头工作转速≥55000r/min。

（四）射频等离子体手术系统

1、临床用途：椎间盘突出消融（颈椎和腰椎）、软骨打磨成形、滑膜切除、肌腱打孔、半月板成形、韧带松解皱缩、肌肉松解皱缩、运动神经减压等微创手术、术中止血。

2、主机性能指标：

2.1.电源：AC220V ，50Hz；

2.2.等离子工作频率：≤100KHz

射频工作频率：≤1.71MHz

2.3.输出模式：

等离子模块两种模式循环切换：切割消融模式、凝血模式

射频模块两种模式循环切换：切割消融模式、凝血模式

每种模式1-10档可调

2.4、组织阻抗实时监测：数字显示

2.5、工作时间显示：数字显示，0-99s循环显示

2.6、电压范围：等离子模式电压范围：320Vrms@100KHz

射频模式电压范围：210Vrms@1.71MHz

2.7、最大输出功率：等离子模式：≥350W

射频模式：≥100W

2.8、报警和指示：声光报警报警指示（连续单音：正常输出；间隔双音：报警、无输出等）

- 3、电极（数量2支）：

- 3.1、有UBE，椎间孔镜，运动医学等多术式电极

- 3.2、提供椎间盘内、椎间盘外使用电极可选择，配合同品牌主机在手术中切割消融止血

- 3.3、具有自动识别、自动检测功能，接上主机无需手动调节即可配合主机使用

（五）脊柱内镜手术器械参数

1、内窥镜：

1.1、视向角30°

1.2、视场角≥80°

1.3、工作通道直径>4.2mm

1.4、外径≤7.0mm

1.5、工作长度180mm～185mm

1.6、光学工作距≥25mm

2、手术器械：

2.1、扩张器1:长度≥225mm，直径≤6.5mm

2.2、扩张器2:长度≥225mm，直径≥7.0mm

2.3、扩张器3支，内径≥2.0mm，外经≤5.0mm；长度≤280mm；

2.4、套筒1：长度≥220mm ，内径≤5.0mm，外径≥5.8mm

2.5、套筒2：长度≥200mm ，内径≤6.0mm，外径≥7.0mm

2.6、套筒3：长度<200mm，内径≥7.0mm，外径≤8.0mm

2.7、环锯：长度≥225mm，内径>5.5mm，外径≤6.6mm；

2.8、环锯：长度≥225mm，内径>6.5mm，外径≤7.6mm；

2.9、环锯（内窥镜下使用）：长度≥350mm，内径≤2.5mm，外径≥3.5mm；

2.10、环锯保护套管：顶端双手柄设计，镜外易分辨开口方向，配合环锯使用，长度≥175mm，内径>6.5mm，外径<8.0mm；

2.11、环锯保护套管：顶端双手柄设计，镜外易分辨开口方向，配合环锯使用，长度≥175mm，内径>7.5mm，外径≤8.5mm；

2.12、环锯手柄，配套环锯共同使用，T型手柄，高≤67mm；

2.13、T型手柄可视空心钻：手柄与管轴一体式设计，长度≥181mm，内径≤7.2mm，外径≥8.0mm；

2.14、可视空心钻保护套管：长度>150mm，内径≥8.0mm，外径<10mm；

2.15、工作套管：鸭舌口，顶端双手柄设计，带有封帽，长度>175mm，内径≤7.5mm，外径≥8.0mm；

2.20、内窥镜内使用直形髓核钳：长度330mm～340mm，直径<2.8mm；

2.21内窥镜内使用直形髓核钳：长度330mm～340mm，直径<4.0mm；

2.22、内窥镜内使用角度髓核钳：长度330mm～340mm，直径<2.8mm，头端向上弯（55º~65 º）；

2.23、内窥镜内使用直形带齿抓钳：长度330mm～340mm，直径<3.7mm，张开角度75°；

2.24、内窥镜内使用弧形抓钳：钳口单向上开，长度330mm～340mm，直径<2.7mm，钳口张开角度60°，可弯曲范围20º～70º；

2.25、内窥镜内使用直形篮钳：长度330mm～340mm，直径<2.8mm；

2.26、内窥镜内使用角度篮钳：钳口上翘角度30º~45º，长度330mm～340mm，直径<2.8mm；

2.27、内窥镜内使用咬骨钳：头端角度45～55°，长度≥360mm，直径≤3.7mm，可拆卸使用；

2.28、内窥镜内使用咬骨钳：钳口角度45～55°，长度≥360mm，直径≥3.7mm，可拆卸使用；

2.29、抢式咬骨钳手柄，与咬骨钳配套使用；

2.30、内窥镜内使用剥离器：头端具备直形和L形，长度310mm～315mm，直径2.5mm～3.0mm；

2.31、配套骨科用线锯导引器：长度150mm～280mm，直径1.2mm～1.5mm；

2.32、配套骨导引针：长度350mm～450mm，直径0.7mm～1.5mm；

2.33、配套骨锤1支：直径22mm～30mm，长度180mm～240mm，带有缓冲装置；

2.34、配套内窥镜下使用骨凿1支：长度≥310mm，直径≥3.5mm；

2.35、配备放置所有器械的器械盒及内镜消毒盒1套，器械盒为双层一体式器械盒；

    - 第3包

- 一、商务要求：

# 1、合同履行期限（供货时间）：20个工作日

# 2、交货地点：长治市第二人民医院

# 3、质保期：设备整机质保≥3年

# 4、质量标准：符合国家行业生产及销售标准

5、付款方式：合同签订后，甲方给乙方支付合同总金额的70%，货物运抵安装现场、完成安装调试并通过甲方验收后，甲方支付合同尾款。

6、履约验收

验收方式：组织相关管理人员进行验收。

验收标准：依据国家相关标准、医疗器械注册标准、招标文件技术参数和供应商投标承诺进行逐项测试。

# 二、技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 308nm 紫外线光疗仪 | 1套 | 550000 | 550000 |
| 2 | 短波理疗仪（皮肤舒敏用） | 1套 | 350000 | 350000 |
| 3 | 数字病理切片扫描系统（含远程会诊功能） | 1套 | 1300000 | 1300000 |
| 4 | 手术动力系统（环钻，皮肤用） | 1套 | 450000 | 450000 |

（一）308nm 紫外线光疗仪

- 1、适应范围

- 适用于临床单位对银屑病、白癜风、玫瑰糠疹、湿疹等皮肤疾病的紫外线照射

- 2、设备参数要求

- 2.1.工作电压：AC220V 50Hz

- 2.2.产品结构：推车式

- 2.3.光源类型：大功率LED深紫外固态冷光源芯片

- 2.4.照射方式：手持照射

- 2.5.有效照射面积：≥40cm²

- 2.6.光辐照强度：≥100mW/cm2

- 2.7.波长：308nm±2nm

- 2.8.光源有效时长：≥5000小时

- 2.9.靶向性治疗，治疗手柄配合多规格的遮光片，精确控制照射范围，适用于不同尺寸的病灶部位

- 2.10.出光口采用可视滤光片设计

- 2.11.采用超导材料导热基板，配合水冷循环散热系统

- 2.12.≥12英寸液晶全触摸式操作界面

- 2.13.具备最小红斑量（MED）测试功能

- 2.14配备病案管理功能（具有查询、治疗、新建、编辑、查看记录删除等功能）

- 2.15.便于操作者快速调取用户信息

- 2.16.设备使用年限：≥10年

（二）短波理疗仪（皮肤舒敏用）

1.功效:利用短波的温热效应，促进血液循环，减轻面部炎症引起的疼痛。

2.输出工作频率：27MHz±10%

3.输出治疗头

3.1.材质：复合材料治疗头，接触皮肤非金属电极；无负极板。

3.2.工作模式：水电离器脱敏治疗头

3.3.治疗头数量：1个

3.4.治疗头的尺寸： φ46 mm

4.制氧机：氧气浓度不低于90%（V/V），制氧机和主机不分离，共同安装于同一机箱内。

5.氧浓度：输出氧气的氧浓度不低于90%（V/V）

6.治疗模式：分层聚焦、分层治疗

7.加热方式：电容电场和交变电场加热

8.输出功率：≤50VA

9.操作界面：触摸式液晶屏，工作时有指示；治疗结束时有蜂鸣声提醒

10.使用电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz

11.安 全 性：具有过压、过载自动保护功能。

12.操作界面：触摸式液晶屏

13.输出电压：

13.1.最大负载输出峰值电压120V±20V

13.2.最大空载输出峰值电压≤200V

- （三）数字病理切片扫描系统（含远程会诊功能）

- 1.数字病理切片扫描主机

- 1.1.成像设备：明场采用线性扫描技术，配置行频≥60KHz的线阵扫描相机

- 1.2.采用全封闭一体化设计;

- 1.3.对焦轴控制：z轴重复定位精度≤10nm；x、y轴重复定位精度≤50nm;

- 1.4.移动速度：z轴移动速度≥400mm/s；x轴移动速度≥850mm/s;y轴移动速度≥650mm/s；

- 1.5.加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥100张；

- 1.6.明场扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤15s，40倍物镜下扫描时间≦40s；

- 1.7.扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素；

- 1.8.平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动；

- 1.9.图像形变误差：单位距离扫描形变误差的绝对值≤5um；

- 1.10.切片盒规格：扫描支持以切片盒形式批量加载玻片，切片盒为独立一体化设计，玻片采用插取式加载。单个切片盒可放置≥40张切片；

- 1.11.可将单个玻片染色架（可放置≥20张玻片）直接一次性批量倒入扫描仪切片盒内；

- 2.数字切片扫描控制软件
2.1.支持识别切片标签：打印体数字，条码，二维码；自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域；自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点；可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片；

- 2.2.对每张切片可以进行图像质量智能评分，提高工作效率。

- 2.3.支持扫描输出病理图像格式文件.dcm、.tif、.svs、.csp等；

- 2.4.具备切片保护功能：在大批量切片扫描时，因切片原因发生卡片等故障可以自动将切片退出到指定位置，继续下一张切片扫描；

- 2.5.扫描模式：支持多种扫描模式，包含单层、多层、融合、多层融合等；

- 2.6.设备为自动玻片加载扫描模式，采用玻片推片的方式加载；

- 2.7.为保证扫描数据稳定可靠，数字切片为单一文件；

- 2.8.设备支持荧光扫描模块的应用升级，并符合临床使用的合规要求；

- 2.9.扫描工作站：处理器≥四核,硬盘≥1TB，内存≥16G，

数字切片图像浏览与管理软件

- 2.10.支持对数字切片的浏览与功能，可根据切片类型、器官、病种进行目录文件夹创建。

- 2.11.图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正;

- 2.12.在线标注功能：支持对数字切片的标注及标记功能，支持绘制矩形、多边形、打点、自由图形，添加修改备注等功能；

- 2.13.支持自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览；

- 2.14.支持导航图上显示或清除浏览的历史轨迹记录；

- 2.15.细胞计数功能：支持标注并统计切片中目标细胞数量，适用于病理分析、科研计数等场景；

- 2.16.快速定位：支持切片图像的快速定位功能，提供缩略图，点击缩略图的任意区域，切片图像将可同步跳转至对应位置。

- 2.17.语言切换：支持简体中文、英语等语言的快速切换；

- 2.18.可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析；可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图；可使用导航图，快速浏览整张数字切片；

- 2.19.图像显示支持多系统使用：支持通过网络web端浏览数字切片；

- 2.20.配置扫描后数字切片的云空间服务，支持：1）通过手机号自行注册账号，并通过手机号输入密码或验证码登录，微信号扫码登录账号，2）实现数字病理切片及其他数据上传，3）支持以网页链接和二维码方式分享数字切片，4）分享时可选择链接的有效日期、是否永久分享、是否需要提取码等，5）支持微信扫描分享二维码或点击链接查看数字切片。

- 2.21.支持配置远程病理诊断申请端，支持移动端或者小程序进行数据浏览与处理。

- 3.病理远程会诊平台

- 3.1.系统架构

  - 3.1.1系统采用B/S架构；并发访问量≥1000个，页面响应时间≤1秒；

  - 3.1.2支持国产化系统部署；

  - 3.1.3系统传输的数据由专用数据库进行统一管理；

- 3.2.申请端模块

  - 3.2.1申请端可上传完整病人资料：病人基本信息、临床病史、数字切片、检验报告单、影像图像、大体照片；可根据病理号快速筛选出对应的数字切片；

  - 3.2.2申请提交的资料中数字病理切片、影像图像的文件较大，配置专用的断点续传功能，保证数据的稳定传输；

- 3.3.专家端模块

  - 3.3.1专家诊断过程中可调用诊断模板，并做相应修改；诊断模板分为公有与私有；

  - 3.3.2实现多级审核，初级医生可提交给高级专家审核，复审专家需在报告上签署姓名；也可邀请专家咨询诊断意见，被邀请专家仅提供诊断意见，不在报告上签署电子签名；

  - 3.3.3具有免疫组化和分子的开单系统，专家可快速选择套餐发布给基层医院，套餐内容可自定义修改；开单完成后，申请医院可在申请端查看医嘱；

  - 3.3.4专家可对每一个上传的病例进行切片制片评价和诊断符合度评价；对不满足诊断要求的病例，可直接退回申请端；

  - 3.3.5专家端可将浏览操作同步至基层医院端，同步浏览数字切片；

  - 3.3.6冰冻报告实现两位专家异地同时签名，异地同步签名并出具报告；

  - 3.3.7病人信息、数字切片、诊断书写均可在同一界面完成；

  - 3.3.8在会诊系统内多张切片可同时同步进行对比浏览；

  - 3.3.9支持直接打开DICOM文件进行影像文件浏览；

  - 3.3.10设置管理专家权限，可对所有平台会诊的诊断符合度进行评价；

  - 3.3.11实现远程冰冻快速会诊，从病理科制片完成后，扫描切片到专家出具正式报告，时间不超过25分钟。

  - 3.3.12术中冰冻会诊采用预约机制，预约时可输入病人资料、联系方式、申请单附件。

  - 3.3.13会诊提交后，专家可马上浏览还未完全上传的图像数据。

  - 3.3.14冰冻报告需两位专家同时签名，专家不必在同一台电脑浏览，可异地会诊后，异地签署电子签名。

  - 3.3.15支持对所有诊断结论进行统计分析，可根据诊断标准度、结论确切性对报告质量进行智能评分，对于报告质量进行统计。支持对会诊及时率、会诊工作量进行统计。

- 3.4.管理端模块

  - 3.4.1病理数据中心可对所辖各级医疗机构病例数据进行查询与统计。可按照筛选条件进行查询，如：病理医生、会诊申请机构、诊断时间段、所属亚专科、会诊类别等进行详细的统计，通过表格与图表两种方式汇总展示并打印报表。

  - 3.4.2数据存储支持DICOM、TIFF标准格式，也兼容目前国内主流的病理扫描设备扫描的图像文件；

  - 3.4.3无缝升级：在系统工作状态下可同时升级。

（四）手术动力系统（环钻，皮肤用）

  - 1.适用范围：适用于皮肤科、整形科瘢痕组织钻孔、削磨、切割/切开处理。

  - 2.显示模式：液晶触摸屏显示器.

  - 3.工作系统：≥2支环钻机，可同时独立工作。

  - 4.控制方式：具备手动和脚踏开关两种控制方式。

  - 5.计数功能：环钻机均配备独立计数功能，最大计数不低于9999可调。

  - 6.手机转向设置：具备正反向转向功能。

  - 7.转速：≥350000rpm/min可调节，步进500rpm。

  - 8.转速误差：≤±2%。

  - 9.环钻头规格：≥10种

  - 10.噪音：≤75dB

    - 第4包

- 一、商务要求：

# 1、合同履行期限（供货时间）：20个工作日

# 2、交货地点：长治市第二人民医院

# 3、质保期：设备整机质保≥3年

# 4、质量标准：符合国家行业生产及销售标准

5、付款方式：合同签订后，甲方给乙方支付合同总金额的70%，货物运抵安装现场、完成安装调试并通过甲方验收后，甲方支付合同尾款。

6、履约验收

验收方式：组织相关管理人员进行验收。

验收标准：依据国家相关标准、医疗器械注册标准、招标文件技术参数和供应商投标承诺进行逐项测试。

- 二、技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射烧伤治疗机（悬吊式） | 2套 | 250000 | 500000 |
| 2 | 医用多普勒血流探测仪 | 1套 | 50000 | 50000 |
| 3 | 烧烫伤浸浴治疗机 | 1套 | 200000 | 200000 |
| 4 | 烧伤辐射治疗机（大型） | 1套 | 150000 | 150000 |
| 5 | 烧伤辐射治疗机（中型） | 2套 | 100000 | 200000 |

（一）辐射烧伤治疗机（悬吊式）

1.结构组成：由辐射架体和可调节升降的悬吊体两部分构成；

2.升降操控：采用无线遥控器和手动操控双向操作设备，实现电动升降；设备不使用时可升至屋顶；

3.遥控距离：遥控器操作距离≥3m；

4.液晶屏控制：采用液晶触摸真彩显示屏，具有三区分别独立控制、辐射强度多级调节，具有断电记忆功能，内置使用指南及安全注意事项；

5.机壳材质：机壳采用非金属材质；

6.悬吊升降及安全：以立杆升降电机作为升降悬吊臂，起吊能力≥10倍设备自重，噪音值≤50dB；

7.二次防坠落设置：具有二次防坠保护装置，防坠保护破断力＞300KG；

8.高效性能：应用辐射增效技术，测量距离25cm情况下，辐射照度增效比为≥300%，辐射照度≥200mW/cm²；

9.节能性能：消耗电能减少率≥60%；

10.照明功能：具有照明装置；

11.波长范围：采用宽频电磁波谱辐射治疗，辐射波长范围：2×10³～25×10³纳米，具备远红外线治疗功能；

12.保暖帘配置：具有辐射保暖帘隔离配置；

13.计时功能：治疗时间数字显示，累计计时，可清零；

14.语音提示：有操控语音提示功能；

15.分区治疗：设备分为三个区域辐射治疗，分别应对患者的头颈区、胸腹区和下肢区；

16.感温控制：设备具有智能控温功能，配置温度探测装置，可根据设备的预设温度，智能化进行休眠或启动；

17.锁机功能：具有锁机功能，可规避非医疗人员擅自操作设备；

18.辐射体规格尺寸：≥1900×750×775 mm；

19.高度调节范围：≥300mm；

20.温度设定范围：18℃～55℃，步进1℃；

21.设备使用年限：≥8年；

22、配置要求

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射架体 | 1套 | 含升降立柱固定板 |
| 2 | 升降立柱 | 2套 |  |
| 3 | 工字架 | 2套 |  |

（二）医用多普勒血流探测仪

1、产品特点

1.1 通过8.0MHz双向血流探头辅助检测人体浅表及末梢微血管动脉/静脉血管的血流状况；

1.2 ≥2.4英寸TFT显示屏能显示血流波形，峰值平均血流速度；

1.3 可存储≥50组血流速度与波形数据记录，血流波形平滑处理和常规处理模式；

1.4 内置数据接口，专用 PC 软件，实现血流仪数据传输至计算机进行分析、储存和打印；

1.5 内置高品质扬声器。

1.6 配有冻结功能键，可时刻冻结需要检测的血流波形图；

1.7 两种模式：分离模式和组合流速的图形；

2、技术要求

发射波形: 正弦波

超声频率: 8.0MHz ±10%

超声功率平均声强: ≤ 50mW/cm2

测速范围: 40～200 cm/s；

测速误差: ≤ 20%（相对误差）

增益调节: 自动增益

系统增益: > 100dB

显示方式: 320*240点阵彩色显示屏

供电方式: 交直流工作。

内置可充电锂电池

连续工作时间: ≥8小时

（三）烧烫伤浸浴治疗机

1.设备材质：采用医用级不锈钢材质，一次成型，缸体内无拼接无死角，缸内无管道、无波轮、无藏污死角；

2.操控方式：采用触摸屏微电脑操控，触摸屏尺寸≥7英寸，内置操作指南，注意事项；

3.配水调温方式：手动/自动两种进水模式，具备自动恒温功能；

4.辅热功能：缸体具备辅热功能，可保持水温恒定在预设温度±1℃范围内；

5	.辅热方式：缸体自带电加热功能（非加注热水式续热方式），具备不稀释浸浴液浓度的特点，辅热功率：≥1200W；

6.温度检测：具备温度检测功能，可随时监测水温，自动调和水温；水温设置范围：25℃～42℃可调,步进1℃；

7.冲浪方式：采用压缩空气超音波气体冲浪

8.气泡功能：具备气泡发生装置，采用医用不锈钢材质制作，长方形盒状结构（长≥450㎜×宽≥220㎜），可吸附于浴缸底部（非固定），可上下两部分分离进行彻底清洗消毒，实现无藏污死角；

9.臭氧水质消毒功能，臭氧浓度≥1mg/m3；

10.自动排水：具备一键自动排水功能（电动）；

11.保温措施：双层内胆加保温材料，常温条件下1小时内温度下降可控制在1℃；

12.安全保护措施：低电压电控，多重水电分离技术保护，完全水电隔离，

13.气流动力可调：缸体内置气流动力调节功能（非外置），多档气流动力可调，适用于不同时期患者和不同创面要求的清洗力度；

14.水位控制功能：多档水位设定，到达设定水位时，具备智能化自动停止进水；

15.分体结构：浸浴缸与起吊转运机采用分体结构，既具患者备转运功能，又具备起吊升降辅助患者进出浴缸功能，实现起吊机一机两用；

16.起吊机功能：起吊机具备电动升降，可充电、交直流两用，具备储电量彩色亮光显示条提示功能，缺电时提示充电；

17.起吊机升降范围：起吊机纵向升程升降范围≥600mm；

18.起吊机安全载荷：起吊机最大安全工作载荷≥180kg；

19.水槽尺寸：≥2250×mm≥860×mm≥980mm；容积：≥620L；

20.自检报警功能：具有超压、超温、漏电、短路、过载等多重安全防护措施和故障自检以及声光提示功能

21.锁机功能：具备锁机功能；

22.具有电源一键待机，应急复位功能；

23.适用范围：供烧烫伤病人浸浴、创面处理用。

24.配置要求

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水槽 | 1套 | 含导气系统、供/排水系统、温控单元、花洒、臭氧发生装置各一 |
| 2 | 浸疗体 | 1件 | 含浸疗体硅胶垫子、浴枕 |
| 3 | 起吊机 | 1套 | 含电源线 |
| 4 | 排水过滤网 | 1件 | 不锈钢 |
| 5 | 浴罩 | 1个 |  |

（四）烧伤辐射治疗机（大型）

1.红外波长：采用宽频电磁波谱辐射治疗，辐射波长范围：2×10³～25×10³纳米，具备远红外线治疗功能；

- 2.结构组成：落地式、电动升降、移动轻便；辐射体分为≥3个治疗区域，各区域可独立治疗，也可整体治疗，一机多用，适应大面积及中、小面积的烧伤和创面患者使用；

3.辐射体尺寸：≥1600mm×≥600mm（长×宽）；

- 4.操控设置：具有遥控、轻触面板双向操控；

- 5.遥控距离：遥控器遥控距离≥2.5米；

6.高度调整：治疗高度可电动升降，高度调整范围：≥200mm；

7.锁机功能：具有锁机功能；

8.照明装置：具有照明装置；

9.感温装置：具有感温装置，用于感测患者体表附近环境温度，可根据预先设置的治疗温度自动调节设备休眠/开启，温度设定范围：28～50℃；

10.核心元件：设备辐射元件需具有独立的医疗器械注册证；

11、高效性：应用辐射增效技术，测量距离25cm情况下，辐射照度增效比为≥300%，辐射照度≥200mW/cm²；

12、节能性：消耗电能减少率≥60%；

13、使用年限≥8年；

14、治疗病症合规性：适用于烧伤患者，加速血液循环，加速创面愈合；

15.安全性设置：

15.1绝缘性能：产品机壳均采用非金属材质；

15.2语音提示：具有操控面板全项目语音提示功能，音量可调；

15.3过温报警：具备过温报警设置；

15.4治疗距离限制：具备限距设置（如导距杆等）；

15.5倾倒断电：具有倾倒断电安全保护功能。

16、配置要求

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辐射体 | 1 |  |
| 2 | 支撑体 | 1 |  |
| 3 | 底座 | 1 |  |
| 4 | 遥控器 | 1 |  |

- （五）烧伤辐射治疗机（中型）

1、波长要求：采用宽频电磁波谱辐射治疗，辐射波长范围：2×10²～25×10³纳米，具备远红外线治疗功能；

2、无光辐射：设备无光辐射，可对头面部进行辐射治疗，对患者眼睛不造成刺激；

3、高效性：应用辐射增效技术，测量距离25cm情况下，辐射照度增效比为≥300%，辐射照度≥200mW/cm²；

4、节能性：消耗电能减少率≥60%；

5、分区治疗：分为三个治疗区域，三区可独立治疗，也可整体治疗，一机多用；

6、辐射体可折叠：辐射体左右两个治疗区域可折叠，可缩小设备转运和收纳空间；

7、多种治疗形态：辐射体左右两区折叠后，可在底座不动的情况下水平旋转180°角，可形成拱形聚能治疗等≥4种治疗形态；

8、操控形式及档位：采用触摸屏控制，具有≥1～8档辐射强度可调，数码控制，步进1档；

9、机壳材质：机壳采用非金属材质；

10、治疗时间设定：治疗时间0～90分钟数字化任意设定；

11、辐射体最大尺寸：≥1000mm×≥280mm（长×宽）

12、治疗高度可调：治疗高度调整范围：＞200mm；

13、暖风功能：具有暖风功能，并具有关机风扇延时功能；

14、锁机功能：具有锁机功能；

15、辐射元件合规性：设备辐射元件须具有独立的医疗器械注册证；

16、使用年限：≥8年；

17、适用范围：适用于烧伤患者，加速血液循环，加速创面愈合。

18、配置要求

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆 | 1 |  |
| 2 | 支撑座体（底座） | 1 |  |
| 3 | 辐射架体（辐射头） | 1 |  |

# 第五部分  合同原则

需       方：

供       方：

供方在****组织的****设备公开招标采购项目中中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、设备条款

供方向需方提供    设备

（具体品牌、数量、技术参数及质保期等见后附设备清单）

二、合同总金额:

人民币（大写）：                 （小写）：￥

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、货款支付

货到指定地点，验货合格后由需方负责办理货款支付手续。

四、售后服务及承诺

五、交货

1、交货日期：

2、交货地点：

六、交验

1、依据设备装箱单，对所有设备进行初步点验，如有不符应及时加以解决。

2、开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，及时进行解决。

3、依据合同设备清单，对设备品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。

4、设备安装后，检查设备物理连接是否正确，经调试和运行，供需双方及集中采购机构共同确认设备正常运行后，完成设备验收。

七、需方责任

1、及时办理付款手续

2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

八、供方责任

1、保证所供设备均为标书承诺设备，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证设备的售后服务，严格依据报价文件及相关承诺，对设备及系统进行保修、维护等服务。

九、违约责任

1、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。

3、供方不能交付设备时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。

4、供方逾期交付设备时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过7天后，需方有权决定是否继续履行合同。

5、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。

十、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十二、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章确认后，即行生效。

2、本合同一式四份，供方持一份，需方持一份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十三、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件

2、投标文件

3、投标人所做的其他承诺

需方（章）：                      供方（章）：

法人代表：                        法人代表：

委托代理人：                      委托代理人：

地 址：                           地 址：

电 话：                           电 话：

开户银行：                        开户银行：

账 号：                           账 号

日 期：   年  月  日              日 期： 年 月 日

# 第六部分  投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.投标文件格式中的内容请按照招标文件第9.3条资格、商务及技术部分要求填写。

4.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

5.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

6.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

7.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

（资格商务技术文件格式）

# （正/副）本

# (项目名称)项目

# （资格、商务、技术）

# 项目编号：

# 包号：

投

标

文

件

# 投标供应商单位全称：（加盖电子签章）

# 投标供应商法定代表人或授权代表（签字或电子签章）

# 二〇二五年     月

资格部分

*1.供应商信用承诺函

*2.提供证明已缴纳投标保证金的凭证或票据或保函等

*3.投标人关联单位的说明

*4.投标人廉洁自律承诺书

*5.特定资格

商务部分

*1.投标函

*2.法定代表人/负责人身份证证明书

*3.法定代表人/负责人授权委托书

- 4.近三年项目合同案例

5.投标人企业简况

6.投标人认为需要提供的其他商务材料

技术部分

*1.开标一览表

*2.报价明细表

- *3.商务规范偏离表

*4.投标货物技术偏离表

5.投标产品技术白皮书或产品的技术说明文件（需体现主要技术指标或运行性能的详细描述）

6.本项目实施时间进度表；

7.技术支持和售后服务；

8.投标人认为需要提供的其他技术材料

政府采购政策性要求部分（如涉及）

1.政府强制采购产品明细表及节能产品认证证书扫描件

2.政府采购绿色产品明细表及节能/环境标志产品认证证书扫描件

3.符合绿色数据中心建设要求承诺书

4.符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书

5.商品包装和快递包装承诺

6.网络安全专用产品说明

7.正版软件承诺书

8.中小企业声明函

9.残疾人福利性单位声明函

10.监狱企业的声明函

11.本国产品标准的声明函；

12.政采智贷

资格部分：

# *1.供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（ 自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚 实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人） 自愿作出以 下承诺：

一、我单位（本人） 自愿参加本次政府采购活动（项目 名称：                                        ，项目编 号：                     ），严格遵守《中华人民共和国 政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守 本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺， 我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十 二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有 重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所 作信用承诺不实， 自愿承担一切法律责任，接受政府采购监 管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子章）：

法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或电子印章)：

日期：   年  月  日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提 供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章 的，应提供“ 法定代表人授权书 ”。

*2.提供证明已缴纳投标保证金的凭证或票据或保函等；

*3.投标人关联单位的说明（投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：a.与投标人单位负责人为同一人的其他单位；b.与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位）（格式自拟）

*4.投标人廉洁自律承诺书格式

投标人廉洁自律承诺书

致：  （采购人名称）

为维护本次招标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《采购文件》的规定，规范本公司的响应行为，保证做到合法响应、正当竞争、廉洁经营。

## 二、本公司保证在本次采购工作中做到：

1.不与其他投标人相互串通、陪标，损害贵单位的合法权益；

2.不与用户串通，损害采购人利益或他人的合法权益；

3.不以向用户、代理机构或者评标委员会行贿的手段谋取成交；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4.不利用他人名义参与响应或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5.保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；

6.保证严格遵守会议纪律。

三、我公司承诺在本次招标采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵单位按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和采购文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人名称（电子签章）：

投标人代表（签字或电子印章）：

日　期：年  月  日

*5.特定资格

①投标人属于医疗器械生产企业（制造商）直接参加本项目的，所投产品属于一类医疗器械的须提供生产备案凭证和相应产品的医疗器械备案凭证；所投产品属于二类医疗器械的须提供生产企业许可证和经营备案凭证和相应产品的医疗器械注册证；所投产品属于三类医疗器械的须提供生产企业许可证、经营许可证和相应产品的医疗器械注册证；

②投标人属于医疗器械经营企业参加本项目的，所投产品属于一类医疗器械提供相应产品的医疗器械备案凭证，二类医疗器械的须提供经营备案凭证和相应产品的医疗器械注册证，三类医疗器械提供经营许可证和相应产品的医疗器械注册证。

商务部分：

*1.投标函格式

# 投标函

致：  （采购人名称）

（投标人名称）授权     （投标人代表姓名）            （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的     （项目名称、项目编号、项目包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的  日历天有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5.我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8.保证遵守招标文件的规定。

9.如果在开标后规定的投标有效期内不可撤回投标。

10.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13.我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14.我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：                       邮编：

电话：                        传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话： 	          （办公）       （移动）

E-mail:

投标人名称（电子签章）：

投标人代表（签字或电子印章）：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标无效。

*2.法定代表人/负责人身份证明书格式

# 法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人/负责人。

特此证明。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人/负责人（签字或电子印章）：

日　期：

（附法定代表人/负责人身份证复印件）

# *3.法定代表人/负责人授权委托书格式

# 法定代表人/负责人授权委托书

：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的   （投标人名称）法定代表人/负责人         （法定代表人/负责人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或电子印章：

投标人代表签字或电子印章：

投标人名称（电子签章）：

（附法定代表人/负责人身份证复印件、被授权人身份证复印件及被授权人在本公司缴纳的近6个月社保证明；）

- 4.近三年项目合同案例格式

- 近三年项目合同案例

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 甲方联系人 | 甲方联系电话 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

5.投标人企业简况格式

投标人企业简况

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：

（3）成立和注册日期：

（4）上级主管部门：

（5）公司性质：

（6）主要负责人：

（7）职员人数：

2.有关开户银行的名称和地址：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

授权代表人签字：

授权代表的职务：

电话号：

传真号：

投标人名称（电子签章）：

6.投标人认为需要提供的其他商务材料

技术部分：

*1.开标一览表格式

# 开标一览表

项目名称：

项目编号：

项目包号：

货币：人民币/元

| 项目名称 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： - 小写 |  |

说明：1、投标人如实填写此表格，无相应内容可填的，填写“无”或用“/”来表示。

2.投标人所报的价格应被视为包含不限于各项利润、税金、人工费、保险费等费用。

投标人名称（电子签章）：

投标人代表（签字或电子印章）：

日　期：年  月  日

# *2.报价明细表格式

# 报价明细表

项目名称：

项目编号：

项目包号：

货币：人民币/元

| 序号 | 产品名称（与招标文件中产品名称一致） | 所属行业 | 投标产品名称（如有注册证，须和注册证名称一致） | 产地及制造商 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期 | 合同履行期限（供货时间） | 是否为小微企业产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总价 |  | 大写： - 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

投标人代表（签字或电子印章）：

日　期：年  月  日

*3.商务规范偏离表格式

# 商务规范偏离表

项目名称：

项目编号：

项目包号：

| 序号 | 招标文件商务、服务要求 | 投标文件的对应响应 | 偏离情况 | 备注 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限（供货时间） |  |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 6 | 履约验收 |  |  |  |  |
| 7 | ... |  |  |  |  |

1）对招标文件第四部分商务、技术要求中的商务要求逐条响应及超出或偏离招标文件要求的说明；

2）投标人需要说明的其它问题；

3）偏离情况填写“正偏离”“无偏离”不允许“负偏离”；

投标人名称（电子签章）：

投标人代表（签字或电子印章）：

日　期：年  月  日

*4.投标货物技术偏离表格式

# 投标货物技术偏离表

项目名称：

项目编号：

项目包号：

| 序号 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

详细描述：

- 对招标文件第四部分商务、技术的技术要求的逐条响应及超出或偏离招标文件要求的说明；

- 投标人需要说明的其它问题；

# 3）偏离情况填写“负偏离”“无偏离”“正偏离”

投标人名称（电子签章）：

投标人代表（签字或电子印章）：

日　期：年  月  日

5.投标产品技术白皮书或产品的技术说明文件（需体现主要技术指标或运行性能的详细描述）；

6.本项目实施时间进度表；

7.技术支持和售后服务；

8.投标人认为需要提供的其他技术材料。

政府采购政策性要求部分（如涉及）

1.《政府强制采购产品明细表》格式

政府强制采购产品明细表

| 包号/序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书）。

2.政府采购绿色产品明细表格式

政府采购绿色产品明细表

| 包号/序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品单价 | 数量 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予一定比例的价格扣除。

2. 认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

3.符合绿色数据中心建设要求承诺书格式

符合绿色数据中心建设要求承诺书

本投标人现参与（项目名称、项目编号、项目包号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

# 投标人名称（电子签章）：

# 日	期： 年  月  日

4.符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书格式

符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺若本项目在合同履行过程中需要施工安装且涉及到相关建材耗材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，严格履行政府绿色采购有关事项，交付并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材；属于绿色建筑的，积极配合采购单位申报绿色建筑标识。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

# 投标人名称（电子签章）：

日	期： 年  月  日

5.商品包装和快递包装承诺格式

商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号、项目包号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

# 投标人名称（电子签章）：

# 日	期： 年  月  日

6.网络安全专用产品说明

按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：

自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

7.正版软件承诺格式

正版软件承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号、项目包号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

# 投标人名称（电子签章）：

# 日	期： 年  月  日

8.中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元①，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2..（标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为       万元①，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日    期： 年  月   日

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日 期：年  月  日

10.监狱企业声明函格式

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加        单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日  期：年  月  日

附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的复印件（或扫描件）。

- 11.本国产品标准的声明函

- 中国境内生产的组件成本核算基本规则

- 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

- 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

- 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

- 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

- 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

- 关于符合本国产品标准的声明函

- 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

- 2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

- ……

- 本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（电子签章）：

- 日  期：年  月  日

- 注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

- 12.政采智贷

凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标/成交供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。