招标项目编号：HLY（GK）2026-0601

公开招标文件

（政府采购）

项目名称：2025年洛浦县中等职业学校人才队伍建设项目二标段(洛浦县中等职业学校有色金属冶炼技术、化工工艺专业实验室建设项目)

采购人(盖章)：洛浦县中等职业学校

联系人：丁老师

电话：0903-7887610

—————————————————————————

采购代理机构(盖章)：新疆宏力源工程项目管理有限公司

联系人：穆嘉文、李曌、石龙彦

电话：13201305600、0991-3193331

详细地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路266号科创花苑B3办公1501室

目录

第一部分  公开招标公告

第二部分  投标人须知

第一章 投标人须知

第二章 招标文件的编写

第三章 投标文件的编写

第四章 投标文件的递交

第五章 开标

第六章 评标

第七章 授予合同

第八章 其他

第九章 质疑的提出及处理

第三部分  采购需求

第四部分  合同条款

第五部分  响应文件格式

- 第一部分  公开招标公告

- 2025年洛浦县中等职业学校人才队伍建设项目二标段(洛浦县中等职业学校有色金属冶炼技术、化工工艺专业实验室建设项目)公开招标公告

2025年洛浦县中等职业学校人才队伍建设项目二标段(洛浦县中等职业学校有色金属冶炼技术、化工工艺专业实验室建设项目)的潜在投标人应在登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，并于2026年 6月 23 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HLY（GK）2026-0601

项目名称：2025年洛浦县中等职业学校人才队伍建设项目二标段(洛浦县中等职业学校有色金属冶炼技术、化工工艺专业实验室建设项目)

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1,000,000.00

最高限价（元）：1,000,000.00

采购需求：

标项一

标项名称:2025年洛浦县中等职业学校人才队伍建设项目二标段(洛浦县中等职业学校有色金属冶炼技术、化工工艺专业实验室建设项目)

数量:1

预算金额（元）:1,000,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实验室建设主要包含有色金属冶炼及分析测试、铸造、成形三方面工艺全流程实验以及有色金属废弃物资源化利用（具体参数详见招标文件）。

备注：

合同履约期限：45日内安装调试完成。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目；

3.本项目的特定资格要求：

1）、投标人须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；查询时间（须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内）

2）、其他说明：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

三、获取招标文件

时间：2026年 6月 3 日至2026年 6月 10 日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件

方式：投标人须办理CA数字证书，通过CA数字证书登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/，进行下载采购文件

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年 6月 23 11:00（北京时间）

提交地点：将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。

开标时间：2026年 6月 23 11:00（北京时间）

开标地点：将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线18399999326；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：（1）政采云投标客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

（2）供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

（3）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

（4）为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：洛浦县中等职业学校

联系人：丁老师           联系方式：0903-7887610

2.采购代理机构信息

名 称：新疆宏力源工程项目管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路266号科创花苑B3办公1501室

项目联系人：穆嘉文、李曌、石龙彦       联系方式：13201305600、0991-3193331

- 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一章1.1款 | 项目名称 | 2025年洛浦县中等职业学校人才队伍建设项目二标段(洛浦县中等职业学校有色金属冶炼技术、化工工艺专业实验室建设项目) |
| 第一章1.2款 | 采购方式 | 公开招标 |
| 第一章1.3款 | 采购内容 | 实验室建设主要包含有色金属冶炼及分析测试、铸造、成形三方面工艺全流程实验以及有色金属废弃物资源化利用（具体参数详见招标文件）。 |
| 第一章1.4款 | 资金来源 | 中国移动帮扶资金 |
| 第一章1.5款 | 项目地点 | 洛浦县中等职业学校 |
| 第一章1.6款 | 供货周期 | 45日内安装调试完成 |
| 第一章1.7款 | 质保期 | 自验收合格后一年 |
| 第一章1.8款 | 是否接受进口产品 | 不接受进口产品 |
| 第一章2.1款 | 采购人 | 采购人：洛浦县中等职业学校 联系人：丁老师 电 话:0903-7887610 |
| 第一章2.2款 | 代理机构 | 名称：新疆宏力源工程项目管理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路266号科创花苑B3办公1501室 联系人：穆嘉文、李曌、石龙彦 电话：13201305600、0991-3193331 |
| 第一章2.9款 | 偏离 | 不接受实质性偏离及重大偏离 |
| 第一章3.1款 | 投标人资格 | 详见招标公告 |
| 第一章5.1款 | 是否接受联合体投标 | (√)不接受 |
| 第一章6.1款 | 踏勘现场 | (√)不组织 ( )组织 |
| 第三章 | 最高投标限价（采购预算） | 本项目的最高投标限价(即采购预算)为：1,000,000.00元 投标报价超过最高投标限价的，其投标文件将被否决。 |
| 第三章 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 第三章17.1款 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账、电汇、电子保函 投标保证金的金额：10,000.00元（壹万元整） 投标保证金缴纳账户： 账户名称：洛浦县公共资源交易中心 账 户：30581601040888887 开户行行号：103896558162 开户银行：中国农业银行股份有限公司洛浦县支行 注：1.采用银行转账或电汇的方式的，由报名单位基本账户于2026年6月23日11：00（北京时间）前汇至洛浦县政务服务和公共资源交易中心专用账户，不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构的名义缴纳，报名单位在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目名称，以便查对核实。投标保证金缴纳截止时间为递交投标文件截止时间，无须到洛浦县政务服务和公共资源交易中心换取收据。 2.电子保函使用方法：1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：400-9039583。 保函投保金额（元）：10,000.00元（壹万元整） 保函承保期限：2026年 6月 23 ----2026年 9月 21 （90日历天） |
| 第三章17.2款 | 投标保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 特别提示：退还投标保证金的投标人办理退款业务时需提供以下资料（资料由代理机构存档备查）: 供应商给代理机构开具的收款收据（收款单位开具并加盖收款单位财务章）。同时必须提供清晰的开户银行名称、账号及收款单位名称（加盖单位章）。 注：请各投标供应商，将以上资料递交至新疆宏力源工程项目管理有限公司，以便项目公示期结束后尽快予以退回。 |
| 第三章 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构不退还投标保证金。 （3）招标文件规定的其他情形。 |
| 第三章19.1款 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份(.jmbs格式)在政采云平台指定位置上传。 |
| 第九章37款 | 质疑期限 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑。 |
| 第四章20.1款 | 投标文件密封 | 加密的电子投标文件壹份(.jmbs格式)在政采云平台指定位置上传 |
| 第四章21.1款 | 投标文件递交截止时间及地点 | 时间：2026年 6月 23 11:00（北京时间） 地点：政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 第五章23.1款 | 开标时间及地点 | 开标时间：2026年 6月 23 11:00（北京时间） 开标地点：政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 第六章26.2 款 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 第六章30.1 款 | 推荐的中标候选人数量 | 3人。 |
| 第六章34.1 款 | 履约保证金 | 中标金额的10%。 |
| 第八章37.1 款 | 需要补充的其他内容。 |  |
| 37.1.1 | 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |  |
| 37.1.2 | 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货和服务。 |  |
| 37.1.3 | 注：如本《投标人须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |  |
| 37.1.4 | 招标代理服务费：代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文)，由中标单位支付。 招标服务费的交纳方式：由中标人支付，在领取中标通知书时，向招标代理机构直接交纳招标代理服务费。 |  |
| 37.1.5 | 标项名称:2025年洛浦县中等职业学校人才队伍建设项目二标段(洛浦县中等职业学校有色金属冶炼技术、化工工艺专业实验室建设项目) 核心产品：X射线荧光分析仪(快速分析矿石成分) 注： 1.投标人提供的核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品。 2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 |  |
| 37.1.6 | 付款方式：签订合同后支付40%,安装验收后支付30%，审计结束后支付剩余30%。 |  |
| 信用信息查询： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对供应商的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。查询日期：须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内。本次查询的信用记录仅限于本项目使用，打印的网页版将留存在采购档案中。 |  |  |
| 备注：关于落实中小企业政府采购政策： 本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策； 根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)的规定,监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 (1)本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 (2)在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 (3)依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 (4)提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(扫描件)的，视同为小型和微型企业。 (5)符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 （6）本采购项目中小企业划分标准所属行业为：工业。即：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （投标人应在中小企业声明函中按照采购货物名称逐个填写制造商信息，且制造商为中小微企业，如未按要求填写，将被否决此次投标） |  |  |
| 1、报价合理性：采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价响应审查程序： 1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价「平均值」50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的「次低报价」供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查供应商投标(响应)报价×50%； 3.投标(响应)报价低于采购项目「最高限价」45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 2、投标人的报价包含提供的所有设备及相关工作范围内所有费用的总价。 |  |  |
| 1.支持本国产品 1.1本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号) 本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：（产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本）≥规定比例。 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3-5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 1.2 本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 1.3 对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.4有关证明文件 可享受本国产品支持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 |  |  |

- 第一章 投标人须知

1.项目概况

1.1 项目名称：详见投标人须知前附表；

1.2 招标方式：详见投标人须知前附表；

1.3 采购内容：详见投标人须知

前附表；

1.4 资金来源：详见投标人须知前附表；

1.5 项目地点：详见投标人须知前附表；

1.6 服务期：详见投标人须知前附表；

1.7 质保期：详见投标人须知前附表。

1.8是否单一产品：详见投标人须知前附表。

2.定义

下述术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见投标人须知前附表。

2.2“采购代理机构”“招标代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见投标人须知前附表。

2.3“投标人”、“投标人”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7 “节能产品”或者“环保产品”系指执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）及市场监管总局最新关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录。

2.8“进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（对库［2007］119 号）。

2.9 偏离

2.9.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.9.2 除法律、法规和规章规定外。招标文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

2.10 特别说明

2.10.1 投标人所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.10.2 投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.10.3 招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

3.投标人资格

3.1 投标人资格：详见投标人须知前附表。

3.2 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的费用。

5.联合体形式

5.1 除投标人须知前附表中另有规定，本次招标不接受为联合体形式的投标人。

6．现场勘察

6.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。

6.2 勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

6.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7.采购进口产品

7.1 除投标人须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品（成品）参加采购活动。

8.政府采购政策的支持

8.1产品符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策，同一项目中的产品属于优先采购政策的，评审时对该产品实行优惠加分。

8.2 投标人在签署相关承诺、提供相关信息前，应当认真阅读财政部门的相关政策规定。符合本章第8.1 款规定的，应当提供相关的说明。

## 第二章 招标文件的编写

9.招标文件的构成

9.1 招标文件由下述部分组成：

第一部分  公开招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  采购需求

第四部分  合同条款

第五部分  响应文件格式

9.2 招标文件以中文书写。

9.3 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

9.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后及时向采购人或采购代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人编制的投标文件，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10.招标文件的澄清或修改

10.1采购人或采购代理机构可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构在投标截止时间至少15日前将澄清或修改内容以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，投标人在收到该通知后应予以确认。不足15日的，采购人或采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 招标文件的澄清与修改文件将构成招标文件的一部分，并且比招标文件对投标人具有优先的约束力。

## 第三章 投标文件的编写

11.要求

11.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

12.投标文件语言和度量单位

12.1 投标文件及投标人和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。投标人可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

12.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

13.投标文件的组成

13.1 详见第五部分附件投标文件制作参考格式。

13.2 所有资格证明文件，正本中的资格证明文件均须为加盖投标人公章的复印件或扫描件，副本可为正本的复印件。

13.3 所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标被否决。

13.4 投标人可按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

14.投标人符合招标文件规定的证明文件

14.1 投标人提供的资格证明材料，须满足投标人须知前附表的要求。

14.2 投标人为联合体形式的，本项目不接受联合体形式投标。

14.3 投标人确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

14.4 投标人须提交证明拟供货物（或服务）符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

14.5 提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

14.6 对照采购人的采购内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务）是否实质性响应招标文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

14.7 投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件的要求详见投标人须知前附表没有按要求提供资料或提供资料不完全，其风险由投标人自行承担。

15.投标报价

15.1 投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。投标人漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.2 其报价须保证在投标有效期及服务期内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

15.3 为了防止本次招标的投标报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人将依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本项目的最高投标限价，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均超出最高投标限价，采购人将重新组织招标。

15.4 投标报价货币单位：人民币。

16.投标有效期

16.1 投标有效期详见投标人须知前附表，如不满足其投标将被否决。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，采购人既不要求也不允许其修改投标文件。

17．投标保证金

17.1 投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

17.2 投标保证金的退还详见投标人须知前附表。

17.3 不予退还保证金的情形，详见投标人须知前附表。

18.投标文件的签署及规定

18.1 投标文件应清楚工整，修改处应由投标单位法定代表人或授权代理人签章。

18.2 投标人的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

18.3 投标文件的份数详见投标人须知前附表。投标文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。

18.4 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5 所有已进入评审程序的投标文件，采购人及采购代理机构有权不予退还投标单位递交的投标文件。

## 第四章 投标文件的递交

19.投标文件的密封与标记

19.1 投标文件的密封：详见投标人须知前附表。

19.2 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

19.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的投标文件，采购人将不负责任。

20.投标文件递交截止时间

20.1 投标文件的递交截止时间为招标公告所规定的时间。投标文件以密封形式递交至指定的投标地点，采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将予以拒收。

20.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人或者采购代理机构规定的顺延时间递交。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2 对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

21.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回投标文件。

## 第五章 开标

22．开标

22.1 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、解密投标文件，所有投标人均应当准时在线参加开标会。投标人如不准时在线参加开标会的，视同认可开标结果，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

22.2 采购代理机构将向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，投标人应在通知后30分钟内完成在线解密工作。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密，其投标文件视为无效投标文件。

22.3 开标结束后由采购人或采购代理机构对投标人已解密的电子投标文件进行资格审查（详见资格审查标准）。

## 第六章 评标

23.评审小组

23.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规等，依法组建本次招标的评审小组，负责本次招标的评审、评标等活动。评审小组负责向采购人推荐中标候选人或者根据采购人的授权直接确定中标人。

23.2 评审小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

23.3 评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人代表不得担任评审小组组长。

23.4 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

23.5 评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审小组组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构将依法补足后继续评标。被更换的评审小组成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评审小组成员的，采购人或者采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评审小组进行评标。原评审小组所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构将变更、重新组建评审小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

有下列情形之一的，不得担任评审小组成员：

(1)参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

23.6 评审小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求投标人对投标文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.7 评审小组及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件第27.1款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评审小组成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

24.评审过程的保密性

24.2 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；评审小组成员及参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评审小组成员的资格。

24.3 投标人在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的、不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规的、以及不符合本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

25.评审依据及评标办法

25.1 评审的依据：招标文件。

25.2 评标办法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

25.3 评审程序：

成立评标委员会→符合性审查→错误性修正→详细评审（商务技术部分评审）→推荐中标候选人→完成评标报告

通过资格审查的投标人的投标文件，进入下一环节的评审。

26.符合性审查

26.1 评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。

按上述规定，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

26.2 采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

26.3 在评审过程中，评审小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

26.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.5 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.6 评审小组应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

26.7 投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

26.8 评审小组根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作流标处理。

27.投标文件计算错误的修正

27.1 投标文件中报价出现前后不一致的，评审小组按以下原则对投标报价进行修正：

a. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

27.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评审小组应当否决其投标。

27.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

28.详细评审

29.1 经资格审查，符合性审查合格满足三家及以上的投标文件，评审小组应当根据招标文件确定的评审标准和方法，确定最终采购需求后，由评审小组采用综合评分法对合格的投标人的投标文件进行综合评分。

29.2 评标小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理，评标小组应当告知提交投标文件的投标人。

29.3 根据综合评分法完成评审工作后，评审小组应当向采购人递交书面评审报告。

29.4评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

（1）商务技术部分70分；

（2）投标报价部分30分。

计算各项分值时，按四舍五入的原则，保留小数点后二位。

29.5投标报价

29.5.1投标人的投标报价得分计算说明：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

本项目的价格权值为30%。

项目评审过程中，不得去掉投标报价中的最高报价和最低报价。

29.5.2评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

29.6综合得分

综合得分=详细评审得分+ 投标报价部分得分

30．定标原则

30.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上款规定处理。

30.2评审小组应当根据综合评分情况，按照投标人综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐3名中标候选人，并编写评审报告。投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评审小组将按照随机抽取推荐。

30.3 采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

30.4采购人根据评审报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

30.5综合评分法：评标委员会采用综合评分法对投标文件所载明的商务标、技术标等内容打分，依据得分从高到低的顺序最终确定中标供应商，最低报价不作为中标的唯一依据。

附表1：

资格审查标准

| 序号 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的营业执照复印件/扫描件，并加盖单位公章）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度经审计的年度财务审计报告，新成立不满一年的单位需提供基本开户银行出具的资信证明)； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，加盖单位公章）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本企业近一年任意3个月完税证明及缴纳社保记录）； （5）参加政府采购活动前三年内，‌在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，加盖单位公章）；‌ （6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函，加盖单位公章）。 |
| 2 | 投标人须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；查询时间（须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内）。 |
| 3 | 其他说明：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效（提供承诺函，加盖单位公章）。 |
| 4 | 提供有效的《中小企业声明函》 |
| 备注：如果资格审查中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

附表2：

符合性审查标准表

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件按照要求签署、盖章； |
| 2 | 投标有效期满足招标文件要求； |
| 3 | 提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》； |
| 4 | 按照投标须知要求金额提交了投标保证金，并提供了投标保证金凭证； |
| 5 | 投标报价在采购预算（最高限价）以内； |
| 6 | 投标人所报送货期限符合招标文件规定期限； |
| 7 | 无法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 备注：符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该投标人不通过符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

附表3：

详细评审表

| 评分项目 | 评分因素 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30） | 投标 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。 超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。 | 30 |
| 商务部分 （7分） | 业绩 | 根据供应商提供近三年（2023年01月01日-至今，业绩认定日期以合同签订日期为准）类似项目业绩进行评分，每一项有效业绩得0.5分，最高得3分。 注：须提供合同，包括合同关键页即首页、金额、设备清单、签字盖章页。 | 3 |
|  | 项目组人员 | - 1.投标人项目负责人：具有冶金、化工、机械、电气等相关专业中级及以上职称得2分，不满足不得分。 2.投标人项目组成员：除项目负责人外其他人员，具有冶金、化工、机械、电气等相关专业中级及以上职称，每人得0.5分，最高得2分。 注：须提供身份证、相关证书、近一年任意3个月的社保缴纳证明；退休人员无需提供社保缴费证明，需提供退休证明、劳动合同或返聘协议，以上资料原件复印件加盖公章，否则不得分。 | 4 |
| 技术部分 (63分) | 产品技术参数响应度 | 1.招标文件中的核心参数为“★”号条款，核心参数不满足即废标； 2.除核心参数之外的一般参数（即非★号）每负偏离（即不满足）一项扣1分，扣完为止；优于采购需求的正偏离不加分。 注：技术参数响应指标以投标人提供的例如货物类产品参数提供检测报告、测试报告、产品合格证、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商产品说明书或相应实物照片等，技术服务类参数提供相应承诺函或其他证明材料为准。 若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 | 25 |
|  | 实施方案 | 根据项目建设需求，结合基础环境条件、实施标准等因素，对投标人提供的针对本项目的项目实施方案进行综合评审，方案包括但不限于以下内容： ①项目进度计划； ②质量控制措施； ③供货实施安全管理措施； ④产品运输、施工、安装、调试方案； ⑤售后服务维护保障相应； ⑥违约承诺、系统故障处理措施、拟投入设施设备等情况； 以上6项内容相关方案科学合理完善详细的得18分。每缺少一项内容扣3分；每项内容中每有一处缺陷扣1.5分，扣完为止，未提供不得分。（缺陷包含但不限于：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、内容前后不一致、逻辑错误、不符合本项目实际需求） | 18 |
|  | 项目重点、难点分析 | 投标人对项目重难点及突发情况分析处理，包括但不限于以下内容: ①项目重点识别与管控措施； ②项目难点分析与解决方案； ③突发情况预判与应急处置； ④整体保障与闭环管理； 以上内容都包含得8分；每缺少一项内容扣2分；每项内容每有一处缺陷的扣1分；扣完为止，未提供不得分。（缺陷包含但不限于：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、内容前后不一致、逻辑错误、不符合本项目实际需求） | 8 |
|  | 技术支持和维护能力 | 投标人具备后续技术支持和维护能力，包括但不限于以下内容： ①服务承诺与维护保障； ②故障分级响应与处置机制； ③技术团队与实操支撑能力； ④风险管控与预防性技术保障； 以上内容都包含得8分；每缺少一项内容扣2分；每项内容每有一处缺陷的扣1分；扣完为止，未提供不得分。（缺陷包含但不限于：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致、内容前后不一致、逻辑错误、不符合本项目实际需求） | 8 |
|  | 售后服务 | 投标人提供的售后服务进行评审，包括但不限于以下内容： ①全流程售后服务体系搭建； ②售后响应与时效性保障机制； 以上内容都包含得4分；每缺少一项内容扣2分；每有一处缺陷的扣1分；扣完为止，未提供不得分。（缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致，前后逻辑错误，涉及的规范及标准错误，地点区域错误、内容缺失、不符合项目需求的任意一项） | 4 |

本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策； 根据中华人民共和国财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）文件的规定,属于中小企业评审优惠内容及幅度如下: - 中小企业(含中型、小型、微型企业)应当同时符合以下条件: 1符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联 企业(2011)300号)执行) 2提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物。 本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物; 3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。

## 第七章 授予合同

31.合同授予标准

31.1 合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上对买方最为有利的投标人。

31.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

31.3 如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

32.接受和拒绝任何投标的权力

32.1 为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

33.中标通知书

33.1 中标结果公示的同时采购人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

33.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

34.履约担保

34.1 履约保证金：详见投标人须知前附表。

34.2 履约保证金在合同执行完成后无息退还。

34.3 如中标候选人不能提供则取消其中标资格。

35．签订合同

35.1 自《中标通知书》发出之日起30日内，中标人须按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定，与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

35.2 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.3 如果中标人不能按本须知第35.1 款的规定执行，采购人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，采购人有权按中标候选人顺序将标授予下一中标候选人或重新招标。

35.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

## 第八章 其他

36.需要补充的其他内容

36.1 需要补充的其他内容详见投标人须知前附表。

## 第九章 质疑的提出及处理

政府采购投标人（以下简称投标人）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

37.质疑的提出

37.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.2 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7 个工作日内提出。

37.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

37.4 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

37.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

37.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

38.受理和处理

38.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达采购人或采购代理机构。

38.2 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

38.3 质疑答复的内容不涉及商业秘密。

38.4 对于不符合上述37 项所述的相关条款要求的质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。

38.5 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

38.6 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评审小组，并将处理意见回复质疑人。

38.7 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交投标人的，应当依法另行确定中标、成交投标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

39.质疑无效的处理

39.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

39.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

39.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

39.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录投标人名单。

39.5 质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向相关的采购管理部门进行投诉。

40.其他

40.1 质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。

40.2 对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                           邮编：

联系人：                         联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                     公章：

日期：    年    月    日

质疑函制作说明:

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 采购需求

- 1.有色金属冶炼技术专业实验室

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型圆桶混料机 | 设备主要参数： | 1 | 套 |
|  |  | 型号：SYH-15 |  |  |
|  |  | 公称容积(L):15 |  |  |
|  |  | 最大装料容积(L):10 |  |  |
|  |  | 最大装载重量(kg):5-10 |  |  |
|  |  | 混合时间(min):8～15 |  |  |
|  |  | 功率(KW):0.37 |  |  |
|  |  | 外形尺寸(长*宽*高mm):830*680*730 |  |  |
|  |  | 重量(kg):150 |  |  |
|  |  | 设备配置：该机有机座，减速传动系统、电器控制系统、多向运动机构和混料筒等部件，与物料直接接触部分，采用不锈钢材料制造，桶体内外壁均经抛光，表面光洁度好，易清洗，无死角，符合GMP要求。 |  |  |
|  |  | 设备配置一览表： |  |  |
|  |  | 1料筒15L 1套304 δ=2 |  |  |
|  |  | 2机架5#槽钢1套碳钢 |  |  |
|  |  | 3 手 臂 2 套 3 0 4 |  |  |
|  |  | 4机架封板 1套304 δ=1.2 |  |  |
|  |  | 5出料口DN1001件304 |  |  |
|  |  | 6电机0.37KW 1台组合件 |  |  |
|  |  | 6蜗轮蜗杆减速机WPA-701台组合件 |  |  |
|  |  | 7配件1套Q235-A |  |  |
|  |  | 8电控 普通1套 |  |  |
|  |  | 控制系统： |  |  |
|  |  | 控制按钮LAY3系列 |  |  |
|  |  | 断路器DZ47系列1 |  |  |
|  |  | 交流接触器CJS系列1 |  |  |
|  |  | 过载保护器NR系列1 |  |  |
| 2 | 实验室污水处理设备(带重金属离子吸附装置) | 1.设备主要参数： | 1 | 套 |
|  |  | 1)规格参数：2000*800*1700mm |  |  |
|  |  | 2)故障报警：具有系统故障、断电、试剂存量不足、无水、异常等情况下的报警功能。 |  |  |
|  |  | 3)散热：设备安装风扇通风散热，确保长时间运行。 |  |  |
|  |  | 4)应急检修：设备增加底部放空方案，检修时可以快速放空。 |  |  |
|  |  | 5)设备材质：碳钢喷塑与UPVC相结合；具有抗腐蚀能力。 |  |  |
|  |  | 6)外观安全设计：设备四周采用安全加强筋技术设计方案，确保抗压强度。 |  |  |
|  |  | 7)设备平稳系统：采用碳钢喷塑加强加厚处理， |  |  |
|  |  | 无焊接接口，整体折弯，本技术严格按照实验室规 范制造，底部承压效果好，设备材质及质量高。 |  |  |
|  |  | 8)排渣功能：设备底部自动排渣系统，适用方便。 |  |  |
|  |  | 9)四方轮：设备挪动自如。 |  |  |
|  |  | 2.功能参数： |  |  |
|  |  | 1)pH自动调节功能：通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同 时系统具有pH值自动调整药剂变量的功能，以确保 pH调节效率和效果。 |  |  |
|  |  | 2)高级氧化功能：设备采用先进的高级氧化技术 ,具有快速分解实验室污水有害污染物的能力，设 备中关键部件采用钛合金材质，具有优良的抗压及耐腐蚀性能。 |  |  |
|  |  | 3)曝气功能：用于废水综合处理系统使用过程中 处理有机溶剂的超微纳米曝气系统，精密气体纳米 级曝气氧化装置。 |  |  |
|  |  | 4)氧化脱色功能：用于废水综合处理系统使用过程中产生的有机溶剂氧化脱色装置。 |  |  |
|  |  | 5)高效过滤净化功能：采用初级精密过滤、吸附过滤等二级过滤技术，用于进一步对水中的悬浮物、胶体、COD、BOD、重金属、等杂质及细菌、病毒等污染物隔离，从而保证出水水质达标排放。 |  |  |
|  |  | 6)复合消毒功能：二氧化氯消毒，确保微生物及菌类指标达到国家相关要求标准。 |  |  |
|  |  | 7)自动加水功能：加药箱带有自动加水功能。 |  |  |
|  |  | 8)污泥脱水功能：采用污泥浓缩技术对污泥过滤。 |  |  |
|  |  | 9)智能管理功能：系统采用先进的智能组件和总控技术，实现多种控制模式，保证系统正常运行。 |  |  |
|  |  | 10)自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、各处理单元液位保护功能、 电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护及自动报警功能。 |  |  |
|  |  | 11)降噪功能：选用低噪音复式静音电机和防腐泵；全程采用密闭式处理，无异味，无泄漏，不产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染。 |  |  |
|  |  | 12)控制系统：采用PLC触摸微电脑控制屏、针对 |  |  |
|  |  | 不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品(用户选配)。 |  |  |
|  |  | 设备配置：以下数量均为1台/套 |  |  |
|  |  | 实验室综合废水集中收集处理装置碳钢喷塑材质外壳，内部UPVC材质，尺寸2000*800*1700mm、污水收集装置1000L、耐腐蚀提升装置型号：1WZB-10-0.125E,最大流量：1.8m³/h,电压：220v/50HZ,功率：125w,额定扬程:25m,额定吸程：8m,重量：5.1kg,防护等级：IP×4。 |  |  |
|  |  | 提水自吸反洗装置3.6m³/h,电压：220v/50HZ,功率 :370w、高精耐腐蚀液位计①非接触式液位传感器：Y06-A,测量范围：0-20mm,工作稳定：-20-85℃,测量精度：1mm。②浮球式液位计：P=52mm,工作电压：24v,材质：PP；电流：0.5A。 |  |  |
|  |  | PH预调3.5实时显示装置配套、 |  |  |
|  |  | 微电解处理系统配套、 |  |  |
|  |  | PH预调7.5实时显示装置配套、 |  |  |
|  |  | 絮凝加药系统PAM、 |  |  |
|  |  | 有机吸附过滤配套、 |  |  |
|  |  | 背压阀配套、 |  |  |
|  |  | 药剂储药箱30L、 |  |  |
|  |  | 处理系统配套、 |  |  |
|  |  | 沉淀装置配套、 |  |  |
|  |  | 多介质过滤装置过滤吸附、 |  |  |
|  |  | 复合杀菌消毒装置配套、 |  |  |
|  |  | 多功能阀FR6、 |  |  |
|  |  | 曝气装置配套、 |  |  |
|  |  | 静音电磁增氧装置配套、 |  |  |
|  |  | 酸碱中和调节系统配套、 |  |  |
|  |  | PLC手自动控制系统显示屏为7寸，点击次数>100 (万次),分辨率：1024×600。 |  |  |
|  |  | 精密耐腐蚀计量泵：最大流量：9L/h,电压：220v/50HZ,功率：25w,防护等级：IP×4。 |  |  |
|  |  | 取样阀配套、 |  |  |
|  |  | 排泥阀配套、 |  |  |
|  |  | 控制阀配套、 |  |  |
|  |  | 配套仪器仪表等配套、 |  |  |
|  |  | 配套管件管材等耐酸碱、 |  |  |
|  |  | 配套电源电线电缆、 |  |  |
|  |  | 配软管、 |  |  |
|  |  | 出水装置配套、 |  |  |
|  |  | 污水自吸泵0.55kw、 |  |  |
|  |  | 液位控制器配套、 |  |  |
|  |  | Y型精密过滤器DN20、 |  |  |
|  |  | 电源线配套、 |  |  |
|  |  | 水样采集装置DN20、钢丝软管DN20、UPVC弯头DN50 DN20、UPVC管路DN50 DN20、UPVC分水器DN50、 |  |  |
|  |  | 调试药剂酸/碱/重金属捕捉/PAM/次氯酸钠微电解颗粒标配 |  |  |
| 3 | 压滤机 | 规格参数： | 1 | 台 |
|  |  | 1、规格Ø100、 |  |  |
|  |  | 2、层数10、 |  |  |
|  |  | 3、过滤压力(Kg/cm2)0.5、 |  |  |
|  |  | 4、过滤介质(微孔滤膜)(um)0.8、 |  |  |
|  |  | 5、水流量(T/h)1.5、 |  |  |
|  |  | 6、电源三相380V, |  |  |
|  |  | 7、电动功率：0.75KW、1.1KW、 |  |  |
|  |  | 8、带移动轮子不锈钢台架等组成。 |  |  |
|  |  | 9、整套装置占地0.3m² |  |  |
| 4 | 便携式气体检测仪 | 技术参数： | 1 | 台 |
|  |  | 采样方式：泵吸式 |  |  |
|  |  | 检测气体：二氧化硫、粉尘 |  |  |
|  |  | 测量范围：二氧化硫0-50PPM,粉尘0-1000ug/m3 |  |  |
|  |  | 检测原理：电化学/激光散射 |  |  |
|  |  | 精 度：≤±3%FS(更高精度要求可定制) |  |  |
|  |  | 电 池：2800mA锂电池DC7.4V |  |  |
|  |  | 待机时间：10小时以上(单个气体，不报警状态) |  |  |
|  |  | 报 警：声、光、震动三级报警 |  |  |
|  |  | 存 储：支持手动存储、TIF存储，存储条数30万条 |  |  |
|  |  | 直接读数：瞬间数值 |  |  |
|  |  | 防爆标志：Exia IIC T4 Ga |  |  |
|  |  | 防护等级：IP66 |  |  |
|  |  | 工作温度：-20℃-60℃ |  |  |
|  |  | 工作湿度：5-90%RH |  |  |
|  |  | 仪表重量：约600g |  |  |
|  |  | 仪器尺寸：190*85*42mm |  |  |
|  |  | 显 示：实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、电量、蓝牙、物联、电压状态等； |  |  |
|  |  | 界面显示：数值、曲线显示可以一键切换，默认显示界面、单一、多合一任意切换)显示上次和上上次的最大值/最小值； |  |  |
|  |  | 单位切换：支持单位自由切换，常规气体自动切换,特殊气体手动输入分子量切换(ppm、mg/m3、%LEL、%VOL、ppb、mg/L、umol/mol、ml/L)； |  |  |
|  |  | 存储日志：SD卡存储(存储报警记录、故障记录、报警浓度、时间)；可记录校准日志、维修日志、故障解决对策，传感器寿命到期提醒，下次浓度校 准时间提醒功能。 |  |  |
| 5 | X射线荧光分析仪(快速分析矿石成分) | 技术参数： | 1 | 台 |
|  |  | 分析元素：可分析从S(硫)到U(铀)之间所有元素 |  |  |
|  |  | 分析重量：净重1.5kg,上电池后不大于1.65kg。 |  |  |
|  |  | 防辐射功能：仪器把手和距仪器外壳的10～100 cm的空间范围内，辐射剂量率<2.5μSv/h。 |  |  |
|  |  | 电压电流与功率：大功率微型X射线管50KV、100MA、4W |  |  |
|  |  | 元素含量分析范围：从0.01%到99.99%； |  |  |
|  |  | 滤波器：六种可选择的滤波器根据不同的实物自动调节 |  |  |
|  |  | 探测器：高性能高分辨率半导体X射线探测器 |  |  |
|  |  | 探测器制冷温度：Peltier效应半导体制冷，制冷温度-35 |  |  |
|  |  | 电源：8小时/2块锂电源及交流电源 |  |  |
|  |  | 处理器：Intel 400MHz StrongArm处理器 |  |  |
|  |  | 操作系统：移动Windows CE系统 |  |  |
|  |  | 分析软件：K-MAX Ally plus 6.0,软件终身免费迭代升级 |  |  |
|  |  | 兼容性：软件标准模式为Alloy |  |  |
|  |  | 数据处理：8G大容量数据存储卡：≥40,000组数据及光谱图。 |  |  |
|  |  | 数据显示：集中于ppm与百分比(%)显示，光谱或峰强度(计数率)或用户定的单位 |  |  |
|  |  | 数据传输：TYPE-C数据传输。 |  |  |
|  |  | 显示屏：彩色，高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏，大图标图形界面，任何光线条件下清晰可见； |  |  |
|  |  | 外形设计：一体化机身设计，坚固，防水防尘防冻,有效防振，适合野外、潮湿或低温等环境使用。 |  |  |
|  |  | 安全操作：一触式“扳机”,软件自动定时锁扳机或 自动停止测试防护功能；判断测试窗前方没有样品后2秒内自动关闭X射线 |  |  |
|  |  | 散热性：仪器外壳采用大面积铝合金框架设计，更 好地屏蔽X射线辐射。 |  |  |
| 6 | 全套电解装置 | 技术参数： | 1 | 套 |
|  |  | 整套电解处理装置包括槽体及结构，驱动部分和金属高温烤漆主机机箱，主要性能参数如下： |  |  |
|  |  | ①电解池：材质：进口聚丙稀PP板A级12T制作，容量：64L(依据客户提供实验要求)配置高位循环加热池，池间池边导电铜排/管，阴极铝，一组，阳极多元合金/高纯碳板一组， |  |  |
|  |  | ②电解主机：输入电压：AC220士10%50HZ,稳流稳 压精度：士1%,冷却方式：风冷，控制方式：触摸屏 控制，驱动件，温控装置，配导电连接法耳， |  |  |
|  |  | ③配备温控装置，药液泵，加热管 管道球阀 PVC/PP |  |  |
|  |  | ④浸出槽：聚丙稀PP板A级12T制作，空量：64L，熔铸炉输入电压：AC380V50-60HZ功率：20KW输出电 压：70-550V负载持续率100%,冷却水：0.2MPa水温 ,<45℃,保护：过流过压缺水，过热等警式提示，熔 炼量：2-3KG,置换模一个 |  |  |
|  |  | ⑥熔铸炉： |  |  |
|  |  | 1输入电压：AC380V50-60HZ |  |  |
|  |  | 2.功率：1-2KW |  |  |
|  |  | 3.输出电压：70-550V负载持续率100% |  |  |
|  |  | 4.冷却水：0.2MPa水温，<45℃ |  |  |
|  |  | 5.保护：过流过压缺水，过热等警式 |  |  |
|  |  | 6.熔炼量：2-3KG |  |  |
|  |  | ⑦温控装置： |  |  |
|  |  | 1.输入电压：AC220V 50-60HZ |  |  |
|  |  | 2.功率：1-2KW |  |  |
|  |  | ⑧加热管： |  |  |
|  |  | 1.输入电压：AC220V 50-60HZ |  |  |
|  |  | 2.功率：2KW |  |  |
|  |  | 3.材质：铁氟龙 |  |  |
|  |  | ⑨置换模具：高纯石墨模 |  |  |
| 7 | 冶金过程3D虚拟仿真软件 | 1.虚拟仿真软件平台 | 1 | 套 |
|  |  | (1)★采用B/S和C/S混合架构建设学生网络自主学习的实验平台，通过虚拟实验环境在线运行实验，有效降低服务器负载、实现大面积实验教学。 |  |  |
|  |  | (2)系统对服务器要求不高，建设方案性价比高，支持2000人以上在线学习。 |  |  |
|  |  | (3)★实验中可根据用户操作自动判断当前实验步骤，实验操作结果实时记录、实验过程操作自动评判。 |  |  |
|  |  | (4)★教学系统提供接口，支持用户自主更新与实验配套的教案、演示录像等教辅资源，形成学校特色教学资源。 |  |  |
|  |  | (5)★支持教师查看学生实验操作情况 |  |  |
|  |  | (6)可通过网站查看学生实验开始时间、结束时间 ,方便了解学生虚拟实验完成情况。系统会记录学生每次操作的实验数据，用户可以通过分析数据了解学生对实验的掌握情况 |  |  |
|  |  | (7)★支持师生在线实时互动讨论 |  |  |
|  |  | (8)学生在操作学习实验过程中，遇到问题可以通 过“在线讨论”按钮，对当前操作该实验的用 户发出疑问以便得到指导。 |  |  |
|  |  | (9)★支持学生在线评价实验功能 |  |  |
|  |  | (10)学生操作完实验后可对实验进行评价打分，提出自己对实验的建议 |  |  |
|  |  | (11)★支持在线用户实验队列管理。可根据需要配 置队列最大并发数，超过队列最大数后，系统 自动提示用户。 |  |  |
|  |  | (12)★可按照学期、课程组织实验项目，支持多学 期实验教学数据。 |  |  |
|  |  | ★系统符合教育部示范性虚拟仿真实验教学项目学 生学习情况对接要求，可用于国家级虚拟仿真申报 对接。 |  |  |
|  |  | 2.铅锌冶炼工艺模拟软件 |  |  |
|  |  | 一、实验运行环境： |  |  |
|  |  | 1.CPU:主频大于2.4GHz； |  |  |
|  |  | 2.内存：16GB及以上； |  |  |
|  |  | 3.显卡：显存大于2G； |  |  |
|  |  | 4.显示器：分辨率1920*1080； |  |  |
|  |  | 5.软件运行支持环境：Microsoft Windows7中文版以上。 |  |  |
|  |  | 二、实训软件功能： |  |  |
|  |  | 1.模拟真实设备进行3D建模，可在虚拟场景中进行操作、漫游。 |  |  |
|  |  | 2.实训包含学习模式和考核模式2种模式。学习模式提供指导帮助学生自主完成实训，考核模式对学生操作过程自动评判，实验结束后自动提交学生操作得分。 |  |  |
|  |  | 3.实验内容区分模块，学生可随时进入其他模块进行操作练习。 |  |  |
|  |  | 4.设备认知模块，支持对实训所涉及的设备进行认知，设备不少于5种，包括图片、文字、三维模型等不少于3种类型。三维模型可360°旋转观察设备。 |  |  |
|  |  | 5.支持通过动画的形式展示设备运行、原理现象等,动画不少于4个。 |  |  |
|  |  | 6.可配合采购方申请此项仿真实训系统的知识产权(计算机软件著作权)。 |  |  |
|  |  | 三、实训仪器设备： |  |  |
|  |  | 1.铅冶炼工艺流程(火法冶炼)仪器设备：铅精矿石、烧结机、鼓风炉、反射炉。 |  |  |
|  |  | 2.锌冶炼工艺流程(湿法冶炼)仪器设备： |  |  |
|  |  | 沸腾焙烧炉、搅拌浸出槽、沉降槽、板框压滤机、 中和槽、置换槽、PH计、小型锌电解槽(配套有直 流电源、阴阳极板)、离心泵 |  |  |
|  |  | 3.通用设备： |  |  |
|  |  | 个人防护装备(防铅口罩、耐酸防护服、护目镜、防化手套等) |  |  |
|  |  | 四、实训软件功能： |  |  |
|  |  | 1.铅冶炼工艺流程(火法冶炼) |  |  |
|  |  | (1)烧结：将铅精矿加入到烧结机中，进行烧结操作(800~1000℃),生成多孔烧结块。 |  |  |
|  |  | (2)熔炼：将处理好的铅矿石加入到鼓风炉中，在高温下通过氧化还原反应，使矿物原料中有色金属组分与脉石和杂质分离为两个液相层即金属液和熔渣的过程。 |  |  |
|  |  | (3)火法精炼：将熔炼后的产物送到反射炉中，在高温下进一步处理精炼提纯(如加硫除铜)。得到提纯后的铅液和炉渣。 |  |  |
|  |  | 2.锌冶炼工艺流程(湿法冶炼) |  |  |
|  |  | (13)焙烧：将锌精矿料投入到焙烧炉中。调节焙烧炉温度至合适值(850~1000℃)。开始焙烧。 |  |  |
|  |  | (14)浸出：将焙烧后的矿石放入浸出槽中，往浸出槽中添加合适的浸出剂。启动浸出槽中的搅拌，桨进行搅拌浸出。 |  |  |
|  |  | (15)固液分离：将浸出后的浸出矿浆导入沉降槽进行沉降，静置后分层(上清液为浸出液，底部为浓缩料浆)。将沉降后的浓缩料浆导入板框压滤机中，启动板框压滤机，进行挤压框架，强制进行固液分离，滤液同沉降的上清液一起送入净化工序。 |  |  |
|  |  | (16)净化：将浸出液导入到中和槽，进行酸碱中和沉淀反应。将酸碱中和反应后的浸出液导入置换槽，加入对应的置换剂，进行置换除杂。 |  |  |
|  |  | (17)电解：将净化液从电解槽的进液端流入电解槽 内。通电进行电解反应。阴极析出金属锌。 |  |  |
|  |  | 3.VR安全操作训练虚拟仿真实验 |  |  |
|  |  | 一、实验运行环境： |  |  |
|  |  | 1.CPU:主频大于2.4GHz； |  |  |
|  |  | 2. 内存：16GB及以上； |  |  |
|  |  | 3.显卡：显存大于2； |  |  |
|  |  | 4.软件运行支持环境：Microsoft Windows7中文版以上。 |  |  |
|  |  | 二、实训软件功能： |  |  |
|  |  | 1.模拟真实设备进行3D建模，可在虚拟场景中进行操作、漫游。 |  |  |
|  |  | 2.实训包含学习模式和考核模式2种模式。 |  |  |
|  |  | 3.设备认知模块，支持对实训所涉及的设备进行认知，设备不少于5种，包括图片、文字、三维模型等不少于3种类型。三维模型可360°旋转观察设备 |  |  |
|  |  | 4.实验内容区分模块，学生可随时进入其他模块进行操作练习。 |  |  |
|  |  | 5.模拟应急处理事故不少于2个。支持通过动画的形式展示现象，动画不少于2个。 |  |  |
|  |  | 三、实训仪器设备： |  |  |
|  |  | 1.铅冶炼工艺流程(火法冶炼)仪器设备： |  |  |
|  |  | 铅精矿石、烧结机、鼓风炉、反射炉、过滤器、便携式铅浓度检测仪。 |  |  |
|  |  | 2.锌冶炼工艺流程(湿法冶炼)仪器设备： |  |  |
|  |  | 沸腾焙烧炉、搅拌浸出槽、沉降槽、板框压滤机、 中和槽、置换槽、PH计、小型锌电解槽(配套有直 流电源、阴阳极板)、离心泵 |  |  |
|  |  | 3.通用设备： 个人防护装备 |  |  |
|  |  | 四、实训软件功能： |  |  |
|  |  | 1.铅烟泄漏事故应急处理：通过动画的形式模拟铅烟泄漏的效果，然后进入事故应急处理状态。 |  |  |
|  |  | (1)发现泄漏：作业人员发现铅烟异常泄漏(展示铅烟泄漏动画)。 |  |  |
|  |  | (2)启动警报：泄漏的铅烟触发声光报警系统，进行报警。 |  |  |
|  |  | (3)启动应急预案：将现场情况上报给领导。 |  |  |
|  |  | (4)切断泄露源：关闭相关设备。 |  |  |
|  |  | (5)启动排风系统：将铅烟抽至净化装置。 |  |  |
|  |  | (6)人员防护：抢险人员穿戴防化服、防毒面具、空气呼吸器。 |  |  |
|  |  | (7)吸附净化：使用过滤器吸附铅烟颗粒。 |  |  |
|  |  | (8)环境监测：使用便携式铅浓度检测仪持续监测空气，直至浓度降至0.05 mg/m³以下。 |  |  |
|  |  | 2.酸液溅射事故应急处理： |  |  |
|  |  | 通过动画的形式模拟酸液溅射的效果，然后进入事故应急处理状态。 |  |  |
|  |  | (1)发现酸液溅射：作业人员发现酸液(如H₂SO₄)溅射。 |  |  |
|  |  | (2)立即响应：操作人员迅速关闭泵阀、切断电源。 |  |  |
|  |  | (3)报警：启动应急报警。 |  |  |
|  |  | (4)人员防护：处理人员穿戴耐酸碱防护服、护目镜、橡胶手套及防酸碱靴。 |  |  |
|  |  | (5)中和处理：对溅射酸液撒石灰(CaO)中和至pH6~9。 |  |  |
|  |  | 废液处理：中和后废液收集至危废暂存区。污染地面用大量清水冲洗。 |  |  |
| 8 | 实验室文化建设 | / | 1 | 间 |

- 2.化工工艺专业实验室主要设备参数

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | 规格：3000*1500*850mm | 4 | 台 |
|  |  | 参数： |  |  |
|  |  | 1.1、实验室家具技术要求 |  |  |
|  |  | 1.2、实验室总体钢制家具结构及性能要求 |  |  |
|  |  | 实验室等级钢制家具应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用： |  |  |
|  |  | 每延米承重不小于400kg； |  |  |
|  |  | 抽屉承重不小于40kg； |  |  |
|  |  | 门板承重不小于90kg； |  |  |
|  |  | 箱体层板承重不小于40kg |  |  |
|  |  | 实验台标准长、宽、高L*1500(750)*850(mm),误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm |  |  |
|  |  | ；1000mm以上≤3mm； |  |  |
|  |  | 柜体钢材材质及厚度： |  |  |
|  |  | 所有实验室用柜体以及柜门材料要求为≥1.0mm高品质冷轧钢板(SPCCT),表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末，其相关的五金配件应提供相关资料。 |  |  |
|  |  | 实验台 |  |  |
|  |  | 结构要求：采用全钢落地结构 |  |  |
|  |  | 颜色要求：实验室整体风格要求统一，颜色做到美观大方，实验台、通风柜、柜体等实验家具具体颜色待卖方中标后，整体配色方案，由买方选定、确认后方可进行加工制造。 |  |  |
|  |  | 实验台总体性能及技术要求 |  |  |
|  |  | 实验室专用家具设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位置应满足招标人提供的有关文件和设计图纸要求。实验台满足 SEFA 8M-2016标准。(并提供第三方权威机构出具的合格检测报告证明)。 |  |  |
|  |  | 实验室钢制台柜钢材表面处理要求 |  |  |
|  |  | 所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤 、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 |  |  |
|  |  | 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或 纳米陶化前处理技术。 |  |  |
|  |  | 表面喷涂：阿克苏诺贝尔或等同于、高于该粉末质量的环氧树 酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥50μm,在180度高温烘箱内固成光滑表面。 |  |  |
|  |  | 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能(并提供第三方权威机构出具的合格检测报告证明): |  |  |
|  |  | 附着性能：交叉刻画(1.6mm X 1.6mm),没有掉漆。 |  |  |
|  |  | 防腐性能：盐喷实验200小时没有变化。 |  |  |
|  |  | 磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg。 |  |  |
|  |  | 硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔。 |  |  |
|  |  | 防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露。 |  |  |
|  |  | 湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小 时没有变化。 |  |  |
|  |  | 耐腐蚀及耐酸碱功能：满足SEFA 8M抗腐蚀功能，耐指定的49种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。 |  |  |
|  |  | 最大承重，实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量或性能 而不变形或影响使用(要求通过SEFA 8M-2016标准，并提供第 三方权威机构出具的合格检测报告证明): |  |  |
|  |  | 落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤； |  |  |
|  |  | 落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤； |  |  |
|  |  | 框架式底座框架荷重性能检测：≥270公斤； |  |  |
|  |  | 门铰链承重性能检测：≥90公斤； |  |  |
|  |  | 抽屉静载承重性能检测：≥68kg,抽屉开关5万次； |  |  |
|  |  | 抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg； |  |  |
|  |  | 底柜层板荷重性能检测：≥90公斤/平方。 |  |  |
|  |  | 台面及相关要求 |  |  |
|  |  | 1、台面采用：≥12.7mm实芯理化板，表面为EBC电子束固化膜 处理，四周加边至≥25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有 机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温、防水、抗细菌生长 、不含任何有毒物质，无辐射。 |  |  |
|  |  | ★1.1A.台面化学性能指标达到“GB/T 17657-2013”检测标准 ,满足70项以上的化学试剂测试要求，测试结果均为表面无明显变化，等级为5级。5化学试剂至少包含以下：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、40%氢氧化钠；5、98%硫酸；6.99%乙酸；7、88%甲酸；8、40%氢氟酸；9、3%双氧水；10、乙酸乙酯等等试剂； |  |  |
|  |  | B.台面板耐化学性参照SEFA3-2010测试方法，测试化学试剂应至少包含有：1、48%氢氟酸；2、70%硝酸；3、硼酸；4、硅酸；5、氢氧化铁等50项化学试剂，测试结果等级须全部达到0级(无影响-无可见变化)。 |  |  |
|  |  | 1.2台面甲醛含量≤0.016mg/m³(GB18580-2017标准)； |  |  |
|  |  | ★1.3台面板依据“GB/T 17657-2013”检测方法，“密度” 检测结果需≥1.54g/cm³,且面板握钉力≥3420N； |  |  |
|  |  | 1.4提供物理性能检测报告，按GB/T17657-2013检测：耐磨性能≥1050r、耐香烟灼伤5级无变化、表面耐干热5级、耐沸水5级、耐湿热5级、耐水蒸气5级、耐龟裂5级、耐刮划性能5N表面无整圈连续划痕，弯曲强度≥126Mpa,弯曲弹性模量≥ |  |  |
|  |  | 13300 Mpa；报告中明确有送样样品厚度 |  |  |
|  |  | ★1.5理化板在浸渍剥离实验中无分层情况出现。 |  |  |
|  |  | ★1.6提供板材环保认证中国绿色环保材料标志授权使用证书,Greenguard Gold金牌绿色卫士(其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³,总醛最大允许预测浓度为0.043ppm)； |  |  |
|  |  | ★1.7台面板品牌厂家需通过：ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018体系认证；为保证主材的售后及质量， 需提供台面品牌企业针对本项目的售后服务承诺书及相应检测 报告和证书，并加盖鲜章。 |  |  |
|  |  | 下柜 |  |  |
|  |  | 钢材：符合首钢优质冷轧钢板或其他大型钢厂同等级、同质量标准冷轧钢板。 |  |  |
|  |  | 底柜：采用≥1.0mm冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊,焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。 |  |  |
|  |  | 抽屉：采用≥1.0mm冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出≥330mm,抽屉设计应方便拆卸。 |  |  |
|  |  | 门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。 |  |  |
|  |  | 活动层板：采用≥1.0mm冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每格应≤20mm。 |  |  |
|  |  | 柜体：柜体深度≥520mm,高度(含调整脚及台面厚度)除有特别说明外，为850mm(±2%)。 |  |  |
|  |  | 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。 |  |  |
|  |  | 服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中 间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏 式设计。 |  |  |
|  |  | 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂 涂层。 |  |  |
|  |  | 所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 |  |  |
|  |  | 座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键 盘抽屉式连接件与两侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可 拆装式封板遮挡。 |  |  |
|  |  | 装饰封板：依据图纸及相关说明所示，中央桌背对背柜体中间 空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌 柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板 的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装 饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 |  |  |
|  |  | 五金配件 |  |  |
|  |  | 合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135度。 |  |  |
|  |  | 滑轨：采用高承载导轨，不低于1.8mm冷轧钢板模具冲压成型制作，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。不得使用三节导轨。 |  |  |
|  |  | 把手：采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。 |  |  |
|  |  | 地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡 胶包覆，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。 |  |  |
|  |  | 门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；须以 钢制尖头镀锌自攻螺丝与柜体及门板固定。 |  |  |
|  |  | 层板支撑扣：采用不锈钢材质。 |  |  |
|  |  | 结构要求：采用落地式柜体结构。 |  |  |
|  |  | 参与投标的供应商需提供经第三方权威检测机构检测出具的实 验台柜台体耐物理性能和耐化学污染的检测报告：参照“SEFA 8-M-2016科学设备及家具协会-金属材料实验级柜子测试方法 ”的合格测试报告。 |  |  |
| 2 | 边台 | 规格：3000*750*850mm | 4 | 台 |
|  |  | 参数： |  |  |
|  |  | 1.1、实验室家具技术要求 |  |  |
|  |  | 1.2、实验室总体钢制家具结构及性能要求 |  |  |
|  |  | 实验室等级钢制家具应能承受以下最大荷重而不变形或影响使用： |  |  |
|  |  | 每延米承重不小于400kg； |  |  |
|  |  | 抽屉承重不小于40kg； |  |  |
|  |  | 门板承重不小于90kg； |  |  |
|  |  | 箱体层板承重不小于40kg |  |  |
|  |  | 实验台标准长、宽、高L*1500(750)*850(mm),误差点≤3mm； |  |  |
|  |  | 邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm；1000mm以上≤3mm； |  |  |
|  |  | 柜体钢材材质及厚度： |  |  |
|  |  | 所有实验室用柜体以及柜门材料要求为≥1.0mm高品质冷轧钢板(SPCCT),表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75um厚环氧树脂粉末，其相关的五金配件应提供相关资料。 |  |  |
|  |  | 实验台 |  |  |
|  |  | 结构要求：采用全钢落地结构 |  |  |
|  |  | 颜色要求：实验室整体风格要求统一，颜色做到美观大方，实 验台、通风柜、柜体等实验家具具体颜色待卖方中标后，整体 配色方案，由买方选定、确认后方可进行加工制造。 |  |  |
|  |  | 实验台总体性能及技术要求 |  |  |
|  |  | 实验室专用家具设备的材料及其配套件性能、技术及其安装位 置应满足招标人提供的有关文件和设计图纸要求。实验台满足 SEFA 8M-2016标准。(并提供第三方权威机构出具的合格检测 报告证明)。 |  |  |
|  |  | 实验室钢制台柜钢材表面处理要求 |  |  |
|  |  | 所有钢制品表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤 、麻点、裂痕、崩角和刃口等。 |  |  |
|  |  | 预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。 |  |  |
|  |  | 表面喷涂：阿克苏诺贝尔或等同于、高于该粉末质量的环氧树 酯粉末静电喷涂，涂层厚度≥50μm,在180度高温烘箱内固成光滑表面。 |  |  |
|  |  | 喷涂后的金属表面抗一定的化学物质，能达到如下性能(并提供第三方权威机构出具的合格检测报告证明): |  |  |
|  |  | 附着性能：交叉刻画(1.6mm X 1.6mm),没有掉漆。 |  |  |
|  |  | 防腐性能：盐喷实验200小时没有变化。 |  |  |
|  |  | 磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg。 |  |  |
|  |  | 硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔。 |  |  |
|  |  | 防潮性能：华氏100度、饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露。 |  |  |
|  |  | 湿度性能：热水45度角冲淋5分钟没有变化。水持续浸湿100小 时没有变化。 |  |  |
|  |  | 耐腐蚀及耐酸碱功能：满足SEFA 8M抗腐蚀功能，耐指定的49 种化学试剂，漆面结果是等级3的情况不应多于4个。 |  |  |
|  |  | 最大承重，实验室等级钢制家具应能承受以下最大重量或性能 而不变形或影响使用(要求通过SEFA 8M-2016标准，并提供第三方权威机构出具的合格检测报告证明): |  |  |
|  |  | 落地式底柜柜体荷重性能检测：≥900公斤； |  |  |
|  |  | 落地式底柜柜体集中荷重性能检测：≥90公斤； |  |  |
|  |  | 框架式底座框架荷重性能检测：≥270公斤； |  |  |
|  |  | 门铰链承重性能检测：≥90公斤； |  |  |
|  |  | 抽屉静载承重性能检测：≥68kg,抽屉开关5万次； |  |  |
|  |  | 抽屉循环性能检测：打开和关闭加载抽屉的推拉力应不超过3.63kg； |  |  |
|  |  | 底柜层板荷重性能检测：≥90公斤/平方。 |  |  |
|  |  | 台面及相关要求 |  |  |
|  |  | 1、台面采用：≥12.7mm实芯理化板，表面为EBC电子束固化膜 处理，四周加边至≥25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有 机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温、防水、抗细菌生长 、不含任何有毒物质，无辐射。 |  |  |
|  |  | ★1.1A.台面化学性能指标达到“GB/T 17657-2013”检测标准 ,满足70项以上的化学试剂测试要求，测试结果均为表面无明 显变化，等级为5级。5化学试剂至少包含以下：1、37%盐酸；2、65%硝酸；3、85%磷酸；4、40%氢氧化钠；5、98%硫酸；6 、99%乙酸；7、88%甲酸；8、40%氢氟酸；9、3%双氧水；10、 乙酸乙酯等等试剂； |  |  |
|  |  | B.台面板耐化学性参照SEFA3-2010测试方法，测试化学试剂应 至少包含有：1、48%氢氟酸；2、70%硝酸；3、硼酸；4、硅酸；5、氢氧化铁等50项化学试剂，测试结果等级须全部达到0 级(无影响-无可见变化)。 |  |  |
|  |  | 1.2台面甲醛含量≤0.016mg/m³(GB18580-2017标准)； |  |  |
|  |  | ★1.3台面板依据“GB/T 17657-2013”检测方法，“密度” 检测结果需≥1.54g/cm³,且面板握钉力≥3420N； |  |  |
|  |  | 1.4提供物理性能检测报告，按GB/T17657-2013检测：耐磨性能≥1050r、耐香烟灼伤5级无变化、表面耐干热5级、耐沸水5 级、耐湿热5级、耐水蒸气5级、耐龟裂5级、耐刮划性能5N表面无整圈连续划痕，弯曲强度≥126Mpa,弯曲弹性模量≥13300 Mpa；报告中明确有送样样品厚度 |  |  |
|  |  | ★1.5理化板在浸渍剥离实验中无分层情况出现。 |  |  |
|  |  | ★1.6提供板材环保认证中国绿色环保材料标志授权使用证书,Greenguard Gold金牌绿色卫士(其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³,总醛最大允许预测浓度为0.043ppm)； |  |  |
|  |  | ★1.7台面板品牌厂家需通过：IS09001:2015、IS014001:2015、ISO45001:2018体系认证；为保证主材的售后及质量，需提供台面品牌企业针对本项目的售后服务承诺书及相应检测报告和证书，并加盖鲜章。 |  |  |
|  |  | 下柜 |  |  |
|  |  | 钢材：符合首钢优质冷轧钢板或其他大型钢厂同等级、同质量标准冷轧钢板。 |  |  |
|  |  | 底柜：采用≥1.0mm冷轧钢板，所有钣金的表面接缝均应满焊,焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块。 |  |  |
|  |  | 抽屉：采用≥1.0mm冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，内部填充消材料，抽屉能抽出≥330mm,抽屉设计应方便拆卸。 |  |  |
|  |  | 门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，门板为双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫。 |  |  |
|  |  | 活动层板：采用≥1.0mm冷轧钢板，层板边缘应平顺不割手，层板上下调节间距每格应≤20mm。 |  |  |
|  |  | 柜体：柜体深度≥520mm,高度(含调整脚及台面厚度)除有特别说明外，为850mm(±2%)。 |  |  |
|  |  | 背板：底柜后方应具备容易拆装的活动背板。 |  |  |
|  |  | 服务通道：中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中 间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏 式设计。 |  |  |
|  |  | 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂 涂层。 |  |  |
|  |  | 所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。 |  |  |
|  |  | 座位空间：其上以横档连接，如果有安装键盘需求则以水平键 盘抽屉式连接件与两侧柜体单元上端连接，其下方空档应以可 拆装式封板遮挡。 |  |  |
|  |  | 装饰封板：依据图纸及相关说明所示，中央桌背对背柜体中间 空档，底柜与底柜之间，不靠墙的仪器桌柜体后侧，及靠边桌 柜体与墙面中间空档的外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色应与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作装 饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝不可外露。 |  |  |
|  |  | 五金配件 |  |  |
|  |  | 合页：采用不锈钢材质，开启角度≥135度。 |  |  |
|  |  | 滑轨：采用高承载导轨，不低于1.8mm冷轧钢板模具冲压成型制作，表面经环氧树酯粉末静电喷涂，滑轨抽屉能抽出至少330mm；抽屉的滚轮采用尼龙包边的滚球轴承。不得使用三节导轨。 |  |  |
|  |  | 把手：采用高强度不锈钢把手或铝合金把手；抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。 |  |  |
|  |  | 地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。 |  |  |
|  |  | 门扣组：采用塑料材质的滚轮，镀锌钢材质的滚轮支架；须以 钢制尖头镀锌自攻螺丝与柜体及门板固定。 |  |  |
|  |  | 层板支撑扣：采用不锈钢材质。 |  |  |
|  |  | 结构要求：采用落地式柜体结构。 |  |  |
|  |  | 参与投标的供应商需提供经第三方权威检测机构检测出具的实验台柜台体耐物理性能和耐化学污染的检测报告：参照“SEFA8-M-2016科学设备及家具协会-金属材料实验级柜子测试方法”的合格测试报告。 |  |  |
| 3 | 试剂架 | 规格：3000*300*750mm | 10 | 台 |
|  |  | 参数： |  |  |
|  |  | 结构要求：采用铝玻结构，中央台试剂架尺寸为L*300*750mm ,边台试剂架尺寸为L*200*750mm |  |  |
|  |  | 试剂架立柱：试剂架专用铝合金型材，长度为80mm,宽度为42mm,铝合金厚度为1.2mm外喷环氧树脂。配专用试剂架盖套。立柱带国际制式多功能五孔电源插座。 |  |  |
|  |  | 试剂架层板：采用12mm厚单面磨砂玻璃制作成型，四周车边处理，光滑，不伤手。 |  |  |
|  |  | 层板托：托板采用2.0mm以上厚度进口冷扎钢板冲压一次成形,与立柱衔接固定，通过专用连接件在凹槽内可上下移动，可调高低。均经过除油、酸洗、磷化环氧树脂喷涂处理 |  |  |
|  |  | 试剂架档条：试剂架档条：两边装高度约40mm铝合金型材作为挡边，防止物品滑落。 |  |  |
| 4 | 水配件 | 水槽550*450*310、三联水龙头水槽 | 20 | 台 |
|  |  | 水槽 |  |  |
|  |  | 水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅,不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 |  |  |
|  |  | ★(2)球压痕硬度试验：依据GB/T3398-2008标准，两块试样叠合测试，试样总厚度约为7.2mm,检验结果≥358N。(投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告)； |  |  |
|  |  | ★(8)抗菌性能：依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；(菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌)。(提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告)； |  |  |
|  |  | ★(4)洛氏硬度：依据GB/T3398.2-2008标准，检验结果≥90HRR。(投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA或CNAS章的检测报告)； |  |  |
|  |  | ★(7)耐腐蚀性试验：依据GB/T11547-2008标准，99%苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物(等体积比例)、99%乙酸、42%氢氟酸、1%硝酸银、98%硫酸、饱和氢氧化钠溶液等16种试剂，分别浸泡，无明显变化。(提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告)； |  |  |
|  |  | 水龙头 |  |  |
|  |  | 龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转 ；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 |  |  |
|  |  | ★(1)铅笔硬度：检测结果值≥2H；提供第三方检测机构出 具的带有CMA或CNAS章的检测报告； |  |  |
|  |  | ★(1)附着力：依据GB/T9286-2021标准，检测结果值要求达到0级；(提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测 报告)； |  |  |
|  |  | ★(3)加速耐候性：依据GB/T 5237-2017标准，进行加速耐候性检测≥800h,光泽保持率≥93%,色差值≤0.66,符合Ⅱ级要求；提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测 报告； |  |  |
|  |  | ★(9)连接软管密封性：依据GB/T23448-2019标准，初始动压在0.3MPa流速6L/min,保持5分钟，软管无破裂、渗漏和其他缺陷。(提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告)； |  |  |
| 5 | 洗眼器 | 1.主体：加厚铜质H59-1； | 2 | 台 |
|  |  | 2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； |  |  |
|  |  | 3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； |  |  |
|  |  | 4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； |  |  |
|  |  | 5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； |  |  |
|  |  | 6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； |  |  |
|  |  | 8.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 |  |  |
|  |  | 9.洗眼量：>6L/min； |  |  |
|  |  | ★(1)在测试压力0.20MPa下，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：6.9L/min,能保持洗眼时间：15min； |  |  |
|  |  | ★(2)阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态； |  |  |
|  |  | ★(3)喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调(838mm～1143mm),距离墙壁或最近的障碍物距离可调(≥153mm)； |  |  |
|  |  | 以上1-3点内容需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖 CMA或CNAS章； |  |  |
|  |  | ★(4)提供国家认可的第三方检测机构出具的包含①管螺纹精度，②螺纹表面，③抗压强度，④外观，⑤启动开关灵活，⑥水柱喷射高度，⑦水流量，⑧耐压性，⑨密封性等9项检测项目的检测报告； |  |  |
|  |  | ★(5)抗菌性：依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；(菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，宋氏志贺氏菌)。(提供第三方检 测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告)； |  |  |
| 6 | 滴水架 | 规格：550*400*108mm | 8 | 台 |
|  |  | 参数： |  |  |
|  |  | 1.材料：采用高密度PP,一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； |  |  |
|  |  | 2.款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好 后不易脱落，左右摇晃<1mm； |  |  |
|  |  | 3.接水底部：中间设有排水孔； |  |  |
|  |  | 4.可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根； |  |  |
|  |  | 5.安装方式：壁挂式/台式； |  |  |
|  |  | ★(1)耐老化：依据GB/T16422-2022标准，氙灯光源暴露:氙灯测试120小时，结果为外观无变化。 |  |  |
|  |  | ★(2)垂直燃烧试验：依据GB/T2408-2021标准，实测值V-0。 |  |  |
|  |  | ★(3)耐候性试验：依据ISO4892-3:2016标准，将样品在荧光紫外灯暴露48小时后，表面无变化。 |  |  |
|  |  | ★(4)抗菌性：依据JC/T897-2014标准，要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；(菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌)；(投标人需提供满足以上要求的第三方检测机构出具带有CMA或CNAS章的检测报告) |  |  |
| 7 | 塔式电源 | 规格：双面塔式电源插座150*150*65单面塔式电源插150*85*65 | 50 | 套 |
|  |  | 塔式电源插座线槽： |  |  |
|  |  | 线槽；线槽采用PVC塑料线槽。 |  |  |
|  |  | 电源插座： |  |  |
|  |  | 数量：每个实验台按需求配置足够数量的220V 10A与220V 16A 的电源插座，每种插座的配置数量不小于1米/个。个别实验台 需380V电源插座。五孔10A插座和三孔16A插座(实验台用电并用国标4平方全铜阻燃电线) |  |  |
| 8 | 实验凳 | 规格：Ȼ320*450/650mm | 50 | 台 |
|  |  | 凳面PU发泡圆凳面，要螺旋升降，五星脚采用合金材质，模具 一次成型无焊接点，脚垫为黑色耐磨尼龙材质 |  |  |
|  |  | 所有金属部分均采用二氧化碳气体保护焊接，精细打磨，倒角 ,无结巴焊瘤、尖角现象，之后除油，除锈、磷化、环氧树脂 粉沫静电喷涂，180℃高温固化，表面光滑，色泽一致。 |  |  |
| 9 | 电导率仪 | 技术参数： | 10 | 台 |
|  |  | 显示方式：单排数码显示电导率和温度值测量范围：电极常数×(1～3000)μS/cm, |  |  |
|  |  | 0～99.9℃ 1.0～3000μS/cm；(配1.0电极)； 分辨率：0.001μS/cm、0.1℃ |  |  |
|  |  | 可配电极常数：0.5～1.5 cm¹ |  |  |
|  |  | 温度系数：0～10%/℃(以25℃为基准) |  |  |
|  |  | 准确度：±1.5%FS |  |  |
|  |  | 通讯接口：RS232双向通讯接口 |  |  |
|  |  | 电源：AC220V±22V,50Hz±1Hz,外置电源 |  |  |
|  |  | 工作条件：环境温度0～60℃,相对湿度≤90% |  |  |
|  |  | 掉电保存：>5年 |  |  |
|  |  | 标准配置：二次表一台，电源一个，常数1.0的光亮或铂黑电 导电极一支，电极支架一套。 |  |  |
| 10 | 自动旋光仪 | 性能指标： | 2 | 台 |
|  |  | 测量范围：-45～+45° |  |  |
|  |  | 最小读数值：0.002° |  |  |
|  |  | 准确度：±(0.01°+测量值×0.05%) |  |  |
|  |  | 重复性：≤0.01° |  |  |
|  |  | 可测样品最低透过滤10% |  |  |
|  |  | 质量：≥27kg |  |  |
|  |  | 外形尺寸：≥600mm×310mm×212mm |  |  |
| 11 | 电热板 | 技术参数： | 5 | 套 |
|  |  | 工作尺寸(mm):≥400×300 |  |  |
|  |  | 外形尺寸(mm):≥400×335×175 |  |  |
|  |  | 电压(v):220 |  |  |
|  |  | 额定功率(w):1600最高温度(℃):300 |  |  |
|  |  | 显示：数显 |  |  |
| 12 | 电热鼓风干燥箱 | 技术参数： | 4 | 台 |
|  |  | 电源电压：220V 50Hz |  |  |
|  |  | 容积：30L |  |  |
|  |  | 功率：500W |  |  |
|  |  | 控温范围：RT+10～300℃ |  |  |
|  |  | 温度分辨率：0.1℃ |  |  |
|  |  | 温度波动度：±1℃ |  |  |
|  |  | 温度均匀度：±2℃(测试点为100℃) |  |  |
|  |  | 工作室尺寸：≥300×300×350 |  |  |
|  |  | 外型尺寸：≥420×460×660 |  |  |
|  |  | 载物托架：2 |  |  |
|  |  | 定时范围：1-9999min |  |  |
| 13 | 循环水真空泵 | 技术参数： | 10 | 套 |
|  |  | 真空度：0.098Mpa |  |  |
|  |  | 单头抽气量：10L/min |  |  |
|  |  | 抽气头数量：2 |  |  |
|  |  | 储水箱容积：15L |  |  |
|  |  | 循环流量：80L/min |  |  |
|  |  | 水泵扬程：12m |  |  |
|  |  | 水槽容积：15L |  |  |
|  |  | 功率：180W |  |  |
|  |  | 机体材质：防腐工程塑料 |  |  |
|  |  | 电源要求：200V/50Hz |  |  |
|  |  | 产品尺寸：≥400×300×420mm |  |  |
|  |  | 产品重量：≥10KG |  |  |
| 14 | 磁力搅拌器 | 技术指标： | 20 | 套 |
|  |  | 搅拌点位数目：1 |  |  |
|  |  | 最大搅拌量(H20):2L |  |  |
|  |  | 电机输入功率：5W |  |  |
|  |  | 电机输出功率：4W |  |  |
|  |  | 转速显示：无 |  |  |
|  |  | 速度范围：0-2500rpm |  |  |
|  |  | 搅拌子最大长度：-30mm |  |  |
|  |  | 工作盘材质：304不锈钢 |  |  |
|  |  | 工作盘外形尺寸：≥160×160mm |  |  |
|  |  | 允许环境温度：5-40℃ |  |  |
|  |  | 允许相对湿度：80 % |  |  |
|  |  | 频率：50Hz |  |  |
| 15 | 电子天平 | 技术指标： |  |  |
|  |  | 最大称重(g):220 |  |  |
|  |  | 最小读数(mg):0.1 |  |  |
|  |  | 重复性误差(g):0.0001 |  |  |
|  |  | 线性误差(g):0.0002 |  |  |
|  |  | 去皮范围(g):0-220 |  |  |
|  |  | 秤盘尺寸(mm):≥Φ80 |  |  |
|  |  | 输出接口：RS232C |  |  |
|  |  | 外形尺寸(mm):≥200mm×350mm×350mm |  |  |
|  |  | 工作温度(℃):0-40 |  |  |
|  |  | 电源：220V 50Hz |  |  |
|  |  | 配专用打印机 |  |  |
| 16 | 电子精密天平 | 技术指标： |  |  |
|  |  | 称重范围(g):0-500 |  |  |
|  |  | 读数精度(g):0.01 |  |  |
|  |  | 秤盘尺寸(mm):Φ130 |  |  |
|  |  | 外形尺寸(mm):≥245mm×185mm×66mm |  |  |
|  |  | 电源：220V 50Hz |  |  |
|  |  | 输出接口：配RS232C输出接口 |  |  |
| 17 | 数显恒温水浴锅 | 技术参数： | 10 | 套 |
|  |  | 孔位：六孔 |  |  |
|  |  | 额定功率：1500W |  |  |
|  |  | 温度均匀度：≤±1℃ |  |  |
|  |  | 温度波动度：≤±0.5℃ |  |  |
|  |  | 控温范围：Rt+10-99.9℃ |  |  |
| 18 | 超声波清洗机 | 技术指标： | 2 | 台 |
|  |  | 操控方式：3.2寸液晶显示 |  |  |
|  |  | 超声功率(W):180 |  |  |
|  |  | 功率可调范围：0-100% |  |  |
|  |  | 加热功率(W):400 |  |  |
|  |  | 超声频率(KHz):40 |  |  |
|  |  | 定时范围(min):0-99 |  |  |
|  |  | 控温范围(℃):室温-88 |  |  |
|  |  | 电源：单相AC220V 50Hz |  |  |
|  |  | 排水：有 |  |  |
| 19 | 高纯水系统 | 技术指标： | 1 | 台 |
|  |  | 进水水质：自来水(电导率<400μs/cm) |  |  |
|  |  | 进水温度：5-40℃ |  |  |
|  |  | 进水压力：0.1-0.5 Mpa |  |  |
|  |  | 出水水质：纯水、高纯水 |  |  |
|  |  | 产水速率：15 L/h |  |  |
|  |  | 电导率：<5 μs/cm |  |  |
|  |  | 脱盐率：>99% |  |  |
|  |  | 细菌去除率：>99% |  |  |
|  |  | 电阻率25℃:>10MΩ细菌去除率：>99% |  |  |
|  |  | TOC:<30 ppb |  |  |
|  |  | 颗粒物(≥0.22μm):<1 pc/ml |  |  |
|  |  | 细菌：<1 cfu/ml |  |  |
| 20 | 实验耗材 | 具体见附件1 | 1 | 套 |
| 21 | 实验室文化建设 | / | 1 | 间 |

- 附件1：实验室耗材

| 名称 |  | 数量 |  | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单位 |  |
| 称量瓶 |  | 20 | 个 | 70*40mm |
|  |  | 20 | 个 | 40*25mm |
|  |  | 20 | 个 | 25*25mm |
| 烧杯 |  | 50 | 支 | 100ml |
|  |  | 50 | 支 | 150ml |
|  |  | 50 | 支 | 200ml |
|  |  | 50 | 支 | 250ml |
|  |  | 50 | 支 | 300ml |
|  |  | 50 | 支 | 500ml |
|  |  | 10 | 支 | 1000ml |
|  |  | 10 | 支 | 2000ml |
|  |  | 10 | 支 | 3000ml |
| 塑料烧杯 |  | 50 | 支 | 50ml |
|  |  | 50 | 支 | 100ml |
|  |  | 50 | 支 | 250ml |
|  |  | 50 | 支 | 500ml |
|  |  | 10 | 支 | 1000ml |
| 玻璃干燥器 |  | 3 | 支 | φ300mm |
| 分液漏斗 |  | 50 | 支 | 125 mL |
|  |  | 50 | 支 | 250 mL |
|  |  | 50 | 支 | 500 mL |
| 玻棒 |  | 50 | 支 |  |
| 酸式滴定管 |  | 60 | 支 | 50ml |
| 碱式滴定管 |  | 60 | 支 | 50ml |
| 下口瓶 |  | 5 | 支 | 2500ml |
|  |  | 5 | 支 | 5000ml |
| 塑料细口瓶 |  | 20 | 支 | 100ml |
|  |  | 20 | 支 | 250ml |
|  |  | 20 | 支 | 500ml |
|  |  | 20 | 支 | 1000ml |
| 容量瓶 |  | 50 | 支 | 50ml |
|  |  | 50 | 支 | 100ml |
|  |  | 50 | 支 | 250ml |
|  |  | 50 | 支 | 500ml |
|  |  | 20 | 支 | 1000ml |
| 量筒 |  | 50 | 支 | 10ml |
|  |  | 50 | 支 | 25ml |
|  |  | 50 | 支 | 50ml |
|  |  | 50 | 支 | 100ml |
|  |  | 50 | 支 | 250ml |
|  |  | 20 | 支 | 500ml |
|  |  | 20 | 支 | 1000ml |
| 移液管 |  | 50 | 支 | 5ml |
|  |  | 50 | 支 | 10ml |
|  |  | 50 | 支 | 15ml |
|  |  | 50 | 支 | 20ml |
|  |  | 50 | 支 | 50ml |
| 移液管架 |  | 10 | 套 | 120移液管架(有机玻璃横式) |
| 微量滴定管 |  | 10 | 支 | 5ml A(精装) |
|  |  | 10 | 支 | 10ml A(精装) |
| 冷凝管 | 直型回流冷凝管 | 10 | 支 | 200MM 24/24 |
|  |  | 10 | 支 | 300MM 24/24 |
|  | 螺旋形冷凝管 | 10 | 支 | 150MM 19/19 |
|  |  | 10 | 支 | 150MM 24/24 |
|  | 蛇回流冷凝管 | 10 | 支 | 300MM 24/24 |
|  |  | 10 | 支 | 400MM 24/24 |
| 长颈漏斗 |  | 10 | 支 | 90ml |
| 平底烧瓶 |  | 5 | 支 | 250ml/19 |
|  |  | 5 | 支 | 500ml/19 |
|  |  | 5 | 支 | 1000m1/24 |
|  |  | 5 | 支 | 2000ml/29 |
| 三角瓶 |  | 50 | 支 | 100ml |
|  |  | 50 | 支 | 150ml |
|  |  | 50 | 支 | 250ml |
|  |  | 50 | 支 | 500ml |
|  |  | 20 | 支 | 1000ml |
| 一次性试管 |  | 100 | 支 | 12mm*75mm |
| 木制试管架 |  | 2 | 台 | 20孔，孔径22mm |
| 有机玻璃试管架 |  | 2 | 台 | 10孔，径22.0mm |
| 木试管夹 |  | 20 | 个 |  |
| 试管刷 |  | 50 | 个 | 中号 |
|  |  | 50 | 个 | 大号 |
| 温度计(汞) |  | 50 | 支 | 100℃ |
|  |  | 50 | 支 | 200℃ |
| 洗瓶(平底) |  | 20 | 支 | 250 mL |
|  |  | 20 | 支 | 500ml |
|  |  | 20 | 支 | 1000ml |
| 塑料洗瓶 |  | 100 | 支 | 500 mL |
| 洗气瓶 |  | 10 | 支 | 250 mL |
|  |  | 10 | 支 | 500 mL |
| 水准瓶 |  | 10 | 支 | 250 mL |
|  |  | 10 | 支 | 500ml |

【X射线荧光分析仪(快速分析矿石成分)】产品为核心产品，不同投标人提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

注：“★”代表重要技术参数；无标识则表示属一般技术参数项，“★”技术参数项与一般技术参数项将作为技术、商务部分评审标准“技术参数”的参数评分项。

每项参数要求投标人须提供与建设任务要求的相应证明材料，例如货物类产品参数提供检测报告、测试报告、产品合格证、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商产品说明书或相应实物照片等。技术服务类参数提供相应承诺函或其他证明材料。

# 第四部分  合同条款

# （仅供参考，以采购人实际签订为准）

合同编号：

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

  - 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

  - 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

  - （六）12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五章  响应文件格式

投标文件制作参考格式

项目

投标书

项目名称：

供应商名称：

供应商授权代表：

联系方式：

年    月    日

目录

  - 投标函；

  - 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

  - 开标一览表；

  - 投标保证金缴纳证明；

  - 投标人资格证明文件；

  - 投标人基本情况表；

  - 中小微企业证明文件；

  - 信用查询记录；

  - 近三年（2023年1月1日至今）内已完成的类似项目业绩；

  - 项目技术方案；

  - 技术参数偏离表；

  - 其他有利于投标人的资料（如有）

  - 投标人反商业贿赂承诺书；

  - 投标文件未附有招标人不能接受的附加条件承诺书；

  - 资格证明。

注：1.投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

2.为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件，并在目录中标明每项内容的起始页码。

  - （1）投标函

致：（招标人名称）

根据贵方为（项目名称）的招标文件（项目编号），签字代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

1.开标一览表

2.按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

3.投标保证金，形式（电汇、网银），金额为        。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提交的服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3.我方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标有效期自开标之日起90天。

5.在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年    月     日

- （2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

- 新疆宏力源工程项目管理有限公司：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名     （签章）     性别             年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）

| （身份证正面） | （身份证反面） |
| --- | --- |

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年    月     日

  - 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签章的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签章的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就     （项目名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签章生效，代理人无转委托权，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）

| （身份证正面） | （身份证反面） |
| --- | --- |

附：委托代理人身份证复印件（加盖单位公章）

| （身份证正面） | （身份证反面） |
| --- | --- |

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年    月     日

（3）开标一览表

供应商名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： |
| 合同履约期限 |  |
| 备注 |  |

注：1.含所有设备的安装调试。2.在报价一览表中，按招标文件的规定不允许出现两种报价，否则其报价将被拒绝，但不拒绝优惠声明，如有请在备注栏内注明。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年    月     日

明细报价表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型圆桶混料机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实验室污水处理设备(带重金属离子吸附装置) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 压滤机 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 便携式气体检测仪 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | X射线荧光分析仪(快速分析矿石成分) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 全套电解装置 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 冶金过程3D虚拟仿真软件 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 有色金属冶炼技术专业实验室:实验室文化建设 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 中央台 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 边台 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 试剂架 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水配件 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 洗眼器 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 滴水架 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 塔式电源 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 实验凳 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 自动旋光仪 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 电导率仪 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电热板 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电热鼓风干燥箱 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 循环水真空泵 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 磁力搅拌器 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 电子精密天平 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 电子天平 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 数显恒温水浴锅 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 超声波清洗机 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 高纯水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 实验耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 化工工艺专业实验室：实验室文化建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年    月     日

- （4）投标保证金缴纳证明

投标人须将银行打款凭证扫描件附在此处，并加盖公章。

- （5）投标人资格证明文件

- 关于资格的声明函

致：（招标人名称）

针对贵方       （项目编号）招标公告中提及的     （项目名称）招标项目，我单位有意参与投标，并具备提供该项目全部货物及有关服务内容的能力，同时承诺所提交的所有资料与说明均真实准确。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年    月     日

（6）投标人基本情况表（附资格审查资料）

| 企业注册名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 企业职工及组织机构 | 企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。 |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |

后附：①投标单位企业法人营业执照或具有同等法律效力的许可经营证明文件的扫描件、相关资质证书、许可证书（如有）及本招标文件中相关资格要求的内容等资料的扫描件。②附其他相关证明材料扫描件（如：审计报告、办公用房产权或者使用权证明等）（如有需要）。以上扫描件必须完整、清晰可辨、有效，加盖公章。

- （7）中小微企业证明文件

- 1.中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年    月     日

3.监狱企业声明函

（监狱企业适用）

单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年    月     日

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

备注：填写前请认真阅读《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）相关规定。如不符合前述相关规定所确定的监狱企业，则不需要在投标文件中提供本《监狱企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的监狱企业，除了提供本《监狱企业声明函》，还需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （8）信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn).查询时间为自公告发布之日起至投标文件截止时间的期间（该时间段内任一时间）。

- （9）近三年（2023年1月1日至今）内已完成的类似项目业绩

投标人名称（盖章）：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标人 | 主要内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  | … | … | … |  |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：1.按招标人要求的内容及范围提供相关类型的业绩。

- 2.本表后须附清晰可辨的、真实的合同，包括合同关键页即首页、金额、设备清单、签字盖章页。如未附证明材料或工作内容模糊不清的，其业绩将不予认定。

- 3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

- （10）项目技术方案

供应商根据招标文件技术要求自行编写（格式自制）。

附表1 拟投入本项目主要人员汇总表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

特别要求：拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或采购人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在内。

附表2 拟投入本项目的主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 出 生 日 期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |  |
| 执 业 注 册 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目名称及主要内容等 |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

附：1.身份证、注册类证书（如有）、职称证书（如有）、等相关证件的扫描件。

2.近一年任意3个月的社保缴纳证明，退休人员提供退休证明、劳动合同或返聘协议。

3.以上资料原件复印件加盖公章。

- （11）技术参数偏离表

投标人名称：

项目编号：

| 项目 | 招标参数 | 应标参数 | 正/负偏离/响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | ...... ...... ...... ........ | ...... ...... ...... ........ | 正/负/响应 | 需逐条对应 |
| ...... |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

注：1.投标人按照第三部分采购需求中技术要求逐条响应，如有偏离，必须注明“正/负偏离”。

2.提供相应证明材料，如无法提供的，需提供相关承诺函；如未提供，视为负偏离。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年    月     日

- （12）其他有利于投标人的资料（如有）

- （13）投标人反商业贿赂承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在（项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年    月     日

承诺书（2）

投标单位承诺书

我公司承诺在参加本次（项目名称） 投标前三年内，无以下行为：重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年    月     日

- （14）投标文件未附有招标人不能接受的附加条件承诺书

（格式自拟）

- （15）资格证明

关于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：     年    月     日