- 采购需求

- 一、采购内容一览表

| 标段代码 | 是否进口 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 金额(元) | 交货地点（备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 近红外分析仪 | 1 | 台 | 450,000.00 | 450,000.00 | 北京路2238号 |
| 1 | 否 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 | 125,000.00 | 125,000.00 |  |

核心产品：近红外分析仪。非单一产品项目里，只要任意一个核心产品品牌多家一致，所有对应投标人统一按同品牌投标人核算家数。

- 二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 近红外分析仪 | 一、技术参数要求： 1、检测原理：激光刻蚀全息光栅连续光谱技术，配备前置衍射单色器，高效预色散设计，顶窗无需加盖密封，样品非接触旋转式扫描 2、分析时间：10～60秒（可设置） 3、样品检测方式：漫反射（固体及膏状）、透反射（液体） 4、检测窗口：全透射石英窗，避免近红外光直接照射样品造成水分等成分含量变化 ★5、波长范围：690～2600nm（1920个监测点） 6、吸光度范围：0～3.0AU ▲7、光谱重复性：≤0.015nm 8、光谱分辨率：＜1nm（完全根据NIST标准） 9、光学噪音：≤20uAU（680～1400nm），≤15uAU（1400～2600nm） ▲10、波长准确度：＜0.02nm(对标准参考物质的可追溯准确度) ▲11、波长精度：＜0.005nm 12、波长温度稳定性：0nm/℃ ▲13、检测器：不少于两个高性能铟镓砷检测器，超级电制冷恒温 14、保护等级：全封闭，无通风系统，无需风扇 15、标准：完全满足ISO12099，动物饲料、谷物和谷物制品近红外应用指南 16、光源功率：≤6W（无风冷及过滤器的烦扰） 17、光源寿命：≥10000小时（MTBF等级），用户预校准装配 18、参照板：内置镀金参照板，避免外置方式的损坏 ▲19、校准：配全光谱校准技术，至少含三个一级标准样品，分别是黑度标准品、吸光度值准确度标准品及波长准确度标准品 20、计算机：内置计算机，Windows10操作系统，固态硬盘，8G内存 21、显示屏：≥17寸彩色高分辨率触摸屏 22、通讯接口：LIMS兼容、OPC兼容、HDMI端口、4个USB接口等 ▲23、样品量：1～290g（固体）、≥0.5ml（液体） 24、样品数据采集方式：多点旋转式检测，增加样品检测面积，增强样品代表性 25、样品杯基座：自由组合式样品台设计，可随时升级来检测不同状态的样品 二、操作软件： 1、软件功能：数据采集、调用模型自动分析、光谱图与数据查看、仪器校准、报告打印、用户设置和管理，制定操作者使用权限等功能 2、模型转移与维护：利用独特的光谱匹配运算，可以轻松地实现模型移植，期维护时可以直接添加样品扩充数据库，完善模型梯度，提高模型的适应性、稳定性和准确性。 3、建模方法和原理：①光谱预处理方法：通常使用标准正常化处理(SNV and Detrend)，一阶微分，8点平滑处理等。②化学计量学方法：主要有多元线性回归（MLR）、主成分分析（PCA）、主成分回归（PCR）、偏最小二乘法（PLS）等，通常采用建模方法为偏最小二乘法（PLS） 三、仪器配置： 1、近红外分析仪主机1套(配置颗粒、粉状、膏状及液体油检测功能) 2、触摸显示屏及内置专用计算机1套 3、工作站1台，中文版操作软件1套 4、定标模型软件1套、根据客户提供检测值，提供终身免费建模服务 5、多用途样品基座1个 6、大口径颗粒及粉状装样品杯各1个、油状杯1个、膏状杯1个 7、液体样品杯1个 8、一级标准品3个 9、大杯卡环基座1个 |
| 2 | 紫外分光光度计 | - 工作条件 1）湿度：最高可达90%。 2）温度：15-35℃。 3）电源：100－240V；50－60 Hz。 2.主机技术参数 1）光学系统：双光束，全息光栅，具有样品池和参比池，可以实时扣背景。 2）光源：氙灯光源，开机即可测定样品，无需预热，一个光源可以覆盖所有波段（190-1100nm），无需转换光源。 3）带宽：≤1nm 4）波长范围：190nm-1100nm ★5）波长准确度：≤±0.2nm 6）波长重复性：≤±0.01 nm 7）波长扫描速度：1～6000nm/min自动可调 ▲8）光栅转动速度：≥31,000 nm/min 9）数据点分辨率：0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0、10nm 10）吸光度范围：＞3.5A 11）吸光度准确度：±0.002A(1Abs) 12）吸光度重复性：≤±0.0002A 13）杂散光：＜0.02％（220nm&340nm） ▲14）噪音：＜0.00008A 260 nm, 1.0 nm SBW, RMS @ 0A 15）稳定性：＜0.0005A/hr 16）基线平直度：±0.0006 A（200–800 nm, 1.0 nm带宽） 17）检测器：双硅光二极管 ▲18）≥4个USB接口，可接U盘，打印机或电脑。 19）软件功能：中英文可任意选择，全波段扫描，定量，动力学，单波长、多波长测定，多组份分析，定制环境编辑程序软件，可将复杂的分析方法编辑成简单的人性化操作流程。 - 配置：主机1台、比色杯4个、控制工作站1台 |

备注：标“★”为实质性响应指标，任何一项不满足将被视为无效投标，标记为“▲”的指标是重要技术条款

- 三、售后服务要求

★1进口产品需提供生产厂商针对本项目的专项授权书及售后服务承诺书。

2安装调试：由卖方负责派人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间，卖方安装调试人员一切费用自理。

3培训：卖方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至买方基本掌握运行操作、维修保养技术。

4质保与维修

4.1质量保证期：整机验收合格后24个月。

4.2维修：卖方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。卖方在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。卖方在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；如需卖方派员，则应在3日内（不计路途时间）派出专门维修人员到现场维修。

4.3软件升级：终身免费为买方提供设备所配软件升级。